## Instrucciones
INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO — GRIMM EDM180 (C/D)
Prototipo de estructura jerárquica en Excel · Ambientalia — Servicio Técnico · v4
Novedades de la v4
Se añadió la columna F «Cómo se verifica (método)»: para cada ítem, describe brevemente el
método o procedimiento con el que se realiza esa verificación (inspección visual, medición con
instrumento, lectura en el software Diagnosis GRIMM, prueba funcional, etc.). Es una propuesta de
Ambientalia construida a partir de los mismos informes y manuales del catálogo — no siempre es un
procedimiento textual de GRIMM (algunos ítems sí lo son, p. ej. la prueba de estanqueidad con
tensiómetro o la verificación con dolomita) — y debe validarse en campo antes de tomarse como
procedimiento oficial. Todas las columnas anteriores (A-E y G en adelante) quedan igual; la
inserción de F recorrió una posición a la derecha las columnas que antes eran F-S (ahora G-T).
Novedades de la v3
1) Se incorporaron 15 ítems nuevos hallados al revisar 'Service Training NEW [Version 0.8]',
el documento más extenso del notebook y el único con diagrama interno detallado. El hallazgo
más relevante: el equipo tiene una Bomba de muestra (Sample Pump) física, distinta de la bomba
de vacío/secado (antes la única bomba registrada) — ver ítem 3.1.5. Los demás 14 ítems cubren
soporte del tubo, paso de techo, calefactor opcional del cabezal, trampa de agua, depósito de
compensación, presostatos, válvula y filtro del ciclo self-test, tarjeta driver del láser y tarjeta
LED, filtros CQ (selftest/vacío), el procedimiento de reinicio del contador de filtro a 60.000 µg,
puertos RS-232 y las etiquetas físicas del equipo (ítem 1.2.4).
2) Catálogo e Inspección se fusionaron en UNA sola hoja/tabla (antes eran dos hojas enlazadas
por fórmulas). Ninguna columna se eliminó: todas las de Catálogo y todas las de Inspección
quedan presentes en la misma fila, por ítem.
Origen de la estructura
Los niveles macro, subniveles e ítems se derivaron de los 199 informes de mantenimiento (MT) del
notebook «ST Grimm EDM180» en NotebookLM, más 19 fuentes técnicas incorporadas después (manual
de servicio oficial, dos documentos de Service Training y correos de soporte GRIMM/DURAG). Los
informes MT son narrativos: no existe hoy una lista de chequeo formalizada por GRIMM, por lo que
esta jerarquía es una propuesta construida a partir de los hallazgos que se repiten en ellos.
Cómo está organizado el libro
Inspección Tabla única: es a la vez el catálogo maestro de la jerarquía (8 niveles macro N1,
27 subniveles N2 y 103 ítems N3) y la hoja de captura de una visita. Las columnas
A a O son la definición del ítem (editar aquí para añadir/quitar ítems, incluida F
«Cómo se verifica»); las columnas P a T son lo que diligencia el técnico en cada
visita (en amarillo).
Resumen Conformidad por nivel macro, calculada automáticamente sobre la hoja Inspección.
Listas Dominios de las listas desplegables.
Qué diligencia el técnico (columnas en amarillo)
Resultado Lista desplegable: Conforme / No conforme / Requiere reemplazo / No aplica / Pendiente.
Valor medido Solo para ítems de tipo Numérico o Fecha. Se contrasta contra los límites (LI/LS) de la misma fila.
Foto adjunta Sí / No / No aplica — si el técnico adjuntó evidencia fotográfica en esta visita.
Observación Texto libre: es lo que después alimenta la redacción del informe.
Nota: para repetir la inspección en una visita futura sin perder el histórico, duplique la hoja
Inspección (clic derecho → Mover o copiar → Crear una copia) antes de diligenciar las columnas P-T.
Ejemplo de diligenciamiento
Advertencias sobre los límites numéricos
Incorpora rangos oficiales del manual de servicio y de Service Training para: flujo de bomba de
secado, flujo de muestra, presión de vacío, prueba de estanqueidad, potencia óptica del láser, valores
K-Line (DC_h/DC_diff), aire de purga, batería del reloj interno y desviación relativa de masa en
calibración. Persisten ítems marcados PENDIENTE DE VALIDAR (p. ej. corriente del láser en mA y
tensión mínima de la batería CR2025): ningún documento revisado hasta ahora da ese valor. Dos
fuentes dan valores distintos para el voltaje de la válvula proporcional (3,7±0,4 V vs. 6-7 V): revisar
cuál aplica según la generación del equipo antes de usarlo como criterio de aceptación. Tampoco hay
respaldo documental encontrado (en dos pasadas por los documentos de Service Training) para el
criterio de ganancia de los canales F/G (-2 %/+5 %): puede ser un criterio interno de Ambientalia y
no uno publicado por GRIMM; se deja igual, pero sin fuente oficial confirmada.
ID | Ítem | Resultado | Valor medido | Foto | Observación
3.1.1 | Flujo de la bomba de secado | Requiere reemplazo | 2.45 | Sí | Flujo cercano al límite de reemplazo; desgaste en el empaque del pistón.

## Listas
Resultado | Foto adjunta | Obligatorio
Conforme | Sí | Sí
No conforme | No | No
Requiere reemplazo | No aplica
No aplica
Pendiente

## Inspección
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Serie del espectrómetro:
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Monitor de partículas GRIMM EDM180 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se verifica (método) | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada | Informe de referencia | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Ciclo self-test | El equipo enciende y supera el ciclo self test | Encender el equipo desde el panel frontal y observar en pantalla que complete el ciclo de autodiagnóstico (self-test) sin quedar detenido ni mostrar código de error. | Sí/No |  | Debe superar el self test |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Inicio de medición | El equipo comienza a medir tras el self test | Verificar en pantalla o en el software Diagnosis GRIMM que, al finalizar el self-test, el equipo pase automáticamente a modo de medición y comience a reportar conteos. | Sí/No |  | Debe iniciar medición |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Alarmas activas | Alarmas o avisos en pantalla al arranque (p. ej. alerta "Dryer") | Revisar la pantalla del equipo al arranque y anotar cualquier alarma o aviso visible (p. ej. "Dryer"); confirmar en el software de diagnóstico si hay alarmas adicionales no visibles en pantalla. | Texto |  | Sin alarmas activas |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del monitor | El serial del monitor coincide con la placa y con la orden de servicio | Comparar el número de serie impreso en la placa/etiqueta del equipo con el registrado en la orden de servicio. | Sí/No |  | Debe coincidir |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del espectrómetro | El espectrómetro instalado corresponde al del equipo (no de otro monitor) | Ingresar al software Diagnosis GRIMM y leer el serial del espectrómetro instalado; contrastarlo con el serial de fábrica asociado a ese monitor. | Sí/No |  | Debe corresponder |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Accesorios recibidos | Inventario de accesorios: tubo de muestra, cabezal TSP, sensor T/HR, cables | Hacer inventario visual de los accesorios entregados junto al equipo (tubo de muestra, cabezal TSP, sensor T/HR, cables) y contrastarlo contra la lista estándar de accesorios. | Texto |  | Inventario completo |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727 | Pendiente
1.2.4 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Etiquetas físicas (Type Label / etiqueta de calibración) | Presencia y legibilidad de la etiqueta de tipo y de la etiqueta de calibración vigente | Inspección visual: verificar que la etiqueta de tipo (Type Label) y la etiqueta de calibración estén adheridas, legibles y con fecha vigente. | OK / No OK |  | Presentes y legibles |  |  | No | Sí |  | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Vigencia de calibración en Torre GRIMM | Fecha de la última calibración en torre patrón | Revisar la fecha de la última calibración en la torre patrón GRIMM (registro interno AMB-STCALENVIRO-01) y calcular si han transcurrido menos de 12 meses. | Fecha |  | Vigencia máxima 12 meses |  |  | Sí | No | AMB-STCALENVIRO-01 | MT_18A12051_260811 | Pendiente
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Certificado disponible | Existe certificado de la última calibración | Solicitar/consultar el archivo del certificado de calibración correspondiente a la última fecha registrada. | Sí/No |  | Debe existir |  |  | No | No |  | MT_18A19035_260727 | Pendiente
1.3.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Desviación relativa de masa (verificación con aire ambiente) | Diferencia entre el candidato y el espectrómetro de referencia al verificar con aire ambiente tras la calibración en torre | Con el equipo ya calibrado en torre, realizar una medición simultánea con aire ambiente frente al espectrómetro de referencia y calcular la diferencia porcentual o en µg/m³ entre ambos. | Numérico | % o µg/m³ | Criterio de fábrica: ±3% o ±2µg/m³. Criterio para cliente/campo: ±5% o ±2µg/m³ (correo GRIMM 25-nov-2021) | -5 | 5 | Sí | Sí |  | Correo EDM180C Calibration desviación (nov-2021) | Pendiente |  | Sin dato
2.1.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Estado físico del cabezal | Golpes, deformación, corrosión del cabezal TSP | Inspección visual del cabezal TSP buscando golpes, deformación o corrosión. | OK / No OK |  | Sin deformación ni corrosión |  |  | Sí | Sí | 1205317 / X180TSP (cabezal TSP completo) / GRM-CTSP-01 (tubo capilar de la sonda) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.1.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Tornillo de seguridad del cabezal | Presencia y estado del tornillo de seguridad del cabezal TSP | Inspección visual y manual: confirmar presencia y ajuste del tornillo de seguridad del cabezal. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente |  |  | Sí | Sí | M02M2X4D912A4 | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.1.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Limpieza interna del cabezal | Acumulación de material particulado en el interior del cabezal | Desmontar el cabezal y revisar visualmente el interior en busca de acumulación de material particulado; limpiar si es necesario. | OK / No OK |  | Libre de acumulación |  |  | Sí | No |  | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.1.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Malla fly-mesh de la sonda | Estado de la malla de protección (fly-mesh) del cabezal de muestreo | Inspección visual de la malla de protección del cabezal, verificando que no esté obstruida ni rota. | OK / No OK |  | Sin obstrucción ni rotura |  |  | No | No | 1204089 (Screening Foil — a confirmar si corresponde a la malla fly-mesh) | Service Training.pdf | Pendiente
2.1.5 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Calefactor opcional del cabezal (head heater) | Presencia y funcionamiento del calefactor opcional del cabezal de muestreo, en los equipos que lo incorporen | Verificar si el equipo trae instalada la opción de calefactor del cabezal; de ser así, comprobar su encendido y funcionamiento. | Presente / Ausente |  | Aplica solo si el equipo trae la opción instalada; de ser así, debe operar sin falla |  |  | No | No |  | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
2.2.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Rectitud del tubo | Deformación o torcedura del tubo de muestra | Inspección visual a lo largo del tubo de muestra buscando deformaciones o torceduras. | OK / No OK |  | Sin deformación mecánica |  |  | Sí | Sí | GR-TI-01 / X180120150AR (tubo 1.5 m completo con cabezal y secador Nafion) / 182-15 | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.2.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Fugas internas | Prueba de estanqueidad del tubo de muestra | Realizar prueba de estanqueidad del tubo de muestra (obturar un extremo y aplicar presión/vacío controlado, verificando que no haya caída). | OK / No OK |  | Sin fugas |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.2.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Estructura interna de bronce | Integridad de la estructura de bronce y su base respecto a las líneas neumáticas | Inspección visual y manual de la estructura de bronce interna y su unión con las líneas neumáticas. | OK / No OK |  | Base unida a las líneas neumáticas |  |  | Sí | Sí | GR-TI-01 | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.2.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Tornillería del tubo | Deformación mecánica de la tornillería del tubo de muestra | Inspección visual y manual de los tornillos del tubo de muestra, verificando ausencia de deformación. | OK / No OK |  | Sin deformación |  |  | Sí | Sí | 4037489 / M00M3X3D913A2 | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.2.5 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | O-Ring de la boquilla de entrada | Desgaste de la junta tórica interna de la boquilla de ingreso de muestreo | Desmontar la boquilla de entrada e inspeccionar visualmente el O-Ring en busca de desgaste o cortes. | OK / No OK |  | Sin desgaste que genere fuga |  |  | Sí | Sí | C0004x1 | MT_18A21062_260227 | Pendiente
2.2.6 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Soporte del tubo (Sample Pipe Holder) y tornillo de fijación | Presencia y estado del soporte que fija el tubo de muestra y de su tornillo de fijación | Inspección visual y manual del soporte (Sample Pipe Holder) y su tornillo de fijación, verificando que sostenga el tubo con firmeza. | OK / No OK |  | Presente y firme |  |  | Sí | Sí | 1200005 (19" Inlet Probe Holder — a confirmar si es el Sample Pipe Holder) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
2.3.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Rain protector / deflector | Presencia e integridad del protector de lluvia del tubo de muestra | Inspección visual del protector de lluvia/deflector, verificando presencia e integridad. | Presente / Ausente |  | Presente y sin roturas |  |  | Sí | Sí | 4019827 (deflector) / 1202546 (rain protector, SKU independiente en Zoho) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.3.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Acople de sellado tubo–shelter | Acople de protección para filtrado de agua hacia el shelter | Inspección visual del acople de protección contra filtración de agua hacia el shelter. | OK / No OK |  | Acople original instalado |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.3.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Sellados provisionales | Uso de cinta u otros sellos provisionales en la conexión | Inspección visual de la conexión tubo-shelter, verificando que no haya cinta u otros sellos improvisados. | Sí/No |  | No debe haber sellos provisionales |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512 | Pendiente
2.3.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Paso de techo (roof lead through) | Estado del pasamuros/paso de techo por donde ingresa el tubo de muestra a la caseta | Inspección visual del pasamuros/paso de techo por donde entra el tubo, verificando sellado y ausencia de daño. | OK / No OK |  | Sellado y sin daño |  |  | Sí | Sí |  | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
2.4.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Estado del Nafion | Deterioro del secador Nafion integrado | Inspección visual del secador Nafion integrado, revisando signos de deterioro. | OK / No OK |  | Sin deterioro |  |  | Sí | Sí | 1205244 (Nafion sampling pipe) / X1801203A (Nafion tube assembly 0.98 m) | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.4.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Water drain | Drenaje de agua despejado y operativo | Verificar visualmente que el drenaje de agua esté despejado, dejando salir el condensado sin obstrucción. | OK / No OK |  | Despejado |  |  | Sí | No | X180150 | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.4.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Mangueras de la línea neumática | Roturas, fisuras o endurecimiento de las mangueras | Inspección visual y manual de las mangueras de la línea neumática, doblándolas suavemente para detectar endurecimiento o fisuras. | OK / No OK |  | Sin roturas |  |  | Sí | Sí | E003.2X6.4SILBL/GN/RT · E004.6X7.8SILBL/GN/RT (mangueras de silicona) / 1200914, 1200915 (conectores de manguera M3.2/F3.2) | MT_18A12051_260811 | Pendiente
2.4.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Prueba de luz "First Aid" (obstrucción del tubo) | Pasar una luz LED por el tubo de muestra: la luz debe atravesarlo completo, sin bloqueos ni residuos visibles; limpiar con aire comprimido si hay obstrucción | Pasar una luz LED por un extremo del tubo de muestra y verificar desde el otro extremo que la luz se vea completa, sin bloqueos; si hay obstrucción, limpiar con aire comprimido. | OK / No OK |  | La luz debe pasar completa por el tubo |  |  | No | Sí |  | Correo GRIMM EDM180 TEST FIRST AID 18A12046 | Pendiente
2.4.5 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Trampa de agua y racor de salida (water trap / condensate outlet) | Integridad física de la trampa de agua y del racor de salida de condensado, como componentes distintos del secador Nafion | Inspección visual de la trampa de agua y del racor de salida de condensado, verificando ausencia de daño o fugas. | OK / No OK |  | Sin daño ni fugas |  |  | No | No | 1204257 (frasco 25 mL) / 1204257OR (O-Ring 16x2 mm) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
3.1.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Flujo de la bomba de secado (vacuum flow) | Medición del flujo de la bomba de secado en la salida de condensado (condensate outlet) | Conectar un flujómetro en la salida de condensado (condensate outlet) de la bomba de secado y registrar la lectura en L/min con el equipo en operación normal. | Numérico | L/min | Manual: ~1,8 L/min (válvula de aguja, equipos antiguos) o 2,0-2,2 L/min (tobera crítica, desde 2004). Service Training: 2,0 ±0,1 L/min. 2,45 L/min se registró en campo como valor cercano al límite de reemplazo | 1.8 | 2.3 | Sí | No | 1205273 (kit reparación) / 1205271 o X1809001A115V (bomba completa 230V/115V) | SER-MAN DUST MONITOR 180 / Service Training.pdf / MT_18A24064_260609 | Requiere reemplazo | 2.45 | Fuera de rango | Sí | EJEMPLO — Flujo en el límite superior del rango; desgaste en el empaque del pistón. Borrar antes de usar el formato.
3.1.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Estado del kit de la bomba (bomba de vacío/secado) | Desgaste de los componentes internos del kit de la bomba de vacío | Desmontar la bomba de vacío/secado e inspeccionar visualmente el desgaste de los componentes internos del kit. | OK / No OK |  | Sin desgaste significativo |  |  | Sí | Sí | 1205273 / 1204472 (juego de bielas 70SH) / U0929002552 (sello Viton) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
3.1.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Empaque del pistón (sealing sleeve) de la bomba de vacío/secado | Desgaste del empaque del pistón de la bomba de secado | Con la bomba desmontada, inspeccionar visualmente el empaque del pistón (sealing sleeve) en busca de desgaste. | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | 1204480 | MT_18A24064_260609 | Pendiente
3.1.4 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Ruido y vibración de la bomba de vacío/secado | Ruido o vibración anómala de la bomba | Con el equipo en operación, escuchar y palpar la bomba de secado para detectar ruido o vibración anómala. | OK / No OK |  | Sin ruido anómalo |  |  | No | No | M6015X8M4 / GR-VD158M4-01 (amortiguadores de vibración) | Derivado | Pendiente
3.1.5 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Bomba de muestra (Sample Pump) | El equipo incorpora una bomba de muestra física, distinta de la bomba de vacío/secado (ítems 3.1.1-3.1.4); verificar presencia, fijación y funcionamiento | Localizar la bomba de muestra (distinta de la bomba de vacío/secado) según el diagrama interno del equipo; verificar su fijación y, con el equipo encendido, confirmar que opera sin fugas ni ruido anómalo. | OK / No OK |  | Operativa, sin fugas ni ruido anómalo |  |  | Sí | Sí | X1809002A115V / X1809002A1 (bomba tipo 203, 115V/230V) / GRM-SPK-01 (placa) / GRM-SPK-02 (sello) / 1204476 (bloque bomba 203) / 1204474 (anillo de suspensión) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
3.1.6 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bombas (vacío/secado y muestra) | Depósito de compensación (Compensating Reservoir) | Presencia e integridad del depósito de compensación del circuito neumático | Inspección visual del depósito de compensación (Compensating Reservoir) del circuito neumático, verificando presencia e integridad. | Presente / Ausente |  | Presente, sin daño |  |  | No | No | X18090043 (triple hole) / X18090042 (twin hole) + juntas C0620111102 / C0620111101 | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
3.2.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Manómetro de vacío | El manómetro entrega lectura y no presenta falla mecánica | Con el equipo en operación, leer el manómetro de vacío y verificar que entregue una lectura estable, sin daño mecánico visible en la carátula o aguja. | OK / No OK |  | Debe entregar lectura |  |  | Sí | Sí | 1201007 | MT_18A19035_260727 | Pendiente
3.2.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Presión negativa de succión (vacío) | Presión negativa generada por la etapa de secado, leída en el manómetro/sensor de vacío | Leer el valor de vacío en el manómetro o en el sensor de vacío del software de diagnóstico, con el equipo en operación normal. | Numérico | kPa | -60 ±10 kPa (Service Training); rango técnico general del equipo 0 a -30 mBar | -70 | -50 | Sí | No | H6DP015AZ8H / H6DSDX01D4 (sensores de presión — a confirmar cuál corresponde) | Service Training.pdf | Pendiente |  | Sin dato
3.2.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Presostatos (pressure switches) | Operatividad de los presostatos del circuito neumático (hasta tres, según Service Training NEW) | Con el equipo en operación (y, si aplica, durante el ciclo de self-test), verificar en el software de diagnóstico que los presostatos conmuten según lo esperado. | OK / No OK |  | Deben conmutar correctamente |  |  | No | No | X1809006 (presostato vacío -350 mbar) / X1809007 (presure linker -5kPa) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
3.3.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Prueba de fugas del circuito (test de presión) | Cargar el circuito a 80 mmHg con tensiómetro y verificar la caída de presión | Cargar el circuito neumático a 80 mmHg con un tensiómetro (o equipo equivalente) y medir la caída de presión en el tiempo indicado por el manual (10-20 s). | Numérico | mmHg | Manual: la caída no debe superar 2 mmHg en 10 s. Service Training: el sistema es estanco si tras 20 s queda por encima de 60 mmHg | 60 | 80 | Sí | No | 1206223 / 1206225 (conjuntos de tubería, si la fuga está ahí) | SER-MAN DUST MONITOR 180 / Service Training.pdf | Pendiente |  | Sin dato
3.3.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | O-Rings y conectores del holder | Estado de los O-Rings y conectores del cabezal de muestra (holder) | Desmontar el cabezal de muestra (holder) e inspeccionar visualmente los O-Rings y conectores en busca de desgaste. | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | C0004x1.2N70 / 1201011 | MT_18A12051_260811 | Pendiente
3.3.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Alerta "Dryer" | Alerta activa de la etapa de secado en el equipo | Revisar en pantalla o en el software de diagnóstico si la alerta "Dryer" está activa. | Sí/No |  | No debe estar activa |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227 | Pendiente
3.4.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Flujo de muestra (sample flow) | Caudal de aire de muestreo medido en operación normal | Con un flujómetro de referencia, medir el caudal de aire de muestreo en operación normal y compararlo con la lectura interna del equipo. | Numérico | L/min | 1,2 L/min ±3% (Service Training); manual: no debe desviarse más de 0,02 L/min de 1,20 L/min | 1.16 | 1.24 | Sí | No |  | Service Training.pdf / SER-MAN DUST MONITOR 180 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Voltaje de la válvula proporcional (P-Valve) | Tensión de control de la válvula proporcional del circuito de flujo | Con el equipo en operación, medir con multímetro la tensión de control de la válvula proporcional (P-Valve) en los puntos de prueba indicados en el esquema eléctrico. | Numérico | V | Service Training: 3,7 ±0,4 V. Manual: ~6,5 V en medición (aceptable 6-7 V), ~4,5 V en arranque. Valores no reconciliados entre fuentes: verificar según generación del equipo | 3.3 | 7 | No | No | X1809003 (válvula proporcional completa) | Service Training.pdf / SER-MAN DUST MONITOR 180 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Controlador de aire de purga (Rinsing Air Controller) | Flujo del aire de purga/barrido del controlador RAC y su filtro asociado | Medir con flujómetro el flujo de aire de purga/barrido en la salida del controlador RAC. | Numérico | L/min | 0,3-0,5 L/min; chequeo anual | 0.3 | 0.5 | No | No | 1206221 (filtro + controlador de aire de purga, conjunto) | SER-MAN DUST MONITOR 180 / Service Training.pdf | Pendiente |  | Sin dato
3.4.4 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Flujo en modo self-test | Flujo mostrado durante el ciclo de autodiagnóstico (self-test) del equipo | Iniciar el ciclo de self-test desde el panel y leer el flujo mostrado en pantalla o en el software durante ese ciclo. | Numérico | L/min | Debe ser 0,0 L/min (o 0,3 L/min según variante); si no, revisar estanqueidad o la válvula | 0 | 0.3 | No | Sí |  | Correo GRIMM EDM180 TEST FIRST AID 18A12046 / Correo Flow Error 18A12047 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.5 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Válvula de autodiagnóstico (Valve Selftest) | Operatividad de la válvula dedicada al ciclo de self-test, distinta de la válvula proporcional (P-Valve) | Durante el ciclo de self-test, verificar visualmente o por escucha que la válvula dedicada al autodiagnóstico abra y cierre correctamente. | OK / No OK |  | Debe abrir y cerrar correctamente durante el self-test |  |  | No | No | 1206226 | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
3.4.6 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.4 Flujo de muestra y válvulas | Filtro de aire de purga (Rinsing Air Filter) | Estado y colmatación del filtro asociado al controlador de aire de purga (RAC, ítem 3.4.3) | Desmontar el filtro asociado al controlador RAC e inspeccionar visualmente su grado de colmatación. | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | No | No | J01SM16592K | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
4.1.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Humedad / condensación | Presencia de humedad o condensación en el gabinete del espectrómetro | Abrir el gabinete del espectrómetro e inspeccionar visualmente en busca de humedad o gotas de condensación. | Sí/No |  | Ausencia de humedad |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108 | Pendiente
4.1.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Óxido y corrosión | Óxido o corrosión en componentes internos por ingreso de humedad | Inspección visual de los componentes internos del gabinete del espectrómetro en busca de óxido o corrosión. | Sí/No |  | Sin óxido ni corrosión |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108 | Pendiente
4.1.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Limpieza de la cámara de medida | Necesidad de limpieza integral de la cámara de medición | Inspección visual del interior de la cámara de medición para determinar si requiere limpieza integral. | OK / No OK |  | Cámara limpia |  |  | Sí | Sí | Si el daño de la cámara es irreparable en campo: 4037324 (unidad de medida 187 completa) o 4037324B (sin unidad láser) | MT_18A24064_260609 | Pendiente
4.2.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Espejo y tornillo del espejo | Estado del espejo y de su O-Ring de montaje | Inspección visual del espejo óptico y de su O-Ring de montaje, verificando ausencia de daño o fuga. | OK / No OK |  | Sin daño ni fuga |  |  | Sí | Sí | GRM-MS-001 (tornillo del espejo) / C00014x2.5NBR70 y C00014x2N70 (O-Rings, dos medidas) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
4.2.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Manchas en la óptica | Manchas o suciedad que generen ruido electrónico en la medida | Inspección visual de los componentes ópticos con luz directa, buscando manchas o suciedad que puedan generar ruido en la señal. | Sí/No |  | Óptica libre de manchas |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20034_250703_Mantenimiento | Pendiente
4.2.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Boquilla de ingreso de material particulado | Estado de la boquilla y su sello neumático | Inspección visual de la boquilla de ingreso y de su sello neumático. | OK / No OK |  | Sello neumático íntegro |  |  | Sí | Sí | C0004x1 / 1203297 (boquilla de entrada 1100) | MT_18A18033_260108 | Pendiente
4.3.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Corriente de operación en alta (La_h) | Corriente del diodo láser en alta según software Diagnosis GRIMM | Consultar en el software Diagnosis GRIMM la lectura de corriente del diodo láser en modo alta (La_h). | Numérico | mA | Ningún documento de referencia (manual, Service Training) da el valor máximo en mA; ver también ítem de potencia óptica (mW) como criterio alternativo | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Sí | Sí | X187LDRVR (unidad láser) / X187LDRVR-R (reparación) | MT_18A24064_260609 — PENDIENTE DE VALIDAR | Pendiente |  | Sin dato
4.3.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Valores K-Line: DC_h y DC_diff | Lectura de DC_h y DC_diff (DC_h menos DC_d) en el diagnóstico del láser | Consultar en el software Diagnosis GRIMM (menú de diagnóstico del láser) las lecturas de DC_h y calcular DC_diff (DC_h − DC_d). | Numérico | mV | DC_h debe ser menor a 500,0 mV; DC_diff (DC_h - DC_d) debe ser menor a 100,0 mV |  | 500 | Sí | Sí | X187LDRVR / X187LDRVR-R / 1205047 (portaláser completo) | Service Training.pdf | Pendiente |  | Sin dato
4.3.5 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Potencia óptica del láser | Potencia óptica medida en alta y en baja (modo dúplex) | Con el medidor de potencia óptica indicado en el manual, medir la potencia del láser en modo alta y en modo baja (dúplex). | Numérico | mW | Alta: 30 ±10 mW. Baja: 0,4 ±0,1 mW. Potencia máxima de fábrica 60 mW; clase láser 3B (máx. 500 mW, 660 nm) | 20 | 40 | No | Sí | X187LDRVR / X187LDRVR-R | Service Training.pdf | Pendiente |  | Sin dato
4.3.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Respuesta a verificación con dolomita | El láser reacciona durante el procedimiento de verificación con dolomita | Ejecutar el procedimiento de verificación con dolomita (partícula patrón) y observar en el software que el láser reaccione con el conteo esperado. | OK / No OK |  | Debe presentar reacción |  |  | Sí | No | X187LDRVR / X187LDRVR-R | MT_18A20087_260512 | Pendiente
4.3.4 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Capacidad de ajuste de potenciómetros | Los potenciómetros permiten llevar la ganancia al rango operativo | Con el equipo abierto y en modo de ajuste, girar los potenciómetros de ganancia y verificar que permitan llevar la lectura al rango operativo. | Sí/No |  | Debe permitir el ajuste |  |  | Sí | Sí | X187LDRVR-R | MT_18A20087_260512 | Pendiente
4.4.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.4 Pruebas funcionales del espectrómetro | Prueba de filtro cero (0-Filter) | Colocar filtro de partículas cero en la entrada y verificar el conteo | Colocar el filtro de partículas cero en la entrada de muestreo y verificar en el software que todos los canales reporten conteo cero. | OK / No OK |  | Todos los conteos deben ser cero |  |  | Sí | Sí |  | Service Training.pdf / Correo EDM180C fault (dic-2021) | Pendiente
4.4.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.4 Pruebas funcionales del espectrómetro | Trampa de luz (light-trap) | Limpieza y estado del vidrio especial de la trampa de luz de la cámara de medida | Abrir la cámara de medida e inspeccionar visualmente el vidrio especial de la trampa de luz; limpiar con alcohol si tiene residuos. | OK / No OK |  | Limpio, sin residuos; limpiar con alcohol |  |  | No | Sí | 4022371 (trampa de luz) / C0005x1.5 (O-Ring) | SER-MAN DUST MONITOR 180 | Pendiente
4.4.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.4 Pruebas funcionales del espectrómetro | Preamplificador y fotodiodo del detector | Corrosión o daño visible en el fotodiodo/preamplificador dentro de la cámara de medida | Con el filtro cero puesto, revisar en el software los valores CO_h/CO_d; si están anormalmente altos, inspeccionar visualmente el fotodiodo/preamplificador en busca de corrosión (la reparación es solo en fábrica). | OK / No OK |  | Sin corrosión; CO_h/CO_d anormalmente altos indican problema aquí. Reparación solo en fábrica (Alemania) |  |  | No | Sí | 1206152 (preamplificador completo) / AMB-C30808EH (fotodiodo) | Correo EDM180C fault (dic-2021) | Pendiente
5.1.1 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta digital del espectrómetro | Operatividad de la tarjeta digital | Con el equipo encendido, verificar en el software de diagnóstico que la tarjeta digital del espectrómetro permita la operación normal del equipo. | OK / No OK |  | Debe permitir la operación del equipo |  |  | Sí | Sí | X187486 | MT_18A19035_260727 | Pendiente
5.1.2 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta análoga | Estado y operatividad de la tarjeta análoga | Inspección visual de la tarjeta análoga (componentes, soldaduras) y verificación funcional indirecta a través de la estabilidad de las lecturas del equipo. | OK / No OK |  | Operativa |  |  | Sí | Sí | 1205391 (incl. sensores de presión) / 1205395 (sin sensores) | MT_18A19035_260727 | Pendiente
5.1.3 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Aislante de apantallamiento | Presencia del aislante entre la tarjeta digital y la análoga | Abrir el gabinete electrónico e inspeccionar visualmente que el aislante entre la tarjeta digital y la análoga esté presente. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente (su ausencia genera ruido electrónico) |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727 | Pendiente
5.1.4 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta driver del láser (Laser Driver Board) | Estado y operatividad de la tarjeta que controla el diodo láser | Inspección visual de la tarjeta driver del láser y verificación funcional a través de las lecturas de corriente/potencia del láser en el software de diagnóstico. | OK / No OK |  | Operativa |  |  | Sí | Sí | X187LDRVR / X187LDRVR-R — Zoho no vende la tarjeta driver por separado, solo la unidad láser completa | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
5.1.5 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta del circuito LED | Estado y operatividad de la tarjeta del circuito LED del equipo | Inspección visual de la tarjeta del circuito LED y verificación funcional de los indicadores LED del equipo. | OK / No OK |  | Operativa |  |  | No | No | 1205267 | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
5.2.1 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal F | Desviación de la ganancia del canal F respecto al espectrómetro de referencia | En el software Diagnosis GRIMM, leer la desviación de ganancia del canal F respecto al espectrómetro de referencia durante la verificación con dolomita. | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Sí | Sí |  | MT_18A24064_260609 | Pendiente |  | Sin dato
5.2.2 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal G | Desviación de la ganancia del canal G respecto al espectrómetro de referencia | En el software Diagnosis GRIMM, leer la desviación de ganancia del canal G respecto al espectrómetro de referencia durante la verificación con dolomita. | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Sí | Sí |  | MT_18A24064_260609 | Pendiente |  | Sin dato
5.2.3 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ajuste digital de ganancias (canales 0 a J) | Desviación tras el ajuste digital de ganancias de los canales 0 a J, en Dolomita | Ejecutar el procedimiento de ajuste digital de ganancias por canal (0 a J) del software Diagnosis GRIMM durante la verificación con dolomita, y registrar la desviación resultante. | Numérico | % | ±2% (recomendado calibrar 1-2% hacia el lado negativo para compensar la verificación con aire ambiente) | -2 | 2 | No | Sí |  | Correo EDM180C Calibration desviación (nov-2021) | Pendiente |  | Sin dato
5.3.1 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Batería 3V tarjeta PCMCIA | Estado / tensión de la batería CR2025 | Medir con multímetro la tensión de la batería CR2025 de la tarjeta PCMCIA, o leer el valor reportado por el software si está disponible. | Numérico | V | Tensión mínima 2,8 V | 2.8 | 3.3 | Sí | No | CR2025 | MT_18A20087_260512 | Pendiente |  | Sin dato
5.3.2 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Tarjeta PCMCIA / almacenamiento | Lectura y escritura de datos en la tarjeta de memoria | Realizar una prueba de lectura y escritura de datos en la tarjeta de memoria PCMCIA desde el software del equipo. | OK / No OK |  | Debe leer y escribir |  |  | Sí | No | DS2430A (EEPROM 256-bit — posible chip de memoria/serial; no se halló SKU de la tarjeta PCMCIA completa en esta categoría) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
5.3.3 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Cableado y conectores internos | Estado de cableado, conectores y bornes internos | Inspección visual del cableado, conectores y bornes internos, verificando ausencia de daño o corrosión. | OK / No OK |  | Sin daño ni corrosión |  |  | Sí | Sí | 1205268 (cable set EDM180) / 1205050 (cable tarjeta análoga) / 1203585 (pasacables 4mm) — hay más conectores específicos en el catálogo Zoho (Han, D-Sub, etc.) | Derivado | Pendiente
5.4.1 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Lectura en Diagnosis GRIMM | Los valores del software oficial indican operación correcta | Abrir el software oficial Diagnosis GRIMM y revisar que los valores generales de operación estén dentro de rango. | OK / No OK |  | Valores dentro de rango |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108 | Pendiente
5.4.2 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Captura del diagnóstico | Se adjunta captura de pantalla del software de diagnóstico | Tomar una captura de pantalla del software de diagnóstico y adjuntarla al informe de servicio. | Sí/No |  | Debe adjuntarse |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227 | Pendiente
5.5.1 | 5. Electrónica y control | 5.5 Reloj interno y trazabilidad | Reloj interno (RTC) | Persistencia de fecha y hora tras apagar el equipo; verificar en Hyperterminal esperando unos minutos | Apagar el equipo, esperar unos minutos, encenderlo y verificar en Hyperterminal (u otra terminal serial) que la fecha y hora se mantuvieron correctas. | OK / No OK |  | Fecha/hora estable y correcta |  |  | No | No | PCF8583P (SKU en Zoho; el correo de soporte cita «PCF8583F» — mismo circuito RTC, confirmar variante) / C-002RX 32.7680K-A:PBFREE (cristal oscilador) / 4030149 (capacitor variable) — el correo de soporte señala estos tres como causas posibles del reloj inestable | Correo Date and hour problem SN 18A18103 | Pendiente
5.5.2 | 5. Electrónica y control | 5.5 Reloj interno y trazabilidad | Batería del reloj interno | Estado de la pila de litio del reloj interno (distinta de la batería de la tarjeta de memoria) | Medir con multímetro la tensión de la pila de litio del reloj interno (SL-389), distinta de la batería de la tarjeta de memoria. | OK / No OK | V | 3,6 V nominal (SL-389, 1AH) | 3.2 | 3.8 | No | No | 1200168 (Lithium-Battery 3,6V 1,0Ah en Zoho; SL-389 es el part number de fábrica citado en SER-MAN) | SER-MAN DUST MONITOR 180 | Pendiente
6.1.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro de disposición 9933-05-BQ | Colmatación y estado del filtro de disposición | Inspección visual del filtro de disposición 9933-05-BQ, evaluando el nivel de colmatación por coloración/opacidad. | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | Sí | Sí | J04993305BQ | MT_18A20087_260512 | Pendiente
6.1.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Fecha del último cambio de filtro | Registro de la fecha del último reemplazo | Consultar el registro de mantenimiento o la etiqueta del filtro para determinar la fecha del último reemplazo. | Fecha |  | Según periodicidad del plan de mantenimiento |  |  | No | No | J04993305BQ | Derivado | Pendiente
6.1.3 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro principal de polvo (main dust filter) | Colmatación del filtro principal, distinto del filtro de disposición | Inspección visual del filtro principal de polvo (distinto del filtro de disposición) y consulta del contador de carga acumulada en el software, comparándolo contra los umbrales de 20.000/40.000/60.000 µg. | OK / No OK |  | Cambiar según carga acumulada: ~20.000 µg/120 días (filtro), ~40.000 µg/240 días (+ chequeo ventilador), ~60.000 µg/360 días (mantenimiento anual completo) |  |  | No | No |  | Service Training.pdf | Pendiente
6.1.4 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro CQ de autodiagnóstico (CQ-Filter Selftest) | Estado del filtro CQ dedicado al ciclo de self-test | Inspección visual del filtro CQ dedicado al ciclo de self-test, evaluando su nivel de colmatación. | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | No | No | J04993305CQ | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
6.1.5 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro CQ de vacío (CQ-Filter Vacuum) | Estado del filtro CQ dedicado a la etapa de vacío | Inspección visual del filtro CQ dedicado a la etapa de vacío, evaluando su nivel de colmatación. | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | No | No | J04993305CQ (Zoho parece stockear un único CQ-Filter para ambas funciones selftest/vacío) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
6.1.6 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Reinicio del contador de filtro (umbral 60.000 µg) | Verificar si el contador de carga del filtro alcanzó el umbral de 60.000 µg/360 días y, de ser así, reiniciarlo tras completar el mantenimiento anual | Consultar en el software el contador de carga del filtro; si alcanzó el umbral de 60.000 µg/360 días y ya se completó el mantenimiento anual, reiniciar el contador desde el menú correspondiente. | Sí/No |  | Reiniciar solo si se alcanzó el umbral y se completó el mantenimiento |  |  | No | No |  | Service Training NEW v0.8 / Service Training.pdf | Pendiente
6.2.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 4x1 mm entrada de muestreo | Estado de la junta tórica de la entrada de muestreo | Desmontar la entrada de muestreo e inspeccionar visualmente la junta tórica en busca de desgaste. | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | C0004x1 | MT_18A18033_260108 | Pendiente
6.2.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 44x3 mm | Estado de la junta tórica 44x3 mm | Inspección visual de la junta tórica 44x3 mm en su punto de montaje. | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | No | No | C00044X3S70 | MT_18A20087_260512 | Pendiente
6.2.3 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | Set de tornillería | Estado y completitud de la tornillería de servicio | Verificar visualmente que el set de tornillería de servicio esté completo y sin piezas deformadas. | OK / No OK |  | Completa y sin deformación |  |  | No | No | 4037489 / M00M3X3D913A2 / 4040565 (kit de piezas pequeñas y juntas, incluye fusible) / 4025003 (kit de repuestos EDM180/365 115V) | MT_18A20087_260512 | Pendiente
7.1.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Sensor de T y HR ambiente | Presencia del sensor de humedad y temperatura ambiente | Inspección visual/física para confirmar la presencia del sensor de temperatura y humedad ambiente conectado al equipo. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente para poder verificar los parámetros |  |  | Sí | No | 1200095 (con cable 3,5 m) / 1200093 (sin cable) | MT_18A19035_260727 | Pendiente
7.1.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de temperatura ambiente | Valor de temperatura ambiente reportado por el equipo | Comparar la lectura de temperatura ambiente reportada por el equipo contra un termómetro/patrón de referencia. | Numérico | °C | Coherente con patrón de referencia | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Sí | No | 1200095 / 1200093 | MT_18A19035_260727 | Pendiente |  | Sin dato
7.1.3 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de humedad relativa | Valor de humedad relativa reportado por el equipo | Comparar la lectura de humedad relativa reportada por el equipo contra un higrómetro/patrón de referencia. | Numérico | %HR | Coherente con patrón de referencia | 0 | 100 | Sí | No | 1200095 / 1200093 | MT_18A19035_260727 | Pendiente |  | Sin dato
7.1.4 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Sensor de presión atmosférica (barométrica) | Lectura de presión atmosférica del equipo contrastada contra un valor de referencia local | Comparar la lectura de presión atmosférica del equipo contra un valor de referencia local (p. ej. estación cercana o barómetro patrón), considerando la altitud del sitio. | Numérico | hPa | Depende de la altitud de instalación (no hay un rango único válido para todos los sitios); en Bogotá el valor de referencia ronda 740-750 hPa. Un sensor saturado (salida cercana a 10 V) indica falla y debe reemplazarse/recalibrarse | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | No | No | H6DP015AZ8H (sensor de presión absoluta) | Correo Sensor Presión EDM180 18A12048 / Correo GRIMM Flow Error 18A12047 | Pendiente |  | Sin dato
7.2.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Temperatura interna del equipo | Temperatura interna reportada en el software de diagnóstico | Consultar en el software de diagnóstico la temperatura interna reportada por el equipo. | Numérico | °C | Dentro del rango del fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | No | No | NTC-01 (termistor — posible sensor de temperatura interna, a confirmar) | Derivado | Pendiente |  | Sin dato
7.2.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Sensor de flujo | Coherencia de la lectura del sensor de flujo | Comparar la lectura del sensor de flujo interno contra una medición externa con flujómetro de referencia. | OK / No OK |  | Coherente con la medición externa |  |  | Sí | No |  | Derivado | Pendiente
8.1.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Estado externo de la carcasa | Golpes, corrosión y pintura de la carcasa | Inspección visual de la carcasa en busca de golpes, corrosión o deterioro de la pintura. | OK / No OK |  | Sin daño estructural |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108 | Pendiente
8.1.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Sellado y hermeticidad | Hermeticidad del gabinete frente al ingreso de humedad | Inspección visual de los puntos de sellado del gabinete, verificando que no permitan el ingreso de humedad. | OK / No OK |  | Hermético |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108 | Pendiente
8.1.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Ventilación y disipación (ventilador/fan) | Rejillas, ventilación y funcionamiento del ventilador de refrigeración libres de obstrucción | Inspección visual de las rejillas de ventilación y verificación funcional del ventilador de refrigeración (encendido, giro libre, sin obstrucción). | OK / No OK |  | Libre de obstrucción; chequeo del ventilador junto con el filtro principal (~240 días) |  |  | No | No | X1801001 | Service Training.pdf | Pendiente
8.1.4 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Teclado | Verificación de todas las teclas, incluida tecla oculta de servicio | Probar una a una todas las teclas del panel frontal, incluida la tecla oculta de servicio, verificando que respondan. | OK / No OK |  | Todas las teclas responden |  |  | No | No | X602 | Service Training.pdf | Pendiente
8.1.5 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Mecanismo de elevación (lift) del bastidor | Funcionamiento del sensor/palanca de lift al levantar el bastidor para servicio | Levantar el bastidor usando el mecanismo de lift y verificar que no se dispare la alarma "Self Test LIFT NOT OK". | OK / No OK |  | Sin alarma "Self Test LIFT NOT OK" |  |  | No | No | SWFC-01 (switch fin de carrera del lift) / M3020030212 (brazo) / M51686008 (mango) | SER-MAN DUST MONITOR 180 | Pendiente
8.2.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Fijación mecánica del equipo | Anclaje y fijación del equipo en la estación | Inspección visual y manual del anclaje del equipo en la estación, verificando firmeza y ausencia de holgura. | OK / No OK |  | Firme y sin holgura |  |  | Sí | Sí | 4038414 (brazo de anclaje) / U097983 (tornillo de fijación) — a confirmar aplicabilidad | MT_18A20087_260512 | Pendiente
8.2.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Paso del tubo por el shelter | Sellado del paso del tubo de muestra a través del shelter | Inspección visual del sellado del paso del tubo de muestra a través del shelter. | OK / No OK |  | Sellado con acople original |  |  | Sí | Sí | 4019827 | MT_18A20087_260512 | Pendiente
8.2.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Ingreso de agua al shelter | Evidencia de filtraciones o humedad en el shelter | Inspección visual del interior del shelter en busca de manchas de humedad o evidencia de filtraciones. | Sí/No |  | Sin filtraciones |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512 | Pendiente
8.3.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Alimentación eléctrica y tierra | Tensión de alimentación y puesta a tierra | Medir con multímetro la tensión de alimentación y verificar la puesta a tierra según la instalación requerida. | OK / No OK |  | Conforme a la instalación requerida |  |  | Sí | No | FN9260-2-06 (módulo entrada de energía) / T1145G570/1A, T112AMT, T112AT5X20 (fusibles, según voltaje) / X1803001 (tarjeta adaptadora 115VAC) | Derivado | Pendiente
8.3.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Comunicaciones / adquisición de datos | Enlace de comunicaciones con el datalogger o sistema de adquisición | Verificar el enlace de comunicaciones con el datalogger o sistema de adquisición, confirmando recepción estable de datos. | OK / No OK |  | Enlace estable |  |  | Sí | No |  | Derivado | Pendiente
8.3.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Puertos RS-232 | Presencia y estado físico de los dos puertos RS-232 de comunicación | Inspección visual y funcional de los dos puertos RS-232, verificando que no presenten daño físico y que permitan la conexión. | OK / No OK |  | Presentes y sin daño |  |  | No | No | V10PRINT9 (conector D-Sub 9 polos) | Service Training NEW v0.8 | Pendiente
Leyenda: | Columnas A-O = definición del ítem (catálogo maestro), incluida F «Cómo se verifica (método)». Columnas P-T en amarillo = diligencia el técnico en cada visita.
LI / LS = límite inferior y superior del criterio numérico. «PENDIENTE DE VALIDAR» = falta confirmar contra el manual GRIMM.
R (Verificación de rango) se calcula solo para ítems de tipo Numérico, comparando el Valor medido (Q) contra LI/LS de la misma fila.
F «Cómo se verifica (método)» es un método de verificación propuesto por Ambientalia a partir de los informes y manuales revisados; valídelo en campo antes de tratarlo como procedimiento oficial GRIMM.

## Resumen
RESUMEN DE CONFORMIDAD POR NIVEL MACRO
Calculado automáticamente sobre la hoja Inspección.
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
2. Línea de muestreo y cabezal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0
3. Sistema neumático y etapa de secado | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0% | 1
4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
5. Electrónica y control | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0
6. Filtros y consumibles | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0
7. Sensores auxiliares | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
8. Gabinete, montaje e instalación | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0
TOTAL | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0% | 1
% conformidad = Conforme / (Ítems − No aplica − Pendiente).
Nota: con la hoja recién abierta todos los ítems están en «Pendiente», por lo que el % queda vacío hasta diligenciar.