## Instrucciones
INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO — GRIMM EDM180 (C/D)
Prototipo de estructura jerárquica en Excel · Ambientalia — Servicio Técnico
Origen de la estructura
Los niveles macro, subniveles e ítems se derivaron de los informes de mantenimiento (MT) del
notebook «ST Grimm EDM180» en NotebookLM (223 fuentes). Los informes actuales son narrativos:
no existe hoy una lista de chequeo formalizada, por lo que esta jerarquía es una propuesta
construida a partir de los hallazgos que se repiten en ellos.
Cómo está organizado el libro
Catálogo Maestro de la jerarquía: 8 niveles macro (N1), 24 subniveles (N2) y 69 ítems (N3).
Es la única fuente de verdad. Para añadir o quitar ítems se edita AQUÍ.
Inspección Hoja de captura de una visita. Las columnas B–J y P se traen del Catálogo con
fórmulas; el técnico solo diligencia las celdas en amarillo.
Resumen Conformidad por nivel macro, calculada automáticamente.
Listas Dominios de las listas desplegables.
Qué diligencia el técnico (celdas en amarillo)
Resultado Lista desplegable: Conforme / No conforme / Requiere reemplazo / No aplica / Pendiente.
Valor medido Solo para ítems de tipo Numérico o Fecha. Se contrasta contra los límites del catálogo.
Foto adjunta Sí / No / No aplica.
Observación Texto libre: es lo que después alimenta la redacción del informe.
Ejemplo de diligenciamiento
ID | Ítem | Resultado | Valor medido | Foto | Observación
3.1.1 | Flujo de la bomba de secado | Requiere reemplazo | 2.45 | Sí | Flujo cercano al límite de reemplazo; desgaste en el empaque del pistón.
Los únicos criterios numéricos explícitos en los informes son: ganancias de los canales F y G
entre -2 % y +5 % respecto al espectrómetro de referencia, y el flujo de la bomba de secado, donde
2,45 L/min se registró como valor cercano al límite de reemplazo. El resto de límites inferiores y
superiores del Catálogo están marcados como PENDIENTE DE VALIDAR: deben confirmarse contra el
manual de servicio GRIMM antes de usar el formato en campo.

## Listas
Resultado | Foto adjunta | Obligatorio
Conforme | Sí | Sí
No conforme | No | No
Requiere reemplazo | No aplica
No aplica
Pendiente

## Catálogo
CATÁLOGO MAESTRO DE INSPECCIÓN FÍSICA — GRIMM EDM180
Fuente: informes MT del notebook «ST Grimm EDM180» (NotebookLM). Los límites sin criterio explícito en los informes están marcados como PENDIENTE DE VALIDAR.
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica | Repuesto / parte asociada | Informe de referencia
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Ciclo self-test | El equipo enciende y supera el ciclo self test | Sí/No |  | Debe superar el self test |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Inicio de medición | El equipo comienza a medir tras el self test | Sí/No |  | Debe iniciar medición |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Alarmas activas | Alarmas o avisos en pantalla al arranque (p. ej. alerta "Dryer") | Texto |  | Sin alarmas activas |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del monitor | El serial del monitor coincide con la placa y con la orden de servicio | Sí/No |  | Debe coincidir |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del espectrómetro | El espectrómetro instalado corresponde al del equipo (no de otro monitor) | Sí/No |  | Debe corresponder |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Accesorios recibidos | Inventario de accesorios: tubo de muestra, cabezal TSP, sensor T/HR, cables | Texto |  | Inventario completo |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Vigencia de calibración en Torre GRIMM | Fecha de la última calibración en torre patrón | Fecha |  | Vigencia máxima 12 meses |  |  | Sí | No | AMB-STCALENVIRO-01 | MT_18A12051_260811
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Certificado disponible | Existe certificado de la última calibración | Sí/No |  | Debe existir |  |  | No | No |  | MT_18A19035_260727
2.1.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Estado físico del cabezal | Golpes, deformación, corrosión del cabezal TSP | OK / No OK |  | Sin deformación ni corrosión |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512
2.1.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Tornillo de seguridad del cabezal | Presencia y estado del tornillo de seguridad del cabezal TSP | Presente / Ausente |  | Debe estar presente |  |  | Sí | Sí | M02M2X4D912A4 | MT_18A20087_260512
2.1.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Limpieza interna del cabezal | Acumulación de material particulado en el interior del cabezal | OK / No OK |  | Libre de acumulación |  |  | Sí | No |  | MT_18A20087_260512
2.2.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Rectitud del tubo | Deformación o torcedura del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin deformación mecánica |  |  | Sí | Sí | GR-TI-01 | MT_18A12051_260811
2.2.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Fugas internas | Prueba de estanqueidad del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin fugas |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811
2.2.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Estructura interna de bronce | Integridad de la estructura de bronce y su base respecto a las líneas neumáticas | OK / No OK |  | Base unida a las líneas neumáticas |  |  | Sí | Sí | GR-TI-01 | MT_18A12051_260811
2.2.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Tornillería del tubo | Deformación mecánica de la tornillería del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin deformación |  |  | Sí | Sí | 4037489 / M00M3X3D913A2 | MT_18A20087_260512
2.2.5 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | O-Ring de la boquilla de entrada | Desgaste de la junta tórica interna de la boquilla de ingreso de muestreo | OK / No OK |  | Sin desgaste que genere fuga |  |  | Sí | Sí | C0004x1 | MT_18A21062_260227
2.3.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Rain protector / deflector | Presencia e integridad del protector de lluvia del tubo de muestra | Presente / Ausente |  | Presente y sin roturas |  |  | Sí | Sí | 4019827 | MT_18A20087_260512
2.3.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Acople de sellado tubo–shelter | Acople de protección para filtrado de agua hacia el shelter | OK / No OK |  | Acople original instalado |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512
2.3.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Sellados provisionales | Uso de cinta u otros sellos provisionales en la conexión | Sí/No |  | No debe haber sellos provisionales |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512
2.4.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Estado del Nafion | Deterioro del secador Nafion integrado | OK / No OK |  | Sin deterioro |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A12051_260811
2.4.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Water drain | Drenaje de agua despejado y operativo | OK / No OK |  | Despejado |  |  | Sí | No |  | MT_18A12051_260811
2.4.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Mangueras de la línea neumática | Roturas, fisuras o endurecimiento de las mangueras | OK / No OK |  | Sin roturas |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A12051_260811
3.1.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Flujo de la bomba de secado | Medición del flujo de la bomba de secado | Numérico | L/min | Dentro del rango del fabricante; 2,45 L/min es el valor registrado como cercano al límite de reemplazo | 1.8 | 2.45 | Sí | No | 1205273 | MT_18A24064_260609
3.1.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Estado del kit de la bomba | Desgaste de los componentes internos del kit de la bomba de vacío | OK / No OK |  | Sin desgaste significativo |  |  | Sí | Sí | 1205273 | MT_18A20087_260512
3.1.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Empaque del pistón (sealing sleeve) | Desgaste del empaque del pistón de la bomba de secado | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | 1204480 | MT_18A24064_260609
3.1.4 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Ruido y vibración | Ruido o vibración anómala de la bomba | OK / No OK |  | Sin ruido anómalo |  |  | No | No |  | Derivado
3.2.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Manómetro de vacío | El manómetro entrega lectura y no presenta falla mecánica | OK / No OK |  | Debe entregar lectura |  |  | Sí | Sí | 1201007 | MT_18A19035_260727
3.2.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Presión negativa de succión | Presión negativa generada por la etapa de secado | Numérico | bar | Dentro del rango del fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Sí | No |  | MT_18A19035_260727
3.3.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Prueba de fugas del circuito | Prueba de fugas del circuito neumático completo | OK / No OK |  | Sin fugas |  |  | Sí | No |  | MT_18A18033_260108
3.3.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | O-Rings y conectores del holder | Estado de los O-Rings y conectores del cabezal de muestra (holder) | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | C0004x1.2N70 / 1201011 | MT_18A12051_260811
3.3.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Alerta "Dryer" | Alerta activa de la etapa de secado en el equipo | Sí/No |  | No debe estar activa |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227
4.1.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Humedad / condensación | Presencia de humedad o condensación en el gabinete del espectrómetro | Sí/No |  | Ausencia de humedad |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108
4.1.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Óxido y corrosión | Óxido o corrosión en componentes internos por ingreso de humedad | Sí/No |  | Sin óxido ni corrosión |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108
4.1.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Limpieza de la cámara de medida | Necesidad de limpieza integral de la cámara de medición | OK / No OK |  | Cámara limpia |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A24064_260609
4.2.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Espejo y tornillo del espejo | Estado del espejo y de su O-Ring de montaje | OK / No OK |  | Sin daño ni fuga |  |  | Sí | Sí | C00014x2.5NBR70 | MT_18A20087_260512
4.2.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Manchas en la óptica | Manchas o suciedad que generen ruido electrónico en la medida | Sí/No |  | Óptica libre de manchas |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20034_250703_Mantenimiento
4.2.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Boquilla de ingreso de material particulado | Estado de la boquilla y su sello neumático | OK / No OK |  | Sello neumático íntegro |  |  | Sí | Sí | C0004x1 | MT_18A18033_260108
4.3.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Corriente de operación en alta (La_h) | Corriente del diodo láser en alta según software Diagnosis GRIMM | Numérico | mA | No debe superar el máximo permitido por el fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Sí | Sí | X187LDRVR-R | MT_18A24064_260609
4.3.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Valor diferencial DC_diff | DC_diff acorde a la corriente alta del láser (indicador de ruido electrónico) | OK / No OK |  | Acorde a La_h |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20034_250703_Mantenimiento
4.3.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Respuesta a verificación con dolomita | El láser reacciona durante el procedimiento de verificación con dolomita | OK / No OK |  | Debe presentar reacción |  |  | Sí | No | X187LDRVR-R | MT_18A20087_260512
4.3.4 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Capacidad de ajuste de potenciómetros | Los potenciómetros permiten llevar la ganancia al rango operativo | Sí/No |  | Debe permitir el ajuste |  |  | Sí | Sí | X187LDRVR-R | MT_18A20087_260512
5.1.1 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta digital del espectrómetro | Operatividad de la tarjeta digital | OK / No OK |  | Debe permitir la operación del equipo |  |  | Sí | Sí | X187486 | MT_18A19035_260727
5.1.2 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta análoga | Estado y operatividad de la tarjeta análoga | OK / No OK |  | Operativa |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727
5.1.3 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Aislante de apantallamiento | Presencia del aislante entre la tarjeta digital y la análoga | Presente / Ausente |  | Debe estar presente (su ausencia genera ruido electrónico) |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A19035_260727
5.2.1 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal F | Desviación de la ganancia del canal F respecto al espectrómetro de referencia | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Sí | Sí |  | MT_18A24064_260609
5.2.2 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal G | Desviación de la ganancia del canal G respecto al espectrómetro de referencia | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Sí | Sí |  | MT_18A24064_260609
5.3.1 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Batería 3V tarjeta PCMCIA | Estado / tensión de la batería CR2025 | Numérico | V | Tensión mínima 2,8 V | 2.8 | 3.3 | Sí | No | CR2025 | MT_18A20087_260512
5.3.2 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Tarjeta PCMCIA / almacenamiento | Lectura y escritura de datos en la tarjeta de memoria | OK / No OK |  | Debe leer y escribir |  |  | Sí | No |  | MT_18A20087_260512
5.3.3 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Cableado y conectores internos | Estado de cableado, conectores y bornes internos | OK / No OK |  | Sin daño ni corrosión |  |  | Sí | Sí |  | Derivado
5.4.1 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Lectura en Diagnosis GRIMM | Los valores del software oficial indican operación correcta | OK / No OK |  | Valores dentro de rango |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108
5.4.2 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Captura del diagnóstico | Se adjunta captura de pantalla del software de diagnóstico | Sí/No |  | Debe adjuntarse |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A21062_260227
6.1.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro de disposición 9933-05-BQ | Colmatación y estado del filtro de disposición | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | Sí | Sí | J04993305BQ | MT_18A20087_260512
6.1.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Fecha del último cambio de filtro | Registro de la fecha del último reemplazo | Fecha |  | Según periodicidad del plan de mantenimiento |  |  | No | No | J04993305BQ | Derivado
6.2.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 4x1 mm entrada de muestreo | Estado de la junta tórica de la entrada de muestreo | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Sí | Sí | C0004x1 | MT_18A18033_260108
6.2.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 44x3 mm | Estado de la junta tórica 44x3 mm | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | No | No | C00044X3S70 | MT_18A20087_260512
6.2.3 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | Set de tornillería | Estado y completitud de la tornillería de servicio | OK / No OK |  | Completa y sin deformación |  |  | No | No | 4037489 / M00M3X3D913A2 | MT_18A20087_260512
7.1.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Sensor de T y HR ambiente | Presencia del sensor de humedad y temperatura ambiente | Presente / Ausente |  | Debe estar presente para poder verificar los parámetros |  |  | Sí | No |  | MT_18A19035_260727
7.1.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de temperatura ambiente | Valor de temperatura ambiente reportado por el equipo | Numérico | °C | Coherente con patrón de referencia | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Sí | No |  | MT_18A19035_260727
7.1.3 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de humedad relativa | Valor de humedad relativa reportado por el equipo | Numérico | %HR | Coherente con patrón de referencia | 0 | 100 | Sí | No |  | MT_18A19035_260727
7.2.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Temperatura interna del equipo | Temperatura interna reportada en el software de diagnóstico | Numérico | °C | Dentro del rango del fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | No | No |  | Derivado
7.2.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Sensor de flujo | Coherencia de la lectura del sensor de flujo | OK / No OK |  | Coherente con la medición externa |  |  | Sí | No |  | Derivado
8.1.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Estado externo de la carcasa | Golpes, corrosión y pintura de la carcasa | OK / No OK |  | Sin daño estructural |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108
8.1.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Sellado y hermeticidad | Hermeticidad del gabinete frente al ingreso de humedad | OK / No OK |  | Hermético |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A18033_260108
8.1.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Ventilación y disipación | Rejillas y ventilación libres de obstrucción | OK / No OK |  | Libre de obstrucción |  |  | No | No |  | Derivado
8.2.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Fijación mecánica del equipo | Anclaje y fijación del equipo en la estación | OK / No OK |  | Firme y sin holgura |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512
8.2.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Paso del tubo por el shelter | Sellado del paso del tubo de muestra a través del shelter | OK / No OK |  | Sellado con acople original |  |  | Sí | Sí | 4019827 | MT_18A20087_260512
8.2.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Ingreso de agua al shelter | Evidencia de filtraciones o humedad en el shelter | Sí/No |  | Sin filtraciones |  |  | Sí | Sí |  | MT_18A20087_260512
8.3.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Alimentación eléctrica y tierra | Tensión de alimentación y puesta a tierra | OK / No OK |  | Conforme a la instalación requerida |  |  | Sí | No |  | Derivado
8.3.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Comunicaciones / adquisición de datos | Enlace de comunicaciones con el datalogger o sistema de adquisición | OK / No OK |  | Enlace estable |  |  | Sí | No |  | Derivado

## Inspección
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
Cliente: |  |  | Serie del espectrómetro:
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Monitor de partículas GRIMM EDM180 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo | Unidad | Criterio de aceptación | LI | LS | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación | Repuesto / parte asociada
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Ciclo self-test | El equipo enciende y supera el ciclo self test | Sí/No |  | Debe superar el self test |  |  | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Inicio de medición | El equipo comienza a medir tras el self test | Sí/No |  | Debe iniciar medición |  |  | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y autodiagnóstico | Alarmas activas | Alarmas o avisos en pantalla al arranque (p. ej. alerta "Dryer") | Texto |  | Sin alarmas activas |  |  | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del monitor | El serial del monitor coincide con la placa y con la orden de servicio | Sí/No |  | Debe coincidir |  |  | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Serial del espectrómetro | El espectrómetro instalado corresponde al del equipo (no de otro monitor) | Sí/No |  | Debe corresponder |  |  | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Identificación y trazabilidad | Accesorios recibidos | Inventario de accesorios: tubo de muestra, cabezal TSP, sensor T/HR, cables | Texto |  | Inventario completo |  |  | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Vigencia de calibración en Torre GRIMM | Fecha de la última calibración en torre patrón | Fecha |  | Vigencia máxima 12 meses |  |  | Pendiente |  |  |  |  | AMB-STCALENVIRO-01
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estado de calibración | Certificado disponible | Existe certificado de la última calibración | Sí/No |  | Debe existir |  |  | Pendiente
2.1.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Estado físico del cabezal | Golpes, deformación, corrosión del cabezal TSP | OK / No OK |  | Sin deformación ni corrosión |  |  | Pendiente
2.1.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Tornillo de seguridad del cabezal | Presencia y estado del tornillo de seguridad del cabezal TSP | Presente / Ausente |  | Debe estar presente |  |  | Pendiente |  |  |  |  | M02M2X4D912A4
2.1.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.1 Cabezal TSP | Limpieza interna del cabezal | Acumulación de material particulado en el interior del cabezal | OK / No OK |  | Libre de acumulación |  |  | Pendiente
2.2.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Rectitud del tubo | Deformación o torcedura del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin deformación mecánica |  |  | Pendiente |  |  |  |  | GR-TI-01
2.2.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Fugas internas | Prueba de estanqueidad del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin fugas |  |  | Pendiente
2.2.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Estructura interna de bronce | Integridad de la estructura de bronce y su base respecto a las líneas neumáticas | OK / No OK |  | Base unida a las líneas neumáticas |  |  | Pendiente |  |  |  |  | GR-TI-01
2.2.4 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | Tornillería del tubo | Deformación mecánica de la tornillería del tubo de muestra | OK / No OK |  | Sin deformación |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 4037489 / M00M3X3D913A2
2.2.5 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.2 Tubo de muestra (1.5 m) | O-Ring de la boquilla de entrada | Desgaste de la junta tórica interna de la boquilla de ingreso de muestreo | OK / No OK |  | Sin desgaste que genere fuga |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C0004x1
2.3.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Rain protector / deflector | Presencia e integridad del protector de lluvia del tubo de muestra | Presente / Ausente |  | Presente y sin roturas |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 4019827
2.3.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Acople de sellado tubo–shelter | Acople de protección para filtrado de agua hacia el shelter | OK / No OK |  | Acople original instalado |  |  | Pendiente
2.3.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.3 Protección contra intemperie | Sellados provisionales | Uso de cinta u otros sellos provisionales en la conexión | Sí/No |  | No debe haber sellos provisionales |  |  | Pendiente
2.4.1 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Estado del Nafion | Deterioro del secador Nafion integrado | OK / No OK |  | Sin deterioro |  |  | Pendiente
2.4.2 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Water drain | Drenaje de agua despejado y operativo | OK / No OK |  | Despejado |  |  | Pendiente
2.4.3 | 2. Línea de muestreo y cabezal | 2.4 Secador Nafion y drenaje | Mangueras de la línea neumática | Roturas, fisuras o endurecimiento de las mangueras | OK / No OK |  | Sin roturas |  |  | Pendiente
3.1.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Flujo de la bomba de secado | Medición del flujo de la bomba de secado | Numérico | L/min | Dentro del rango del fabricante; 2,45 L/min es el valor registrado como cercano al límite de reemplazo | 1.8 | 2.45 | Requiere reemplazo | 2.45 | Dentro de rango | Sí | EJEMPLO — Flujo en el límite superior del rango; desgaste en el empaque del pistón. Borrar antes de usar el formato. | 1205273
3.1.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Estado del kit de la bomba | Desgaste de los componentes internos del kit de la bomba de vacío | OK / No OK |  | Sin desgaste significativo |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 1205273
3.1.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Empaque del pistón (sealing sleeve) | Desgaste del empaque del pistón de la bomba de secado | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 1204480
3.1.4 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.1 Bomba de vacío / secado | Ruido y vibración | Ruido o vibración anómala de la bomba | OK / No OK |  | Sin ruido anómalo |  |  | Pendiente
3.2.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Manómetro de vacío | El manómetro entrega lectura y no presenta falla mecánica | OK / No OK |  | Debe entregar lectura |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 1201007
3.2.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.2 Instrumentación de presión | Presión negativa de succión | Presión negativa generada por la etapa de secado | Numérico | bar | Dentro del rango del fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Pendiente |  | Sin dato
3.3.1 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Prueba de fugas del circuito | Prueba de fugas del circuito neumático completo | OK / No OK |  | Sin fugas |  |  | Pendiente
3.3.2 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | O-Rings y conectores del holder | Estado de los O-Rings y conectores del cabezal de muestra (holder) | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C0004x1.2N70 / 1201011
3.3.3 | 3. Sistema neumático y etapa de secado | 3.3 Estanqueidad | Alerta "Dryer" | Alerta activa de la etapa de secado en el equipo | Sí/No |  | No debe estar activa |  |  | Pendiente
4.1.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Humedad / condensación | Presencia de humedad o condensación en el gabinete del espectrómetro | Sí/No |  | Ausencia de humedad |  |  | Pendiente
4.1.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Óxido y corrosión | Óxido o corrosión en componentes internos por ingreso de humedad | Sí/No |  | Sin óxido ni corrosión |  |  | Pendiente
4.1.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.1 Estado del recinto | Limpieza de la cámara de medida | Necesidad de limpieza integral de la cámara de medición | OK / No OK |  | Cámara limpia |  |  | Pendiente
4.2.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Espejo y tornillo del espejo | Estado del espejo y de su O-Ring de montaje | OK / No OK |  | Sin daño ni fuga |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C00014x2.5NBR70
4.2.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Manchas en la óptica | Manchas o suciedad que generen ruido electrónico en la medida | Sí/No |  | Óptica libre de manchas |  |  | Pendiente
4.2.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.2 Componentes ópticos | Boquilla de ingreso de material particulado | Estado de la boquilla y su sello neumático | OK / No OK |  | Sello neumático íntegro |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C0004x1
4.3.1 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Corriente de operación en alta (La_h) | Corriente del diodo láser en alta según software Diagnosis GRIMM | Numérico | mA | No debe superar el máximo permitido por el fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Pendiente |  | Sin dato |  |  | X187LDRVR-R
4.3.2 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Valor diferencial DC_diff | DC_diff acorde a la corriente alta del láser (indicador de ruido electrónico) | OK / No OK |  | Acorde a La_h |  |  | Pendiente
4.3.3 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Respuesta a verificación con dolomita | El láser reacciona durante el procedimiento de verificación con dolomita | OK / No OK |  | Debe presentar reacción |  |  | Pendiente |  |  |  |  | X187LDRVR-R
4.3.4 | 4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 4.3 Unidad láser | Capacidad de ajuste de potenciómetros | Los potenciómetros permiten llevar la ganancia al rango operativo | Sí/No |  | Debe permitir el ajuste |  |  | Pendiente |  |  |  |  | X187LDRVR-R
5.1.1 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta digital del espectrómetro | Operatividad de la tarjeta digital | OK / No OK |  | Debe permitir la operación del equipo |  |  | Pendiente |  |  |  |  | X187486
5.1.2 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Tarjeta análoga | Estado y operatividad de la tarjeta análoga | OK / No OK |  | Operativa |  |  | Pendiente
5.1.3 | 5. Electrónica y control | 5.1 Tarjetas | Aislante de apantallamiento | Presencia del aislante entre la tarjeta digital y la análoga | Presente / Ausente |  | Debe estar presente (su ausencia genera ruido electrónico) |  |  | Pendiente
5.2.1 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal F | Desviación de la ganancia del canal F respecto al espectrómetro de referencia | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Pendiente |  | Sin dato
5.2.2 | 5. Electrónica y control | 5.2 Ajustes y ganancias | Ganancia canal G | Desviación de la ganancia del canal G respecto al espectrómetro de referencia | Numérico | % | Entre -2 % y +5 % | -2 | 5 | Pendiente |  | Sin dato
5.3.1 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Batería 3V tarjeta PCMCIA | Estado / tensión de la batería CR2025 | Numérico | V | Tensión mínima 2,8 V | 2.8 | 3.3 | Pendiente |  | Sin dato |  |  | CR2025
5.3.2 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Tarjeta PCMCIA / almacenamiento | Lectura y escritura de datos en la tarjeta de memoria | OK / No OK |  | Debe leer y escribir |  |  | Pendiente
5.3.3 | 5. Electrónica y control | 5.3 Alimentación y memoria | Cableado y conectores internos | Estado de cableado, conectores y bornes internos | OK / No OK |  | Sin daño ni corrosión |  |  | Pendiente
5.4.1 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Lectura en Diagnosis GRIMM | Los valores del software oficial indican operación correcta | OK / No OK |  | Valores dentro de rango |  |  | Pendiente
5.4.2 | 5. Electrónica y control | 5.4 Software de diagnóstico | Captura del diagnóstico | Se adjunta captura de pantalla del software de diagnóstico | Sí/No |  | Debe adjuntarse |  |  | Pendiente
6.1.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Filtro de disposición 9933-05-BQ | Colmatación y estado del filtro de disposición | OK / No OK |  | Sin colmatación |  |  | Pendiente |  |  |  |  | J04993305BQ
6.1.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.1 Filtros | Fecha del último cambio de filtro | Registro de la fecha del último reemplazo | Fecha |  | Según periodicidad del plan de mantenimiento |  |  | Pendiente |  |  |  |  | J04993305BQ
6.2.1 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 4x1 mm entrada de muestreo | Estado de la junta tórica de la entrada de muestreo | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C0004x1
6.2.2 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | O-Ring 44x3 mm | Estado de la junta tórica 44x3 mm | OK / No OK |  | Sin desgaste |  |  | Pendiente |  |  |  |  | C00044X3S70
6.2.3 | 6. Filtros y consumibles | 6.2 Juntas y sellos | Set de tornillería | Estado y completitud de la tornillería de servicio | OK / No OK |  | Completa y sin deformación |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 4037489 / M00M3X3D913A2
7.1.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Sensor de T y HR ambiente | Presencia del sensor de humedad y temperatura ambiente | Presente / Ausente |  | Debe estar presente para poder verificar los parámetros |  |  | Pendiente
7.1.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de temperatura ambiente | Valor de temperatura ambiente reportado por el equipo | Numérico | °C | Coherente con patrón de referencia | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Pendiente |  | Sin dato
7.1.3 | 7. Sensores auxiliares | 7.1 Sensor ambiental | Lectura de humedad relativa | Valor de humedad relativa reportado por el equipo | Numérico | %HR | Coherente con patrón de referencia | 0 | 100 | Pendiente |  | Sin dato
7.2.1 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Temperatura interna del equipo | Temperatura interna reportada en el software de diagnóstico | Numérico | °C | Dentro del rango del fabricante | PENDIENTE DE VALIDAR | PENDIENTE DE VALIDAR | Pendiente |  | Sin dato
7.2.2 | 7. Sensores auxiliares | 7.2 Sensores internos | Sensor de flujo | Coherencia de la lectura del sensor de flujo | OK / No OK |  | Coherente con la medición externa |  |  | Pendiente
8.1.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Estado externo de la carcasa | Golpes, corrosión y pintura de la carcasa | OK / No OK |  | Sin daño estructural |  |  | Pendiente
8.1.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Sellado y hermeticidad | Hermeticidad del gabinete frente al ingreso de humedad | OK / No OK |  | Hermético |  |  | Pendiente
8.1.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.1 Gabinete | Ventilación y disipación | Rejillas y ventilación libres de obstrucción | OK / No OK |  | Libre de obstrucción |  |  | Pendiente
8.2.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Fijación mecánica del equipo | Anclaje y fijación del equipo en la estación | OK / No OK |  | Firme y sin holgura |  |  | Pendiente
8.2.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Paso del tubo por el shelter | Sellado del paso del tubo de muestra a través del shelter | OK / No OK |  | Sellado con acople original |  |  | Pendiente |  |  |  |  | 4019827
8.2.3 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.2 Montaje en estación | Ingreso de agua al shelter | Evidencia de filtraciones o humedad en el shelter | Sí/No |  | Sin filtraciones |  |  | Pendiente
8.3.1 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Alimentación eléctrica y tierra | Tensión de alimentación y puesta a tierra | OK / No OK |  | Conforme a la instalación requerida |  |  | Pendiente
8.3.2 | 8. Gabinete, montaje e instalación | 8.3 Servicios | Comunicaciones / adquisición de datos | Enlace de comunicaciones con el datalogger o sistema de adquisición | OK / No OK |  | Enlace estable |  |  | Pendiente
Leyenda: | Celdas en amarillo = diligencia el técnico (Resultado, Valor medido, Foto adjunta, Observación).
El resto de columnas se traen del Catálogo con fórmulas: no se editan aquí.
LI / LS = límite inferior y superior del criterio numérico. «PENDIENTE DE VALIDAR» = falta confirmar contra el manual GRIMM.

## Resumen
RESUMEN DE CONFORMIDAD POR NIVEL MACRO
Calculado automáticamente sobre la hoja Inspección.
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0
2. Línea de muestreo y cabezal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
3. Sistema neumático y etapa de secado | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 0
4. Espectrómetro: cámara de medida y óptica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
5. Electrónica y control | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
6. Filtros y consumibles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
7. Sensores auxiliares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
8. Gabinete, montaje e instalación | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0
TOTAL | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0% | 0
% conformidad = Conforme / (Ítems − No aplica − Pendiente).
Nota: con la hoja recién abierta todos los ítems están en «Pendiente», por lo que el % queda vacío hasta diligenciar.