## Instrucciones
INSPECCIÓN FÍSICA DE EQUIPO — SERIE HORIBA AP-370
APMA-370 (CO) · APSA-370 (SO2) · APOA-370 (O3) · APNA-370 (NOx)
Ambientalia — Servicio Técnico · v1.0 · Estructura derivada del prototipo GRIMM EDM180 v1.2
Qué contiene este libro
Una hoja de inspección por modelo de analizador. Cada hoja es a la vez el catálogo maestro de la
jerarquía (niveles macro N1, subniveles N2 e ítems N3) y la hoja de captura de una visita, con la
misma estructura de columnas del prototipo GRIMM EDM180 v1.2: las columnas A a N definen el ítem
y las columnas O a S (en amarillo) son lo que diligencia el técnico en cada visita.
Hojas del libro
APMA-370 (CO) Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 · NDIR con modulación de flujo cruzado
10 niveles macro, 34 subniveles y 80 ítems.
APSA-370 (SO2) Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 · Fluorescencia ultravioleta (UVF)
10 niveles macro, 37 subniveles y 96 ítems.
APOA-370 (O3) Analizador de ozono HORIBA APOA-370 · Absorción UV no dispersiva (NDUV)
10 niveles macro, 39 subniveles y 80 ítems.
APNA-370 (NOx) Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 · Quimiluminiscencia en fase reducida
10 niveles macro, 37 subniveles y 76 ítems.
Resumen Conformidad por nivel macro de cada modelo, más un comparativo entre los cuatro.
Listas Dominios de las listas desplegables.
Origen de la estructura
Los niveles macro, subniveles e ítems se derivaron de los notebooks de NotebookLM «ST HORIBA
APMA-370», «ST HORIBA APSA-370», «ST HORIBA APOA-370» y «ST HORIBA APNA-370», que reúnen los
manuales de operación y de mantenimiento en español de cada modelo, el Service Manual común de la
serie APXX-370, las diapositivas de Service Training, los procedimientos internos de Ambientalia
y los informes de mantenimiento (MT) en sitio. HORIBA no publica una lista de chequeo formalizada
de inspección física, por lo que esta jerarquía es una propuesta construida a partir de los
hallazgos y valores que se repiten en esas fuentes. La columna «Fuente documental» indica de qué
documento salió cada ítem.
Niveles macro comunes a los cuatro modelos
Los diez niveles macro son idénticos en las cuatro hojas, para permitir comparar equipos entre sí
en la hoja Resumen. Lo que cambia entre modelos es el contenido de los subniveles y de los ítems:
el nivel 6 («Banco de medición y óptica») recoge la técnica propia de cada analizador —NDIR con
modulación de flujo cruzado en el APMA, fluorescencia UV en el APSA, absorción UV no dispersiva en
el APOA y quimiluminiscencia en el APNA—.
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
Qué diligencia el técnico (columnas en amarillo)
Resultado Lista desplegable: Conforme / No conforme / Requiere reemplazo / No aplica / Pendiente.
Valor medido Solo para ítems de tipo Numérico o Fecha. Se contrasta contra los límites (LI/LS) de la misma fila.
Foto adjunta Sí / No / No aplica — si el técnico adjuntó evidencia fotográfica en esta visita.
Observación Texto libre: es lo que después alimenta la redacción del informe.
La columna «Verificación de rango» (Q) es automática: compara el valor medido contra los límites
inferior y superior de la fila y devuelve «Dentro de rango», «Fuera de rango» o «Sin dato».
Solo actúa sobre ítems de tipo Numérico.
Criterios usados para «Obligatorio» y «Evidencia fotográfica requerida»
Obligatorio Sí en todos los ítems, salvo los marcados como opcionales en la documentación del
fabricante (por ejemplo el sensor de caudal de muestra o el ozonizador interno).
Evidencia foto. Sí en los ítems de inspección visual (tipo OK / No OK y Presente / Ausente), donde la
fotografía es la evidencia del hallazgo; No en lecturas numéricas y de texto, cuyo
registro es el propio valor. Ajústelo según el protocolo de cada cliente.
Advertencias sobre los límites numéricos
Se incorporaron los valores oficiales encontrados en las fuentes: rangos de caudal y presión de
bomba, coeficientes de calibración de cero y span, derivas diaria y semanal, temperaturas de celda
y de detector, intensidad de lámpara, eficiencia del convertidor de NO2 a NO, tensiones internas de
24 V y 5 V, y periodicidades de reemplazo de consumibles en horas.
Quedan ítems con la leyenda PENDIENTE DE VALIDAR en el criterio de aceptación: son aquellos para los
que ninguna de las fuentes revisadas da un valor numérico (por ejemplo el límite superior del tiempo
de calentamiento del APMA y del APOA, el amperaje exacto de los fusibles, o la vida útil en horas de
la lámpara de xenón del APSA). Se dejan sin límite para no introducir criterios sin respaldo.
Dos observaciones que conviene verificar antes de usar el libro como criterio de aceptación:
1) La temperatura de celda se especifica como «temperatura ambiente + 5 a 15 °C», es decir es un
valor relativo. En el APMA y el APSA se dejaron límites absolutos derivados de una temperatura
ambiente típica de sala; en el APOA se dejó sin límites y el criterio quedó en texto. Conviene
fijar el rango en función de la temperatura real de cada shelter.
2) Para el APNA, el rango de flujo de muestra que aparece en el manual de operación (0,8 a 1,4 L/min)
y el rango de alarma FLO1 del Service Manual (0,6 a 1,5 L/min) son distintos: se registraron ambos
como ítems separados, pero conviene definir cuál se usa como criterio de aceptación en campo.
Nota: para repetir la inspección en una visita futura sin perder el histórico, duplique la hoja del
modelo (clic derecho → Mover o copiar → Crear una copia) antes de diligenciar las columnas O a S.

## APMA-370 (CO)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APMA-370 (CO) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | NDIR con modulación de flujo cruzado
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido (Power LED) | Color del LED indicador de encendido en el panel frontal | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde fijo (operación normal). Rojo indica alarma activa |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alarma (Alarm LED) | Estado de alarma activa verificado mediante el color del indicador frontal | Sí/No |  | El LED de alarma debe permanecer apagado. Si cambia a rojo indica fallo de hardware o de parámetro |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del display (TFT LCD) | Arranque correcto y despliegue del menú MEAS. sin bloqueos ni líneas muertas | OK / No OK |  | La pantalla LCD TFT debe encender de forma estable y permitir navegación táctil |  |  | Sí | Sí | LCD Unit chassis and LCD 3200618696 | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Versión de programa (firmware) | Lectura de la versión de programa en la pantalla de información de software | Texto |  | Debe coincidir con la versión homologada de fábrica (estándar AP: P1000878001) |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo transcurrido desde el encendido en frío hasta la estabilización | Numérico | horas | Mínimo 3 h de calentamiento para estabilizar banco óptico y catalizador antes de medir. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 3 |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie frontal | Presencia y legibilidad del número de serie en el panel frontal inferior | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el registro y la hoja de vida de la estación |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie posterior | Presencia y legibilidad de la placa de datos metálica HORIBA en el panel trasero | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el serial frontal y la etiqueta de la cabina |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Identificación lógica | ID del equipo (Machine ID) | Configuración del código ID del analizador para identificación en red | Numérico |  | El ID configurado en el menú SYSTEM debe coincidir con el asignado por el sistema de adquisición | 0 | 255 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de choque eléctrico | Etiquetas de advertencia de alto voltaje en cubiertas de placas y transformadores | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas y legibles las advertencias Choque eléctrico 1, 2 y 3 |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de componentes calientes | Etiquetas adhesivas amarillas de advertencia térmica en zonas de alta temperatura | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas las etiquetas de calor sobre la carcasa del catalizador y de la bomba |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Factor de corrección de cero almacenado tras el último ajuste manual o AIC | Numérico | counts | Debe estar dentro del rango operativo; fuera de él parpadea la alarma ZERO | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Ganancia del detector de CO calibrada con gas patrón y almacenada en memoria | Numérico |  | Debe estar dentro de los límites de amplificación admitidos; fuera de él parpadea la alarma SPAN | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión de entrada de gas patrón | Presión de entrega de gases de referencia (cero y span) en las entradas traseras | Numérico | kPa | Deben entregarse ligeramente por encima de la presión atmosférica para generar overflow | 0 | 0.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Caudal excedente medido por el sensor de flujo opcional de calibración | Numérico | L/min | Caudal mínimo 1,2 L/min para que el analizador absorba gas patrón sin aspirar aire ambiente. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 1.2 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera (WAIT) en AIC | Tiempo configurado para purgar la celda y estabilizar lecturas tras conmutar la línea de gas | Numérico | minutos | Tiempo mínimo de retardo tras conmutar la línea de gas; el fabricante recomienda 3 min o más | 3 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de sostenimiento (HOLD) en AIC | Tiempo de retención y chequeo de lecturas de salida al finalizar el AIC | Numérico | minutos | Tiempo de validación posterior a la calibración física de las señales analógicas | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Activación de calibración (CAL) en AIC | Selección de la corrección física del factor cero/span durante el AIC | Sí/No |  | Define si se corrigen factores (YES) o solo se realiza lectura de verificación (NO) |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la entrada de muestra | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para asegurar acople hermético libre de aire falso |  |  | Sí | Sí | Sleeve SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la entrada de muestra | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para sellar la tubería |  |  | Sí | Sí | Cap Nut S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Exhaust (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la salida de escape | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para evitar fugas de gases de escape hacia la cabina |  |  | Sí | Sí | Sleeve SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.4 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Exhaust (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la salida de escape | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para canalizar el escape |  |  | Sí | Sí | Cap Nut S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.5 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Panel Mount Union (SO21521-6 PVDF) | Estado físico e integridad del racor plástico de montaje de panel | OK / No OK |  | Racor libre de fisuras en su rosca o fatiga de material por sobreajuste |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521-6 (3030021548) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Nivel de colmatación, hollín, polvo o humedad en el filtro frontal de teflón de 54 mm | OK / No OK |  | Filtro de teflón blanco uniforme, sin partículas ni manchas oscuras que estrangulen el caudal |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L (3200043947 / 3200043947-1PC) | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Empaque del filtro frontal (PA-10L) | Flexibilidad y ausencia de grietas en la junta elástica plana del portafiltros | OK / No OK |  | Empaque blando, sin aplastamientos ni deformaciones permanentes que provoquen fugas |  |  | Sí | Sí | Empaque de filtro (3200044273) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.2.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Resequedad, microfisuras o deformación de la junta tórica de la tapa del filtro | OK / No OK |  | Junta de vitón elástica y ligeramente lubricada para garantizar hermetismo de la tapa |  |  | Sí | Sí | O-ring (3200043785) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Acumulación de agua condensada y saturación del depurador de humedad | OK / No OK |  | El depósito debe estar libre de condensados y el relleno sin saturación física |  |  | Sí | Sí | MC-1 (3200043946) | MT_V440EL8D_APMA370_260430 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Líneas de teflón internas | Estrangulamientos, dobleces agudos o acumulación de suciedad en mangueras neumáticas | OK / No OK |  | Tuberías de teflón translúcidas, firmes en sus racores y sin dobleces que restrinjan el flujo |  |  | Sí | Sí |  | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Caudal de gas de muestra a través de la celda de medida en ANALOG INPUT | Numérico | L/min | Caudal nominal de muestreo; fuera de 1,0 a 2,0 L/min se activa la alarma FLOW 1 | 1 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Presión de succión generada por la bomba de muestreo en la celda óptica | Numérico | kPa | Lectura en ANALOG INPUT; un valor mayor o igual a 65 kPa activa la alarma PRE1 | 0 | 65 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Estabilidad del motor y rodamientos de la bomba de muestreo (verificación auditiva y táctil) | OK / No OK |  | Operación continua y estable, sin golpes metálicos ni oscilación mecánica excesiva |  |  | Sí | Sí | Pump unit doble cabezal P-1-B (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Resequedad, porosidad o fisuras de los dos diafragmas de EPDM de la bomba | OK / No OK |  | Diafragmas de EPDM elásticos y sin fisuras, para evitar caídas de vacío y de caudal |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS/GD EPDM (3011026485 / 3200044033 / 3200602390) | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba | Acumulación de depósitos, residuos o polvo negro en las válvulas planas de teflón | OK / No OK |  | Cámaras del cabezal y charnelas de válvula limpias para garantizar sellado hermético |  |  | Sí | Sí |  | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Conmutación cíclica entre gas de muestra y aire de referencia | OK / No OK |  | Debe conmutar neumáticamente de forma cíclica a una frecuencia constante de 1 Hz |  |  | Sí | Sí | Solenoid Valve sample/Ref.-gas SV-2 (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Mantenimiento del vacío sellando el puerto de entrada para detectar fugas | OK / No OK |  | El circuito neumático debe mantener el vacío estable sin fluctuaciones tras aislar la succión |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Tensión analógica del canal de medición de CO en ANALOG INPUT | Numérico | mV | Representa la energía infrarroja del detector para el monóxido de carbono | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Tensión analógica del canal de referencia para corregir interferentes | Numérico | mV | Empleada por el firmware para corregir el efecto de otros componentes de la muestra | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Desgaste térmico, estabilidad del haz e integridad del filamento de la fuente IR | OK / No OK |  | Filamento activo de forma continua y ampolla libre de manchas severas (indican desgaste) |  |  | Sí | Sí | Lámpara IR (AP-XEP-02) | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 / Service Manual | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Suciedad, hollín o humedad en las caras translúcidas del tubo de absorción óptica | OK / No OK |  | Ventanas limpias y translúcidas para garantizar el paso libre del haz infrarrojo |  |  | Sí | Sí |  | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Resortes de amortiguación del banco óptico | Presencia y tensión de los 3 resortes que suspenden la celda de medida | OK / No OK |  | Los 3 resortes deben estar enganchados y libres de estiramientos o deformaciones |  |  | Sí | Sí | Spring L=64 K=0.59 (3012161550) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Topes amortiguadores (Stoppers) | Estado físico y flexibilidad de los soportes elásticos que limitan la oscilación de la celda | OK / No OK |  | Stoppers de goma flexibles en su zócalo, para absorber la vibración inducida por la bomba |  |  | Sí | Sí | Stopper Spring for AIA-1X0 (3012165197) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Presencia e integridad de los tornillos M5x20 que limitan el desplazamiento elástico | Presente / Ausente |  | Deben estar presentes y roscados firmemente los tornillos M5x20 en los anclajes del chasis |  |  | Sí | Sí | Screw Stopper M5X20 for Spring (3012155051) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tuercas hexagonales de fijación | Ajuste y torque de las tuercas M5 en los tornillos de los zócalos amortiguadores | OK / No OK |  | Tuercas M5 ajustadas firmemente para evitar desprendimiento del bloque óptico |  |  | Sí | Sí | Hexagon Nut M05 S-ZN3 ROHS (3011000121) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Estado y capacidad de conversión del óxido metálico del catalizador interno de CO | OK / No OK |  | El catalizador debe asegurar la oxidación del CO en la línea de referencia y evitar derivas del cero |  |  | Sí | Sí | Catalyzer Filling CO CAT-1 (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Nivel de colmatación o presencia de aceite en el filtro de microfibra Balston de referencia | OK / No OK |  | Elemento de microfibra limpio, para proteger el catalizador de contaminantes finos |  |  | Sí | Sí | Inline Filter Element DFU9900-05-BK | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Limpieza, sujeción y ausencia de corrosión en integrados y zócalos de la placa CPU | OK / No OK |  | Tarjeta lógica limpia, libre de polvo conductivo o rastros de sobrecalentamiento |  |  | Sí | Sí | PRINTED BOARD INST. AP-CPU-02 (3200629662) | 1 - LCD design change AP EN / MT_85HHP0N0_APMA370_20022603 | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Configuración física del DIP switch SW2 de modelo en la tarjeta de conversión analógica | OK / No OK |  | Para el modelo: BIT0 y BIT1 en ON, BIT2 y BIT3 en OFF |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Iluminación de los LED indicadores de fuentes secundarias en la tarjeta ADC-05 | OK / No OK |  | Los LED de +24 V y +5 V deben iluminarse en verde fijo |  |  | Sí | Sí | PCB AP-ADC-05 | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Sobrecalentamientos o quemaduras en relés y transistores de control de la placa RPL | OK / No OK |  | Componentes sin daños por sobrecarga; soldaduras intactas sin marcas de cortocircuito |  |  | Sí | Sí | PCB AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (H102518000) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / Service Manual | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Frecuencia de parpadeo de los indicadores LED de diagnóstico de la tarjeta de relés | OK / No OK |  | ST1 debe parpadear (H8 activo) y ST0 titilar rápido (I2C activo); luz fija o apagada indica falla |  |  | Sí | Sí | PCB AP-RPL-02 / AP-RPL-02A | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | LED indicador de alimentación interna de 5 V en la tarjeta de relés periféricos | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido continuo en verde, indicando que el regulador lógico local opera |  |  | Sí | Sí | PCB AP-RPL-02 / AP-RPL-02A | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Switch de selección de alarma general (SW1/SW2 en RPL) | Ajuste de interruptores de asociación de alarma que definen el contacto general | OK / No OK |  | Posiciones de los microinterruptores en concordancia con el esquema de alarmas de la estación |  |  | Sí | Sí | PCB AP-RPL-02 / AP-RPL-02A | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Batería de litio del reloj de tiempo real (BATT1 / CR2032) | Voltaje DC de la pila de litio de respaldo de hora y secuencia de autocalibración | Numérico | V | Un voltaje inferior a 2,5 V activa la alarma BATT | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Li battery CR2032 (3030052489) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Arrugas, microfisuras o sulfatación en las terminales de los dos buses flex planos | OK / No OK |  | Cables flexibles intactos y firmemente enchufados a la placa CPU, para evitar fallos del panel |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) / Tape Wire for LCD (3200257448) | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Sensibilidad del panel resistivo al presionar y seleccionar opciones del display | OK / No OK |  | Desplazamiento ágil y preciso entre menús, sin derivas táctiles ni zonas inoperantes |  |  | Sí | Sí | Touch Panel TP-AP370 | MT_1JS71VM3_APMA370_21061101 / MT_85HHP0N0_APMA370_220822 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Estabilidad de voltajes e integridad física de condensadores en la fuente principal | OK / No OK |  | Condensadores sin abombamientos y voltajes secundarios libres de rizado eléctrico |  |  | Sí | Sí | Power Supply Assy (3200637753) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.4.2 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Transformador de la bomba de muestreo | Tensión AC de salida en el secundario del transformador de aislamiento de la bomba | Numérico | V | Transformador de aislamiento de 42 VA; debe suministrar tensión estable a la bobina del motor | 100 | 120 | Sí | No | Power Transformer APXX-360/370 PUMP 42VA (3200488656) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente |  | Sin dato
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Conector del cable serial RS-232C | Soldaduras, continuidad y asignación de pines del conector trasero DB9 de datos | OK / No OK |  | Pines 2 y 3 cruzados, pin 5 a tierra y pines 7-8 puenteados para habilitar el enlace serial |  |  | Sí | Sí |  | I.X.X.X-X Instructivo Descarga de Datos Horiba AP | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) | Presencia e integración de la placa serial dedicada en el conector CN2 | Presente / Ausente |  | Tarjeta SIO acoplada firmemente en el conector CN2 de la CPU si se implementa descarga remota |  |  | Sí | Sí | Tarjeta SIO AP-SIO-04 | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L | Horas de uso acumuladas del filtro frontal en la pantalla HOUR METER | Numérico | horas | Cambio preventivo recomendado cada 2 semanas de uso (336 h) | 0 | 336 | Sí | No | Elemento PA-10L (3200043947) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Horas acumuladas de operación de los diafragmas en la pantalla HOUR METER | Numérico | horas | Contador para planificar el reemplazo anual de las membranas elásticas de la bomba | 0 | 8760 | Sí | No | Diafragma P-1-D (3200044033 / 3011026485) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) | Horas de operación acumuladas del catalizador oxidante de CO en HOUR METER | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo del relleno del catalizador cada 2 años | 0 | 17520 | Sí | No | Relleno CAT-1 (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1) | Horas de uso acumuladas de la trampa secadora de humedad en HOUR METER | Numérico | horas | Contador para planificar la sustitución anual de la trampa Mist Catcher MC-1 | 0 | 8760 | Sí | No | Mist Catcher BAA MC-1 (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la bomba completa (P-1-B) | Horas de funcionamiento de la unidad de bomba electromecánica completa en HOUR METER | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo o reconstrucción del motor de bomba cada 2 años | 0 | 17520 | Sí | No | Bomba P-1-B (3200043946) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Filtros de chasis | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Acumulación de polvo e integridad física de los filtros de esponja superiores del chasis | OK / No OK |  | Esponjas de poliuretano limpias y permeables al aire, para mantener la refrigeración interna |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Temperatura del compartimiento calentado de la celda óptica en ANALOG INPUT | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C (rango típico 30 a 55 °C) | 30 | 55 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Lazo térmico de temperatura del catalizador de CO para oxidación de la referencia | OK / No OK |  | Temperatura del horno catalítico estable; su descenso drástico dispara la alarma CAT |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión barométrica ambiental (AMBIENT) | Presión barométrica registrada por el transductor piezoeléctrico en ANALOG INPUT | Numérico | kPa | Presión ambiental del sitio; usada para corregir la densidad del gas según la altitud | 50 | 115 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente |  | Sin dato
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Desviación de los sensores de presión | Desvío entre las lecturas internas de presión y los barómetros de referencia | Numérico | % | La desviación entre el patrón externo y el valor en pantalla debe ser menor al 2 % | 0 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente |  | Sin dato
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 24 V | Tensión del bus DC secundario de alimentación de periféricos en ANALOG INPUT | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 24 V ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente |  | Sin dato
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 5 V | Tensión de alimentación regulada del microcontrolador lógico en ANALOG INPUT | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 5 V ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente |  | Sin dato
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Alineación e integridad física de la puerta del panel frontal del gabinete | OK / No OK |  | Puerta encajada firmemente, sin desniveles que impidan presionar adecuadamente la pantalla |  |  | Sí | Sí |  | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 / MT_2V0CY0DC_APMA370_20060501 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los casquillos en los puntos de pivote del panel frontal basculante | Presente / Ausente |  | Casquillos plásticos de nylon en buen estado, para alinear simétricamente la apertura |  |  | Sí | Sí | Hinge Bush (3012304035) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Eje de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los pasadores cilíndricos metálicos de rotación de la bisagra | Presente / Ausente |  | Pasadores metálicos introducidos a tope, para articular con seguridad la compuerta |  |  | Sí | Sí | Hinge Shaft (3012297312) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Ventilación | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Operación del ventilador posterior de extracción activa de aire caliente | OK / No OK |  | Ventilador girando de forma estable, sin polvo extremo ni ruidos de rodamientos desgastados |  |  | Sí | Sí | Fan (3200043946) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Rieles o bandeja de base en rack de 19 pulgadas | Presencia de guías de soporte o bandeja base para montaje del analizador en gabinete | OK / No OK |  | Base metálica firme para sostener el analizador (16 kg) y evitar la flexión frontal |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Holgura con el fondo del rack | Separación libre entre el chasis posterior y la cubierta o puerta del rack | Numérico | mm | Mínimo 150 mm en la parte trasera para mangueras neumáticas y ventilación. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Temperatura ambiental de operación de la sala | Temperatura controlada del shelter para asegurar condiciones termoestables | Numérico | °C | Rango de operación del analizador para mantener estabilidad óptica y química | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Límite higrométrico del aire ambiente en el shelter para temperaturas menores a 31 °C | Numérico | %HR | Humedad relativa máxima 80 % para evitar condensaciones ópticas internas | 0 | 80 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.4.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C | Límite higrométrico descendente conforme aumenta la temperatura entre 31 y 40 °C | Numérico | %HR | Humedad máxima controlada linealmente entre 80 % (31 °C) y 50 % (40 °C) | 0 | 50 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.5.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.5 Suministro eléctrico | Variación de tensión nominal AC | Variación de tensión de la red eléctrica AC en la toma de corriente del analizador | Numérico | V | Rango tolerado por la fuente interna para operación óptima (nominal 220 V AC) | 198 | 264 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato

## APSA-370 (SO2)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APSA-370 (SO2) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Fluorescencia ultravioleta (UVF)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido del panel frontal | Estado de iluminación del LED de encendido con el analizador energizado | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal; cambia a rojo si existe alarma activa |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Inicialización de parámetros en SRAM | Carga de datos lógicos y ausencia de errores de inicialización al arrancar la CPU | OK / No OK |  | Arranque limpio sin errores de memoria y con la pantalla MEAS cargada automáticamente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Indicador de alarmas activas en pantalla | Presencia del botón ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla principal | Sí/No |  | El botón de alarma no debe estar visible en la pantalla MEAS en condiciones normales |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Identificación del programa en menú | Versión y número de programa en la pantalla de información del sistema | Texto |  | Debe mostrar el código de programa estándar de fábrica (AP: P1000878001 / EN: P1000877001) |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento y estabilización | Tiempo transcurrido desde el encendido hasta la calibración o la medición en campo | Numérico | horas | Mínimo 3 h de estabilización; se recomienda 24 a 48 h para mediciones de campo estables | 3 | 48 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Ajuste del minuto de reset de integración | Minuto del reloj en el que se ejecuta el reset de integración (RESET TIME) | Numérico | minutos | Debe estar ajustado a 00 o 30 min según los requerimientos del sistema de adquisición | 0 | 30 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Legibilidad e integridad del serial del fabricante en la placa posterior metálica | Texto |  | Debe ser legible y registrarse en la hoja de campo |  |  | Sí | No |  | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número HGS del analizador | Identificación del número HGS del analizador y del sistema para trazabilidad de repuestos | Texto |  | El número HGS debe estar identificado en la placa del equipo o en la documentación de fábrica |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alto voltaje (lámpara) | Presencia y legibilidad de la etiqueta de peligro de choque eléctrico cerca de la lámpara | Presente / Ausente |  | La etiqueta Choque Eléctrico 1 debe estar adherida y legible cerca del bloque óptico |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Etiqueta de peligro de quemadura térmica en componentes que acumulan calor | Presente / Ausente |  | La etiqueta de componente caliente debe estar visible en la bomba y en el HC Cutter |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Coeficiente almacenado en el menú de calibración para el ajuste de cero | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de los límites de tolerancia lógicos definidos por firmware | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Coeficiente de ganancia de pendiente almacenado tras la calibración de span | Numérico |  | Dentro de la tolerancia de ganancia de software; en campo se ubica típicamente entre 0,9 y 1,3 | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) | Ajuste de la concentración de gas patrón en la pantalla de edición de span | Numérico | ppm | Debe configurarse el valor nominal exacto del cilindro de gas patrón de SO2 a utilizar | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Estabilidad de la presión de suministro en la entrada de gas de calibración | Numérico | Pa | La presión del gas de calibración debe mantenerse regulada para asegurar estabilidad neumática | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera para estabilización en AIC (WAIT) | Tiempo de estabilización tras la conmutación de líneas de gas en calibración automática | Numérico | minutos | Ajuste de tiempo para garantizar purga y estabilización completa de las lecturas | 20 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de retención en AIC (HOLD) | Tiempo de validación para registrar y verificar lecturas tras volver a MEAS | Numérico | minutos | Tiempo configurado para la verificación posterior a la calibración | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Habilitación de calibración en AIC (CAL YES/NO) | Especificación de si se permite actualizar los coeficientes tras el AIC | Sí/No |  | YES actualiza automáticamente los coeficientes; NO solo calcula las derivas sin alterarlos |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Numérico | ppb/día | Desviación máxima diaria de la lectura del cero en rangos bajos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Numérico | ppb/semana | Desviación máxima semanal de la lectura del cero en rangos bajos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Numérico | % F.S. | Desviación máxima diaria del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Numérico | % F.S. | Desviación máxima semanal del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.5.1 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Deriva diaria de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Numérico | % F.S. | Desviación diaria máxima tolerada de la lectura de span | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.5.2 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Deriva semanal de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Numérico | % F.S. | Desviación semanal máxima tolerada de la lectura de span | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.6.1 | 3. Estado de calibración | 3.6 Linealidad | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Desviación máxima de cada punto de una calibración multipunto respecto a la recta de regresión | Numérico | % F.S. | Diferencia máxima respecto a la línea de mejor ajuste, conforme a la normativa de calibración | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Estado del elemento filtrante PA-10L | Grado de saturación y oscurecimiento del filtro de teflón de 54 mm del panel frontal | OK / No OK |  | Debe verse limpio, sin hollín ni decoloración marrón; reemplazar cada 2 semanas |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L (3200043947 / 3200043947-1PC) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Elasticidad y sellado del O-ring de la tapa del portafiltros frontal | OK / No OK |  | Sin resequedad, fisuras ni deformación por aplastamiento; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | O-Ring (3014059499) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Humedad en el portafiltros | Presencia de condensación de agua líquida en la caja del portafiltros frontal | Sí/No |  | Debe estar completamente seco; la presencia de agua indica falla en trampas de condensado previas |  |  | Sí | No |  | MT_B8RUT7HE_APSA370_20111702 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Integridad de la línea de teflón | Estrangulamientos, fisuras o fugas físicas en la tubería de muestreo | OK / No OK |  | Tubería de teflón de 6 mm OD libre de dobleces agudos y bien ajustada |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Protección térmica de las líneas | Aislamiento de las tuberías de muestra frente a corrientes de aire frío directo | OK / No OK |  | No deben estar expuestas a corrientes de aire frío (p. ej. aire acondicionado) para evitar condensados |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Presencia y estado del casquillo de soporte en las uniones de teflón posteriores | Presente / Ausente |  | Los casquillos de 6 mm deben estar presentes en las uniones traseras para garantizar el sellado |  |  | Sí | Sí | Sleeve SO2001-6 (3030021777) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros | Presencia y torque de las tuercas plásticas para tuberías de teflón de 6 mm | Presente / Ausente |  | Deben estar completas y debidamente ajustadas para evitar fugas neumáticas |  |  | Sí | Sí | Cap Nut S020020-6PVDF (3030021779) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Flujo del gas de muestra a través de la celda óptica medido por el analizador | Numérico | L/min | El flujo debe mantenerse estable dentro de los límites de diseño neumático | 0.6 | 1 | Sí | No | Unidad de bomba (3014059491) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Vacío de arrastre absoluto generado en la succión interna del analizador | Numérico | kPa | Debe mantenerse por debajo del umbral de alarma; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más |  | 65 | Sí | No | Diafragma EPDM (3011026485) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Integridad del diafragma de la bomba | Estado de las membranas de diafragma de doble cabezal de la bomba | OK / No OK |  | Sin fisuras, grietas ni roturas; el desgaste causa baja de vacío, ruidos y disminución de flujo |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy (3011026485 / 3200602390) | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
5.1.4 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Válvulas del cabezal de la bomba | Estado físico y sello elástico de las juntas de flapper del cabezal | OK / No OK |  | Las válvulas elastoméricas deben estar limpias de partículas y sin deformaciones |  |  | Sí | Sí | Kit de diafragma y válvulas (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.1.5 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Uso de cinta selladora en las juntas roscadas de unión neumática a la bomba | OK / No OK |  | Las juntas roscadas deben sellarse con cinta de teflón para evitar fugas |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Aire de purga del HC Cutter | Caudal de purga del HC Cutter | Flujo de aire de purga por la línea del eliminador de hidrocarburos | Numérico | L/min | Flujo de aire limpio necesario para la correcta remoción de hidrocarburos interferentes | 2 | 3 | Sí | No | Unidad HC Cutter (3014059458) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Conmutación física del solenoide al activar el modo ZERO | OK / No OK |  | Debe conmutar sin fugas internas y dirigir el flujo de gas cero hacia la celda |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de span (SV7) | Conmutación física del solenoide al activar el modo SPAN | OK / No OK |  | Debe activarse herméticamente para direccionar el gas patrón hacia la celda |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) | Cambio entre la línea de muestreo de campo y la línea de calibración posterior | OK / No OK |  | Debe operar de forma instantánea al conmutar de MEAS a calibración (ZERO o SPAN) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Flujo del gas de salida liberado por el puerto posterior EXHAUST | Numérico | L/min | Flujo de escape en operación normal; debe mantenerse por debajo de 0,8 L/min |  | 0.8 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.4.2 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Presión de descarga del gas de escape | Estabilidad de presión en la línea posterior de descarga del gas medido | Numérico | Pa | La línea de descarga debe estar libre de contrapresión, dentro del rango seguro | -490 | 490 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Lectura del voltaje de la lámpara en el menú de entradas analógicas | Numérico | mV | Lámpara nueva entre 500 y 1100 mV; por debajo de 200 mV se activa alarma y debe reemplazarse | 200 | 1100 | Sí | No | Lámpara L4646 (3030020915 / 3030020915-TCA) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Contacto del socket y terminales de la lámpara | Corrosión u oxidación en el socket de la lámpara de alta tensión (1000 V) | OK / No OK |  | Pines y contactos limpios y sin hollín, para evitar arcos eléctricos de alta tensión |  |  | Sí | Sí | Lámpara L4646 (3030020915) | MT_829WE09R_APSA370_241031 | Pendiente
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara | Medición y calibración del voltaje de la lámpara en cátodo y ánodo de D16 en la tarjeta de potencia | Numérico | V | Ajuste para lámpara nueva mediante el potenciómetro VR2 (HV.C) con SW1 en EXT | 945 | 955 | Sí | No |  | Ajuste_lampara_APSA | Pendiente |  | Sin dato
6.1.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón | Envejecimiento y desgaste de los electrodos emisores de la lámpara L4646 | OK / No OK |  | Los electrodos internos no deben verse excesivamente quemados ni presentar depósitos negros |  |  | Sí | Sí | Lámpara L4646 (3030020915) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Integridad del espejo del detector y su holder | Estado del espejo cóncavo detector y su fijación en el holder del bloque óptico | OK / No OK |  | El espejo no debe estar suelto ni desalineado; debe estar adherido al holder |  |  | Sí | Sí | Miller adhesion unit (3014038766) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) | Presencia e integridad del filtro óptico de vidrio de color en el tubo de enfoque del PMT | OK / No OK |  | El filtro HOYA HA-50 de 21,5 mm debe estar limpio, sin manchas, ralladuras graves ni desportilladuras |  |  | Sí | Sí | Color Filter Glass 21.5 HA-50 (3012305464) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico UV U-330 (lente de excitación) | Presencia e integridad del filtro óptico UV de banda de excitación (215 nm) | OK / No OK |  | El filtro HOYA U-330 de 24 mm debe estar limpio y en excelente estado óptico |  |  | Sí | Sí | Color Glass Filter U-330 D=24 (3014062371) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Estado de los lentes de la cámara de medición | Opacidad, condensación o manchas en el compartimento de los lentes del PMT | OK / No OK |  | Los dos lentes bajo el fotomultiplicador deben estar transparentes y limpios |  |  | Sí | Sí | 2 lentes de PMT | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
6.2.5 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Grado de polución o polvo en el compartimento óptico del detector de fluorescencia | OK / No OK |  | El interior de la celda de fluorescencia debe estar libre de polvo, para evitar luz parásita y ruido |  |  | Sí | Sí |  | MT_4P027475_APSA370_240124 | Pendiente
6.2.6 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Respuesta y ganancia de amplificación del fotodetector principal | OK / No OK |  | El PMT debe reaccionar de forma estable a la fluorescencia del SO2, sin deriva térmica anormal |  |  | Sí | Sí | Detector (GZ9100236244) | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
6.2.7 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV | Sello hermético y señal del fotodiodo S12698-01 de monitoreo de la lámpara | OK / No OK |  | Debe operar de forma continua, registrando la emisión UV para corregir derivas de lámpara |  |  | Sí | Sí | Photo Diode S12698-01 (3200546511) | Procedimiento Cambio Foto Diodo Horiba APSA-370 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Integridad del eliminador catalítico de hidrocarburos que previene falsas lecturas de SO2 | OK / No OK |  | El HC Cutter (CUT-1) debe mantener temperatura y eficiencia de remoción de aromáticos (m-xileno) |  |  | Sí | Sí | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Desgaste y coloración del carbón del cartucho scrubber de entrada SCR-1 | OK / No OK |  | Debe estar libre de apelmazamiento o fugas, asegurando aire libre de SO2 para la línea de referencia |  |  | Sí | Sí | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Acoplamiento físico e integridad de soldaduras de la placa preamplificadora de la señal del PMT | OK / No OK |  | Libre de sobrecalentamientos u oxidación de componentes; debe procesar adecuadamente la señal |  |  | Sí | Sí | AP-PRE-13 (3014038440 / H1017887001B) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 | Estado eléctrico de la tarjeta controladora de potencia de motores y bombas | OK / No OK |  | Debe estar conectada firmemente y alimentar los actuadores y bombas de forma continua |  |  | Sí | Sí | AP-PMP-01 (3014038441 / H1018866001A) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST0 de comunicación por bus I2C local | OK / No OK |  | Debe parpadear continuamente, indicando comunicación I2C activa con la tarjeta CPU |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST1 de operación (heartbeat) del microprocesador local H8 | OK / No OK |  | Debe parpadear constantemente; encendido o apagado fijo indica bloqueo lógico de la tarjeta |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación de +24 V CC en la placa conversora analógica-digital | OK / No OK |  | Debe estar encendido de forma fija al estar suministrada la línea de 24 V CC |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación lógica de +5 V CC en la placa de conversión | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido de forma fija si los circuitos lógicos de la placa ADC están alimentados |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 3,3 V CC en la tarjeta principal | OK / No OK |  | El LED verde de 3,3 V debe estar encendido de forma fija |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.8 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 5 V CC en la tarjeta principal | OK / No OK |  | El LED verde de 5 V debe estar encendido de forma fija, indicando presencia de tensión digital |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.9 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Parpadeo del LED de actividad de ejecución de tareas lógicas de la CPU | OK / No OK |  | Debe parpadear de forma continua; si se detiene indica congelamiento del firmware |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Voltaje de la pila botón de litio CR2032 instalada en la tarjeta CPU | Numérico | V | Debe mantener los parámetros de configuración y el calendario al apagar el equipo (vida aprox. 3 años) | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Batería CR2032 3 V | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) | Posición de los microinterruptores BIT0 a BIT3 que identifican el modelo APSA-370 | OK / No OK |  | Para APSA-370 estándar: BIT3=OFF, BIT2=ON, BIT1=OFF, BIT0=OFF (código 0100) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (especificación internacional) | Posición del microinterruptor BIT4 para mercados fuera de Japón | OK / No OK |  | El BIT4 debe estar en ON para configurar la especificación internacional (Overseas spec) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.3 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Posición de los interruptores del bloque SW5 en la CPU para habilitar RS-232C con AP-SIO-04 | OK / No OK |  | Interruptores 1 a 5 de SW5 en ON, e interruptores 6, 7 y 8 en OFF |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.3.4 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | Interruptor SW1 en la tarjeta CPU | Posición del switch principal de inicialización u operación en la CPU | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación normal; INIT solo se usa para reset de CPU |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Interfaz de usuario | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Precisión y respuesta al tacto del recubrimiento resistivo del panel táctil frontal | OK / No OK |  | La navegación táctil debe ser fluida, sin descalibraciones al presionar los botones lógicos |  |  | Sí | Sí | Touch Panel TP3214S1F0 / AST-057 (3010040585) | MT_RW2P5JMH_APSA370_240805 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 0 % de su escala | Numérico | V | Ajuste por software para corregir desviaciones del cero eléctrico de la salida de 0 a 1 V | 0 | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 100 % de su escala | Numérico | V | Tensión medida en las terminales traseras al forzar la salida al 100 % del fondo de escala | 0.99 | 1.01 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Asignación de la salida analógica CH-1 | Señal analógica de 0 a 1 V asignada por hardware para la concentración de SO2 | OK / No OK |  | Salida no aislada CH-1 configurada por defecto para transmitir el valor instantáneo de concentración |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C | Integridad física del puerto serie DB-9 en la tarjeta de comunicaciones posterior AP-SIO-04 | OK / No OK |  | El puerto posterior debe permitir la conexión para el envío de tramas de datos |  |  | Sí | Sí | Tarjeta AP-SIO-04 | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Identificación de la tarjeta CompactFlash (CF card) | Estado del LED de inserción y detección de la CF card en la tarjeta CPU | OK / No OK |  | Debe estar encendido al introducir y reconocer la tarjeta de almacenamiento de datos |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusible de alimentación posterior de CA | Integridad del filamento del fusible en el portafusible de entrada de CA trasero | OK / No OK | A | Debe ser del tipo retardado (T) con la capacidad especificada en la placa posterior |  |  | Sí | Sí | FUSE 6.3A (T) para AC115V | Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Horas acumuladas en el horómetro para el filtro de aire de 0,3 micras (F-2) | Numérico | horas | Reemplazo obligatorio cada 2 años (17 520 h) para prevenir obstrucciones en la purga del HC Cutter |  | 17520 | Sí | No | Filtro F-2 (3200082322 / 3200044257) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Horas acumuladas de operación del cartucho depurador de entrada de aire (SCR-1) | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para asegurar retención óptima de SO2 |  | 17520 | Sí | No | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) | Horas acumuladas del catalizador extractor de compuestos aromáticos (CUT-1) | Numérico | horas | Sustitución cada 2 años (17 520 h) o cuando se degrade la eficiencia de corte |  | 17520 | Sí | No | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) | Horas de funcionamiento de las membranas elásticas de succión de la bomba | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para evitar caídas de vacío y de flujo |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Horas acumuladas de destello del tubo de xenón en el horómetro del analizador | Numérico | horas | Reemplazar cuando el voltaje cae por debajo de 200 mV o la lámpara muestra inestabilidad. Límites PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | No | Lámpara L4646 (3030020915) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda (CELL) | Temperatura del compartimento de la celda de detección óptica medida por termistor | Numérico | °C | Debe mantenerse estabilizada en el valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C | 26 | 34 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) | Lectura de la presión barométrica o ambiente que sensa el analizador | Numérico | kPa | Debe registrar la presión atmosférica del sitio para corrección barométrica. Límites PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Lectura analógica del sensor de presión de vacío en la línea de la bomba de succión | Numérico | kPa | Presión absoluta de succión; la alarma PRE1 se activa si supera 65 kPa |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Sensor de caudal de muestra (SAMPLE) | Lectura analógica interna del flujo volumétrico de gas de muestra | Numérico | L/min | La lectura debe estar dentro de la tolerancia neumática del medidor de caudal (opcional) | 0.6 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 24 V | Lectura del estado de tensión de alimentación de 24 V CC en el menú | Numérico | V | La tensión regulada de 24 V CC debe estar dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.4.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 5 V | Lectura de la tensión lógica de alimentación de 5 V CC en el menú | Numérico | V | La tensión regulada interna de 5 V CC debe mantenerse dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Temperatura ambiente de la cabina | Temperatura del aire ambiente interior de la cabina o estación de monitoreo | Numérico | °C | Debe mantenerse estable dentro del rango, sin cambios bruscos de 5 °C o más | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Humedad relativa del sitio | Porcentaje de humedad relativa en la estación de control del analizador | Numérico | % | Debe mantenerse sin condensación, para proteger componentes internos y ópticos |  | 85 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Nivel de polvo de la cabina | Concentración de material particulado ambiental en la sala de analizadores | Numérico | mg/m3 | Debe controlarse por debajo de la especificación, para prevenir polución óptica rápida |  | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Nivelación horizontal del instrumento | Verificación con nivel de burbuja de la posición del equipo en el rack | OK / No OK |  | La instalación física del analizador debe ser estrictamente horizontal |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Espacio posterior para ventilación y servicio | Distancia libre de obstáculos detrás del extractor posterior del analizador | Numérico | mm | Mínimo 150 mm libres detrás de la unidad para flujo de aire y manipulación de cables. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.2.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Bandeja de soporte en rack de 19 pulgadas | Base metálica o rieles de soporte inferior en la cabina de instrumentación | Sí/No |  | Por el peso del instrumento (19 kg) es obligatorio colocar una base de soporte inferior |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta delantera | Desgaste y holgura del casquillo plástico de la bisagra de la puerta frontal | OK / No OK |  | La puerta debe abrir y cerrar con alineamiento perfecto; sustituir casquillos desgastados |  |  | Sí | Sí | Hinge Bush (3012304035) | MT_RRWV1F42_APSA370_260427 | Pendiente
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Funcionamiento del ventilador de refrigeración del panel posterior | OK / No OK |  | Debe girar libremente, sin ruidos de desgaste, asegurando flujo constante (vida útil aprox. 3 años) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Operación del calefactor del bloque térmico o del HC Cutter | OK / No OK |  | Debe operar y mantener estabilidad térmica sin interrupciones (vida útil aprox. 3 años) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente

## APOA-370 (O3)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APOA-370 (O3) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Absorción UV no dispersiva (NDUV)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de ozono HORIBA APOA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alimentación (panel frontal) | Color del indicador de encendido tras activar el interruptor de alimentación | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal y en rojo bajo condición de alarma |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del visualizador táctil | Que la pantalla de medición MEAS. se visualice automáticamente al encender | Sí/No |  | La pantalla MEAS. se despliega correctamente y el equipo inicia las mediciones |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Verificación de la pantalla de inicio | Que la pantalla muestre el logotipo oficial HORIBA u OEM antes del modo MEAS. | OK / No OK |  | El logotipo oficial se despliega correctamente, sin distorsión ni corrupción gráfica |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Iconos y botones de alarma en pantalla | Presencia de iconos de alarma en la barra superior o del botón ALARM en la esquina inferior derecha | Sí/No |  | Ausencia completa de alarmas activas; el LED del panel frontal debe estar verde fijo |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Que el autodiagnóstico no reporte error de intensidad de la lámpara UV al inicio | OK / No OK |  | El equipo no presenta error de intensidad LAMP durante la fase de inicialización |  |  | Sí | Sí | UV Lamp (3014036635 / 9022009700) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Sonido regular de conmutación de la electroválvula de flujo cruzado | OK / No OK |  | Sonido rítmico y constante de conmutación de la válvula a una frecuencia de 1 Hz |  |  | Sí | Sí | Solenoid Valve SV-2 (3014034340 / 9022009300) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo de espera tras el encendido antes de calibrar o medir | Numérico | horas | Mínimo 3 h para la estabilización térmica y óptica de celda, catalizador y lámpara. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 3 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Que el número de serie de la etiqueta trasera y del chasis coincida con la hoja de vida | Texto |  | Serial legible y coincidente con los registros del sistema de monitoreo |  |  | Sí | No |  | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Versión del firmware (ROM) | Versión del firmware cargado en la CPU, en el menú de sistema | Texto |  | La versión estándar debe mostrar P1000878001 más el número de parche |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Código HGS del sistema | Confirmación del número HGS del analizador y del sistema mediante verificación HTS | Texto |  | HGS correcto y correspondiente al tipo de analizador instalado |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT en la carcasa de la bomba y del catalizador | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y visible, advirtiendo peligro de quemadura por superficies calientes |  |  | Sí | Sí |  | APOA-370 Maintenance manual | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de lámpara UV y mercurio | Presencia y legibilidad de la etiqueta Contains Mercury cerca de la celda de medida | Presente / Ausente |  | Etiqueta de peligro de radiación UV y presencia de mercurio perfectamente legible |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
2.4.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.4 Identificación de puertos | Marcación de conectores en el panel trasero | Marcas serigrafiadas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST | OK / No OK |  | Etiquetas e identificadores de puertos limpios, legibles y sin daños físicos |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Valor de corrimiento de cero almacenado en la pantalla CAL. | Numérico | counts | El valor del ajuste de cero debe encontrarse dentro del rango permitido | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Factor de multiplicación de calibración de span en la pantalla CAL. | Numérico |  | El coeficiente de ganancia de span debe encontrarse dentro de los límites de aceptación | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Coeficiente de cero de fábrica en la pantalla F.CAL de mantenimiento de servicio | Numérico | counts | El coeficiente F.ZERO debe estar dentro del rango de conteo del ADC | -32768 | 32767 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Factor de multiplicación de fábrica en el menú de servicio | Numérico |  | El coeficiente F.SPAN estándar debe estar comprendido entre 0,7 y 1,3 | 0.7 | 1.3 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Presión de entrega de gas cero y de span | Presión de introducción del gas cero o del gas patrón | Numérico | Pa | La presión de suministro debe controlarse de forma estable respecto a la atmósfera | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Lámpara del ozonizador interno (opcional) | Si está equipado con generador de ozono interno, que la lámpara encienda al activar el span | OK / No OK |  | Lámpara del ozonizador interno operativa y estable, sin parpadeos anómalos. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Estabilidad de lectura | Estabilidad de la lectura de cero | Lectura de concentración con aire cero, para comprobar ruido y deriva | Numérico | ppb | Lectura del analizador estabilizada cerca de cero | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Grado de suciedad, cambio de color o humedad del filtro de partículas | OK / No OK |  | El elemento filtrante debe estar limpio, de color blanco y completamente seco (cambio cada 2 semanas) |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L (3200043947 / 9022003900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Estado físico, deformación o grietas de la junta tórica del vaso del portafiltros | OK / No OK |  | Junta elástica, sin aplastamientos ni resequedad, asegurando un sellado hermético |  |  | Sí | Sí | O-Ring JISB2401 G50 (3014059499 / 9022005900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque de teflón del filtro | Estado de la junta plana interna de asiento del filtro | OK / No OK |  | Empaque plano sin deformaciones, cortes ni residuos de suciedad. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Humedad en la línea | Humedad o condensación en el portafiltros | Presencia de agua libre en las mangueras neumáticas y en el vaso del portafiltros | OK / No OK |  | Líneas neumáticas completamente secas y libres de goteo o acumulación de agua |  |  | Sí | Sí |  | MT_H53MWBT2_APOA370_250428 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Presencia y estado de la férula de teflón de 6 mm en los acoples INLET y EXHAUST | Presente / Ausente |  | Férulas presentes en todas las uniones de mangueras de 6 mm, para evitar fugas |  |  | Sí | Sí | Sleeve SO2001-6 (3030021777) | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) | Estado físico de la tuerca plástica de acople rápido PVDF en la entrada | OK / No OK |  | Tuerca sin fisuras, roscas barridas ni deformaciones que afecten el sellado |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521-6 (3030021548) | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente
4.3.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Racor de entrada frontal de muestra | Estado del acople pasamuros frontal de entrada de muestra | OK / No OK |  | Racor completo, sin grietas, mellas ni fugas |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521-6 (3030021548) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
4.4.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.4 Sonda y líneas externas | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Tubo de teflón externo de muestreo, buscando dobleces o aplastamientos | OK / No OK |  | Tubo continuo de 6 mm OD / 4 mm ID libre de obstrucciones, torceduras o estrangulaciones |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Estado del diafragma de la bomba de muestra desmontando el cabezal | OK / No OK |  | El diafragma de EPDM debe estar libre de fisuras, roturas o perforaciones |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy (3200044033 / 9022002900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Válvulas de flapper de la bomba | Estado del par de válvulas planas de caucho dentro del cabezal de la bomba | OK / No OK |  | Válvulas limpias, planas, sin deformación ni rigidez excesiva |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy (3200044033 / 9022002900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Que la bomba esté fija en sus soportes antivibratorios y no despegada de su base | OK / No OK |  | Soportes en buen estado y bomba fija al chasis, sin desacople por calor |  |  | Sí | Sí |  | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Presión y vacío | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Presión de succión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT | Numérico | kPa | Debe ser menor o igual a 65 kPa; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Valor del sensor de caudal de muestra (opcional) en la pantalla ANALOG INPUT | Numérico | L/min | Valor estándar 0,5 a 0,9 L/min; la alarma FLO1 se activa fuera de 0,4 a 1,0 L/min | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de toma medido externamente | Caudal real de entrada de muestra con flujómetro patrón calibrado en el puerto INLET | Numérico | L/min | Caudal nominal 0,7 L/min ± 0,05 L/min; fuera de rango se reemplaza el orificio de control de flujo | 0.65 | 0.75 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Que el orificio crítico interno de control de flujo esté libre de obstrucciones | OK / No OK |  | Orificio totalmente limpio y sin obstrucciones físicas. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Voltaje de la intensidad de la fuente de luz en la pantalla ANALOG INPUT | Numérico | mV | Valor estándar 200 a 1200 mV; se activa alarma por debajo de 200 mV. Ajuste de fábrica: 800 a 1100 mV | 200 | 1200 | Sí | No | UV Lamp (3014036635 / 9022009700) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Temperatura de la celda (CELL) | Valor de temperatura de la celda óptica en la pantalla ANALOG INPUT | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C. Los límites dependen de la temperatura del sitio |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Valor y estabilidad del canal analógico SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT | Numérico | mV | Señal de ozono estable cerca del nivel de referencia en ausencia de gas | -10 | 10 | Sí | No |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Ventanas de cuarzo de la celda | Estado de las ventanas ópticas transparentes en los extremos de la celda de absorción | OK / No OK |  | Ventanas limpias, libres de polvo, películas de grasa o condensación de agua |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Sello de empaquetadura de la celda | Estanqueidad y estado de los empaques de las uniones de la celda | OK / No OK |  | Sin evidencia de fugas en la celda de absorción; sellos continuos sin agrietamiento. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Alineación de la lámpara UV | Orientación de la lámpara para máxima intensidad, tras aflojar los tornillos de fijación | OK / No OK |  | Lámpara fijada con sus tornillos estriados en el punto de máxima señal en pantalla |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Que el deozonizador caliente y descomponga el O3 para el canal de referencia | OK / No OK |  | Destrucción completa de ozono en el gas de referencia y lecturas de referencia estables |  |  | Sí | Sí | DO pipe (3014061445 / 9022006000) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Conector del catalizador deozonizador | Estado del enchufe de alimentación de CA del calentador del deozonizador | OK / No OK |  | Conector firmemente encajado, contactos sin corrosión ni sobrecalentamiento térmico |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Fotodiodo detector de medición | Estado de las conexiones soldadas del fotodiodo detector | OK / No OK |  | Conexiones firmes, sin sulfatación, falsos contactos ni desprendimiento por humedad |  |  | Sí | Sí | Photo Diode (3030051996) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Estado de la PCB del preamplificador óptico montado junto al fotodiodo | OK / No OK |  | Placa limpia, libre de humedad, sulfatación o componentes recalentados |  |  | Sí | Sí | Printed Board Unit (3200092494) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Válvulas de modulación | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Funcionamiento continuo de conmutación de la electroválvula de 3 vías (WTB-3K-NIF-3) | OK / No OK |  | Válvula solenoide que conmuta herméticamente y sin atascos de manera continua |  |  | Sí | Sí | Solenoid Valve WTB-3K-NIF-3 (3014034340 / 9022009300) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Voltaje de alimentación de 24 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 24 V ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Voltaje de alimentación de 5 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 5 V ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 3,3 V | Que el LED indicador de +3,3 V en la tarjeta AP-CPU-01 o AP-CPU-02 esté encendido | OK / No OK |  | LED indicador del riel de 3,3 V de la CPU encendido fijo, de color verde |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado en placa AP-ADC-05 | LED de alimentación y diagnóstico de la tarjeta analógica principal | OK / No OK |  | LED +24 V y +5 V encendidos; LED de PIO conmutando en ciclo de operación normal |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (V1018383001) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.2 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Que el LED de estado de operación de la CPU parpadee continuamente | OK / No OK |  | LED en destello rítmico constante, indicando que el procesador está corriendo |  |  | Sí | Sí | AP-CPU-02 (V3096613) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.3 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A | LED ST0 (I2C) y ST1 (H8) de la placa de relés, para evaluar comunicación interna | OK / No OK |  | ST1 parpadeando en ciclo normal y ST0 destellando, indicando comunicación activa con la CPU |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02A (V1026172001) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display | Respuesta al toque del panel táctil | Que los botones del visualizador táctil respondan con precisión a la presión física | OK / No OK |  | Entrada táctil calibrada; las capas de la pantalla sin separación, burbujas ni sulfatación |  |  | Sí | Sí | LCD unit / Touch Panel (3014035613 / 9022009400) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Respaldo de reloj y memoria | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Que la batería no presente corrosión y que la alarma BATT no esté activa | OK / No OK |  | Batería de litio libre de fugas de electrolito y con retención correcta de hora y fecha del RTC |  |  | Sí | Sí | Battery CR2032 (3200043671 / 9022009800) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Inserción de la tarjeta CompactFlash (CF) | Que la tarjeta CF esté instalada en su ranura y el LED indicador esté encendido | Sí/No |  | Tarjeta identificada sin alarmas de lectura o escritura (alarma CF ALM inactiva) |  |  | Sí | No | CF card (H3068068001 / 3200381086) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Comunicación conectando el software ApCpuConfig.exe mediante cable cruzado de 9 pines | OK / No OK |  | Enlace serial establecido a 19200 bps, con transmisión bidireccional estable |  |  | Sí | Sí |  | ApCpuConfigManual | Pendiente
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RJ-45 Ethernet trasero | Estado físico del puerto de red y de los LED verde y amarillo con el enlace activo | OK / No OK |  | Conector RJ-45 limpio y firme; el LED de Link Status se mantiene iluminado fijo |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Configuración física del interruptor de 8 vías SW5 de la tarjeta CPU | OK / No OK |  | Interruptores en OFF para operación normal, tras el mantenimiento o la inicialización |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW1 de inicialización de CPU | Posición física del switch de modo de arranque de la CPU | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación de campo; INIT solo para reset |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusibles traseros de red de CA | Filamento de los fusibles del receptáculo del AC Inlet | OK / No OK |  | Fusibles del amperaje correcto, continuos y sin rastros de cortocircuito o quemadura. Especificación PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo del elemento filtrante PA-10L | Tiempo transcurrido desde la última sustitución del filtro de teflón | Fecha |  | Frecuencia de cambio no mayor a dos semanas en condiciones estándar de muestreo |  |  | Sí | No | Filter Element PA-10L (3200043947 / 9022003900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo de la junta tórica O-Ring G50 | Intervalo transcurrido desde el cambio de la junta del portafiltros | Fecha |  | Sustitución recomendada anual, para prevenir fugas y mantener la estanqueidad neumática |  |  | Sí | No | O-Ring JISB2401 G50 (3014059499 / 9022005900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Vida útil de la batería de litio (CR2032) | Tiempo transcurrido desde la instalación de la batería de respaldo de la CPU | Fecha |  | Reemplazo recomendado cada 3 años, para evitar pérdida de datos en ciclos de apagado |  |  | Sí | No | Battery CR2032 (3200043671 / 9022009800) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) | Horas acumuladas del diafragma de la bomba en la pantalla MAINTENANCE STATUS | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir el ciclo recomendado por el fabricante (2 años, 17 520 h) |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy (3200044033 / 9022002900) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.2.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) | Horas acumuladas registradas para el catalizador deozonizador | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir las horas acumuladas recomendadas (2 años, 17 520 h) |  | 17520 | Sí | No | Catalyzer DO-5g / DO pipe (3014061445 / 9022006000) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.2.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) | Horas acumuladas de uso de la lámpara de emisión UV en la pantalla de estado | Numérico | horas | Reemplazar oportunamente o cuando su voltaje decae por debajo de 200 mV |  | 8760 | Sí | No | UV Lamp (3014036635 / 9022009700) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.2.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Horas acumuladas registradas para la unidad motora de la bomba | Numérico | horas | La bomba de diafragma completa (GS-6EH) debe reemplazarse para prevenir fatiga mecánica |  | 17520 | Sí | No | Pump unit GS-6EH (3014059159 100V / 3014059160 230V) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
8.2.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) | Horas de conmutación acumuladas de la electroválvula solenoide | Numérico | horas | La electroválvula de conmutación de 3 vías debe reemplazarse preventivamente |  | 17520 | Sí | No | Solenoid Valve WTB-3K-NIF-3 (3014034340 / 9022009300) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Presión atmosférica en ANALOG INPUT, comparada con un barómetro patrón | Numérico | kPa | La diferencia entre la lectura interna y el barómetro patrón externo debe ser menor al 2 % |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Presión diferencial de celda | Que el sensor de presión de la celda no registre derivas anómalas ni fallos (alarma PS_1) | OK / No OK |  | Transductor de presión operativo, sin error ni inestabilidad de lectura |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Que el sensor de temperatura de la celda registre valores estables y consistentes | OK / No OK |  | Termistor de la celda en correcto estado físico y entregando lectura lógica |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura del deozonizador | Que el deozonizador estabilice su temperatura y no reporte alarmas de calentador | OK / No OK |  | Sensor del deozonizador en correcto estado y temperatura de control dentro de límites |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) | Lectura de caudal en la segunda pantalla de ANALOG INPUT | Numérico | L/min | Caudal estable en rango nominal; alarma FLO1 si está fuera de 0,4 a 1,0 L/min | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Cableado de sensores | Integridad de cables planos de transductores | Acople físico de los conectores de cinta de los sensores de presión a la placa ADC-05 | OK / No OK |  | Conectores planos perfectamente encajados, sin hilos sueltos ni daño en el aislamiento |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Puerta delantera y cierres | Ajuste y alineación de la puerta frontal del analizador y firmeza del cierre | OK / No OK |  | La puerta delantera debe cerrar correctamente y su pestillo asegurar de manera firme |  |  | Sí | Sí |  | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Presencia y apriete de los tornillos M3 de la tapa superior del chasis | OK / No OK |  | Los 8 tornillos de la cubierta superior deben estar presentes y ajustados firmemente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas | Espacio vertical disponible en el rack o panel cortado | Numérico | mm | Requiere una altura mínima de 222 mm (5 unidades de rack). Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 222 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Base de apoyo e instalación del chasis | Presencia de platinas laterales de montaje y de una base de soporte en rack o escritorio | Presente / Ausente |  | Debe estar montado sobre base de apoyo o rieles adecuados para soportar sus 15 kg |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Temperatura ambiente dentro de la estación de monitoreo o cabina climática | Numérico | °C | Debe mantenerse estable para evitar derivas por cambios bruscos superiores a 5 °C | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente |  | Sin dato
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Humedad relativa dentro del shelter o recinto de alojamiento | Numérico | % | Humedad baja para prevenir condensación en líneas y oxidación de la lámina táctil |  | 80 | Sí | No |  | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente |  | Sin dato

## APNA-370 (NOx)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APNA-370 (NOx) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Quimiluminiscencia en fase reducida
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado visual del LED frontal de encendido | Color del LED en la esquina inferior izquierda del panel frontal | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde constante (operación normal); en rojo indica condición de alarma |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Operación del ozonizador interno | Que la lámpara de ozono (UV) encienda y genere ozono en el sistema | Sí/No |  | La lámpara UV debe encender (descarga azul) y el LED de la tarjeta de potencia debe brillar |  |  | Sí | No | UV Lamp ozonizador (3014038054) | MT_926L0LFB_APNA370_241118 / MT_AE0FUTTH | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado y brillo del display LCD | Encendido inicial de la pantalla, sin parpadeos, líneas muertas ni fallas de iluminación | OK / No OK |  | La pantalla LCD táctil debe encender normalmente y mostrar la interfaz gráfica MEAS |  |  | Sí | Sí | LCD unit (3014035613) | MT_UMJJYLV9_APNA370_220930 / OP_APNA-370 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Revisión de alarmas activas | Presencia del icono ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS y revisión del histórico | Presente / Ausente |  | No deben existir alarmas activas después del periodo de estabilización inicial |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Tiempo transcurrido desde el encendido, para estabilización térmica del convertidor y del detector | Numérico | horas | Mínimo 3 h antes de medir o calibrar; se recomienda 24 a 48 h | 3 | 48 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie y modelo del analizador | Que la etiqueta posterior de fábrica con modelo y serial esté presente y legible | Texto |  | Debe coincidir exactamente con el número de serie registrado en las hojas de servicio |  |  | Sí | No |  | MT_1XT65JR5_APNA370_240909 / Cables ports | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de inventario o control del cliente | Presencia de la etiqueta de control de inventario en la puerta frontal | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y legible, con el serial de control del cliente |  |  | Sí | Sí |  | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_YM7PXU2K | Pendiente
2.1.3 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de apertura de puerta (Open Label) | Etiqueta que indica el sentido de apertura o las instrucciones en la puerta delantera | Presente / Ausente |  | La etiqueta adhesiva debe estar adherida en la puerta frontal y en buen estado |  |  | Sí | Sí | Open label (3012296756) | MT_JV765TV0_APNA370_220216 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Número de programa HGS/HTS | Número HGS/HTS del analizador, para validar si aplica programa estándar o especial | Texto |  | El número de programa estándar para APNA-370 (AP) debe ser P1000878001 |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Coeficiente digital resultante de la calibración de cero, en la pantalla CAL. | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de la tolerancia de desvío del fabricante para que la calibración sea exitosa | -3500 | 3500 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de cero de fábrica | Límite de counts admitido para la calibración de cero en modo de fábrica | Numérico | counts | El coeficiente de cero de fábrica debe estar dentro de la tolerancia máxima absoluta | -7000 | 7000 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Coeficiente digital resultante de la calibración de span, en la pantalla CAL. | Numérico |  | El factor de span resultante debe estar dentro del rango de ganancia del fabricante | 0.5 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.1.4 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada | Que el valor de concentración de span coincida con el cilindro certificado | Numérico | ppm | Rango de configuración permitido por el software | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas patrón y del gas cero | Presión de los gases suministrados al analizador, comprobada con manómetro externo | Numérico | kPa | Debe controlarse ligeramente por encima de la presión atmosférica | 0 | 0.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de muestra | Que la presión de entrada del gas de muestra en el puerto posterior se mantenga estable | Numérico | Pa | La presión en el puerto trasero debe controlarse dentro del límite estable establecido | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.2.3 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de escape | Que la línea de descarga no presente contrapresión que afecte la cámara de reacción | Numérico | Pa | La línea de escape debe liberarse a un lugar seguro, con contrapresión estable dentro del rango | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Eficiencia del convertidor | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Eficiencia de conversión de la celda catalítica, verificada por titulación en fase gas (GPT) | Numérico | % | La eficiencia de conversión de NO2 a NO debe ser igual o superior al 96 % | 96 | 100 | Sí | No | Catalyzer NO2-NO COM-1 (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Desviación del punto cero transcurridas 24 h de operación continua | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero semanal (Zero Drift) | Desviación del punto cero tras una semana de operación con variación de temperatura menor a 5 °C | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span diaria (Span Drift) | Desviación del punto de span transcurridas 24 h de operación continua | Numérico | % F.S. | La deriva de span en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span semanal (Span Drift) | Desviación del punto de span tras una semana con variación de temperatura menor a 5 °C | Numérico | % F.S. | La deriva de span en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.5 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Tiempo de respuesta T90 | Tiempo para alcanzar el 90 % del valor final de concentración desde la entrada | Numérico | segundos | El tiempo de respuesta T90 debe ser igual o menor a 120 s | 0 | 120 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.6 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Repetitividad del equipo | Repetitividad de lecturas bajo condiciones constantes de gas patrón | Numérico | % F.S. | La repetitividad de las mediciones de NOx debe encontrarse dentro de la tolerancia | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
3.4.7 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Linealidad del analizador | Desviación de la curva lineal en una calibración multipunto | Numérico | % F.S. | La linealidad del equipo debe encontrarse dentro de la tolerancia máxima establecida | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Color y estado del elemento filtrante PA-10L de 54 mm de diámetro | OK / No OK |  | Debe estar limpio y de color totalmente blanco; reemplazar cada 2 semanas si hay polución o humedad |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L (3200043947) | OP_APNA-370 / MT_9156R938 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque del filtro de partículas frontal | Empaque plano FKM del portafiltro frontal, para descartar grietas, deformaciones o fugas | OK / No OK |  | Empaque elástico y sin fisuras, que garantice hermeticidad de la línea; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | Empaque de filtro (3200044273) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Estado del anillo de sellado JISB2401 G70 en el estuche del filtro | OK / No OK |  | Sin cortes ni pérdida de elasticidad, para evitar ingreso de aire ambiental; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | O-Ring (3200043785) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Tubería de teflón FEP externa | Mangueras externas de entrada de muestra, calibración y escape | OK / No OK |  | Limpias, sin dobleces, estrangulaciones ni humedad acumulada; FEP de 6 mm OD / 4 mm ID |  |  | Sí | Sí | Tubería FEP (AMB-CONTEF-001) | OP_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Base del tanque de condensación interna, y si presenta fisuras o está pegada con adhesivos | OK / No OK |  | El tanque debe estar hermético y estable, sin fugas neumáticas |  |  | Sí | Sí | Buffer tank (3012301739) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_RG4SR6AD | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Que el tubo deshumidificador de membrana Nafion esté en buen estado, sin fugas ni obturaciones | OK / No OK |  | Debe garantizar el correcto secado del gas de muestra; reemplazar cuando sea necesario |  |  | Sí | Sí | Dehumidifier unit PPD-1 (3200044461) | MNT_APNA-370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_260313 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) | Funcionamiento mecánico de la bomba y ausencia de sobrecalentamiento del chasis | OK / No OK |  | Funcionamiento continuo y silencioso, sin ruidos metálicos ni exceso de temperatura; cambio cada 2 años |  |  | Sí | Sí | Pump unit (3014059491) | MNT_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Fisuras o rupturas del diafragma de EPDM, retirando las tapas del cabezal | Sí/No |  | Diafragmas sin fisuras, perforaciones ni deformaciones mecánicas; reemplazar cada 1 a 2 años |  |  | Sí | No | Diaphragm Assy (3200044033) | MNT_APNA-370 / MT_A860VPB4_APNA370_20113004 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Estado y desgaste del empaque elástico tipo válvula del cabezal de la bomba | OK / No OK |  | Limpiar, lubricar y de ser necesario rotar o cambiar el empaque, para corregir fluctuaciones de caudal |  |  | Sí | Sí | Flapper valve (3012164657) | MT_1TLF2RUY_APNA-370_230620 / MT_N4CAMPC1 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Valor del flujo de muestra en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Numérico | L/min | El caudal medido debe estar dentro del rango estándar de operación | 0.8 | 1.4 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente |  | Sin dato
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Límites de alarma de flujo de muestra (FLO1) | Rango configurado para el disparo de la alarma opcional FLO1 de flujo de muestra | Numérico | L/min | El flujo de muestra no debe desviarse fuera del rango de alarma absoluto permitido | 0.6 | 1.5 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Caudal físico en el puerto trasero, medido con flujómetro externo durante el mantenimiento | Numérico | mL/min | El caudal de la línea de muestra y de la línea de NO se ajusta mediante el regulador R-2 | 800 | 900 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Restricción de flujo | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Limpieza y ausencia de obstrucciones de polvo en los orificios críticos de teflón | OK / No OK |  | Los orificios capilares de flujo deben estar libres de obstrucciones y polución |  |  | Sí | Sí | Orificio crítico (3014035610) | MT_L2561A1S_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Válvulas solenoides | Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) | Alternancia física y sello neumático de las 3 electroválvulas principales del detector | OK / No OK |  | Deben conmutar correctamente, sin atascos, con sello hermético y manteniendo la presión adecuada |  |  | Sí | Sí | Solenoid valve (3014035610) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_REBXU06B | Pendiente
5.5.1 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de presión R-1 | Ajuste de la presión en el regulador R-1, retirando el tapón y conectando manómetro | Numérico | kPa | La lectura en el punto de chequeo del regulador R-1 debe ser 80 kPa ± 4 kPa | 76 | 84 | Sí | No | Regulador (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.5.2 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Lectura de presión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT 1/2 | Numérico | kPa | La presión del regulador de vacío R-2 debe ajustarse al valor de diseño | -23 | -19 | Sí | No | Regulador (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.5.3 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador diferencial R-3 | Presión en el regulador diferencial R-3 | Numérico | kPa | La lectura de presión del regulador diferencial R-3 debe ajustarse al valor de diseño | -21 | -19 | Sí | No | Regulador (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
5.5.4 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Presión absoluta interna de la celda o bomba mostrada en pantalla | Numérico | kPa | Debe permanecer dentro del rango de 60 a 90 kPa; fuera de él se activa la alarma PRESS 1 | 60 | 90 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente |  | Sin dato
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Cámara de reacción (quimiluminiscencia) | Hermeticidad del reactor | Bloque del reactor, para descartar fugas, y estado de la junta elástica O-Ring W | OK / No OK |  | Bloque limpio, sin fisuras neumáticas y con el O-Ring W elástico y bien posicionado |  |  | Sí | Sí | O-Ring W (3014059166) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Convertidor de NO2 a NO | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Estado externo de la celda de reducción de NOx y de su resistencia calefactora | OK / No OK |  | Tubo catalizador libre de obstrucciones internas y con temperatura estable; cambio cada 1 a 4 años |  |  | Sí | Sí | Catalyzer NO2-NO COM-1 (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Que la tarjeta osciladora encienda su LED de alta tensión para iluminar la lámpara UV | Sí/No |  | Tarjeta operativa sin quemaduras y LED indicador encendido durante la generación de ozono |  |  | Sí | No | Printed Board Unit AP-UVP-03 (3200088405) | MT_GMK01HJU_APNA370 / MT_A860VPB4 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Estado del protector de PTFE de la lámpara del ozonizador | OK / No OK |  | Funda de PTFE sin grietas ni deformidades por calor (263 x 145 x 0,8 mm); reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | UV Lamp with PTFE liner (3200044415) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Detector de luz de reacción | Tipo y estado del sensor óptico del detector | Texto |  | El APNA-370 usa un fotodiodo de silicio de larga vida y no requiere fuente de alta tensión de PMT |  |  | Sí | No | Detector (3014060117) | APNA-370 Brochure / MT_A860VPB4_APNA370_20112702 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Depósitos, humedad o manchas en el lente protector y el filtro óptico del detector | OK / No OK |  | El lente y los filtros ópticos deben estar limpios, transparentes y secos |  |  | Sí | Sí | Filtro óptico (3014059379) | MT_P7P8MW1M_APNA370_251028 / MT_1XT65JR5 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Eliminación de ozono residual | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Estado del deozonizador de salida que elimina el ozono residual antes de la descarga | OK / No OK |  | Catalizador en buen estado, sin degradación que dañe prematuramente la bomba; cambio cada 1 a 2 años |  |  | Sí | Sí | Catalyzer DO DO-1 (3200043513) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.6.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Color de los granos de sílica gel en los dos cilindros de secado de aire | OK / No OK |  | Sustituir la sílica gel cada 1 a 2 años, o si presenta decoloración o saturación de humedad |  |  | Sí | Sí | Silica gel for Dryer units D-1 (3200044017) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
6.6.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Que el cilindro secador inactivo caliente periódicamente para evaporar la humedad | Numérico | °C | En la etapa de reactivación la sílica gel debe calentarse para liberar humedad tras 180 min | 150 | 170 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente |  | Sin dato
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Que el LED de operación de la CPU destelle regularmente y no se observen daños térmicos | OK / No OK |  | El LED debe destellar en condiciones normales; tras reemplazar la CPU se inicializa con SW5 y SW1 |  |  | Sí | Sí | AP-CPU-02 (3200629662) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Posición de los DIP switches de configuración del modelo de analizador | OK / No OK |  | Para APNA-370: BIT0=ON, BIT1=OFF, BIT2=OFF, BIT3=OFF. Referencia PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Estado de los terminales de cableado de entradas y salidas, y LED de comunicación I2C (ST0/ST1) | OK / No OK |  | LED ST1 de operación destellando normalmente y terminales libres de corrosión u holguras |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) | Integración física del puerto serial y su conexión con el cable CN2 en el puerto de la CPU | OK / No OK |  | Tarjeta fijada con los 4 tornillos M3x6 SUS y conectada con cable de 5 hilos |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Pila de memoria y reloj RTC | Voltaje de la batería de litio CR2032 y ausencia de la alarma BATT en pantalla | Presente / Ausente |  | Pila CR2032 instalada en el portapilas de la CPU; reemplazar cada 3 años |  |  | Sí | Sí | Battery CR2032 (3200043671) | MNT_APNA-370 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Hilos cortados, grietas o malas conexiones en las cintas planas entre la CPU y la RPL | OK / No OK |  | Cable cinta en buen estado y firmemente asentado en sus conectores |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_VMH2YJP3 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Respuesta del teclado resistivo al presionar los menús de la interfaz gráfica | OK / No OK |  | Respuesta táctil precisa en todas las zonas; no utilizar bolígrafos ni puntas afiladas |  |  | Sí | Sí | Touch Panel TP-AP370 | MT_A860VPB4_APNA370_20111202 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Salidas analógicas | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Voltaje en los canales CH-7, CH-8 o CH-9 de la parte trasera, medido con multímetro | Numérico | V | Salida estándar no aislada de NO, NO2 o NOx de 0 a 1 V, proporcional al rango | 0 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Protección eléctrica | Fusibles de entrada de red AC | Continuidad de los fusibles integrados en el conector AC Inlet posterior | OK / No OK | A | Fusible intacto; capacidad recomendada 6,3 A (T) para configuración de 115 V |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 / Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Consumibles del ozonizador | Filtro de aire en línea del ozonizador | Grado de saturación del filtro de aire de 0,3 micras en la línea de ozono | OK / No OK |  | Elemento filtrante seco y limpio de polvo; reemplazar cada 1 a 2 años |  |  | Sí | Sí | Filtro de aire (3200044257) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Depuración de gases | Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) | Color de las esferas de alúmina activada del depurador BAA-050 | OK / No OK |  | Reemplazar si presenta decoloración o saturación extrema; vida útil de 1 a 4 años |  |  | Sí | Sí | Scrubber BAA-050 (3014061530) | MNT_APNA-370 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
8.3.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.3 Filtros de chasis | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Acumulación de polvo en los filtros de esponja de la tapa exterior y del ventilador | OK / No OK |  | Esponjas limpias, lavadas o cambiadas periódicamente para garantizar el aire de enfriamiento; cada 1 año |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_A860VPB4 / MT_T5DMLT1N_APNA370 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Valor de temperatura del sensor óptico en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Numérico | °C | La temperatura del detector debe mantenerse estable en torno al punto de diseño | 38 | 48 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente |  | Sin dato
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Presión del detector en el menú ANALOG INPUT | Numérico | kPa | Rango de presión absoluta normal en operación | 50 | 54 | Sí | No |  | MT_9156R938 / MT_KUS03MMP | Pendiente |  | Sin dato
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión ambiental (AMBIENT PRESS) | Que el valor del sensor de presión atmosférica sea coherente con la altitud del sitio | Numérico | kPa | Presión ambiental medida por el sensor PS_3 | 70 | 110 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente |  | Sin dato
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Que la tensión de 24 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Numérico | V | Voltaje de suministro para bombas, solenoides y elementos calentadores (24 V ± 0,5 V) | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente |  | Sin dato
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Que la tensión de 5 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Numérico | V | Voltaje de suministro para circuitos digitales y de control lógico (5 V ± 0,5 V) | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente |  | Sin dato
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Dimensiones físicas externas | Que el espacio asignado en el rack cumpla con las medidas del chasis del analizador | OK / No OK |  | Gabinete estándar de 430 mm ancho x 221 mm alto x 550 mm profundidad (5U, 222 mm) |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Masa total del analizador | Que la base de soporte o bandeja del rack tolere el peso neto del analizador | Numérico | kg | Peso neto aproximado del equipo sin accesorios; requiere al menos 2 personas para su traslado | 20 | 22 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Que todos los tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados | Sí/No |  | Tapa asegurada firmemente con sus 8 tornillos M3, para evitar vibraciones e ingreso de polvo |  |  | Sí | No | Tornillo M3 (3030049516) | MT_T5DMLT1N_APNA370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
10.1.4 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Que la puerta delantera esté acoplada y gire suavemente | OK / No OK |  | Casquillos instalados, para evitar que la puerta delantera se descuelgue o se desacomode |  |  | Sí | Sí | Hinge Bush (3012304035) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_A860VPB4 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Conexiones neumáticas traseras | Racores y férulas en los puertos traseros | Que todos los puertos neumáticos tengan instaladas las tuercas (Cap Nut) y férulas (Sleeve) | Presente / Ausente |  | Puertos equipados con racores de PVDF para asegurar el sello de teflón; evitar mangueras sueltas |  |  | Sí | Sí | Cap Nut S020020-6PVDF (3030021779) / Sleeve SO2001-6 (3030021777) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_JV765TV0 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Rango de temperatura ambiente del sitio | Temperatura ambiente del shelter o estación de monitoreo, medida con termómetro | Numérico | °C | Debe estar dentro de los límites, evitando variaciones bruscas de 5 °C o más | 5 | 40 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límites de humedad relativa ambiente | Humedad relativa del shelter, comprobada con higrómetro, para evitar condensación | Numérico | % | Para temperaturas menores de 31 °C la humedad relativa debe ser del 80 % o menor | 0 | 80 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato
10.3.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límite máximo de altitud de operación | Altitud geográfica del sitio de instalación del analizador | Numérico | msnm | El equipo está diseñado para operar por debajo del límite de altitud establecido por el fabricante | 0 | 3000 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente |  | Sin dato

## Resumen
RESUMEN DE CONFORMIDAD POR NIVEL MACRO
Calculado automáticamente sobre las hojas de inspección de cada modelo.
APMA-370 (CO) — Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
2. Identificación y trazabilidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
3. Estado de calibración | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
5. Sistema neumático | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
6. Banco de medición y óptica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
7. Electrónica y control | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
8. Filtros y consumibles | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
9. Sensores auxiliares | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
10. Gabinete, montaje e instalación | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
TOTAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0
APSA-370 (SO2) — Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
2. Identificación y trazabilidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
3. Estado de calibración | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
5. Sistema neumático | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0
6. Banco de medición y óptica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0
7. Electrónica y control | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0
8. Filtros y consumibles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
9. Sensores auxiliares | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
10. Gabinete, montaje e instalación | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0
TOTAL | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 0
APOA-370 (O3) — Analizador de ozono HORIBA APOA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
2. Identificación y trazabilidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
3. Estado de calibración | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0
5. Sistema neumático | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
6. Banco de medición y óptica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0
7. Electrónica y control | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0
8. Filtros y consumibles | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0
9. Sensores auxiliares | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
10. Gabinete, montaje e instalación | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
TOTAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0
APNA-370 (NOx) — Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
2. Identificación y trazabilidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
3. Estado de calibración | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0
4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
5. Sistema neumático | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0
6. Banco de medición y óptica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0
7. Electrónica y control | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0
8. Filtros y consumibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
9. Sensores auxiliares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
10. Gabinete, montaje e instalación | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0
TOTAL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0
COMPARATIVO ENTRE MODELOS
Modelo | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
APMA-370 (CO) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0
APSA-370 (SO2) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 0
APOA-370 (O3) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0
APNA-370 (NOx) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0
% conformidad = Conforme / (Ítems − No aplica − Pendiente).
Con el libro recién abierto todos los ítems están en «Pendiente», por lo que el % queda vacío hasta diligenciar.

## Listas
Resultado | Foto adjunta | Obligatorio
Conforme | Sí | Sí
No conforme | No | No
Requiere reemplazo | No aplica
No aplica
Pendiente