## Instrucciones
INSPECCIÓN FÍSICA DE EQUIPO — SERIE HORIBA AP-370
APMA-370 (CO) · APSA-370 (SO2) · APOA-370 (O3) · APNA-370 (NOx)
Ambientalia — Servicio Técnico · v2.0 · Estructura derivada del prototipo GRIMM EDM180 v1.2
Novedades de la v2.0
1) Nueva columna F, «Cómo se realiza la inspección»: el procedimiento concreto de cada ítem —
por qué menú del equipo se lee el valor, qué se desmonta, con qué instrumento se mide y en
qué condiciones—. Está en verde claro para distinguirla del resto del catálogo.
2) La columna de repuesto pasó a llamarse «Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books)» y
ahora contiene el nombre y el SKU reales de los artículos del catálogo de Ambientalia, no
referencias sueltas de los manuales. Se revisaron los 106 artículos de las categorías
C&R AP Series, C&R APMA-370, C&R APSA-370, C&R APOA-370 y C&R APNA-370.
3) Hoja nueva «Repuestos Zoho»: los 106 artículos del catálogo y a qué ítems quedó asociado
cada uno, incluidos los que no se pudieron asociar.
Qué contiene este libro
Una hoja de inspección por modelo de analizador. Cada hoja es a la vez el catálogo maestro de la
jerarquía (niveles macro N1, subniveles N2 e ítems N3) y la hoja de captura de una visita: las
columnas A a O definen el ítem y las columnas P a T (en amarillo) las diligencia el técnico.
Hojas del libro
APMA-370 (CO) Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 · NDIR con modulación de flujo cruzado
10 niveles macro, 34 subniveles y 80 ítems (35 con repuesto del catálogo Zoho).
APSA-370 (SO2) Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 · Fluorescencia ultravioleta (UVF)
10 niveles macro, 37 subniveles y 96 ítems (35 con repuesto del catálogo Zoho).
APOA-370 (O3) Analizador de ozono HORIBA APOA-370 · Absorción UV no dispersiva (NDUV)
10 niveles macro, 39 subniveles y 80 ítems (30 con repuesto del catálogo Zoho).
APNA-370 (NOx) Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 · Quimiluminiscencia en fase reducida
10 niveles macro, 37 subniveles y 76 ítems (33 con repuesto del catálogo Zoho).
Repuestos Zoho Los 106 artículos del catálogo y su asociación a los ítems de inspección.
Resumen Conformidad por nivel macro de cada modelo, más un comparativo entre los cuatro.
Listas Dominios de las listas desplegables.
Origen de la estructura
Los niveles macro, subniveles e ítems se derivaron de los notebooks de NotebookLM «ST HORIBA
APMA-370», «ST HORIBA APSA-370», «ST HORIBA APOA-370» y «ST HORIBA APNA-370», que reúnen los
manuales de operación y de mantenimiento en español de cada modelo, el Service Manual común de la
serie APXX-370, las diapositivas de Service Training, los procedimientos internos de Ambientalia
y los informes de mantenimiento (MT) en sitio. HORIBA no publica una lista de chequeo formalizada
de inspección física, por lo que esta jerarquía es una propuesta construida a partir de los
hallazgos y valores que se repiten en esas fuentes. La columna «Fuente documental» indica de qué
documento salió cada ítem.
Cómo se construyó la columna «Cómo se realiza la inspección»
El procedimiento se redactó a partir de las mismas fuentes que sustentan cada ítem: la ruta de
menú cuando el dato se lee en pantalla (MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, HOUR METER, CAL., etc.),
el desmontaje descrito en el manual de mantenimiento cuando hay que abrir el equipo, y el
instrumento de referencia cuando la verificación es independiente (flujómetro de burbuja,
manómetro de baja presión, multímetro, termohigrómetro, barómetro patrón). Es una redacción
propia, no una transcripción literal del fabricante: revísela y ajústela al protocolo interno
antes de entregarla a un técnico como instructivo formal.
Advertencia de seguridad: varios procedimientos implican abrir el equipo con partes calientes o
con alto voltaje presente (lámpara de xenón del APSA, lámpara del ozonizador del APNA, fuente de
poder, transformador de bomba). Donde aplica, el texto indica desconectar y esperar el enfriamiento.
Cómo se asociaron los repuestos del catálogo Zoho Books
Se consultaron los 106 artículos activos de las cinco categorías indicadas y se asociaron a los
ítems de inspección por correspondencia de número de parte y de descripción del componente. Un
mismo artículo puede quedar asociado a varios ítems (por ejemplo el elemento filtrante PA-10L
aparece en el ítem de inspección visual y en el del horómetro), y un ítem puede tener varios
artículos asociados. Las variantes «-TCA» y «-1PC» del catálogo se muestran como alternativas
del artículo base, no como artículos separados.
No quedaron asociados: los ocho kits anuales (APMA370-SP2A / SP3A y equivalentes de APSA, APOA y
APNA), porque aplican al modelo completo y no a un ítem concreto, y cuatro artículos cuya
descripción en Zoho no permite ubicarlos con certeza: Cable Assembly (3200629117), Printed Board
Unit (3200778525), Switch Seesaw (3030020924) y Filter P8 EPDM (3012167290). Vale la pena
completar su descripción en el catálogo para poder asociarlos en una versión futura.
Correcciones respecto de la v1.0
Al cotejar contra el catálogo aparecieron referencias de la v1.0 que no correspondían:
· Varios ítems del APMA (trampa de humedad, bomba, válvula SV-2, catalizador CAT-1, ventilador)
traían todos el mismo número 3200043946, que no existe como artículo. Se reemplazaron por el
artículo correcto donde lo hay, y se marcaron como pendientes de crear en Zoho donde no.
· El APMA traía la lámpara IR como «AP-XEP-02». AP-XEP-02 es la tarjeta de potencia de la lámpara
de xenón del APSA (artículo 3200092499), no la lámpara del APMA. Se corrigió en ambos modelos.
· En el APNA, el número 3014059379 estaba asignado al filtro óptico del detector, pero en el
catálogo corresponde al O-Ring W del reactor. Se reasignó al ítem de hermeticidad del reactor.
· En el APNA, el número 3014035610 estaba asignado también al orificio crítico; en el catálogo es
la unidad de electroválvula. Se dejó solo en el ítem de electroválvulas.
· La batería de reloj del APMA figuraba como 3030052489; en el catálogo es 3200043671.
Niveles macro comunes a los cuatro modelos
Los diez niveles macro son idénticos en las cuatro hojas, para permitir comparar equipos entre sí
en la hoja Resumen. Lo que cambia entre modelos es el contenido de los subniveles y de los ítems:
el nivel 6 («Banco de medición y óptica») recoge la técnica propia de cada analizador.
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
Qué diligencia el técnico (columnas en amarillo)
Resultado Lista desplegable: Conforme / No conforme / Requiere reemplazo / No aplica / Pendiente.
Valor medido Solo para ítems de tipo Numérico o Fecha. Se contrasta contra los límites (LI/LS) de la misma fila.
Foto adjunta Sí / No / No aplica — si el técnico adjuntó evidencia fotográfica en esta visita.
Observación Texto libre: es lo que después alimenta la redacción del informe.
La columna «Verificación de rango» (R) es automática: compara el valor medido contra los límites
inferior y superior de la fila y devuelve «Dentro de rango», «Fuera de rango» o «Sin dato».
Solo actúa sobre ítems de tipo Numérico.
Criterios usados para «Obligatorio» y «Evidencia fotográfica requerida»
Obligatorio Sí en todos los ítems, salvo los marcados como opcionales en la documentación del
fabricante (por ejemplo el sensor de caudal de muestra o el ozonizador interno).
Evidencia foto. Sí en los ítems de inspección visual (tipo OK / No OK y Presente / Ausente), donde la
fotografía es la evidencia del hallazgo; No en lecturas numéricas y de texto, cuyo
registro es el propio valor. Ajústelo según el protocolo de cada cliente.
Advertencias sobre los límites numéricos
Se incorporaron los valores oficiales encontrados en las fuentes: rangos de caudal y presión de
bomba, coeficientes de calibración de cero y span, derivas diaria y semanal, temperaturas de celda
y de detector, intensidad de lámpara, eficiencia del convertidor de NO2 a NO, tensiones internas de
24 V y 5 V, y periodicidades de reemplazo de consumibles en horas.
Quedan ítems con la leyenda PENDIENTE DE VALIDAR en el criterio de aceptación: son aquellos para los
que ninguna de las fuentes revisadas da un valor numérico (por ejemplo el límite superior del tiempo
de calentamiento del APMA y del APOA, el amperaje exacto de los fusibles, o la vida útil en horas de
la lámpara de xenón del APSA). Se dejan sin límite para no introducir criterios sin respaldo.
Dos observaciones que conviene verificar antes de usar el libro como criterio de aceptación:
1) La temperatura de celda se especifica como «temperatura ambiente + 5 a 15 °C», es decir es un
valor relativo. En el APMA y el APSA se dejaron límites absolutos derivados de una temperatura
ambiente típica de sala; en el APOA se dejó sin límites y el criterio quedó en texto. Conviene
fijar el rango en función de la temperatura real de cada shelter.
2) Para el APNA, el rango de flujo de muestra que aparece en el manual de operación (0,8 a 1,4 L/min)
y el rango de alarma FLO1 del Service Manual (0,6 a 1,5 L/min) son distintos: se registraron ambos
como ítems separados, pero conviene definir cuál se usa como criterio de aceptación en campo.
Nota: para repetir la inspección en una visita futura sin perder el histórico, duplique la hoja del
modelo (clic derecho → Mover o copiar → Crear una copia) antes de diligenciar las columnas P a T.

## APMA-370 (CO)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APMA-370 (CO) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | NDIR con modulación de flujo cruzado
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido (Power LED) | Color del LED indicador de encendido en el panel frontal | Con el equipo energizado, observar el LED de la esquina inferior del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde fijo (operación normal). Rojo indica alarma activa |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alarma (Alarm LED) | Estado de alarma activa verificado mediante el color del indicador frontal | Observar el LED de alarma en el panel frontal. Si está en rojo, entrar a MENU / ALARM y anotar el código de alarma activo antes de continuar. | Sí/No |  | El LED de alarma debe permanecer apagado. Si cambia a rojo indica fallo de hardware o de parámetro |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del display (TFT LCD) | Arranque correcto y despliegue del menú MEAS. sin bloqueos ni líneas muertas | Encender el equipo y observar la secuencia de arranque completa hasta que aparezca la pantalla MEAS. Presionar tres o cuatro botones de menú para confirmar que no hay zonas muertas ni bloqueos. | OK / No OK |  | La pantalla LCD TFT debe encender de forma estable y permitir navegación táctil |  |  | Sí | Sí | LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065) · LCD Unit chassis, and LCD. (3200618696) | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Versión de programa (firmware) | Lectura de la versión de programa en la pantalla de información de software | En la pantalla táctil ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | Debe coincidir con la versión homologada de fábrica (estándar AP: P1000878001) |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo transcurrido desde el encendido en frío hasta la estabilización | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta el momento de la inspección o de la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h de calentamiento para estabilizar banco óptico y catalizador antes de medir. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 3 |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie frontal | Presencia y legibilidad del número de serie en el panel frontal inferior | Localizar la placa serigrafiada en la parte inferior del panel frontal, leerla y fotografiarla. Contrastar con la orden de servicio y la hoja de vida del equipo. | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el registro y la hoja de vida de la estación |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie posterior | Presencia y legibilidad de la placa de datos metálica HORIBA en el panel trasero | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa metálica de datos HORIBA. Verificar que coincida con el serial frontal. | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el serial frontal y la etiqueta de la cabina |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Identificación lógica | ID del equipo (Machine ID) | Configuración del código ID del analizador para identificación en red | Ir a MENU / SYSTEM / MACHINE ID y leer el valor configurado. Contrastarlo con el mapa de direcciones del sistema de adquisición de la estación. | Numérico |  | El ID configurado en el menú SYSTEM debe coincidir con el asignado por el sistema de adquisición | 0 | 255 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de choque eléctrico | Etiquetas de advertencia de alto voltaje en cubiertas de placas y transformadores | Con el equipo apagado y desconectado, retirar la cubierta superior y verificar visualmente la presencia y legibilidad de las etiquetas de advertencia sobre cubiertas de tarjetas y transformador. | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas y legibles las advertencias Choque eléctrico 1, 2 y 3 |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de componentes calientes | Etiquetas adhesivas amarillas de advertencia térmica en zonas de alta temperatura | Con el equipo frío y desconectado, retirar la cubierta superior y verificar la presencia de las etiquetas amarillas de advertencia térmica sobre la carcasa del catalizador y de la bomba. | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas las etiquetas de calor sobre la carcasa del catalizador y de la bomba |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Factor de corrección de cero almacenado tras el último ajuste manual o AIC | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración; si parpadea, indica alarma de cero. | Numérico | counts | Debe estar dentro del rango operativo; fuera de él parpadea la alarma ZERO | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Ganancia del detector de CO calibrada con gas patrón y almacenada en memoria | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar; si parpadea, indica alarma de span. | Numérico |  | Debe estar dentro de los límites de amplificación admitidos; fuera de él parpadea la alarma SPAN | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión de entrada de gas patrón | Presión de entrega de gases de referencia (cero y span) en las entradas traseras | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas patrón, aguas arriba de la entrada CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. Ajustar en el regulador del cilindro. | Numérico | kPa | Deben entregarse ligeramente por encima de la presión atmosférica para generar overflow | 0 | 0.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Caudal excedente medido por el sensor de flujo opcional de calibración | Con el gas patrón fluyendo, leer el caudal de exceso en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, o medirlo con flujómetro de burbuja en la salida de venteo del arreglo de calibración. | Numérico | L/min | Caudal mínimo 1,2 L/min para que el analizador absorba gas patrón sin aspirar aire ambiente. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 1.2 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera (WAIT) en AIC | Tiempo configurado para purgar la celda y estabilizar lecturas tras conmutar la línea de gas | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo WAIT configurado. Anotarlo y compararlo con el mínimo recomendado por el fabricante. | Numérico | minutos | Tiempo mínimo de retardo tras conmutar la línea de gas; el fabricante recomienda 3 min o más | 3 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de sostenimiento (HOLD) en AIC | Tiempo de retención y chequeo de lecturas de salida al finalizar el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo HOLD configurado. Anotarlo junto con el resto de parámetros de la secuencia. | Numérico | minutos | Tiempo de validación posterior a la calibración física de las señales analógicas | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Activación de calibración (CAL) en AIC | Selección de la corrección física del factor cero/span durante el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el ajuste CAL (YES / NO). Confirmar con el responsable de la red si la política es corregir factores o solo verificar. | Sí/No |  | Define si se corrigen factores (YES) o solo se realiza lectura de verificación (NO) |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la entrada de muestra | Aflojar la tuerca del puerto SAMPLE INLET en el panel trasero, extraer la manguera y verificar que la férula de teflón esté montada sobre el tubo. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para asegurar acople hermético libre de aire falso |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la entrada de muestra | Inspeccionar visualmente el puerto SAMPLE INLET y comprobar que la tuerca de PVDF esté presente y roscada. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para sellar la tubería |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Exhaust (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la salida de escape | Aflojar la tuerca del puerto EXHAUST, extraer la manguera y verificar que la férula de teflón esté montada sobre el tubo. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para evitar fugas de gases de escape hacia la cabina |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.4 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Exhaust (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la salida de escape | Inspeccionar visualmente el puerto EXHAUST y comprobar que la tuerca de PVDF esté presente y roscada. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para canalizar el escape |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.5 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Panel Mount Union (SO21521-6 PVDF) | Estado físico e integridad del racor plástico de montaje de panel | Con las mangueras retiradas, inspeccionar el racor pasamuros del panel trasero buscando fisuras en la rosca, deformación o material fatigado. Iluminar con linterna. | OK / No OK |  | Racor libre de fisuras en su rosca o fatiga de material por sobreajuste |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Nivel de colmatación, hollín, polvo o humedad en el filtro frontal de teflón de 54 mm | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Filtro de teflón blanco uniforme, sin partículas ni manchas oscuras que estrangulen el caudal |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Empaque del filtro frontal (PA-10L) | Flexibilidad y ausencia de grietas en la junta elástica plana del portafiltros | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano, flexionarlo entre los dedos y buscar grietas, aplastamiento permanente o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Empaque blando, sin aplastamientos ni deformaciones permanentes que provoquen fugas |  |  | Sí | Sí | F-Packing FPM (3200044273) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.2.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Resequedad, microfisuras o deformación de la junta tórica de la tapa del filtro | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o deformación. | OK / No OK |  | Junta de vitón elástica y ligeramente lubricada para garantizar hermetismo de la tapa |  |  | Sí | Sí | O-Ring JISB2401 G70 (3200043785) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Acumulación de agua condensada y saturación del depurador de humedad | Con el equipo apagado, retirar la cubierta superior, desmontar la trampa Mist Catcher y verificar si hay agua acumulada en el depósito y el estado del relleno. Vaciar y secar si aplica. | OK / No OK |  | El depósito debe estar libre de condensados y el relleno sin saturación física |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (Mist Catcher MC-1) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_V440EL8D_APMA370_260430 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Líneas de teflón internas | Estrangulamientos, dobleces agudos o acumulación de suciedad en mangueras neumáticas | Con la cubierta superior retirada, recorrer visualmente cada tramo de manguera interna buscando dobleces agudos, aplastamientos, decoloración o suciedad. Verificar el asiento de cada racor. | OK / No OK |  | Tuberías de teflón translúcidas, firmes en sus racores y sin dobleces que restrinjan el flujo |  |  | Sí | Sí |  | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Caudal de gas de muestra a través de la celda de medida en ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con flujómetro de burbuja en el puerto SAMPLE INLET con la línea desconectada. | Numérico | L/min | Caudal nominal de muestreo; fuera de 1,0 a 2,0 L/min se activa la alarma FLOW 1 | 1 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Presión de succión generada por la bomba de muestreo en la celda óptica | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Lectura en ANALOG INPUT; un valor mayor o igual a 65 kPa activa la alarma PRE1 | 0 | 65 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Estabilidad del motor y rodamientos de la bomba de muestreo (verificación auditiva y táctil) | Con el equipo en marcha y la cubierta retirada, escuchar la bomba y apoyar la mano sobre su carcasa para detectar vibración anormal, golpeteo metálico u oscilación excesiva. | OK / No OK |  | Operación continua y estable, sin golpes metálicos ni oscilación mecánica excesiva |  |  | Sí | Sí | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Resequedad, porosidad o fisuras de los dos diafragmas de EPDM de la bomba | Apagar el equipo, desmontar los dos cabezales de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando porosidades, fisuras radiales o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | Diafragmas de EPDM elásticos y sin fisuras, para evitar caídas de vacío y de caudal |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba | Acumulación de depósitos, residuos o polvo negro en las válvulas planas de teflón | Con los cabezales desmontados, limpiar las cámaras y las charnelas de válvula con paño libre de pelusa y verificar que las válvulas planas asienten sin residuos ni deformación. | OK / No OK |  | Cámaras del cabezal y charnelas de válvula limpias para garantizar sellado hermético |  |  | Sí | Sí | Sin artículo propio; se atiende con el kit de diafragma de la bomba | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Conmutación cíclica entre gas de muestra y aire de referencia | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, escuchar y palpar la electroválvula SV-2 para confirmar la conmutación cíclica constante. Verificar que no se detenga ni suene irregular. | OK / No OK |  | Debe conmutar neumáticamente de forma cíclica a una frecuencia constante de 1 Hz |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Mantenimiento del vacío sellando el puerto de entrada para detectar fugas | Sellar el puerto SAMPLE INLET con un tapón, dejar la bomba en marcha y observar en ANALOG INPUT que la lectura de presión se estabilice y se mantenga sin fluctuaciones. Restituir la línea al terminar. | OK / No OK |  | El circuito neumático debe mantener el vacío estable sin fluctuaciones tras aislar la succión |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Tensión analógica del canal de medición de CO en ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar SIGNAL (MAIN) y anotar el valor con el equipo midiendo aire ambiente estabilizado. | Numérico | mV | Representa la energía infrarroja del detector para el monóxido de carbono | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Tensión analógica del canal de referencia para corregir interferentes | En la misma pantalla ANALOG INPUT, ubicar SIGNAL (COMP) y anotar el valor con el equipo estabilizado. Registrar ambos valores en la misma lectura. | Numérico | mV | Empleada por el firmware para corregir el efecto de otros componentes de la muestra | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Desgaste térmico, estabilidad del haz e integridad del filamento de la fuente IR | Con el equipo apagado y frío, retirar la cubierta y examinar la ampolla de la lámpara IR contra la luz buscando ennegrecimiento interno o filamento deformado. No tocar el vidrio con los dedos. | OK / No OK |  | Filamento activo de forma continua y ampolla libre de manchas severas (indican desgaste) |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (lámpara IR del APMA) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 / Service Manual | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Suciedad, hollín o humedad en las caras translúcidas del tubo de absorción óptica | Con el equipo apagado y frío, acceder a la celda óptica y examinar las ventanas con linterna, buscando películas, hollín o condensación. Limpiar solo con los materiales indicados en el manual de mantenimiento. | OK / No OK |  | Ventanas limpias y translúcidas para garantizar el paso libre del haz infrarrojo |  |  | Sí | Sí |  | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Resortes de amortiguación del banco óptico | Presencia y tensión de los 3 resortes que suspenden la celda de medida | Con la cubierta retirada, verificar que los 3 resortes de suspensión del banco óptico estén enganchados en ambos extremos y comparar su longitud libre entre sí para detectar estiramiento. | OK / No OK |  | Los 3 resortes deben estar enganchados y libres de estiramientos o deformaciones |  |  | Sí | Sí | Spring //=001= L=64 K=0.59 (3012161550) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Topes amortiguadores (Stoppers) | Estado físico y flexibilidad de los soportes elásticos que limitan la oscilación de la celda | Inspeccionar los topes de goma en sus zócalos, presionarlos con el dedo para comprobar que conservan elasticidad y verificar que no estén desprendidos ni endurecidos. | OK / No OK |  | Stoppers de goma flexibles en su zócalo, para absorber la vibración inducida por la bomba |  |  | Sí | Sí | Stopper, Spring //For AIA-1X0 (3012165197) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Presencia e integridad de los tornillos M5x20 que limitan el desplazamiento elástico | Verificar visualmente la presencia de los tornillos M5x20 en los anclajes del chasis y comprobar con destornillador que estén roscados a su posición de ajuste. | Presente / Ausente |  | Deben estar presentes y roscados firmemente los tornillos M5x20 en los anclajes del chasis |  |  | Sí | Sí | Screw, Stopper //=002=M5X20 For Spring (3012155051) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tuercas hexagonales de fijación | Ajuste y torque de las tuercas M5 en los tornillos de los zócalos amortiguadores | Comprobar con llave del tamaño correspondiente que las tuercas M5 de los zócalos amortiguadores estén ajustadas, sin apretar en exceso para no rigidizar la suspensión. | OK / No OK |  | Tuercas M5 ajustadas firmemente para evitar desprendimiento del bloque óptico |  |  | Sí | Sí | Hexagon Nut // JISB1181(TYP1) M05 (S-ZN3) ROHS (3011000121) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Estado y capacidad de conversión del óxido metálico del catalizador interno de CO | Verificar en el horómetro las horas acumuladas del CAT-1 y comprobar en ANALOG INPUT que la temperatura del catalizador sea estable. Una deriva sostenida del cero sugiere agotamiento del relleno. | OK / No OK |  | El catalizador debe asegurar la oxidación del CO en la línea de referencia y evitar derivas del cero |  |  | Sí | Sí | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Nivel de colmatación o presencia de aceite en el filtro de microfibra Balston de referencia | Con el equipo apagado, desmontar el filtro coalescente en línea y examinar el elemento de microfibra contra la luz, buscando oscurecimiento, colmatación o presencia de aceite. | OK / No OK |  | Elemento de microfibra limpio, para proteger el catalizador de contaminantes finos |  |  | Sí | Sí | Filter Element DFU9900-05-BK APMA / APHA (3200043957) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Limpieza, sujeción y ausencia de corrosión en integrados y zócalos de la placa CPU | Con el equipo apagado y desconectado, retirar la cubierta y examinar la tarjeta CPU con linterna, buscando polvo, sulfatación en zócalos, marcas de calor o condensadores abombados. | OK / No OK |  | Tarjeta lógica limpia, libre de polvo conductivo o rastros de sobrecalentamiento |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | 1 - LCD design change AP EN / MT_85HHP0N0_APMA370_20022603 | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Configuración física del DIP switch SW2 de modelo en la tarjeta de conversión analógica | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de cada bit. Fotografiar la configuración antes de modificar cualquier posición. | OK / No OK |  | Para el modelo: BIT0 y BIT1 en ON, BIT2 y BIT3 en OFF |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Iluminación de los LED indicadores de fuentes secundarias en la tarjeta ADC-05 | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar los LED de +24 V y +5 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que ambos estén encendidos de forma fija. | OK / No OK |  | Los LED de +24 V y +5 V deben iluminarse en verde fijo |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Sobrecalentamientos o quemaduras en relés y transistores de control de la placa RPL | Con el equipo apagado, examinar la tarjeta de relés buscando decoloración por calor, relés con carcasa deformada, soldaduras agrietadas o marcas de arco en las pistas. | OK / No OK |  | Componentes sin daños por sobrecarga; soldaduras intactas sin marcas de cortocircuito |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / Service Manual | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Frecuencia de parpadeo de los indicadores LED de diagnóstico de la tarjeta de relés | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos los LED ST0 y ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadean, quedan fijos o apagados. | OK / No OK |  | ST1 debe parpadear (H8 activo) y ST0 titilar rápido (I2C activo); luz fija o apagada indica falla |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | LED indicador de alimentación interna de 5 V en la tarjeta de relés periféricos | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V de la tarjeta RPL y confirmar que esté encendido de forma continua. | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido continuo en verde, indicando que el regulador lógico local opera |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Switch de selección de alarma general (SW1/SW2 en RPL) | Ajuste de interruptores de asociación de alarma que definen el contacto general | Con el equipo apagado, leer la posición de los microinterruptores de alarma en la tarjeta RPL y contrastarla con el esquema de alarmas acordado con la estación. Fotografiar la configuración. | OK / No OK |  | Posiciones de los microinterruptores en concordancia con el esquema de alarmas de la estación |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Batería de litio del reloj de tiempo real (BATT1 / CR2032) | Voltaje DC de la pila de litio de respaldo de hora y secuencia de autocalibración | Con el equipo apagado, extraer la pila del portapilas de la CPU y medir su tensión en vacío con multímetro. Anotar el valor y reinstalarla o reemplazarla según corresponda. | Numérico | V | Un voltaje inferior a 2,5 V activa la alarma BATT | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Arrugas, microfisuras o sulfatación en las terminales de los dos buses flex planos | Con el equipo apagado, examinar las dos cintas flex del LCD en toda su longitud y en sus terminales, buscando dobleces marcados, microfisuras o sulfatación en los contactos. | OK / No OK |  | Cables flexibles intactos y firmemente enchufados a la placa CPU, para evitar fallos del panel |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Sensibilidad del panel resistivo al presionar y seleccionar opciones del display | Recorrer los menús de la pantalla presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro, y verificar que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | Desplazamiento ágil y preciso entre menús, sin derivas táctiles ni zonas inoperantes |  |  | Sí | Sí | Touch Panel (TP-AP370) | MT_1JS71VM3_APMA370_21061101 / MT_85HHP0N0_APMA370_220822 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Estabilidad de voltajes e integridad física de condensadores en la fuente principal | Con el equipo apagado, inspeccionar la fuente buscando condensadores abombados o con fuga. Con el equipo energizado, verificar en ANALOG INPUT la estabilidad de los rieles de 24 V y 5 V. | OK / No OK |  | Condensadores sin abombamientos y voltajes secundarios libres de rizado eléctrico |  |  | Sí | Sí | Power Supply Assy (3200637752) · Power Supply Assy (3200637753) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.4.2 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Transformador de la bomba de muestreo | Tensión AC de salida en el secundario del transformador de aislamiento de la bomba | Con el equipo energizado y las debidas precauciones de alto voltaje, medir con multímetro en modo VAC la tensión en el secundario del transformador de la bomba. | Numérico | V | Transformador de aislamiento de 42 VA; debe suministrar tensión estable a la bobina del motor | 100 | 120 | Sí | No | Power Transformer APXX-360/370 PUMP:42VA (3200488656) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Conector del cable serial RS-232C | Soldaduras, continuidad y asignación de pines del conector trasero DB9 de datos | Con el equipo apagado, inspeccionar el conector DB9 trasero buscando pines doblados o soldaduras frías, y verificar la continuidad del cable con multímetro según el esquema de pines. | OK / No OK |  | Pines 2 y 3 cruzados, pin 5 a tierra y pines 7-8 puenteados para habilitar el enlace serial |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) | I.X.X.X-X Instructivo Descarga de Datos Horiba AP | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) | Presencia e integración de la placa serial dedicada en el conector CN2 | Retirar la placa ciega trasera y verificar visualmente si la tarjeta AP-SIO-04 está instalada y conectada al conector CN2 de la CPU mediante su cable. | Presente / Ausente |  | Tarjeta SIO acoplada firmemente en el conector CN2 de la CPU si se implementa descarga remota |  |  | Sí | Sí | RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L | Horas de uso acumuladas del filtro frontal en la pantalla HOUR METER | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del filtro de partículas. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el elemento. | Numérico | horas | Cambio preventivo recomendado cada 2 semanas de uso (336 h) | 0 | 336 | Sí | No | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Horas acumuladas de operación de los diafragmas en la pantalla HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Contador para planificar el reemplazo anual de las membranas elásticas de la bomba | 0 | 8760 | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) | Horas de operación acumuladas del catalizador oxidante de CO en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el relleno. | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo del relleno del catalizador cada 2 años | 0 | 17520 | Sí | No | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1) | Horas de uso acumuladas de la trampa secadora de humedad en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la trampa. | Numérico | horas | Contador para planificar la sustitución anual de la trampa Mist Catcher MC-1 | 0 | 8760 | Sí | No | Sin artículo en el catálogo (Mist Catcher MC-1) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la bomba completa (P-1-B) | Horas de funcionamiento de la unidad de bomba electromecánica completa en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la unidad de bomba (P-1-B). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la bomba. | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo o reconstrucción del motor de bomba cada 2 años | 0 | 17520 | Sí | No | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Filtros de chasis | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Acumulación de polvo e integridad física de los filtros de esponja superiores del chasis | Retirar las esponjas de la cubierta y del ventilador, examinarlas a contraluz y comprobar el paso de aire. Lavarlas con agua y dejarlas secar completamente antes de reinstalar. | OK / No OK |  | Esponjas de poliuretano limpias y permeables al aire, para mantener la refrigeración interna |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Temperatura del compartimiento calentado de la celda óptica en ANALOG INPUT | Leer el valor CELL en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala. Verificar que la diferencia esté dentro de lo especificado. | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C (rango típico 30 a 55 °C) | 30 | 55 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Lazo térmico de temperatura del catalizador de CO para oxidación de la referencia | Verificar en ANALOG INPUT que no haya alarma de temperatura de catalizador, y confirmar por tacto con el debido cuidado que la carcasa del CAT-1 esté caliente. | OK / No OK |  | Temperatura del horno catalítico estable; su descenso drástico dispara la alarma CAT |  |  | Sí | Sí | Heat Insulator (3012168489) | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión barométrica ambiental (AMBIENT) | Presión barométrica registrada por el transductor piezoeléctrico en ANALOG INPUT | Leer el valor AMBIENT en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y compararlo con la presión barométrica de referencia del sitio. | Numérico | kPa | Presión ambiental del sitio; usada para corregir la densidad del gas según la altitud | 50 | 115 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Desviación de los sensores de presión | Desvío entre las lecturas internas de presión y los barómetros de referencia | Con un barómetro patrón calibrado junto al equipo, comparar su lectura contra el valor AMBIENT en pantalla y calcular la desviación porcentual. | Numérico | % | La desviación entre el patrón externo y el valor en pantalla debe ser menor al 2 % | 0 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 24 V | Tensión del bus DC secundario de alimentación de periféricos en ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 24 V ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 5 V | Tensión de alimentación regulada del microcontrolador lógico en ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 5 V ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Alineación e integridad física de la puerta del panel frontal del gabinete | Abrir y cerrar la puerta frontal varias veces, verificar que encaje sin forzar y que quede a ras del chasis, y comprobar que la pantalla se pueda presionar sin que la puerta ceda. | OK / No OK |  | Puerta encajada firmemente, sin desniveles que impidan presionar adecuadamente la pantalla |  |  | Sí | Sí | Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988) | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 / MT_2V0CY0DC_APMA370_20060501 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los casquillos en los puntos de pivote del panel frontal basculante | Con la puerta abierta, inspeccionar los puntos de pivote superior e inferior y verificar la presencia de los casquillos plásticos. Comprobar que no haya holgura lateral. | Presente / Ausente |  | Casquillos plásticos de nylon en buen estado, para alinear simétricamente la apertura |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Eje de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los pasadores cilíndricos metálicos de rotación de la bisagra | Con la puerta abierta, verificar que los pasadores metálicos de la bisagra estén introducidos a tope y no sobresalgan ni estén desplazados. | Presente / Ausente |  | Pasadores metálicos introducidos a tope, para articular con seguridad la compuerta |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinge-Shaft (3012297312) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Ventilación | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Operación del ventilador posterior de extracción activa de aire caliente | Con el equipo energizado, aproximar la mano o una tira de papel a la rejilla posterior para confirmar el flujo de aire, y escuchar el ventilador buscando ruido de rodamiento. | OK / No OK |  | Ventilador girando de forma estable, sin polvo extremo ni ruidos de rodamientos desgastados |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (ventilador posterior) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Rieles o bandeja de base en rack de 19 pulgadas | Presencia de guías de soporte o bandeja base para montaje del analizador en gabinete | Inspeccionar visualmente por debajo del equipo si está apoyado sobre bandeja o rieles, y comprobar presionando el frente del chasis que no haya flexión ni juego. | OK / No OK |  | Base metálica firme para sostener el analizador (16 kg) y evitar la flexión frontal |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Holgura con el fondo del rack | Separación libre entre el chasis posterior y la cubierta o puerta del rack | Medir con flexómetro la distancia entre el panel trasero del equipo y la puerta o pared posterior del rack, con las mangueras y cables ya instalados. | Numérico | mm | Mínimo 150 mm en la parte trasera para mangueras neumáticas y ventilación. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Temperatura ambiental de operación de la sala | Temperatura controlada del shelter para asegurar condiciones termoestables | Medir la temperatura de la sala con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar también el valor máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Rango de operación del analizador para mantener estabilidad óptica y química | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Límite higrométrico del aire ambiente en el shelter para temperaturas menores a 31 °C | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | %HR | Humedad relativa máxima 80 % para evitar condensaciones ópticas internas | 0 | 80 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C | Límite higrométrico descendente conforme aumenta la temperatura entre 31 y 40 °C | Con la temperatura de sala medida entre 31 y 40 °C, calcular el límite de humedad interpolando linealmente entre 80 % a 31 °C y 50 % a 40 °C, y comparar con la humedad medida. | Numérico | %HR | Humedad máxima controlada linealmente entre 80 % (31 °C) y 50 % (40 °C) | 0 | 50 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.5.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.5 Suministro eléctrico | Variación de tensión nominal AC | Variación de tensión de la red eléctrica AC en la toma de corriente del analizador | Medir con multímetro en modo VAC la tensión en la toma de corriente que alimenta el equipo, en operación normal. Repetir la medición si la estación tiene planta o UPS conmutando. | Numérico | V | Rango tolerado por la fuente interna para operación óptima (nominal 220 V AC) | 198 | 264 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente

## APSA-370 (SO2)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APSA-370 (SO2) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Fluorescencia ultravioleta (UVF)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido del panel frontal | Estado de iluminación del LED de encendido con el analizador energizado | Con el equipo energizado, observar el LED de encendido del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal; cambia a rojo si existe alarma activa |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Inicialización de parámetros en SRAM | Carga de datos lógicos y ausencia de errores de inicialización al arrancar la CPU | Encender el equipo y observar la secuencia de arranque completa, verificando que no aparezcan mensajes de error de memoria y que cargue automáticamente la pantalla MEAS. | OK / No OK |  | Arranque limpio sin errores de memoria y con la pantalla MEAS cargada automáticamente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Indicador de alarmas activas en pantalla | Presencia del botón ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla principal | Observar la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el botón ALARM, presionarlo y anotar todos los códigos activos antes de continuar. | Sí/No |  | El botón de alarma no debe estar visible en la pantalla MEAS en condiciones normales |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Identificación del programa en menú | Versión y número de programa en la pantalla de información del sistema | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa en pantalla. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | Debe mostrar el código de programa estándar de fábrica (AP: P1000878001 / EN: P1000877001) |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento y estabilización | Tiempo transcurrido desde el encendido hasta la calibración o la medición en campo | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h de estabilización; se recomienda 24 a 48 h para mediciones de campo estables | 3 | 48 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Ajuste del minuto de reset de integración | Minuto del reloj en el que se ejecuta el reset de integración (RESET TIME) | Ir a MENU / SYSTEM / RESET TIME y leer el minuto configurado. Contrastarlo con el requerimiento del sistema de adquisición de la estación. | Numérico | minutos | Debe estar ajustado a 00 o 30 min según los requerimientos del sistema de adquisición | 0 | 30 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Legibilidad e integridad del serial del fabricante en la placa posterior metálica | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa metálica de datos HORIBA. Fotografiarla y anotarla en la hoja de campo. | Texto |  | Debe ser legible y registrarse en la hoja de campo |  |  | Sí | No |  | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número HGS del analizador | Identificación del número HGS del analizador y del sistema para trazabilidad de repuestos | Buscar el número HGS en la placa del equipo o en la documentación de entrega de fábrica y anotarlo. Es el dato que permite pedir repuestos con la configuración correcta. | Texto |  | El número HGS debe estar identificado en la placa del equipo o en la documentación de fábrica |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alto voltaje (lámpara) | Presencia y legibilidad de la etiqueta de peligro de choque eléctrico cerca de la lámpara | Con el equipo apagado, desconectado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de choque eléctrico junto al bloque óptico de la lámpara. | Presente / Ausente |  | La etiqueta Choque Eléctrico 1 debe estar adherida y legible cerca del bloque óptico |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Etiqueta de peligro de quemadura térmica en componentes que acumulan calor | Con el equipo apagado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia de las etiquetas de componente caliente sobre la carcasa de la bomba y del HC Cutter. | Presente / Ausente |  | La etiqueta de componente caliente debe estar visible en la bomba y en el HC Cutter |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Coeficiente almacenado en el menú de calibración para el ajuste de cero | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de los límites de tolerancia lógicos definidos por firmware | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Coeficiente de ganancia de pendiente almacenado tras la calibración de span | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | Dentro de la tolerancia de ganancia de software; en campo se ubica típicamente entre 0,9 y 1,3 | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) | Ajuste de la concentración de gas patrón en la pantalla de edición de span | Ir a MENU / CAL. / SPAN CONC. y leer el valor configurado. Contrastarlo contra el certificado del cilindro de gas patrón que se va a utilizar. | Numérico | ppm | Debe configurarse el valor nominal exacto del cilindro de gas patrón de SO2 a utilizar | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Estabilidad de la presión de suministro en la entrada de gas de calibración | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | Pa | La presión del gas de calibración debe mantenerse regulada para asegurar estabilidad neumática | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera para estabilización en AIC (WAIT) | Tiempo de estabilización tras la conmutación de líneas de gas en calibración automática | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo WAIT configurado. Anotarlo y verificar que dé margen suficiente de purga para la línea instalada. | Numérico | minutos | Ajuste de tiempo para garantizar purga y estabilización completa de las lecturas | 20 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de retención en AIC (HOLD) | Tiempo de validación para registrar y verificar lecturas tras volver a MEAS | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo HOLD configurado. Anotarlo junto con el resto de parámetros de la secuencia. | Numérico | minutos | Tiempo configurado para la verificación posterior a la calibración | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Habilitación de calibración en AIC (CAL YES/NO) | Especificación de si se permite actualizar los coeficientes tras el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el ajuste CAL (YES / NO). Confirmar con el responsable de la red si la política es corregir factores o solo verificar. | Sí/No |  | YES actualiza automáticamente los coeficientes; NO solo calcula las derivas sin alterarlos |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Introducir gas cero y dejar estabilizar; anotar la lectura, repetir la medición 24 h después en las mismas condiciones y calcular la diferencia. | Numérico | ppb/día | Desviación máxima diaria de la lectura del cero en rangos bajos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Introducir gas cero y anotar la lectura; repetir la medición una semana después en las mismas condiciones y calcular la diferencia. | Numérico | ppb/semana | Desviación máxima semanal de la lectura del cero en rangos bajos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Introducir gas cero en el rango alto de trabajo y anotar la lectura; repetir 24 h después y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación máxima diaria del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Introducir gas cero en el rango alto de trabajo y anotar la lectura; repetir una semana después y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación máxima semanal del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.5.1 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Deriva diaria de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir 24 h después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación diaria máxima tolerada de la lectura de span | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.5.2 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Deriva semanal de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir una semana después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación semanal máxima tolerada de la lectura de span | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.6.1 | 3. Estado de calibración | 3.6 Linealidad | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Desviación máxima de cada punto de una calibración multipunto respecto a la recta de regresión | Realizar una calibración multipunto con dilutor, ajustar la recta de regresión y calcular para cada punto la diferencia respecto a la línea de mejor ajuste, en porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Diferencia máxima respecto a la línea de mejor ajuste, conforme a la normativa de calibración | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Estado del elemento filtrante PA-10L | Grado de saturación y oscurecimiento del filtro de teflón de 54 mm del panel frontal | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Debe verse limpio, sin hollín ni decoloración marrón; reemplazar cada 2 semanas |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Elasticidad y sellado del O-ring de la tapa del portafiltros frontal | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o aplastamiento permanente. | OK / No OK |  | Sin resequedad, fisuras ni deformación por aplastamiento; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Humedad en el portafiltros | Presencia de condensación de agua líquida en la caja del portafiltros frontal | Con el portafiltros abierto, pasar un paño limpio por el interior del vaso y verificar si sale húmedo. Revisar también la manguera aguas arriba en busca de gotas. | Sí/No |  | Debe estar completamente seco; la presencia de agua indica falla en trampas de condensado previas |  |  | Sí | No |  | MT_B8RUT7HE_APSA370_20111702 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Integridad de la línea de teflón | Estrangulamientos, fisuras o fugas físicas en la tubería de muestreo | Recorrer la línea de muestreo desde la sonda hasta el equipo buscando dobleces agudos, aplastamientos, empalmes improvisados o tramos vencidos. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Tubería de teflón de 6 mm OD libre de dobleces agudos y bien ajustada |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Protección térmica de las líneas | Aislamiento de las tuberías de muestra frente a corrientes de aire frío directo | Verificar el recorrido de la línea de muestreo dentro del shelter y comprobar que no pase frente a la descarga del aire acondicionado. Palpar la línea buscando tramos anormalmente fríos. | OK / No OK |  | No deben estar expuestas a corrientes de aire frío (p. ej. aire acondicionado) para evitar condensados |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Presencia y estado del casquillo de soporte en las uniones de teflón posteriores | Aflojar las tuercas de los puertos INLET y EXHAUST, extraer las mangueras y verificar que cada tubo tenga su férula de teflón montada. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Los casquillos de 6 mm deben estar presentes en las uniones traseras para garantizar el sellado |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros | Presencia y torque de las tuercas plásticas para tuberías de teflón de 6 mm | Inspeccionar visualmente los puertos traseros y comprobar que las tuercas de PVDF estén presentes y roscadas. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Deben estar completas y debidamente ajustadas para evitar fugas neumáticas |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Flujo del gas de muestra a través de la celda óptica medido por el analizador | Leer el valor SAMPLE en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con flujómetro de burbuja en el puerto SAMPLE INLET con la línea desconectada. | Numérico | L/min | El flujo debe mantenerse estable dentro de los límites de diseño neumático | 0.6 | 1 | Sí | No | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Vacío de arrastre absoluto generado en la succión interna del analizador | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Debe mantenerse por debajo del umbral de alarma; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más |  | 65 | Sí | No | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Integridad del diafragma de la bomba | Estado de las membranas de diafragma de doble cabezal de la bomba | Apagar el equipo, desmontar los cabezales de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando fisuras, perforaciones o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | Sin fisuras, grietas ni roturas; el desgaste causa baja de vacío, ruidos y disminución de flujo |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) · Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
5.1.4 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Válvulas del cabezal de la bomba | Estado físico y sello elástico de las juntas de flapper del cabezal | Con los cabezales desmontados, retirar las válvulas de flapper, limpiarlas y verificar que asienten planas sobre su sede, sin deformación ni partículas atrapadas. | OK / No OK |  | Las válvulas elastoméricas deben estar limpias de partículas y sin deformaciones |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.1.5 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Uso de cinta selladora en las juntas roscadas de unión neumática a la bomba | Al reinstalar la bomba, verificar que las juntas roscadas lleven cinta de teflón y comprobar que no haya fuga aplicando agua jabonosa sobre cada unión con la bomba en marcha. | OK / No OK |  | Las juntas roscadas deben sellarse con cinta de teflón para evitar fugas |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Aire de purga del HC Cutter | Caudal de purga del HC Cutter | Flujo de aire de purga por la línea del eliminador de hidrocarburos | Medir con flujómetro de burbuja el caudal en la línea de purga del HC Cutter, o leer el valor en ANALOG INPUT si el equipo tiene el sensor de flujo opcional instalado. | Numérico | L/min | Flujo de aire limpio necesario para la correcta remoción de hidrocarburos interferentes | 2 | 3 | Sí | No | HC Cutter (3014059458) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Conmutación física del solenoide al activar el modo ZERO | Con el equipo en modo ZERO, escuchar y palpar la electroválvula SV3 para confirmar su conmutación, y verificar en pantalla que la lectura responda al cambio de línea. | OK / No OK |  | Debe conmutar sin fugas internas y dirigir el flujo de gas cero hacia la celda |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de span (SV7) | Conmutación física del solenoide al activar el modo SPAN | Con el equipo en modo SPAN, escuchar y palpar la electroválvula SV7 para confirmar su conmutación, y verificar que el gas patrón llegue efectivamente a la celda. | OK / No OK |  | Debe activarse herméticamente para direccionar el gas patrón hacia la celda |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) | Cambio entre la línea de muestreo de campo y la línea de calibración posterior | Conmutar el equipo de MEAS a calibración y confirmar audiblemente la actuación de SV8, verificando que la respuesta en pantalla sea inmediata y sin retardos anómalos. | OK / No OK |  | Debe operar de forma instantánea al conmutar de MEAS a calibración (ZERO o SPAN) |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Flujo del gas de salida liberado por el puerto posterior EXHAUST | Medir con flujómetro de burbuja el caudal en el puerto EXHAUST del panel trasero, con la línea de escape desconectada y el equipo en operación normal. | Numérico | L/min | Flujo de escape en operación normal; debe mantenerse por debajo de 0,8 L/min |  | 0.8 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.4.2 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Presión de descarga del gas de escape | Estabilidad de presión en la línea posterior de descarga del gas medido | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de escape aguas abajo del puerto EXHAUST y verificar que no haya contrapresión fuera del rango. | Numérico | Pa | La línea de descarga debe estar libre de contrapresión, dentro del rango seguro | -490 | 490 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Lectura del voltaje de la lámpara en el menú de entradas analógicas | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar LAMP y anotar el valor con el equipo estabilizado y al menos 30 min después del encendido. | Numérico | mV | Lámpara nueva entre 500 y 1100 mV; por debajo de 200 mV se activa alarma y debe reemplazarse | 200 | 1100 | Sí | No | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Contacto del socket y terminales de la lámpara | Corrosión u oxidación en el socket de la lámpara de alta tensión (1000 V) | Con el equipo apagado, desconectado y descargado, retirar la lámpara de su socket y examinar los pines y contactos con lupa, buscando hollín, oxidación o marcas de arco. | OK / No OK |  | Pines y contactos limpios y sin hollín, para evitar arcos eléctricos de alta tensión |  |  | Sí | Sí | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | MT_829WE09R_APSA370_241031 | Pendiente
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara | Medición y calibración del voltaje de la lámpara en cátodo y ánodo de D16 en la tarjeta de potencia | Con SW1 en EXT, medir con multímetro entre el cátodo y el ánodo de D16 en la tarjeta de potencia y ajustar el potenciómetro VR2 hasta el valor especificado. Trabajo de alto voltaje. | Numérico | V | Ajuste para lámpara nueva mediante el potenciómetro VR2 (HV.C) con SW1 en EXT | 945 | 955 | Sí | No | Printed Board Unit AP-XEP-02 (3200092499) | Ajuste_lampara_APSA | Pendiente
6.1.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón | Envejecimiento y desgaste de los electrodos emisores de la lámpara L4646 | Con el equipo apagado y la lámpara extraída, examinar la ampolla contra la luz buscando electrodos quemados o depósitos oscuros en el vidrio. No tocar el vidrio con los dedos. | OK / No OK |  | Los electrodos internos no deben verse excesivamente quemados ni presentar depósitos negros |  |  | Sí | Sí | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Integridad del espejo del detector y su holder | Estado del espejo cóncavo detector y su fijación en el holder del bloque óptico | Con el equipo apagado, acceder al bloque óptico y verificar que el espejo esté firmemente adherido a su holder y sin desplazamiento. No forzar ni intentar reposicionarlo. | OK / No OK |  | El espejo no debe estar suelto ni desalineado; debe estar adherido al holder |  |  | Sí | Sí | Mirror Adhesion Unit. APSA-370 (3014038766) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) | Presencia e integridad del filtro óptico de vidrio de color en el tubo de enfoque del PMT | Con el equipo apagado, extraer el filtro del tubo de enfoque del PMT y examinarlo contra la luz buscando manchas, ralladuras profundas o desportilladuras en el borde. | OK / No OK |  | El filtro HOYA HA-50 de 21,5 mm debe estar limpio, sin manchas, ralladuras graves ni desportilladuras |  |  | Sí | Sí | Color Filter Glass 21.5 HOYA HA-50 (3012305464) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico UV U-330 (lente de excitación) | Presencia e integridad del filtro óptico UV de banda de excitación (215 nm) | Con el equipo apagado, extraer el filtro de excitación y examinarlo contra la luz. Manipularlo solo por el canto, con guantes limpios, y limpiarlo únicamente con los materiales indicados. | OK / No OK |  | El filtro HOYA U-330 de 24 mm debe estar limpio y en excelente estado óptico |  |  | Sí | Sí | Color Glass Filter HOYA U-330 D=24 For APSA-360 (3014062371) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Estado de los lentes de la cámara de medición | Opacidad, condensación o manchas en el compartimento de los lentes del PMT | Con el equipo apagado, acceder al compartimento bajo el fotomultiplicador y examinar los dos lentes con linterna, buscando opacidad, condensación o depósitos de polvo. | OK / No OK |  | Los dos lentes bajo el fotomultiplicador deben estar transparentes y limpios |  |  | Sí | Sí | Lens 160C 12 Vaccum H0544442003 (3014038776) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
6.2.5 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Grado de polución o polvo en el compartimento óptico del detector de fluorescencia | Con el equipo apagado y frío, abrir la cámara de fluorescencia e inspeccionar su interior con linterna, buscando polvo depositado sobre las paredes internas. | OK / No OK |  | El interior de la celda de fluorescencia debe estar libre de polvo, para evitar luz parásita y ruido |  |  | Sí | Sí | O-Ring P20 (3030053401) | MT_4P027475_APSA370_240124 | Pendiente
6.2.6 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Respuesta y ganancia de amplificación del fotodetector principal | Con el equipo estabilizado, introducir gas patrón y verificar en pantalla que la respuesta sea proporcional y estable. Comprobar en ANALOG INPUT que la señal no derive con la temperatura. | OK / No OK |  | El PMT debe reaccionar de forma estable a la fluorescencia del SO2, sin deriva térmica anormal |  |  | Sí | Sí | Detector PMT GZ9100236244 — sin artículo en el catálogo | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
6.2.7 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV | Sello hermético y señal del fotodiodo S12698-01 de monitoreo de la lámpara | Con el equipo apagado, verificar el sellado del alojamiento del fotodiodo y comprobar en ANALOG INPUT que la señal de lámpara se registre y varíe de forma coherente. | OK / No OK |  | Debe operar de forma continua, registrando la emisión UV para corregir derivas de lámpara |  |  | Sí | Sí | Photo Diode S12698-01 (3200546511) — sin artículo en el catálogo | Procedimiento Cambio Foto Diodo Horiba APSA-370 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Integridad del eliminador catalítico de hidrocarburos que previene falsas lecturas de SO2 | Verificar en ANALOG INPUT que la temperatura del HC Cutter sea estable. Para evaluar eficiencia, introducir gas de interferencia según el procedimiento de fábrica y observar la respuesta. | OK / No OK |  | El HC Cutter (CUT-1) debe mantener temperatura y eficiencia de remoción de aromáticos (m-xileno) |  |  | Sí | Sí | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Desgaste y coloración del carbón del cartucho scrubber de entrada SCR-1 | Con el equipo apagado, desmontar el cartucho scrubber SCR-1 y examinar el carbón buscando apelmazamiento, cambio de color o canalización. Verificar que no haya fugas en sus racores. | OK / No OK |  | Debe estar libre de apelmazamiento o fugas, asegurando aire libre de SO2 para la línea de referencia |  |  | Sí | Sí | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Acoplamiento físico e integridad de soldaduras de la placa preamplificadora de la señal del PMT | Con el equipo apagado, retirar la cubierta y examinar la tarjeta AP-PRE-13 con lupa, buscando soldaduras agrietadas, componentes decolorados por calor u oxidación en los conectores. | OK / No OK |  | Libre de sobrecalentamientos u oxidación de componentes; debe procesar adecuadamente la señal |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy AP-PRE-13 (3014038440) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 | Estado eléctrico de la tarjeta controladora de potencia de motores y bombas | Con el equipo apagado, verificar que la tarjeta AP-PMP-01 esté firmemente asentada en su conector y examinarla buscando marcas de sobrecalentamiento o pistas dañadas. | OK / No OK |  | Debe estar conectada firmemente y alimentar los actuadores y bombas de forma continua |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy AP-PMP-01 (3014038441) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST0 de comunicación por bus I2C local | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar durante al menos 30 segundos el LED ST0 de la tarjeta RPL y registrar si parpadea, queda fijo o apagado. | OK / No OK |  | Debe parpadear continuamente, indicando comunicación I2C activa con la tarjeta CPU |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST1 de operación (heartbeat) del microprocesador local H8 | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadea, queda fijo o apagado. | OK / No OK |  | Debe parpadear constantemente; encendido o apagado fijo indica bloqueo lógico de la tarjeta |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación de +24 V CC en la placa conversora analógica-digital | Con el equipo energizado, observar el LED de +24 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | Debe estar encendido de forma fija al estar suministrada la línea de 24 V CC |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación lógica de +5 V CC en la placa de conversión | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido de forma fija si los circuitos lógicos de la placa ADC están alimentados |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 3,3 V CC en la tarjeta principal | Con el equipo energizado, observar el LED de +3,3 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | El LED verde de 3,3 V debe estar encendido de forma fija |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.8 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 5 V CC en la tarjeta principal | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | El LED verde de 5 V debe estar encendido de forma fija, indicando presencia de tensión digital |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.9 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Parpadeo del LED de actividad de ejecución de tareas lógicas de la CPU | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de actividad de la CPU y confirmar que parpadee de forma continua. | OK / No OK |  | Debe parpadear de forma continua; si se detiene indica congelamiento del firmware |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Voltaje de la pila botón de litio CR2032 instalada en la tarjeta CPU | Con el equipo apagado, extraer la pila del portapilas de la CPU y medir su tensión en vacío con multímetro. Anotar el valor y reinstalarla o reemplazarla según corresponda. | Numérico | V | Debe mantener los parámetros de configuración y el calendario al apagar el equipo (vida aprox. 3 años) | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) | Posición de los microinterruptores BIT0 a BIT3 que identifican el modelo APSA-370 | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de los bits 0 a 3. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Para APSA-370 estándar: BIT3=OFF, BIT2=ON, BIT1=OFF, BIT0=OFF (código 0100) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (especificación internacional) | Posición del microinterruptor BIT4 para mercados fuera de Japón | Con el equipo apagado, leer la posición del bit 4 del DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y verificar que corresponda a la especificación internacional. | OK / No OK |  | El BIT4 debe estar en ON para configurar la especificación internacional (Overseas spec) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.3 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Posición de los interruptores del bloque SW5 en la CPU para habilitar RS-232C con AP-SIO-04 | Con el equipo apagado, ubicar el bloque SW5 en la tarjeta CPU y leer la posición de los ocho interruptores. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Interruptores 1 a 5 de SW5 en ON, e interruptores 6, 7 y 8 en OFF |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.3.4 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | Interruptor SW1 en la tarjeta CPU | Posición del switch principal de inicialización u operación en la CPU | Con el equipo apagado, ubicar el switch SW1 en la tarjeta CPU y verificar que esté en la posición NORM. | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación normal; INIT solo se usa para reset de CPU |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Interfaz de usuario | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Precisión y respuesta al tacto del recubrimiento resistivo del panel táctil frontal | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | La navegación táctil debe ser fluida, sin descalibraciones al presionar los botones lógicos |  |  | Sí | Sí | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585) | MT_RW2P5JMH_APSA370_240805 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 0 % de su escala | Poner la salida analógica en 0 % desde MENU / MAINTENANCE / DA ADJUST y medir con multímetro en las terminales traseras del canal CH-1. | Numérico | V | Ajuste por software para corregir desviaciones del cero eléctrico de la salida de 0 a 1 V | 0 | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 100 % de su escala | Poner la salida analógica en 100 % desde MENU / MAINTENANCE / DA ADJUST y medir con multímetro en las terminales traseras del canal CH-1. | Numérico | V | Tensión medida en las terminales traseras al forzar la salida al 100 % del fondo de escala | 0.99 | 1.01 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Asignación de la salida analógica CH-1 | Señal analógica de 0 a 1 V asignada por hardware para la concentración de SO2 | Consultar en MENU / SYSTEM la asignación del canal CH-1 y contrastarla con el cableado real hacia el datalogger de la estación. | OK / No OK |  | Salida no aislada CH-1 configurada por defecto para transmitir el valor instantáneo de concentración |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C | Integridad física del puerto serie DB-9 en la tarjeta de comunicaciones posterior AP-SIO-04 | Inspeccionar el conector DB9 de la tarjeta AP-SIO-04 buscando pines doblados y verificar la comunicación estableciendo enlace con el software de descarga de datos. | OK / No OK |  | El puerto posterior debe permitir la conexión para el envío de tramas de datos |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Identificación de la tarjeta CompactFlash (CF card) | Estado del LED de inserción y detección de la CF card en la tarjeta CPU | Con el equipo energizado, observar el LED de identificación de la CF card en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido con la tarjeta insertada. | OK / No OK |  | Debe estar encendido al introducir y reconocer la tarjeta de almacenamiento de datos |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusible de alimentación posterior de CA | Integridad del filamento del fusible en el portafusible de entrada de CA trasero | Con el equipo apagado y desconectado, extraer el fusible del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK | A | Debe ser del tipo retardado (T) con la capacidad especificada en la placa posterior |  |  | Sí | Sí | Fusible 6,3 A (T) para AC115V — sin artículo en el catálogo | Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Horas acumuladas en el horómetro para el filtro de aire de 0,3 micras (F-2) | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del filtro de aire F-2. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el elemento. | Numérico | horas | Reemplazo obligatorio cada 2 años (17 520 h) para prevenir obstrucciones en la purga del HC Cutter |  | 17520 | Sí | No | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Horas acumuladas de operación del cartucho depurador de entrada de aire (SCR-1) | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del scrubber SCR-1. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el cartucho. | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para asegurar retención óptima de SO2 |  | 17520 | Sí | No | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) | Horas acumuladas del catalizador extractor de compuestos aromáticos (CUT-1) | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del HC Cutter. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la unidad. | Numérico | horas | Sustitución cada 2 años (17 520 h) o cuando se degrade la eficiencia de corte |  | 17520 | Sí | No | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) | Horas de funcionamiento de las membranas elásticas de succión de la bomba | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para evitar caídas de vacío y de flujo |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Horas acumuladas de destello del tubo de xenón en el horómetro del analizador | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la lámpara y contrastarlas con el voltaje LAMP leído en ANALOG INPUT, que es el criterio real de reemplazo. | Numérico | horas | Reemplazar cuando el voltaje cae por debajo de 200 mV o la lámpara muestra inestabilidad. Límites PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | No | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda (CELL) | Temperatura del compartimento de la celda de detección óptica medida por termistor | Leer el valor CELL en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala. Verificar que la diferencia esté dentro de lo especificado. | Numérico | °C | Debe mantenerse estabilizada en el valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C | 26 | 34 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) | Lectura de la presión barométrica o ambiente que sensa el analizador | Leer el valor AMBIENT en ANALOG INPUT y compararlo con un barómetro patrón calibrado ubicado junto al equipo. | Numérico | kPa | Debe registrar la presión atmosférica del sitio para corrección barométrica. Límites PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Lectura analógica del sensor de presión de vacío en la línea de la bomba de succión | Leer el valor PUMP en ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y anotarlo junto con el caudal de muestra medido en el mismo momento. | Numérico | kPa | Presión absoluta de succión; la alarma PRE1 se activa si supera 65 kPa |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Sensor de caudal de muestra (SAMPLE) | Lectura analógica interna del flujo volumétrico de gas de muestra | Leer el valor SAMPLE en ANALOG INPUT y, si el equipo no tiene el sensor opcional, medir el caudal con flujómetro de burbuja en el puerto de entrada. | Numérico | L/min | La lectura debe estar dentro de la tolerancia neumática del medidor de caudal (opcional) | 0.6 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 24 V | Lectura del estado de tensión de alimentación de 24 V CC en el menú | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | La tensión regulada de 24 V CC debe estar dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.4.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 5 V | Lectura de la tensión lógica de alimentación de 5 V CC en el menú | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | La tensión regulada interna de 5 V CC debe mantenerse dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Temperatura ambiente de la cabina | Temperatura del aire ambiente interior de la cabina o estación de monitoreo | Medir la temperatura de la cabina con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe mantenerse estable dentro del rango, sin cambios bruscos de 5 °C o más | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Humedad relativa del sitio | Porcentaje de humedad relativa en la estación de control del analizador | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Debe mantenerse sin condensación, para proteger componentes internos y ópticos |  | 85 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Nivel de polvo de la cabina | Concentración de material particulado ambiental en la sala de analizadores | Inspeccionar visualmente el nivel de polvo depositado sobre superficies dentro de la cabina y sobre las esponjas de ventilación del equipo. Si hay medición de MP en sitio, usar ese dato. | Numérico | mg/m3 | Debe controlarse por debajo de la especificación, para prevenir polución óptica rápida |  | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Nivelación horizontal del instrumento | Verificación con nivel de burbuja de la posición del equipo en el rack | Apoyar un nivel de burbuja sobre la cubierta superior del equipo, en sentido transversal y longitudinal, y verificar el centrado de la burbuja en ambos sentidos. | OK / No OK |  | La instalación física del analizador debe ser estrictamente horizontal |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Espacio posterior para ventilación y servicio | Distancia libre de obstáculos detrás del extractor posterior del analizador | Medir con flexómetro la distancia entre el panel trasero del equipo y la puerta o pared posterior del rack, con las mangueras y cables ya instalados. | Numérico | mm | Mínimo 150 mm libres detrás de la unidad para flujo de aire y manipulación de cables. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Bandeja de soporte en rack de 19 pulgadas | Base metálica o rieles de soporte inferior en la cabina de instrumentación | Inspeccionar visualmente por debajo del equipo si está apoyado sobre bandeja o rieles, y comprobar presionando el frente del chasis que no haya flexión ni juego. | Sí/No |  | Por el peso del instrumento (19 kg) es obligatorio colocar una base de soporte inferior |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta delantera | Desgaste y holgura del casquillo plástico de la bisagra de la puerta frontal | Con la puerta abierta, inspeccionar los puntos de pivote y verificar la presencia y el estado de los casquillos plásticos. Comprobar que no haya holgura lateral al mover la puerta. | OK / No OK |  | La puerta debe abrir y cerrar con alineamiento perfecto; sustituir casquillos desgastados |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_RRWV1F42_APSA370_260427 | Pendiente
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Funcionamiento del ventilador de refrigeración del panel posterior | Con el equipo energizado, aproximar la mano o una tira de papel a la rejilla posterior para confirmar el flujo de aire, y escuchar el ventilador buscando ruido de rodamiento. | OK / No OK |  | Debe girar libremente, sin ruidos de desgaste, asegurando flujo constante (vida útil aprox. 3 años) |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Operación del calefactor del bloque térmico o del HC Cutter | Verificar en ANALOG INPUT que la temperatura controlada sea estable y no presente oscilaciones, y confirmar por tacto con el debido cuidado que la carcasa esté caliente. | OK / No OK |  | Debe operar y mantener estabilidad térmica sin interrupciones (vida útil aprox. 3 años) |  |  | Sí | Sí | Heat Insulator (3012168489) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente

## APOA-370 (O3)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APOA-370 (O3) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Absorción UV no dispersiva (NDUV)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de ozono HORIBA APOA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alimentación (panel frontal) | Color del indicador de encendido tras activar el interruptor de alimentación | Con el equipo energizado, observar el LED de encendido del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal y en rojo bajo condición de alarma |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del visualizador táctil | Que la pantalla de medición MEAS. se visualice automáticamente al encender | Encender el equipo y verificar que la pantalla MEAS. se despliegue automáticamente y que la lectura de concentración comience a actualizarse. | Sí/No |  | La pantalla MEAS. se despliega correctamente y el equipo inicia las mediciones |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Verificación de la pantalla de inicio | Que la pantalla muestre el logotipo oficial HORIBA u OEM antes del modo MEAS. | Encender el equipo observando la pantalla desde el primer instante y verificar que el logotipo se despliegue completo, sin franjas, píxeles muertos ni distorsión. | OK / No OK |  | El logotipo oficial se despliega correctamente, sin distorsión ni corrupción gráfica |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Iconos y botones de alarma en pantalla | Presencia de iconos de alarma en la barra superior o del botón ALARM en la esquina inferior derecha | Observar la barra superior y la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el botón ALARM, presionarlo y anotar los códigos activos antes de continuar. | Sí/No |  | Ausencia completa de alarmas activas; el LED del panel frontal debe estar verde fijo |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Que el autodiagnóstico no reporte error de intensidad de la lámpara UV al inicio | Durante los primeros minutos tras el encendido, verificar en pantalla que no aparezca alarma de lámpara y leer el valor LAMP en ANALOG INPUT una vez estabilizado. | OK / No OK |  | El equipo no presenta error de intensidad LAMP durante la fase de inicialización |  |  | Sí | Sí | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Sonido regular de conmutación de la electroválvula de flujo cruzado | Con la cubierta retirada y el equipo en operación, escuchar y palpar la electroválvula SV-2 para confirmar la conmutación cíclica constante a 1 Hz. | OK / No OK |  | Sonido rítmico y constante de conmutación de la válvula a una frecuencia de 1 Hz |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo de espera tras el encendido antes de calibrar o medir | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h para la estabilización térmica y óptica de celda, catalizador y lámpara. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 3 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Que el número de serie de la etiqueta trasera y del chasis coincida con la hoja de vida | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa de datos. Contrastar con la hoja de vida del equipo. | Texto |  | Serial legible y coincidente con los registros del sistema de monitoreo |  |  | Sí | No |  | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Versión del firmware (ROM) | Versión del firmware cargado en la CPU, en el menú de sistema | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer la versión de firmware en pantalla. Anotarla textualmente, incluido el número de parche. | Texto |  | La versión estándar debe mostrar P1000878001 más el número de parche |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Código HGS del sistema | Confirmación del número HGS del analizador y del sistema mediante verificación HTS | Buscar el número HGS en la placa del equipo o en la documentación de entrega de fábrica y anotarlo. Es el dato que permite pedir repuestos con la configuración correcta. | Texto |  | HGS correcto y correspondiente al tipo de analizador instalado |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT en la carcasa de la bomba y del catalizador | Con el equipo apagado, desconectado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT sobre la bomba y el catalizador. | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y visible, advirtiendo peligro de quemadura por superficies calientes |  |  | Sí | Sí |  | APOA-370 Maintenance manual | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de lámpara UV y mercurio | Presencia y legibilidad de la etiqueta Contains Mercury cerca de la celda de medida | Con el equipo apagado y frío, verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de advertencia de mercurio y radiación UV junto a la celda de medida. | Presente / Ausente |  | Etiqueta de peligro de radiación UV y presencia de mercurio perfectamente legible |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
2.4.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.4 Identificación de puertos | Marcación de conectores en el panel trasero | Marcas serigrafiadas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST | Inspeccionar el panel trasero con buena iluminación y verificar que las marcas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST sean legibles y no estén cubiertas por etiquetas ajenas. | OK / No OK |  | Etiquetas e identificadores de puertos limpios, legibles y sin daños físicos |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Valor de corrimiento de cero almacenado en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | El valor del ajuste de cero debe encontrarse dentro del rango permitido | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Factor de multiplicación de calibración de span en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | El coeficiente de ganancia de span debe encontrarse dentro de los límites de aceptación | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Coeficiente de cero de fábrica en la pantalla F.CAL de mantenimiento de servicio | Entrar al modo de mantenimiento de servicio, abrir la pantalla F.CAL y leer el coeficiente de cero de fábrica. Requiere clave de servicio; anotar sin modificar. | Numérico | counts | El coeficiente F.ZERO debe estar dentro del rango de conteo del ADC | -32768 | 32767 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Factor de multiplicación de fábrica en el menú de servicio | En la pantalla F.CAL del modo de servicio, leer el coeficiente de span de fábrica. Anotarlo sin modificar salvo que se vaya a recalibrar de fábrica. | Numérico |  | El coeficiente F.SPAN estándar debe estar comprendido entre 0,7 y 1,3 | 0.7 | 1.3 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Presión de entrega de gas cero y de span | Presión de introducción del gas cero o del gas patrón | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | Pa | La presión de suministro debe controlarse de forma estable respecto a la atmósfera | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Lámpara del ozonizador interno (opcional) | Si está equipado con generador de ozono interno, que la lámpara encienda al activar el span | Si el equipo tiene el generador de ozono interno, activar el modo SPAN y verificar visualmente que la lámpara del ozonizador encienda de forma estable, sin parpadeos. | OK / No OK |  | Lámpara del ozonizador interno operativa y estable, sin parpadeos anómalos. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Estabilidad de lectura | Estabilidad de la lectura de cero | Lectura de concentración con aire cero, para comprobar ruido y deriva | Introducir aire cero desde el generador y dejar estabilizar al menos 15 min; observar la lectura de concentración en pantalla y anotar el valor y su fluctuación. | Numérico | ppb | Lectura del analizador estabilizada cerca de cero | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Grado de suciedad, cambio de color o humedad del filtro de partículas | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | El elemento filtrante debe estar limpio, de color blanco y completamente seco (cambio cada 2 semanas) |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Estado físico, deformación o grietas de la junta tórica del vaso del portafiltros | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o aplastamiento permanente. | OK / No OK |  | Junta elástica, sin aplastamientos ni resequedad, asegurando un sellado hermético |  |  | Sí | Sí | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque de teflón del filtro | Estado de la junta plana interna de asiento del filtro | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano de asiento del filtro y examinarlo buscando cortes, deformación permanente o residuos adheridos. | OK / No OK |  | Empaque plano sin deformaciones, cortes ni residuos de suciedad. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (empaque plano del filtro) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Humedad en la línea | Humedad o condensación en el portafiltros | Presencia de agua libre en las mangueras neumáticas y en el vaso del portafiltros | Con el portafiltros abierto, pasar un paño limpio por el interior del vaso y verificar si sale húmedo. Desconectar la manguera de entrada y comprobar si hay gotas retenidas. | OK / No OK |  | Líneas neumáticas completamente secas y libres de goteo o acumulación de agua |  |  | Sí | Sí |  | MT_H53MWBT2_APOA370_250428 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Presencia y estado de la férula de teflón de 6 mm en los acoples INLET y EXHAUST | Aflojar las tuercas de los puertos INLET y EXHAUST, extraer las mangueras y verificar que cada tubo tenga su férula de teflón montada. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Férulas presentes en todas las uniones de mangueras de 6 mm, para evitar fugas |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) | Estado físico de la tuerca plástica de acople rápido PVDF en la entrada | Inspeccionar la tuerca de PVDF de la entrada de muestra buscando fisuras, roscas barridas o deformación por sobreapriete. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | OK / No OK |  | Tuerca sin fisuras, roscas barridas ni deformaciones que afecten el sellado |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente
4.3.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Racor de entrada frontal de muestra | Estado del acople pasamuros frontal de entrada de muestra | Inspeccionar el racor pasamuros frontal de entrada de muestra con linterna, buscando grietas, mellas o rastros de fuga. Aplicar agua jabonosa si se sospecha fuga. | OK / No OK |  | Racor completo, sin grietas, mellas ni fugas |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
4.4.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.4 Sonda y líneas externas | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Tubo de teflón externo de muestreo, buscando dobleces o aplastamientos | Recorrer la línea de muestreo desde la sonda hasta el equipo buscando dobleces agudos, aplastamientos, empalmes improvisados o tramos vencidos. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Tubo continuo de 6 mm OD / 4 mm ID libre de obstrucciones, torceduras o estrangulaciones |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Estado del diafragma de la bomba de muestra desmontando el cabezal | Apagar el equipo, desmontar el cabezal de la bomba y extraer el diafragma. Examinarlo contra la luz buscando fisuras, perforaciones o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | El diafragma de EPDM debe estar libre de fisuras, roturas o perforaciones |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Válvulas de flapper de la bomba | Estado del par de válvulas planas de caucho dentro del cabezal de la bomba | Con el cabezal desmontado, retirar las válvulas planas de caucho, limpiarlas y verificar que asienten sin deformación ni rigidez excesiva. | OK / No OK |  | Válvulas limpias, planas, sin deformación ni rigidez excesiva |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Que la bomba esté fija en sus soportes antivibratorios y no despegada de su base | Con la cubierta retirada, mover suavemente la bomba con la mano y verificar que su base esté firmemente adherida al chasis y que los soportes antivibratorios conserven elasticidad. | OK / No OK |  | Soportes en buen estado y bomba fija al chasis, sin desacople por calor |  |  | Sí | Sí | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Presión y vacío | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Presión de succión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Debe ser menor o igual a 65 kPa; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Valor del sensor de caudal de muestra (opcional) en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en la pantalla ANALOG INPUT, si el equipo tiene el sensor de caudal opcional instalado. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | L/min | Valor estándar 0,5 a 0,9 L/min; la alarma FLO1 se activa fuera de 0,4 a 1,0 L/min | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de toma medido externamente | Caudal real de entrada de muestra con flujómetro patrón calibrado en el puerto INLET | Desconectar la línea de muestra del puerto INLET, conectar un flujómetro de burbuja y medir el caudal real de aspiración con la bomba en marcha. Restituir la línea al terminar. | Numérico | L/min | Caudal nominal 0,7 L/min ± 0,05 L/min; fuera de rango se reemplaza el orificio de control de flujo | 0.65 | 0.75 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Que el orificio crítico interno de control de flujo esté libre de obstrucciones | Con el equipo apagado, desmontar el orificio crítico y examinarlo contra la luz con lupa, verificando que el paso esté libre. Limpiarlo solo con aire seco filtrado. | OK / No OK |  | Orificio totalmente limpio y sin obstrucciones físicas. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí | Orifice APSA-36X D=0.40 T=0.2 Etching (Select) (3012293266) · Orifice Holder APXX-360E (3012299100) · Orifice Holder APXX-360E (3012299101) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Voltaje de la intensidad de la fuente de luz en la pantalla ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar LAMP y anotar el valor con el equipo estabilizado y al menos 30 min después del encendido. | Numérico | mV | Valor estándar 200 a 1200 mV; se activa alarma por debajo de 200 mV. Ajuste de fábrica: 800 a 1100 mV | 200 | 1200 | Sí | No | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Temperatura de la celda (CELL) | Valor de temperatura de la celda óptica en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor CELL en ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala con termómetro calibrado. Calcular y registrar la diferencia entre ambas. | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C. Los límites dependen de la temperatura del sitio |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Valor y estabilidad del canal analógico SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT | Con el equipo estabilizado y sin gas patrón, observar el canal SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT durante varios minutos y anotar el valor y su fluctuación. | Numérico | mV | Señal de ozono estable cerca del nivel de referencia en ausencia de gas | -10 | 10 | Sí | No |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Ventanas de cuarzo de la celda | Estado de las ventanas ópticas transparentes en los extremos de la celda de absorción | Con el equipo apagado y frío, acceder a la celda de absorción y examinar las ventanas de cuarzo con linterna, buscando películas, polvo o condensación. No tocarlas con los dedos. | OK / No OK |  | Ventanas limpias, libres de polvo, películas de grasa o condensación de agua |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Sello de empaquetadura de la celda | Estanqueidad y estado de los empaques de las uniones de la celda | Con el equipo apagado, inspeccionar las uniones de la celda buscando rastros de fuga. Con la bomba en marcha, aplicar agua jabonosa en las uniones accesibles y observar burbujas. | OK / No OK |  | Sin evidencia de fugas en la celda de absorción; sellos continuos sin agrietamiento. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Alineación de la lámpara UV | Orientación de la lámpara para máxima intensidad, tras aflojar los tornillos de fijación | Con la lámpara alimentada y observando el valor LAMP en pantalla, aflojar los tornillos estriados, girar lentamente la lámpara hasta la señal máxima y volver a fijarla en esa posición. | OK / No OK |  | Lámpara fijada con sus tornillos estriados en el punto de máxima señal en pantalla |  |  | Sí | Sí | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Que el deozonizador caliente y descomponga el O3 para el canal de referencia | Verificar por tacto con el debido cuidado que el deozonizador esté caliente, e introducir gas patrón de ozono comprobando que la lectura responda y retorne correctamente al cero. | OK / No OK |  | Destrucción completa de ozono en el gas de referencia y lecturas de referencia estables |  |  | Sí | Sí | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Conector del catalizador deozonizador | Estado del enchufe de alimentación de CA del calentador del deozonizador | Con el equipo apagado, inspeccionar el enchufe de alimentación del calentador del deozonizador buscando decoloración por calor, contactos oxidados o conexión floja. | OK / No OK |  | Conector firmemente encajado, contactos sin corrosión ni sobrecalentamiento térmico |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Fotodiodo detector de medición | Estado de las conexiones soldadas del fotodiodo detector | Con el equipo apagado, acceder al fotodiodo y examinar sus soldaduras con lupa, buscando soldaduras frías, hilos partidos o sulfatación por humedad. | OK / No OK |  | Conexiones firmes, sin sulfatación, falsos contactos ni desprendimiento por humedad |  |  | Sí | Sí | Photo Diode (3030051996) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Estado de la PCB del preamplificador óptico montado junto al fotodiodo | Con el equipo apagado, examinar la PCB del preamplificador con lupa y linterna, buscando humedad, sulfatación en los contactos o componentes decolorados por calor. | OK / No OK |  | Placa limpia, libre de humedad, sulfatación o componentes recalentados |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy (3014036688) · Printed Board Unit // AP-PRE-12 (APOA) (3200092494) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Válvulas de modulación | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Funcionamiento continuo de conmutación de la electroválvula de 3 vías (WTB-3K-NIF-3) | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, escuchar y palpar la electroválvula durante al menos un minuto, confirmando conmutación regular y sin atascos. | OK / No OK |  | Válvula solenoide que conmuta herméticamente y sin atascos de manera continua |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Voltaje de alimentación de 24 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 24 V ± 0,5 V | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Voltaje de alimentación de 5 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 5 V ± 0,5 V | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 3,3 V | Que el LED indicador de +3,3 V en la tarjeta AP-CPU-01 o AP-CPU-02 esté encendido | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar el LED de +3,3 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | LED indicador del riel de 3,3 V de la CPU encendido fijo, de color verde |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado en placa AP-ADC-05 | LED de alimentación y diagnóstico de la tarjeta analógica principal | Con el equipo energizado, observar los LED de la tarjeta AP-ADC-05: los de +24 V y +5 V fijos, y los de PIO conmutando durante el ciclo de operación. | OK / No OK |  | LED +24 V y +5 V encendidos; LED de PIO conmutando en ciclo de operación normal |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.2 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Que el LED de estado de operación de la CPU parpadee continuamente | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de estado de la CPU y confirmar que parpadee de forma continua. | OK / No OK |  | LED en destello rítmico constante, indicando que el procesador está corriendo |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.3 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A | LED ST0 (I2C) y ST1 (H8) de la placa de relés, para evaluar comunicación interna | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos los LED ST0 y ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadean, quedan fijos o apagados. | OK / No OK |  | ST1 parpadeando en ciclo normal y ST0 destellando, indicando comunicación activa con la CPU |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display | Respuesta al toque del panel táctil | Que los botones del visualizador táctil respondan con precisión a la presión física | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | Entrada táctil calibrada; las capas de la pantalla sin separación, burbujas ni sulfatación |  |  | Sí | Sí | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Respaldo de reloj y memoria | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Que la batería no presente corrosión y que la alarma BATT no esté activa | Con el equipo apagado, inspeccionar la pila y su portapilas buscando sulfatación o fuga de electrolito. Verificar además que la hora y la fecha se conserven tras un ciclo de apagado. | OK / No OK |  | Batería de litio libre de fugas de electrolito y con retención correcta de hora y fecha del RTC |  |  | Sí | Sí | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Inserción de la tarjeta CompactFlash (CF) | Que la tarjeta CF esté instalada en su ranura y el LED indicador esté encendido | Con el equipo energizado, verificar que la CF card esté insertada a fondo y observar el LED de identificación en la tarjeta CPU, que debe estar encendido. | Sí/No |  | Tarjeta identificada sin alarmas de lectura o escritura (alarma CF ALM inactiva) |  |  | Sí | No | CF card (H3068068001 / 3200381086) — sin artículo en el catálogo | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Comunicación conectando el software ApCpuConfig.exe mediante cable cruzado de 9 pines | Conectar un PC al puerto RS-232C frontal con cable cruzado de 9 pines, abrir el software de configuración a 19200 bps y verificar que establezca comunicación con el equipo. | OK / No OK |  | Enlace serial establecido a 19200 bps, con transmisión bidireccional estable |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | ApCpuConfigManual | Pendiente
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RJ-45 Ethernet trasero | Estado físico del puerto de red y de los LED verde y amarillo con el enlace activo | Inspeccionar el conector RJ-45 trasero buscando pines sucios o clip roto, conectar el patch cord y verificar que el LED de enlace se ilumine de forma fija. | OK / No OK |  | Conector RJ-45 limpio y firme; el LED de Link Status se mantiene iluminado fijo |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Configuración física del interruptor de 8 vías SW5 de la tarjeta CPU | Con el equipo apagado, ubicar el bloque SW5 en la tarjeta CPU y leer la posición de los ocho interruptores. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Interruptores en OFF para operación normal, tras el mantenimiento o la inicialización |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW1 de inicialización de CPU | Posición física del switch de modo de arranque de la CPU | Con el equipo apagado, ubicar el switch SW1 en la tarjeta CPU y verificar que esté en la posición NORM. | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación de campo; INIT solo para reset |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusibles traseros de red de CA | Filamento de los fusibles del receptáculo del AC Inlet | Con el equipo apagado y desconectado, extraer los fusibles del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK |  | Fusibles del amperaje correcto, continuos y sin rastros de cortocircuito o quemadura. Especificación PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí | Fusibles de red AC — especificación y artículo PENDIENTES DE VALIDAR | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo del elemento filtrante PA-10L | Tiempo transcurrido desde la última sustitución del filtro de teflón | Consultar la etiqueta de cambio pegada en el portafiltros o el registro de mantenimiento, y calcular los días transcurridos desde la última sustitución del elemento. | Fecha |  | Frecuencia de cambio no mayor a dos semanas en condiciones estándar de muestreo |  |  | Sí | No | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo de la junta tórica O-Ring G50 | Intervalo transcurrido desde el cambio de la junta del portafiltros | Consultar el registro de mantenimiento del equipo y calcular el tiempo transcurrido desde el último cambio de la junta tórica del portafiltros. | Fecha |  | Sustitución recomendada anual, para prevenir fugas y mantener la estanqueidad neumática |  |  | Sí | No | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Vida útil de la batería de litio (CR2032) | Tiempo transcurrido desde la instalación de la batería de respaldo de la CPU | Consultar el registro de mantenimiento o la marca de fecha de la batería y calcular el tiempo transcurrido desde su instalación. | Fecha |  | Reemplazo recomendado cada 3 años, para evitar pérdida de datos en ciclos de apagado |  |  | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) | Horas acumuladas del diafragma de la bomba en la pantalla MAINTENANCE STATUS | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir el ciclo recomendado por el fabricante (2 años, 17 520 h) |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) | Horas acumuladas registradas para el catalizador deozonizador | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del catalizador deozonizador (DO-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la unidad. | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir las horas acumuladas recomendadas (2 años, 17 520 h) |  | 17520 | Sí | No | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) | Horas acumuladas de uso de la lámpara de emisión UV en la pantalla de estado | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la lámpara UV y contrastarlas con el voltaje LAMP leído en ANALOG INPUT, que es el criterio real de reemplazo. | Numérico | horas | Reemplazar oportunamente o cuando su voltaje decae por debajo de 200 mV |  | 8760 | Sí | No | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Horas acumuladas registradas para la unidad motora de la bomba | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la unidad de bomba (P-1-B). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la bomba. | Numérico | horas | La bomba de diafragma completa (GS-6EH) debe reemplazarse para prevenir fatiga mecánica |  | 17520 | Sí | No | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) · Pump Unit - GS-6EH-220,220V,APMA/APSA/APOA-360 (3014059160) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) | Horas de conmutación acumuladas de la electroválvula solenoide | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la electroválvula SV-2. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la válvula. | Numérico | horas | La electroválvula de conmutación de 3 vías debe reemplazarse preventivamente |  | 17520 | Sí | No | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Presión atmosférica en ANALOG INPUT, comparada con un barómetro patrón | Ubicar un barómetro patrón calibrado junto al equipo, leer simultáneamente su valor y el AMBIENT en pantalla, y calcular la desviación porcentual entre ambos. | Numérico | kPa | La diferencia entre la lectura interna y el barómetro patrón externo debe ser menor al 2 % |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Presión diferencial de celda | Que el sensor de presión de la celda no registre derivas anómalas ni fallos (alarma PS_1) | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma PS_1 y observar la estabilidad de las lecturas de presión durante varios minutos de operación. | OK / No OK |  | Transductor de presión operativo, sin error ni inestabilidad de lectura |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Que el sensor de temperatura de la celda registre valores estables y consistentes | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma TS_1 y observar la lectura CELL durante varios minutos, comprobando que sea estable y coherente con la temperatura ambiente. | OK / No OK |  | Termistor de la celda en correcto estado físico y entregando lectura lógica |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura del deozonizador | Que el deozonizador estabilice su temperatura y no reporte alarmas de calentador | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma de deozonizador y, con el debido cuidado, confirmar por tacto que la unidad esté caliente y su temperatura sea estable. | OK / No OK |  | Sensor del deozonizador en correcto estado y temperatura de control dentro de límites |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) | Lectura de caudal en la segunda pantalla de ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en la segunda página de ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y anotarlo junto con la presión de bomba medida en el mismo momento. | Numérico | L/min | Caudal estable en rango nominal; alarma FLO1 si está fuera de 0,4 a 1,0 L/min | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Cableado de sensores | Integridad de cables planos de transductores | Acople físico de los conectores de cinta de los sensores de presión a la placa ADC-05 | Con el equipo apagado, verificar que cada conector de cinta de los sensores de presión esté encajado a fondo en la tarjeta ADC-05 y examinar el cable buscando hilos sueltos. | OK / No OK |  | Conectores planos perfectamente encajados, sin hilos sueltos ni daño en el aislamiento |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Puerta delantera y cierres | Ajuste y alineación de la puerta frontal del analizador y firmeza del cierre | Abrir y cerrar la puerta frontal varias veces, verificar que encaje sin forzar y que el pestillo asegure con firmeza, sin holgura ni desalineación. | OK / No OK |  | La puerta delantera debe cerrar correctamente y su pestillo asegurar de manera firme |  |  | Sí | Sí | Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988) | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Presencia y apriete de los tornillos M3 de la tapa superior del chasis | Verificar visualmente y con destornillador que los 8 tornillos M3 de la tapa superior estén presentes y ajustados, sin apretar en exceso. | OK / No OK |  | Los 8 tornillos de la cubierta superior deben estar presentes y ajustados firmemente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas | Espacio vertical disponible en el rack o panel cortado | Medir con flexómetro la altura libre disponible en el rack para el equipo, entre los perfiles de montaje o los equipos adyacentes. | Numérico | mm | Requiere una altura mínima de 222 mm (5 unidades de rack). Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | 222 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Base de apoyo e instalación del chasis | Presencia de platinas laterales de montaje y de una base de soporte en rack o escritorio | Inspeccionar por debajo y a los lados del equipo la presencia de platinas de montaje y de bandeja o rieles de soporte, y comprobar presionando el frente que no haya flexión. | Presente / Ausente |  | Debe estar montado sobre base de apoyo o rieles adecuados para soportar sus 15 kg |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Temperatura ambiente dentro de la estación de monitoreo o cabina climática | Medir la temperatura del shelter con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe mantenerse estable para evitar derivas por cambios bruscos superiores a 5 °C | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Humedad relativa dentro del shelter o recinto de alojamiento | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Humedad baja para prevenir condensación en líneas y oxidación de la lámina táctil |  | 80 | Sí | No |  | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente

## APNA-370 (NOx)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APNA-370 (NOx) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Quimiluminiscencia en fase reducida
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado visual del LED frontal de encendido | Color del LED en la esquina inferior izquierda del panel frontal | Con el equipo energizado, observar el LED de la esquina inferior izquierda del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde constante (operación normal); en rojo indica condición de alarma |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Operación del ozonizador interno | Que la lámpara de ozono (UV) encienda y genere ozono en el sistema | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, observar la lámpara del ozonizador confirmando la descarga azul, y verificar que el LED de la tarjeta de potencia esté encendido. | Sí/No |  | La lámpara UV debe encender (descarga azul) y el LED de la tarjeta de potencia debe brillar |  |  | Sí | No | UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054; alt. 3014038054-TCA) | MT_926L0LFB_APNA370_241118 / MT_AE0FUTTH | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado y brillo del display LCD | Encendido inicial de la pantalla, sin parpadeos, líneas muertas ni fallas de iluminación | Encender el equipo y observar la pantalla durante toda la secuencia de arranque, verificando ausencia de parpadeos, líneas muertas o zonas sin retroiluminación. | OK / No OK |  | La pantalla LCD táctil debe encender normalmente y mostrar la interfaz gráfica MEAS |  |  | Sí | Sí | LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065) | MT_UMJJYLV9_APNA370_220930 / OP_APNA-370 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Revisión de alarmas activas | Presencia del icono ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS y revisión del histórico | Observar la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el icono ALARM, presionarlo y anotar los códigos activos y el histórico antes de continuar. | Presente / Ausente |  | No deben existir alarmas activas después del periodo de estabilización inicial |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Tiempo transcurrido desde el encendido, para estabilización térmica del convertidor y del detector | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h antes de medir o calibrar; se recomienda 24 a 48 h | 3 | 48 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie y modelo del analizador | Que la etiqueta posterior de fábrica con modelo y serial esté presente y legible | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la etiqueta de fábrica. Contrastar con la orden de servicio y la hoja de vida. | Texto |  | Debe coincidir exactamente con el número de serie registrado en las hojas de servicio |  |  | Sí | No |  | MT_1XT65JR5_APNA370_240909 / Cables ports | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de inventario o control del cliente | Presencia de la etiqueta de control de inventario en la puerta frontal | Inspeccionar la puerta frontal y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de control de inventario del cliente. Fotografiarla y anotar el serial. | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y legible, con el serial de control del cliente |  |  | Sí | Sí |  | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_YM7PXU2K | Pendiente
2.1.3 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de apertura de puerta (Open Label) | Etiqueta que indica el sentido de apertura o las instrucciones en la puerta delantera | Inspeccionar la puerta delantera y verificar que la etiqueta Open Label esté adherida, completa y legible, sin desprendimientos en los bordes. | Presente / Ausente |  | La etiqueta adhesiva debe estar adherida en la puerta frontal y en buen estado |  |  | Sí | Sí | Open Label (3012296756) | MT_JV765TV0_APNA370_220216 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Número de programa HGS/HTS | Número HGS/HTS del analizador, para validar si aplica programa estándar o especial | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa en pantalla. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | El número de programa estándar para APNA-370 (AP) debe ser P1000878001 |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Coeficiente digital resultante de la calibración de cero, en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de la tolerancia de desvío del fabricante para que la calibración sea exitosa | -3500 | 3500 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de cero de fábrica | Límite de counts admitido para la calibración de cero en modo de fábrica | Entrar al modo de mantenimiento de servicio, abrir la pantalla F.CAL y leer el coeficiente de cero de fábrica. Requiere clave de servicio; anotar sin modificar. | Numérico | counts | El coeficiente de cero de fábrica debe estar dentro de la tolerancia máxima absoluta | -7000 | 7000 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Coeficiente digital resultante de la calibración de span, en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | El factor de span resultante debe estar dentro del rango de ganancia del fabricante | 0.5 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.1.4 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada | Que el valor de concentración de span coincida con el cilindro certificado | Ir a MENU / CAL. / SPAN CONC. y leer el valor configurado. Contrastarlo contra el certificado del cilindro de gas patrón que se va a utilizar. | Numérico | ppm | Rango de configuración permitido por el software | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas patrón y del gas cero | Presión de los gases suministrados al analizador, comprobada con manómetro externo | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | kPa | Debe controlarse ligeramente por encima de la presión atmosférica | 0 | 0.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de muestra | Que la presión de entrada del gas de muestra en el puerto posterior se mantenga estable | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de muestra, aguas arriba del puerto SAMPLE INLET, y leer la presión con el equipo en operación normal. | Numérico | Pa | La presión en el puerto trasero debe controlarse dentro del límite estable establecido | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.3 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de escape | Que la línea de descarga no presente contrapresión que afecte la cámara de reacción | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de escape aguas abajo del puerto EXHAUST y verificar que no haya contrapresión fuera del rango. | Numérico | Pa | La línea de escape debe liberarse a un lugar seguro, con contrapresión estable dentro del rango | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Eficiencia del convertidor | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Eficiencia de conversión de la celda catalítica, verificada por titulación en fase gas (GPT) | Calibrar cero y span con gas de NO, introducir luego una mezcla generada por titulación en fase gas (GPT) y ajustar el número de eficiencia hasta que el NOx coincida con el valor previo a la GPT. | Numérico | % | La eficiencia de conversión de NO2 a NO debe ser igual o superior al 96 % | 96 | 100 | Sí | No | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Desviación del punto cero transcurridas 24 h de operación continua | Introducir gas cero y dejar estabilizar; anotar la lectura, repetir la medición 24 h después en las mismas condiciones y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero semanal (Zero Drift) | Desviación del punto cero tras una semana de operación con variación de temperatura menor a 5 °C | Introducir gas cero y anotar la lectura; repetir la medición una semana después en las mismas condiciones, con variación térmica menor a 5 °C, y calcular la diferencia. | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span diaria (Span Drift) | Desviación del punto de span transcurridas 24 h de operación continua | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir 24 h después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de span en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span semanal (Span Drift) | Desviación del punto de span tras una semana con variación de temperatura menor a 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir una semana después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de span en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.5 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Tiempo de respuesta T90 | Tiempo para alcanzar el 90 % del valor final de concentración desde la entrada | Con el equipo estabilizado en gas cero, conmutar bruscamente a gas patrón y cronometrar el tiempo hasta que la lectura alcance el 90 % del valor final. | Numérico | segundos | El tiempo de respuesta T90 debe ser igual o menor a 120 s | 0 | 120 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.6 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Repetitividad del equipo | Repetitividad de lecturas bajo condiciones constantes de gas patrón | Introducir gas patrón y registrar al menos cinco lecturas consecutivas en condiciones constantes; calcular la dispersión y expresarla como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La repetitividad de las mediciones de NOx debe encontrarse dentro de la tolerancia | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.7 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Linealidad del analizador | Desviación de la curva lineal en una calibración multipunto | Realizar una calibración multipunto con dilutor, ajustar la recta de regresión y calcular para cada punto la desviación respecto a la línea de mejor ajuste, en porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La linealidad del equipo debe encontrarse dentro de la tolerancia máxima establecida | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Color y estado del elemento filtrante PA-10L de 54 mm de diámetro | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Debe estar limpio y de color totalmente blanco; reemplazar cada 2 semanas si hay polución o humedad |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | OP_APNA-370 / MT_9156R938 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque del filtro de partículas frontal | Empaque plano FKM del portafiltro frontal, para descartar grietas, deformaciones o fugas | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano FKM, flexionarlo entre los dedos y buscar grietas, aplastamiento permanente o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Empaque elástico y sin fisuras, que garantice hermeticidad de la línea; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | F-Packing FPM (3200044273) · F-Packing FPM (3012129804) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Estado del anillo de sellado JISB2401 G70 en el estuche del filtro | Retirar la junta tórica del estuche del filtro, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando cortes, microfisuras o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Sin cortes ni pérdida de elasticidad, para evitar ingreso de aire ambiental; reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | O-Ring JISB2401 G 70 (FPM) (3030049099) · O-Ring JISB2401 G70 (3200043785) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Tubería de teflón FEP externa | Mangueras externas de entrada de muestra, calibración y escape | Recorrer las mangueras externas de muestra, calibración y escape buscando dobleces agudos, aplastamientos o humedad acumulada. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Limpias, sin dobleces, estrangulaciones ni humedad acumulada; FEP de 6 mm OD / 4 mm ID |  |  | Sí | Sí | Tubería FEP (AMB-CONTEF-001) | OP_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Base del tanque de condensación interna, y si presenta fisuras o está pegada con adhesivos | Con la cubierta retirada, inspeccionar el tanque de condensación y su base buscando fisuras o adhesivos de reparación previa. Aplicar agua jabonosa en sus uniones si se sospecha fuga. | OK / No OK |  | El tanque debe estar hermético y estable, sin fugas neumáticas |  |  | Sí | Sí | Baffa Tank (3012301739) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_RG4SR6AD | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Que el tubo deshumidificador de membrana Nafion esté en buen estado, sin fugas ni obturaciones | Con la cubierta retirada, inspeccionar el tubo deshumidificador de membrana buscando fisuras, aplastamiento u obstrucción, y verificar el apriete de sus conexiones. | OK / No OK |  | Debe garantizar el correcto secado del gas de muestra; reemplazar cuando sea necesario |  |  | Sí | Sí | PPD HRB-01 APNA-370 (3012305517) | MNT_APNA-370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_260313 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) | Funcionamiento mecánico de la bomba y ausencia de sobrecalentamiento del chasis | Con el equipo en marcha y la cubierta retirada, escuchar la bomba y apoyar la mano sobre su carcasa para detectar vibración anormal, golpeteo metálico o sobrecalentamiento. | OK / No OK |  | Funcionamiento continuo y silencioso, sin ruidos metálicos ni exceso de temperatura; cambio cada 2 años |  |  | Sí | Sí | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491) | MNT_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Fisuras o rupturas del diafragma de EPDM, retirando las tapas del cabezal | Apagar el equipo, retirar las tapas del cabezal de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando fisuras, perforaciones o deformación permanente. | Sí/No |  | Diafragmas sin fisuras, perforaciones ni deformaciones mecánicas; reemplazar cada 1 a 2 años |  |  | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) | MNT_APNA-370 / MT_A860VPB4_APNA370_20113004 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Estado y desgaste del empaque elástico tipo válvula del cabezal de la bomba | Con los cabezales desmontados, retirar los empaques tipo válvula, limpiarlos y verificar que asienten planos sobre su sede. Lubricar o rotar según indique el manual. | OK / No OK |  | Limpiar, lubricar y de ser necesario rotar o cambiar el empaque, para corregir fluctuaciones de caudal |  |  | Sí | Sí | Empaque tipo válvula 3012164657 — sin artículo en el catálogo | MT_1TLF2RUY_APNA-370_230620 / MT_N4CAMPC1 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Valor del flujo de muestra en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y leer el valor de flujo de muestra. Anotarlo con el equipo en operación normal y la línea conectada. | Numérico | L/min | El caudal medido debe estar dentro del rango estándar de operación | 0.8 | 1.4 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Límites de alarma de flujo de muestra (FLO1) | Rango configurado para el disparo de la alarma opcional FLO1 de flujo de muestra | Consultar en el menú de servicio el rango configurado para la alarma FLO1 y contrastarlo con el flujo real leído en ANALOG INPUT. | Numérico | L/min | El flujo de muestra no debe desviarse fuera del rango de alarma absoluto permitido | 0.6 | 1.5 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Caudal físico en el puerto trasero, medido con flujómetro externo durante el mantenimiento | Desconectar la línea del puerto trasero, conectar un flujómetro de burbuja y medir el caudal real de la línea de muestra y de la línea de NO. Ajustar en el regulador R-2 si es necesario. | Numérico | mL/min | El caudal de la línea de muestra y de la línea de NO se ajusta mediante el regulador R-2 | 800 | 900 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Restricción de flujo | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Limpieza y ausencia de obstrucciones de polvo en los orificios críticos de teflón | Con el equipo apagado, desmontar los orificios críticos y examinarlos contra la luz con lupa, verificando que el paso esté libre. Limpiarlos solo con aire seco filtrado. | OK / No OK |  | Los orificios capilares de flujo deben estar libres de obstrucciones y polución |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (orificio crítico del APNA) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_L2561A1S_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Válvulas solenoides | Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) | Alternancia física y sello neumático de las 3 electroválvulas principales del detector | Con el equipo en operación, conmutar entre modos y confirmar audiblemente la actuación de SV-2, SV-3 y SV-11. Verificar el sello aplicando agua jabonosa en sus uniones. | OK / No OK |  | Deben conmutar correctamente, sin atascos, con sello hermético y manteniendo la presión adecuada |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_REBXU06B | Pendiente
5.5.1 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de presión R-1 | Ajuste de la presión en el regulador R-1, retirando el tapón y conectando manómetro | Retirar el tapón del punto de chequeo del regulador R-1, conectar un manómetro y leer la presión con el equipo en operación. Ajustar el regulador si está fuera de rango. | Numérico | kPa | La lectura en el punto de chequeo del regulador R-1 debe ser 80 kPa ± 4 kPa | 76 | 84 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.2 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Lectura de presión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT 1/2 | Leer la presión de bomba en la primera página de ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y ajustar el regulador de vacío R-2 si está fuera del valor de diseño. | Numérico | kPa | La presión del regulador de vacío R-2 debe ajustarse al valor de diseño | -23 | -19 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.3 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador diferencial R-3 | Presión en el regulador diferencial R-3 | Conectar un manómetro en el punto de chequeo del regulador diferencial R-3 y leer la presión con el equipo en operación. Ajustar si está fuera del valor de diseño. | Numérico | kPa | La lectura de presión del regulador diferencial R-3 debe ajustarse al valor de diseño | -21 | -19 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.4 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Presión absoluta interna de la celda o bomba mostrada en pantalla | Leer en ANALOG INPUT la presión del detector con el equipo en operación normal y verificar que se mantenga dentro del rango que no dispara la alarma PRESS 1. | Numérico | kPa | Debe permanecer dentro del rango de 60 a 90 kPa; fuera de él se activa la alarma PRESS 1 | 60 | 90 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Cámara de reacción (quimiluminiscencia) | Hermeticidad del reactor | Bloque del reactor, para descartar fugas, y estado de la junta elástica O-Ring W | Con el equipo apagado y frío, inspeccionar el bloque del reactor buscando fisuras, y retirar el O-Ring W para verificar su elasticidad y correcto asiento en la ranura. | OK / No OK |  | Bloque limpio, sin fisuras neumáticas y con el O-Ring W elástico y bien posicionado |  |  | Sí | Sí | O-Ring, W (3014059379) · Reactor (3014059166) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Convertidor de NO2 a NO | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Estado externo de la celda de reducción de NOx y de su resistencia calefactora | Con el equipo apagado y frío, inspeccionar externamente el tubo catalizador y su resistencia calefactora. Verificar en ANALOG INPUT que su temperatura sea estable en operación. | OK / No OK |  | Tubo catalizador libre de obstrucciones internas y con temperatura estable; cambio cada 1 a 4 años |  |  | Sí | Sí | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Que la tarjeta osciladora encienda su LED de alta tensión para iluminar la lámpara UV | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar el LED de alta tensión de la tarjeta AP-UVP-03 y verificar que la lámpara UV encienda. Inspeccionar la tarjeta buscando quemaduras. | Sí/No |  | Tarjeta operativa sin quemaduras y LED indicador encendido durante la generación de ozono |  |  | Sí | No | MOSFET LGS LV (511-STD35P6LLF6) · Printed Board Unit AP-UVP-03 + 1JV024-028A (3200088405; alt. 3200088405-TCA) · UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054; alt. 3014038054-TCA) | MT_GMK01HJU_APNA370 / MT_A860VPB4 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Estado del protector de PTFE de la lámpara del ozonizador | Con el equipo apagado y frío, extraer el protector de PTFE de la lámpara del ozonizador y examinarlo buscando grietas, decoloración o deformación por calor. | OK / No OK |  | Funda de PTFE sin grietas ni deformidades por calor (263 x 145 x 0,8 mm); reemplazar cada 1 año |  |  | Sí | Sí | UV Liner 263*145*0.8t (PTFE) (3200044415; alt. 3200044415-TCA) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Detector de luz de reacción | Tipo y estado del sensor óptico del detector | Consultar la ficha técnica del equipo y confirmar que el detector es un fotodiodo de silicio. Registrar en ANALOG INPUT las señales SIGNAL NO y SIGNAL NOX con el equipo estabilizado. | Texto |  | El APNA-370 usa un fotodiodo de silicio de larga vida y no requiere fuente de alta tensión de PMT |  |  | Sí | No | Case, Preamplier For AIA-1X0 PRE-01 (3200082587) · Detector (3014060117; alt. 3014060117-TCA) · Printed Board Unit (3200092495; alt. 3200092495-TCA) · Stay SBB-314(E) L=14 M3 Male/Female (3030021477) · Stay for Preamprifie for APNA-360 (3012223360) | APNA-370 Brochure / MT_A860VPB4_APNA370_20112702 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Depósitos, humedad o manchas en el lente protector y el filtro óptico del detector | Con el equipo apagado, acceder al detector y examinar el lente protector y el filtro óptico con linterna, buscando depósitos, humedad o manchas. No tocarlos con los dedos. | OK / No OK |  | El lente y los filtros ópticos deben estar limpios, transparentes y secos |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (filtro óptico y ventana del detector) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_P7P8MW1M_APNA370_251028 / MT_1XT65JR5 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Eliminación de ozono residual | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Estado del deozonizador de salida que elimina el ozono residual antes de la descarga | Con el equipo apagado, desmontar el deozonizador de salida y examinar el catalizador buscando degradación o cambio de color. Verificar que no haya olor a ozono en la descarga. | OK / No OK |  | Catalizador en buen estado, sin degradación que dañe prematuramente la bomba; cambio cada 1 a 2 años |  |  | Sí | Sí | DO Unit O3 resolver (3200043513) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.6.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Color de los granos de sílica gel en los dos cilindros de secado de aire | Con el equipo apagado, retirar los dos cilindros de secado y observar el color de la sílica gel a través de la pared o extrayendo una muestra. Sustituirla si está saturada. | OK / No OK |  | Sustituir la sílica gel cada 1 a 2 años, o si presenta decoloración o saturación de humedad |  |  | Sí | Sí | Silikagel 500g, Dryer APNA / APHA (3200044017) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
6.6.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Que el cilindro secador inactivo caliente periódicamente para evaporar la humedad | Con el equipo en operación, palpar con el debido cuidado el cilindro secador inactivo y confirmar que está caliente durante la fase de reactivación. Verificar el ciclo en el menú de servicio. | Numérico | °C | En la etapa de reactivación la sílica gel debe calentarse para liberar humedad tras 180 min | 150 | 170 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Que el LED de operación de la CPU destelle regularmente y no se observen daños térmicos | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de operación de la CPU y confirmar que destelle. Con el equipo apagado, inspeccionar la tarjeta buscando daños térmicos. | OK / No OK |  | El LED debe destellar en condiciones normales; tras reemplazar la CPU se inicializa con SW5 y SW1 |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Posición de los DIP switches de configuración del modelo de analizador | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de cada bit. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Para APNA-370: BIT0=ON, BIT1=OFF, BIT2=OFF, BIT3=OFF. Referencia PENDIENTE DE VALIDAR |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Estado de los terminales de cableado de entradas y salidas, y LED de comunicación I2C (ST0/ST1) | Con el equipo apagado, examinar los terminales de entradas y salidas de la tarjeta de relés buscando corrosión o tornillos flojos, y con el equipo energizado observar los LED ST0 y ST1. | OK / No OK |  | LED ST1 de operación destellando normalmente y terminales libres de corrosión u holguras |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) | Integración física del puerto serial y su conexión con el cable CN2 en el puerto de la CPU | Retirar la placa ciega trasera y verificar que la tarjeta AP-SIO-04 esté fijada con sus 4 tornillos M3x6 y conectada al conector CN2 de la CPU mediante su cable de 5 hilos. | OK / No OK |  | Tarjeta fijada con los 4 tornillos M3x6 SUS y conectada con cable de 5 hilos |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Pila de memoria y reloj RTC | Voltaje de la batería de litio CR2032 y ausencia de la alarma BATT en pantalla | Con el equipo apagado, verificar que la pila esté instalada en el portapilas de la CPU y medir su tensión con multímetro. Confirmar además que no esté activa la alarma BATT. | Presente / Ausente |  | Pila CR2032 instalada en el portapilas de la CPU; reemplazar cada 3 años |  |  | Sí | Sí | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | MNT_APNA-370 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Hilos cortados, grietas o malas conexiones en las cintas planas entre la CPU y la RPL | Con el equipo apagado, examinar las cintas planas entre la CPU y la RPL en toda su longitud, buscando hilos partidos, dobleces marcados o conectores mal asentados. | OK / No OK |  | Cable cinta en buen estado y firmemente asentado en sus conectores |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_VMH2YJP3 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Respuesta del teclado resistivo al presionar los menús de la interfaz gráfica | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. Usar solo el dedo. | OK / No OK |  | Respuesta táctil precisa en todas las zonas; no utilizar bolígrafos ni puntas afiladas |  |  | Sí | Sí | Touch Panel (TP-AP370) | MT_A860VPB4_APNA370_20111202 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Salidas analógicas | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Voltaje en los canales CH-7, CH-8 o CH-9 de la parte trasera, medido con multímetro | Poner la salida en un valor conocido desde el menú de salidas y medir con multímetro en las terminales traseras de los canales CH-7, CH-8 y CH-9. | Numérico | V | Salida estándar no aislada de NO, NO2 o NOx de 0 a 1 V, proporcional al rango | 0 | 1 | Sí | No | Fusible 6,3 A (T) para AC115V — sin artículo en el catálogo | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Protección eléctrica | Fusibles de entrada de red AC | Continuidad de los fusibles integrados en el conector AC Inlet posterior | Con el equipo apagado y desconectado, extraer el fusible del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK | A | Fusible intacto; capacidad recomendada 6,3 A (T) para configuración de 115 V |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 / Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Consumibles del ozonizador | Filtro de aire en línea del ozonizador | Grado de saturación del filtro de aire de 0,3 micras en la línea de ozono | Con el equipo apagado, desmontar el filtro de aire en línea del ozonizador y examinar el elemento contra la luz, buscando oscurecimiento, humedad o colmatación. | OK / No OK |  | Elemento filtrante seco y limpio de polvo; reemplazar cada 1 a 2 años |  |  | Sí | Sí | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Depuración de gases | Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) | Color de las esferas de alúmina activada del depurador BAA-050 | Con el equipo apagado, desmontar el depurador BAA-050 y observar el color de las esferas de alúmina activada. Sustituir si presentan decoloración o saturación. | OK / No OK |  | Reemplazar si presenta decoloración o saturación extrema; vida útil de 1 a 4 años |  |  | Sí | Sí | Scrubber BAA-050 APNA / APMA (3014061530) | MNT_APNA-370 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
8.3.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.3 Filtros de chasis | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Acumulación de polvo en los filtros de esponja de la tapa exterior y del ventilador | Retirar las esponjas de la cubierta y del ventilador, examinarlas a contraluz y comprobar el paso de aire. Lavarlas con agua y dejarlas secar completamente antes de reinstalar. | OK / No OK |  | Esponjas limpias, lavadas o cambiadas periódicamente para garantizar el aire de enfriamiento; cada 1 año |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_A860VPB4 / MT_T5DMLT1N_APNA370 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Valor de temperatura del sensor óptico en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y leer el valor de temperatura del detector con el equipo estabilizado. Anotar el valor. | Numérico | °C | La temperatura del detector debe mantenerse estable en torno al punto de diseño | 38 | 48 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Presión del detector en el menú ANALOG INPUT | Leer en ANALOG INPUT la presión del detector con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Rango de presión absoluta normal en operación | 50 | 54 | Sí | No |  | MT_9156R938 / MT_KUS03MMP | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión ambiental (AMBIENT PRESS) | Que el valor del sensor de presión atmosférica sea coherente con la altitud del sitio | Leer el valor de presión ambiental en ANALOG INPUT y compararlo con un barómetro patrón calibrado ubicado junto al equipo, verificando la coherencia con la altitud del sitio. | Numérico | kPa | Presión ambiental medida por el sensor PS_3 | 70 | 110 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Que la tensión de 24 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Voltaje de suministro para bombas, solenoides y elementos calentadores (24 V ± 0,5 V) | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Que la tensión de 5 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Voltaje de suministro para circuitos digitales y de control lógico (5 V ± 0,5 V) | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Dimensiones físicas externas | Que el espacio asignado en el rack cumpla con las medidas del chasis del analizador | Medir con flexómetro el ancho, alto y profundidad disponibles en el rack y contrastarlos con las dimensiones del chasis, considerando el espacio para mangueras y cables. | OK / No OK |  | Gabinete estándar de 430 mm ancho x 221 mm alto x 550 mm profundidad (5U, 222 mm) |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Masa total del analizador | Que la base de soporte o bandeja del rack tolere el peso neto del analizador | Verificar en la placa del equipo o en el manual la masa del analizador y confirmar que la bandeja o los rieles del rack estén dimensionados para soportarla. Mover el equipo entre dos personas. | Numérico | kg | Peso neto aproximado del equipo sin accesorios; requiere al menos 2 personas para su traslado | 20 | 22 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Que todos los tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados | Verificar visualmente y con destornillador que los 8 tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados, sin apretar en exceso. | Sí/No |  | Tapa asegurada firmemente con sus 8 tornillos M3, para evitar vibraciones e ingreso de polvo |  |  | Sí | No | Screw (3030049516) | MT_T5DMLT1N_APNA370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
10.1.4 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Que la puerta delantera esté acoplada y gire suavemente | Abrir y cerrar la puerta delantera varias veces, verificar que gire suavemente y quede alineada, e inspeccionar los casquillos de bisagra buscando desgaste u holgura. | OK / No OK |  | Casquillos instalados, para evitar que la puerta delantera se descuelgue o se desacomode |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_A860VPB4 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Conexiones neumáticas traseras | Racores y férulas en los puertos traseros | Que todos los puertos neumáticos tengan instaladas las tuercas (Cap Nut) y férulas (Sleeve) | Inspeccionar cada puerto neumático trasero y verificar que tenga su tuerca y su férula instaladas. Extraer una manguera para confirmar que la férula esté montada sobre el tubo. | Presente / Ausente |  | Puertos equipados con racores de PVDF para asegurar el sello de teflón; evitar mangueras sueltas |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_JV765TV0 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Rango de temperatura ambiente del sitio | Temperatura ambiente del shelter o estación de monitoreo, medida con termómetro | Medir la temperatura del shelter con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe estar dentro de los límites, evitando variaciones bruscas de 5 °C o más | 5 | 40 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límites de humedad relativa ambiente | Humedad relativa del shelter, comprobada con higrómetro, para evitar condensación | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Para temperaturas menores de 31 °C la humedad relativa debe ser del 80 % o menor | 0 | 80 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.3.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límite máximo de altitud de operación | Altitud geográfica del sitio de instalación del analizador | Consultar la altitud del sitio de instalación con GPS o con la ficha de la estación, y contrastarla con el límite de operación especificado por el fabricante. | Numérico | msnm | El equipo está diseñado para operar por debajo del límite de altitud establecido por el fabricante | 0 | 3000 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente

## Repuestos Zoho
ARTÍCULOS DEL CATÁLOGO ZOHO BOOKS Y SU ASOCIACIÓN A LA INSPECCIÓN
Categorías consultadas: C&R AP Series, C&R APMA-370, C&R APSA-370, C&R APOA-370 y C&R APNA-370.
Categoría Zoho | Nombre del artículo | SKU | Variantes | Ítems de inspección asociados | N.º de ítems
C&R AP Series | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA | 3200082322 |  | APSA-370 (SO2) 8.1.1; APNA-370 (NOx) 8.1.1 | 2
C&R AP Series | Batería CR2032 para Horiba AP Series | 3200043671 |  | APMA-370 (CO) 7.2.1; APSA-370 (SO2) 7.2.1; APOA-370 (O3) 7.4.1; APOA-370 (O3) 8.1.3; APNA-370 (NOx) 7.2.1 | 5
C&R AP Series | Cable Assembly | 3200629117 |  | Cable Assembly — descripción genérica, no se pudo ubicar el conjunto exacto | 0
C&R AP Series | Cable assembly RS-232C | 3200216747 |  | APMA-370 (CO) 7.5.1; APSA-370 (SO2) 7.6.1; APOA-370 (O3) 7.5.2; APNA-370 (NOx) 7.1.4 | 4
C&R AP Series | Cap Nut / S020020-6PVDF | 3030021779 |  | APMA-370 (CO) 4.1.2; APMA-370 (CO) 4.1.4; APSA-370 (SO2) 4.3.2; APOA-370 (O3) 4.3.2; APNA-370 (NOx) 10.2.1 | 5
C&R AP Series | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA | 3014059457 |  | APMA-370 (CO) 6.4.1; APMA-370 (CO) 8.1.3 | 2
C&R AP Series | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA | 3200044033 |  | APMA-370 (CO) 5.2.2; APMA-370 (CO) 8.1.2; APOA-370 (O3) 5.1.1; APOA-370 (O3) 5.1.2; APOA-370 (O3) 8.2.1; APNA-370 (NOx) 5.1.2 | 6
C&R AP Series | Door | 3012298155 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | Door Hinge | 3012304034 |  | APMA-370 (CO) 10.1.2; APMA-370 (CO) 10.1.3; APSA-370 (SO2) 10.3.1; APNA-370 (NOx) 10.1.4 | 4
C&R AP Series | Filter Element DFU9900-05-BK APMA / APHA | 3200043957 |  | APMA-370 (CO) 6.4.2 | 1
C&R AP Series | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) | 3200043947 | 3200043947-1PC | APMA-370 (CO) 4.2.1; APMA-370 (CO) 8.1.1; APSA-370 (SO2) 4.1.1; APOA-370 (O3) 4.1.1; APOA-370 (O3) 8.1.1; APNA-370 (NOx) 4.1.1 | 6
C&R AP Series | Filter Sponge | 3012299939 |  | APMA-370 (CO) 8.2.1; APNA-370 (NOx) 8.3.1 | 2
C&R AP Series | Heat Insulator | 3012168489 |  | APMA-370 (CO) 9.1.2; APSA-370 (SO2) 10.4.2 | 2
C&R AP Series | Hinge-Shaft | 3012297312 |  | APMA-370 (CO) 10.1.3 | 1
C&R AP Series | Hinji Bush | 3012304035 |  | APMA-370 (CO) 10.1.2; APSA-370 (SO2) 10.3.1; APNA-370 (NOx) 10.1.4 | 3
C&R AP Series | LCD Plate | 3200595501 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 2
C&R AP Series | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) | 3014035613 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APSA-370 (SO2) 7.4.1; APOA-370 (O3) 7.3.1; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 4
C&R AP Series | LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. | 3200627065 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 2
C&R AP Series | LCD Unit chassis, and LCD. | 3200618696 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3 | 1
C&R AP Series | Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 | 3011017097 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA | 3014059499 |  | APSA-370 (SO2) 4.1.2; APOA-370 (O3) 4.1.2; APOA-370 (O3) 8.1.2 | 3
C&R AP Series | Open Label | 3012296756 |  | APNA-370 (NOx) 2.1.3 | 1
C&R AP Series | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 | 3030021548 |  | APMA-370 (CO) 4.1.5; APOA-370 (O3) 4.3.2; APOA-370 (O3) 4.3.3 | 3
C&R AP Series | Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 | 3014059988 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | Power Supply Assy | 3200637752 |  | APMA-370 (CO) 7.4.1 | 1
C&R AP Series | Power Supply Assy | 3200637753 |  | APMA-370 (CO) 7.4.1 | 1
C&R AP Series | Power Transformer APXX-360/370 PUMP:42VA | 3200488656 |  | APMA-370 (CO) 7.4.2 | 1
C&R AP Series | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) | 3200629662 |  | APMA-370 (CO) 7.1.1; APOA-370 (O3) 7.2.2; APNA-370 (NOx) 7.1.1 | 3
C&R AP Series | Printed Board Unit | 3200778525 |  | Printed Board Unit — descripción genérica, sin identificar la tarjeta | 0
C&R AP Series | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA | 3014059459 |  | APMA-370 (CO) 5.2.1; APMA-370 (CO) 8.1.5; APSA-370 (SO2) 5.1.1; APNA-370 (NOx) 5.1.1 | 4
C&R AP Series | Pump Unit (GD-6EH-220/230) | 3014059491 |  | APSA-370 (SO2) 5.1.1; APNA-370 (NOx) 5.1.1 | 2
C&R AP Series | Pump Unit - GS-6EH-220,220V,APMA/APSA/APOA-360 | 3014059160 |  | APOA-370 (O3) 8.2.4 | 1
C&R AP Series | RS-232C (For Horiba AP Series) | 3014036951 |  | APMA-370 (CO) 7.5.2; APSA-370 (SO2) 7.6.1; APOA-370 (O3) 7.5.2; APNA-370 (NOx) 7.1.4 | 4
C&R AP Series | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA | 3014035610 |  | APSA-370 (SO2) 5.3.1; APSA-370 (SO2) 5.3.2; APSA-370 (SO2) 5.3.3; APNA-370 (NOx) 5.4.1 | 4
C&R AP Series | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA | 3014034340 |  | APMA-370 (CO) 5.3.1; APOA-370 (O3) 1.2.3; APOA-370 (O3) 6.5.1; APOA-370 (O3) 8.2.5 | 4
C&R AP Series | Screw | 3030049516 |  | APNA-370 (NOx) 10.1.3 | 1
C&R AP Series | Scrubber BAA-050 APNA / APMA | 3014061530 |  | APNA-370 (NOx) 8.2.1 | 1
C&R AP Series | Silikagel 500g, Dryer APNA / APHA | 3200044017 |  | APNA-370 (NOx) 6.6.1 | 1
C&R AP Series | Sleeve / SO2001-6 | 3030021777 |  | APMA-370 (CO) 4.1.1; APMA-370 (CO) 4.1.3; APSA-370 (SO2) 4.3.1; APOA-370 (O3) 4.3.1; APNA-370 (NOx) 10.2.1 | 5
C&R AP Series | Switch, Seesaw // 1802.1123 | 3030020924 |  | Switch, Seesaw 1802.1123 — interruptor de alimentación, sin ítem de inspección propio | 0
C&R AP Series | Tape Wire | 3010040355 |  | APMA-370 (CO) 7.3.1; APNA-370 (NOx) 7.3.1 | 2
C&R AP Series | Touch Panel | TP-AP370 |  | APMA-370 (CO) 7.3.2; APNA-370 (NOx) 7.3.2 | 2
C&R AP Series | Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) | 3010040585 |  | APSA-370 (SO2) 7.4.1; APOA-370 (O3) 7.3.1 | 2
C&R APMA-370 | F-Packing FPM | 3200044273 |  | APMA-370 (CO) 4.2.2; APNA-370 (NOx) 4.1.2 | 2
C&R APMA-370 | Hexagon Nut // JISB1181(TYP1) M05 (S-ZN3) ROHS | 3011000121 |  | APMA-370 (CO) 6.3.4 | 1
C&R APMA-370 | O-Ring JISB2401 G70 | 3200043785 |  | APMA-370 (CO) 4.2.3; APNA-370 (NOx) 4.1.3 | 2
C&R APMA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APMA-370 | APMA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APMA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APMA-370 | APMA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APMA-370 | Screw, Stopper //=002=M5X20 For Spring | 3012155051 |  | APMA-370 (CO) 6.3.3 | 1
C&R APMA-370 | Spring //=001= L=64 K=0.59 | 3012161550 |  | APMA-370 (CO) 6.3.1 | 1
C&R APMA-370 | Stopper, Spring //For AIA-1X0 | 3012165197 |  | APMA-370 (CO) 6.3.2 | 1
C&R APNA-370 | Baffa Tank | 3012301739 |  | APNA-370 (NOx) 4.3.1 | 1
C&R APNA-370 | Case, Preamplier For AIA-1X0 PRE-01 | 3200082587 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter | 3014056464 |  | APNA-370 (NOx) 3.3.1; APNA-370 (NOx) 6.2.1 | 2
C&R APNA-370 | DO Unit O3 resolver | 3200043513 |  | APNA-370 (NOx) 6.5.1 | 1
C&R APNA-370 | Detector | 3014060117 | 3014060117-TCA | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM | 3200602390 |  | APMA-370 (CO) 5.2.2; APSA-370 (SO2) 5.1.3; APNA-370 (NOx) 5.1.2 | 3
C&R APNA-370 | F-Packing FPM | 3012129804 |  | APNA-370 (NOx) 4.1.2 | 1
C&R APNA-370 | MOSFET LGS LV | 511-STD35P6LLF6 |  | APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 1
C&R APNA-370 | O-Ring JISB2401 G 70 (FPM) | 3030049099 |  | APNA-370 (NOx) 4.1.3 | 1
C&R APNA-370 | O-Ring, W | 3014059379 |  | APNA-370 (NOx) 6.1.1 | 1
C&R APNA-370 | PPD HRB-01 APNA-370 | 3012305517 |  | APNA-370 (NOx) 4.3.2 | 1
C&R APNA-370 | Printed Board Unit | 3200092495 | 3200092495-TCA | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Printed Board Unit AP-UVP-03 + 1JV024-028A | 3200088405 | 3200088405-TCA | APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 1
C&R APNA-370 | Reactor | 3014059166 |  | APNA-370 (NOx) 6.1.1 | 1
C&R APNA-370 | Regulator | 3011017009 |  | APNA-370 (NOx) 5.5.1; APNA-370 (NOx) 5.5.2; APNA-370 (NOx) 5.5.3 | 3
C&R APNA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APNA-370 | APNA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APNA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APNA-370 | APNA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APNA-370 | Stay SBB-314(E) L=14 M3 Male/Female | 3030021477 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Stay for Preamprifie for APNA-360 | 3012223360 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | UV Lamp Unit Ozonata unit | 3014038054 | 3014038054-TCA | APNA-370 (NOx) 1.1.2; APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 2
C&R APNA-370 | UV Liner 263*145*0.8t (PTFE) | 3200044415 | 3200044415-TCA | APNA-370 (NOx) 6.3.2 | 1
C&R APOA-370 | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas | 3014061445 |  | APOA-370 (O3) 6.3.1; APOA-370 (O3) 8.2.2 | 2
C&R APOA-370 | Filter, P8 =006=108884(P8,EPDM) No SUS-NET | 3012167290 |  | Filter, P8 (EPDM) — no se pudo determinar el punto del circuito al que pertenece | 0
C&R APOA-370 | Orifice APSA-36X D=0.40 T=0.2 Etching (Select) | 3012293266 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Orifice Holder APXX-360E | 3012299100 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Orifice Holder APXX-360E | 3012299101 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Photo Diode | 3030051996 |  | APOA-370 (O3) 6.4.1 | 1
C&R APOA-370 | Printed Board Assy | 3014036688 |  | APOA-370 (O3) 6.4.2 | 1
C&R APOA-370 | Printed Board Unit // AP-PRE-12 (APOA) | 3200092494 |  | APOA-370 (O3) 6.4.2 | 1
C&R APOA-370 | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA | 3014059159 |  | APOA-370 (O3) 5.1.1; APOA-370 (O3) 5.1.3; APOA-370 (O3) 8.2.4 | 3
C&R APOA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APOA-370 | APOA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APOA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APOA-370 | APOA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APOA-370 | UV Lamp APOA-370 | 3014036635 | 1000063664 | APOA-370 (O3) 1.2.2; APOA-370 (O3) 6.1.1; APOA-370 (O3) 6.2.3; APOA-370 (O3) 8.2.3 | 4
C&R APSA-370 | Color Filter Glass 21.5 HOYA HA-50 | 3012305464 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.2 | 1
C&R APSA-370 | Color Glass Filter HOYA U-330 D=24 For APSA-360 | 3014062371 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.3 | 1
C&R APSA-370 | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM | 3011026485 |  | APSA-370 (SO2) 5.1.2; APSA-370 (SO2) 5.1.3; APSA-370 (SO2) 5.1.4; APSA-370 (SO2) 8.1.4 | 4
C&R APSA-370 | HC Cutter | 3014059458 |  | APSA-370 (SO2) 5.2.1; APSA-370 (SO2) 6.3.1; APSA-370 (SO2) 8.1.3 | 3
C&R APSA-370 | Lens 160C 12 Vaccum H0544442003 | 3014038776 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.4 | 1
C&R APSA-370 | Mirror Adhesion Unit. APSA-370 | 3014038766 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.1 | 1
C&R APSA-370 | O-Ring P20 | 3030053401 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.5 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Assy AP-PMP-01 | 3014038441 |  | APSA-370 (SO2) 7.1.2 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Assy AP-PRE-13 | 3014038440 |  | APSA-370 (SO2) 7.1.1 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Unit AP-XEP-02 | 3200092499 |  | APSA-370 (SO2) 6.1.3 | 1
C&R APSA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APSA-370 | APSA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APSA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APSA-370 | APSA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APSA-370 | Scrubber ESU-050A | 3014059487 |  | APSA-370 (SO2) 6.3.2; APSA-370 (SO2) 8.1.2 | 2
C&R APSA-370 | Xenon Lamp L4646 | 3030020915 | 3030020915-TCA | APSA-370 (SO2) 6.1.1; APSA-370 (SO2) 6.1.2; APSA-370 (SO2) 6.1.4; APSA-370 (SO2) 8.1.5 | 4
Las filas en amarillo son artículos del catálogo que no quedaron asociados a ningún ítem de inspección: los ocho kits anuales (aplican al modelo completo) y cuatro artículos cuya descripción en Zoho no permite ubicarlos con certeza.

## Resumen
RESUMEN DE CONFORMIDAD POR NIVEL MACRO
Calculado automáticamente sobre las hojas de inspección de cada modelo.
APMA-370 (CO) — Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APSA-370 (SO2) — Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APOA-370 (O3) — Analizador de ozono HORIBA APOA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APNA-370 (NOx) — Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
COMPARATIVO ENTRE MODELOS
Modelo | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
APMA-370 (CO)
APSA-370 (SO2)
APOA-370 (O3)
APNA-370 (NOx)
% conformidad = Conforme / (Ítems − No aplica − Pendiente).
Con el libro recién abierto todos los ítems están en «Pendiente», por lo que el % queda vacío hasta diligenciar.

## Listas
Resultado | Foto adjunta | Obligatorio
Conforme | Sí | Sí
No conforme | No | No
Requiere reemplazo | No aplica
No aplica
Pendiente