AMBIENTALIA S.A.S. — SERVICIO TÉCNICO

Fase 1 — Inspección física: serie HORIBA AP-370 (estructura, v3.0)

Analizadores de gases HORIBA APMA-370 (CO), APSA-370 (SO₂), APOA-370 (O₃) y APNA-370 (NOx)

Documento de estructura del libro de inspección · 332 ítems en cuatro modelos

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2026

# Contenido

Si el índice aparece vacío, actualícelo en Word: seleccionarlo y pulsar F9, o clic derecho → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

Entregable: Inspeccion_Fisica_HORIBA_AP370_v3.0.xlsx — una hoja de inspección por modelo, más Instrucciones, Repuestos Zoho, Resumen y Listas.

# Novedades de la v3.0

Columna J «Criterio de falla»: qué consecuencia tiene que el ítem resulte no conforme.

| Nivel | Significado |
| --- | --- |
| Alerta | Se registra y se informa. No detiene el proceso ni genera cobro. |
| Cobrable | Genera línea de cotización; alimenta el presupuesto al cliente. |
| Bloqueante | Impide continuar; el equipo no se libera sin resolverlo. |

Cuando un hallazgo cae en dos niveles a la vez (un diafragma roto se cotiza y invalida la medición) se registra el de mayor consecuencia, es decir Bloqueante. Al armar el presupuesto hay que revisar también los bloqueantes: muchos llevan repuesto asociado y generan cotización.

## Regla de clasificación

- Bloqueante — el hallazgo invalida la medición o impide entregar el equipo en servicio: coeficientes de calibración fuera de rango, derivas y linealidad fuera de spec, fugas (férulas o tuercas ausentes, estanqueidad), caudal o presión de bomba, temperatura de celda o de detector, intensidad de lámpara bajo el umbral de alarma, eficiencia del convertidor NO2→NO, tensiones internas de 24 V y 5 V, tarjetas sin actividad, fusible abierto, salidas analógicas descalibradas.

- Cobrable — consumibles al final de su vida útil y partes que se reemplazan sin dejar el equipo fuera de servicio: filtros, juntas tóricas, empaques, diafragmas, scrubbers, sílica gel, HC Cutter, batería, esponjas, panel táctil, bisagras y horómetros vencidos.

- Alerta — trazabilidad, configuración y entorno: seriales, etiquetas, número HGS, versión de firmware, Machine ID, parámetros de la secuencia AIC, DIP switches de comunicaciones, y condiciones del shelter (temperatura, humedad, polvo, altitud, espacio en rack).

## Reparto resultante

| Hoja | Ítems | Alerta | Cobrable | Bloqueante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APMA-370 (CO) | 80 | 19 | 27 | 34 |
| APSA-370 (SO2) | 96 | 26 | 21 | 49 |
| APOA-370 (O3) | 80 | 17 | 24 | 39 |
| APNA-370 (NOx) | 76 | 14 | 20 | 42 |
| Total | 332 | 76 | 92 | 164 |

La mitad bloqueante es consecuencia directa de la regla de «mayor consecuencia»: los ítems que son a la vez cobrables y bloqueantes quedaron del lado bloqueante. Es una propuesta, no una política cerrada: cada celda tiene lista desplegable para reclasificar según el criterio comercial.

## Tableros nuevos en la hoja Resumen

- Hallazgos por criterio de falla — por modelo y nivel: no conformes, requieren reemplazo, hallazgos totales, pendientes por inspeccionar y fuera de rango.

- Estado de liberación del equipo — veredicto automático por analizador: NO LIBERAR — resolver bloqueantes · Inspección incompleta — faltan bloqueantes por verificar · Liberable — con cotización pendiente · Liberable.

# Estructura de columnas

| Col | Contenido |
| --- | --- |
| A–P | Catálogo del ítem: ID, N1, N2, N3, qué se verifica, cómo se realiza, tipo, unidad, criterio de aceptación, criterio de falla, límites, obligatoriedad, evidencia fotográfica, repuesto (Zoho Books) y fuente documental. |
| Q–U | Captura de la visita (en amarillo): resultado, valor medido, verificación de rango (automática), foto adjunta y observación. |

# Detalle por modelo

## APMA-370 (CO)

### 1. Verificación funcional inicial

1.1 Encendido y LEDs frontales

- 1.1.1 LED de encendido (Power LED) — Alerta · (OK / No OK) Color del LED indicador de encendido en el panel frontal.

- 1.1.2 LED de alarma (Alarm LED) — Bloqueante · (Sí/No) Estado de alarma activa verificado mediante el color del indicador frontal.

- 1.1.3 Inicialización del display (TFT LCD) — Cobrable · (OK / No OK) Arranque correcto y despliegue del menú MEAS. sin bloqueos ni líneas muertas. Repuesto: LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065) · LCD Unit chassis, and LCD. (3200618696).

1.2 Autodiagnóstico de software

- 1.2.1 Versión de programa (firmware) — Alerta · (Texto) Lectura de la versión de programa en la pantalla de información de software.

1.3 Estabilización térmica

- 1.3.1 Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) — Alerta · (Numérico) Tiempo transcurrido desde el encendido en frío hasta la estabilización.

### 2. Identificación y trazabilidad

2.1 Placas e identificación física

- 2.1.1 Placa de número de serie frontal — Alerta · (Texto) Presencia y legibilidad del número de serie en el panel frontal inferior.

- 2.1.2 Placa de número de serie posterior — Alerta · (Texto) Presencia y legibilidad de la placa de datos metálica HORIBA en el panel trasero.

2.2 Identificación lógica

- 2.2.1 ID del equipo (Machine ID) — Alerta · (Numérico) Configuración del código ID del analizador para identificación en red.

2.3 Etiquetas de seguridad

- 2.3.1 Señalización de choque eléctrico — Alerta · (Presente / Ausente) Etiquetas de advertencia de alto voltaje en cubiertas de placas y transformadores.

- 2.3.2 Señalización de componentes calientes — Alerta · (Presente / Ausente) Etiquetas adhesivas amarillas de advertencia térmica en zonas de alta temperatura.

### 3. Estado de calibración

3.1 Coeficientes de calibración

- 3.1.1 Coeficiente de calibración de cero — Bloqueante · (Numérico) Factor de corrección de cero almacenado tras el último ajuste manual o AIC.

- 3.1.2 Coeficiente de calibración de span — Bloqueante · (Numérico) Ganancia del detector de CO calibrada con gas patrón y almacenada en memoria.

3.2 Suministro de gases patrón

- 3.2.1 Presión de entrada de gas patrón — Bloqueante · (Numérico) Presión de entrega de gases de referencia (cero y span) en las entradas traseras.

- 3.2.2 Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) — Bloqueante · (Numérico) Caudal excedente medido por el sensor de flujo opcional de calibración.

3.3 Secuencia de autocalibración (AIC)

- 3.3.1 Tiempo de espera (WAIT) en AIC — Alerta · (Numérico) Tiempo configurado para purgar la celda y estabilizar lecturas tras conmutar la línea de gas.

- 3.3.2 Tiempo de sostenimiento (HOLD) en AIC — Alerta · (Numérico) Tiempo de retención y chequeo de lecturas de salida al finalizar el AIC.

- 3.3.3 Activación de calibración (CAL) en AIC — Alerta · (Sí/No) Selección de la corrección física del factor cero/span durante el AIC.

### 4. Línea de muestreo y acondicionamiento

4.1 Conectores neumáticos traseros

- 4.1.1 Férula de Sample Inlet (Sleeve) — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la entrada de muestra. Repuesto: Sleeve / SO2001-6 (3030021777).

- 4.1.2 Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la entrada de muestra. Repuesto: Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779).

- 4.1.3 Férula de Exhaust (Sleeve) — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la salida de escape. Repuesto: Sleeve / SO2001-6 (3030021777).

- 4.1.4 Tuerca de Exhaust (Cap Nut) — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la salida de escape. Repuesto: Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779).

- 4.1.5 Panel Mount Union (SO21521-6 PVDF) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado físico e integridad del racor plástico de montaje de panel. Repuesto: Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548).

4.2 Portafiltros frontal

- 4.2.1 Colmatación del filtro de partículas PA-10L — Cobrable · (OK / No OK) Nivel de colmatación, hollín, polvo o humedad en el filtro frontal de teflón de 54 mm. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 4.2.2 Empaque del filtro frontal (PA-10L) — Cobrable · (OK / No OK) Flexibilidad y ausencia de grietas en la junta elástica plana del portafiltros. Repuesto: F-Packing FPM (3200044273).

- 4.2.3 Junta tórica del portafiltros (O-Ring) — Cobrable · (OK / No OK) Resequedad, microfisuras o deformación de la junta tórica de la tapa del filtro. Repuesto: O-Ring JISB2401 G70 (3200043785).

4.3 Acondicionamiento de la muestra

- 4.3.1 Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) — Cobrable · (OK / No OK) Acumulación de agua condensada y saturación del depurador de humedad.

- 4.3.2 Líneas de teflón internas — Cobrable · (OK / No OK) Estrangulamientos, dobleces agudos o acumulación de suciedad en mangueras neumáticas.

### 5. Sistema neumático

5.1 Caudal y presión de muestra

- 5.1.1 Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) — Bloqueante · (Numérico) Caudal de gas de muestra a través de la celda de medida en ANALOG INPUT.

- 5.1.2 Presión de succión de la bomba (PUMP) — Bloqueante · (Numérico) Presión de succión generada por la bomba de muestreo en la celda óptica.

5.2 Bomba de muestreo

- 5.2.1 Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) — Cobrable · (OK / No OK) Estabilidad del motor y rodamientos de la bomba de muestreo (verificación auditiva y táctil). Repuesto: Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459).

- 5.2.2 Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) — Cobrable · (OK / No OK) Resequedad, porosidad o fisuras de los dos diafragmas de EPDM de la bomba. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390).

- 5.2.3 Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba — Cobrable · (OK / No OK) Acumulación de depósitos, residuos o polvo negro en las válvulas planas de teflón.

5.3 Válvulas y estanqueidad

- 5.3.1 Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) — Bloqueante · (OK / No OK) Conmutación cíclica entre gas de muestra y aire de referencia. Repuesto: SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340).

- 5.3.2 Prueba de estanqueidad (Leak Test) — Bloqueante · (OK / No OK) Mantenimiento del vacío sellando el puerto de entrada para detectar fugas.

### 6. Banco de medición y óptica

6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado)

- 6.1.1 Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) — Bloqueante · (Numérico) Tensión analógica del canal de medición de CO en ANALOG INPUT.

- 6.1.2 Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) — Bloqueante · (Numérico) Tensión analógica del canal de referencia para corregir interferentes.

6.2 Fuente infrarroja y celda óptica

- 6.2.1 Lámpara infrarroja (IR Lamp) — Bloqueante · (OK / No OK) Desgaste térmico, estabilidad del haz e integridad del filamento de la fuente IR.

- 6.2.2 Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda — Cobrable · (OK / No OK) Suciedad, hollín o humedad en las caras translúcidas del tubo de absorción óptica.

6.3 Suspensión mecánica del banco óptico

- 6.3.1 Resortes de amortiguación del banco óptico — Cobrable · (OK / No OK) Presencia y tensión de los 3 resortes que suspenden la celda de medida. Repuesto: Spring //=001= L=64 K=0.59 (3012161550).

- 6.3.2 Topes amortiguadores (Stoppers) — Cobrable · (OK / No OK) Estado físico y flexibilidad de los soportes elásticos que limitan la oscilación de la celda. Repuesto: Stopper, Spring //For AIA-1X0 (3012165197).

- 6.3.3 Tornillos de tope (Screw Stopper) — Cobrable · (Presente / Ausente) Presencia e integridad de los tornillos M5x20 que limitan el desplazamiento elástico. Repuesto: Screw, Stopper //=002=M5X20 For Spring (3012155051).

- 6.3.4 Tuercas hexagonales de fijación — Cobrable · (OK / No OK) Ajuste y torque de las tuercas M5 en los tornillos de los zócalos amortiguadores. Repuesto: Hexagon Nut // JISB1181(TYP1) M05 (S-ZN3) ROHS (3011000121).

6.4 Purificación de la línea de referencia

- 6.4.1 Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado y capacidad de conversión del óxido metálico del catalizador interno de CO. Repuesto: Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457).

- 6.4.2 Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) — Cobrable · (OK / No OK) Nivel de colmatación o presencia de aceite en el filtro de microfibra Balston de referencia. Repuesto: Filter Element DFU9900-05-BK APMA / APHA (3200043957).

### 7. Electrónica y control

7.1 Tarjetas electrónicas

- 7.1.1 Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) — Bloqueante · (OK / No OK) Limpieza, sujeción y ausencia de corrosión en integrados y zócalos de la placa CPU. Repuesto: Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662).

- 7.1.2 Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 — Bloqueante · (OK / No OK) Configuración física del DIP switch SW2 de modelo en la tarjeta de conversión analógica.

- 7.1.3 Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) — Bloqueante · (OK / No OK) Iluminación de los LED indicadores de fuentes secundarias en la tarjeta ADC-05.

- 7.1.4 Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) — Bloqueante · (OK / No OK) Sobrecalentamientos o quemaduras en relés y transistores de control de la placa RPL.

- 7.1.5 LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL — Bloqueante · (OK / No OK) Frecuencia de parpadeo de los indicadores LED de diagnóstico de la tarjeta de relés.

- 7.1.6 LED de tensión +5 V en tarjeta RPL — Bloqueante · (OK / No OK) LED indicador de alimentación interna de 5 V en la tarjeta de relés periféricos.

- 7.1.7 Switch de selección de alarma general (SW1/SW2 en RPL) — Alerta · (OK / No OK) Ajuste de interruptores de asociación de alarma que definen el contacto general.

7.2 Respaldo de reloj y memoria

- 7.2.1 Batería de litio del reloj de tiempo real (BATT1 / CR2032) — Cobrable · (Numérico) Voltaje DC de la pila de litio de respaldo de hora y secuencia de autocalibración. Repuesto: Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671).

7.3 Display y cableado interno

- 7.3.1 Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) — Cobrable · (OK / No OK) Arrugas, microfisuras o sulfatación en las terminales de los dos buses flex planos. Repuesto: Tape Wire (3010040355).

- 7.3.2 Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) — Cobrable · (OK / No OK) Sensibilidad del panel resistivo al presionar y seleccionar opciones del display. Repuesto: Touch Panel (TP-AP370).

7.4 Alimentación eléctrica

- 7.4.1 Tensiones secundarias de la fuente de poder principal — Bloqueante · (OK / No OK) Estabilidad de voltajes e integridad física de condensadores en la fuente principal. Repuesto: Power Supply Assy (3200637752) · Power Supply Assy (3200637753).

- 7.4.2 Transformador de la bomba de muestreo — Bloqueante · (Numérico) Tensión AC de salida en el secundario del transformador de aislamiento de la bomba. Repuesto: Power Transformer APXX-360/370 PUMP:42VA (3200488656).

7.5 Comunicaciones

- 7.5.1 Conector del cable serial RS-232C — Alerta · (OK / No OK) Soldaduras, continuidad y asignación de pines del conector trasero DB9 de datos. Repuesto: Cable assembly RS-232C (3200216747).

- 7.5.2 Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia e integración de la placa serial dedicada en el conector CN2. Repuesto: RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951).

### 8. Filtros y consumibles

8.1 Horómetros de consumibles

- 8.1.1 Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L — Cobrable · (Numérico) Horas de uso acumuladas del filtro frontal en la pantalla HOUR METER. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 8.1.2 Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas de operación de los diafragmas en la pantalla HOUR METER. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033).

- 8.1.3 Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) — Cobrable · (Numérico) Horas de operación acumuladas del catalizador oxidante de CO en HOUR METER. Repuesto: Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457).

- 8.1.4 Horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1) — Cobrable · (Numérico) Horas de uso acumuladas de la trampa secadora de humedad en HOUR METER.

- 8.1.5 Horas acumuladas de la bomba completa (P-1-B) — Cobrable · (Numérico) Horas de funcionamiento de la unidad de bomba electromecánica completa en HOUR METER. Repuesto: Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459).

8.2 Filtros de chasis

- 8.2.1 Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) — Cobrable · (OK / No OK) Acumulación de polvo e integridad física de los filtros de esponja superiores del chasis. Repuesto: Filter Sponge (3012299939).

### 9. Sensores auxiliares

9.1 Temperatura

- 9.1.1 Temperatura de la celda de medida (CELL) — Bloqueante · (Numérico) Temperatura del compartimiento calentado de la celda óptica en ANALOG INPUT.

- 9.1.2 Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) — Bloqueante · (OK / No OK) Lazo térmico de temperatura del catalizador de CO para oxidación de la referencia. Repuesto: Heat Insulator (3012168489).

9.2 Presión

- 9.2.1 Presión barométrica ambiental (AMBIENT) — Bloqueante · (Numérico) Presión barométrica registrada por el transductor piezoeléctrico en ANALOG INPUT.

- 9.2.2 Desviación de los sensores de presión — Bloqueante · (Numérico) Desvío entre las lecturas internas de presión y los barómetros de referencia.

9.3 Tensiones internas

- 9.3.1 Tensión interna del riel DC 24 V — Bloqueante · (Numérico) Tensión del bus DC secundario de alimentación de periféricos en ANALOG INPUT.

- 9.3.2 Tensión interna del riel DC 5 V — Bloqueante · (Numérico) Tensión de alimentación regulada del microcontrolador lógico en ANALOG INPUT.

### 10. Gabinete, montaje e instalación

10.1 Chasis y puerta frontal

- 10.1.1 Ajuste y fijación de la puerta frontal — Cobrable · (OK / No OK) Alineación e integridad física de la puerta del panel frontal del gabinete. Repuesto: Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988).

- 10.1.2 Casquillos de bisagra de la puerta frontal — Cobrable · (Presente / Ausente) Presencia de los casquillos en los puntos de pivote del panel frontal basculante. Repuesto: Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035).

- 10.1.3 Eje de bisagra de la puerta frontal — Cobrable · (Presente / Ausente) Presencia de los pasadores cilíndricos metálicos de rotación de la bisagra. Repuesto: Door Hinge (3012304034) · Hinge-Shaft (3012297312).

10.2 Ventilación

- 10.2.1 Extractor de calor (Cooling Fan) posterior — Bloqueante · (OK / No OK) Operación del ventilador posterior de extracción activa de aire caliente.

10.3 Montaje en rack

- 10.3.1 Rieles o bandeja de base en rack de 19 pulgadas — Alerta · (OK / No OK) Presencia de guías de soporte o bandeja base para montaje del analizador en gabinete.

- 10.3.2 Holgura con el fondo del rack — Alerta · (Numérico) Separación libre entre el chasis posterior y la cubierta o puerta del rack.

10.4 Condiciones ambientales del sitio

- 10.4.1 Temperatura ambiental de operación de la sala — Alerta · (Numérico) Temperatura controlada del shelter para asegurar condiciones termoestables.

- 10.4.2 Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C — Alerta · (Numérico) Límite higrométrico del aire ambiente en el shelter para temperaturas menores a 31 °C.

- 10.4.3 Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C — Alerta · (Numérico) Límite higrométrico descendente conforme aumenta la temperatura entre 31 y 40 °C.

10.5 Suministro eléctrico

- 10.5.1 Variación de tensión nominal AC — Bloqueante · (Numérico) Variación de tensión de la red eléctrica AC en la toma de corriente del analizador.

## APSA-370 (SO2)

### 1. Verificación funcional inicial

1.1 Encendido y LEDs frontales

- 1.1.1 LED de encendido del panel frontal — Alerta · (OK / No OK) Estado de iluminación del LED de encendido con el analizador energizado.

1.2 Autodiagnóstico de software

- 1.2.1 Inicialización de parámetros en SRAM — Bloqueante · (OK / No OK) Carga de datos lógicos y ausencia de errores de inicialización al arrancar la CPU.

- 1.2.2 Indicador de alarmas activas en pantalla — Bloqueante · (Sí/No) Presencia del botón ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.

- 1.2.3 Identificación del programa en menú — Alerta · (Texto) Versión y número de programa en la pantalla de información del sistema.

1.3 Estabilización térmica

- 1.3.1 Tiempo de calentamiento y estabilización — Alerta · (Numérico) Tiempo transcurrido desde el encendido hasta la calibración o la medición en campo.

- 1.3.2 Ajuste del minuto de reset de integración — Alerta · (Numérico) Minuto del reloj en el que se ejecuta el reset de integración (RESET TIME).

### 2. Identificación y trazabilidad

2.1 Placas e identificación física

- 2.1.1 Número de serie del analizador — Alerta · (Texto) Legibilidad e integridad del serial del fabricante en la placa posterior metálica.

- 2.1.2 Número HGS del analizador — Alerta · (Texto) Identificación del número HGS del analizador y del sistema para trazabilidad de repuestos.

2.2 Etiquetas de seguridad

- 2.2.1 Etiqueta de advertencia de alto voltaje (lámpara) — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia y legibilidad de la etiqueta de peligro de choque eléctrico cerca de la lámpara.

- 2.2.2 Etiqueta de advertencia de alta temperatura — Alerta · (Presente / Ausente) Etiqueta de peligro de quemadura térmica en componentes que acumulan calor.

### 3. Estado de calibración

3.1 Coeficientes de calibración

- 3.1.1 Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) — Bloqueante · (Numérico) Coeficiente almacenado en el menú de calibración para el ajuste de cero.

- 3.1.2 Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) — Bloqueante · (Numérico) Coeficiente de ganancia de pendiente almacenado tras la calibración de span.

- 3.1.3 Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) — Bloqueante · (Numérico) Ajuste de la concentración de gas patrón en la pantalla de edición de span.

3.2 Suministro de gases patrón

- 3.2.1 Presión del gas en el puerto posterior de calibración — Bloqueante · (Numérico) Estabilidad de la presión de suministro en la entrada de gas de calibración.

3.3 Secuencia de autocalibración (AIC)

- 3.3.1 Tiempo de espera para estabilización en AIC (WAIT) — Alerta · (Numérico) Tiempo de estabilización tras la conmutación de líneas de gas en calibración automática.

- 3.3.2 Tiempo de retención en AIC (HOLD) — Alerta · (Numérico) Tiempo de validación para registrar y verificar lecturas tras volver a MEAS.

- 3.3.3 Habilitación de calibración en AIC (CAL YES/NO) — Alerta · (Sí/No) Especificación de si se permite actualizar los coeficientes tras el AIC.

3.4 Deriva de cero (Zero Drift)

- 3.4.1 Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) — Bloqueante · (Numérico) Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm.

- 3.4.2 Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) — Bloqueante · (Numérico) Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm.

- 3.4.3 Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) — Bloqueante · (Numérico) Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm.

- 3.4.4 Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) — Bloqueante · (Numérico) Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm.

3.5 Deriva de span (Span Drift)

- 3.5.1 Deriva diaria de span (todos los rangos) — Bloqueante · (Numérico) Deriva diaria de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C.

- 3.5.2 Deriva semanal de span (todos los rangos) — Bloqueante · (Numérico) Deriva semanal de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C.

3.6 Linealidad

- 3.6.1 Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) — Bloqueante · (Numérico) Desviación máxima de cada punto de una calibración multipunto respecto a la recta de regresión.

### 4. Línea de muestreo y acondicionamiento

4.1 Portafiltros frontal

- 4.1.1 Estado del elemento filtrante PA-10L — Cobrable · (OK / No OK) Grado de saturación y oscurecimiento del filtro de teflón de 54 mm del panel frontal. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 4.1.2 Junta tórica del portafiltros (O-Ring) — Cobrable · (OK / No OK) Elasticidad y sellado del O-ring de la tapa del portafiltros frontal. Repuesto: O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499).

- 4.1.3 Humedad en el portafiltros — Bloqueante · (Sí/No) Presencia de condensación de agua líquida en la caja del portafiltros frontal.

4.2 Sonda y líneas de muestreo

- 4.2.1 Integridad de la línea de teflón — Cobrable · (OK / No OK) Estrangulamientos, fisuras o fugas físicas en la tubería de muestreo.

- 4.2.2 Protección térmica de las líneas — Alerta · (OK / No OK) Aislamiento de las tuberías de muestra frente a corrientes de aire frío directo.

4.3 Conexiones neumáticas traseras

- 4.3.1 Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia y estado del casquillo de soporte en las uniones de teflón posteriores. Repuesto: Sleeve / SO2001-6 (3030021777).

- 4.3.2 Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia y torque de las tuercas plásticas para tuberías de teflón de 6 mm. Repuesto: Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779).

### 5. Sistema neumático

5.1 Bomba y caudal de muestra

- 5.1.1 Caudal de gas de muestra (SAMPLE) — Bloqueante · (Numérico) Flujo del gas de muestra a través de la celda óptica medido por el analizador. Repuesto: Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491).

- 5.1.2 Presión de succión de la bomba (PUMP) — Bloqueante · (Numérico) Vacío de arrastre absoluto generado en la succión interna del analizador. Repuesto: Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485).

- 5.1.3 Integridad del diafragma de la bomba — Cobrable · (OK / No OK) Estado de las membranas de diafragma de doble cabezal de la bomba. Repuesto: Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) · Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485).

- 5.1.4 Válvulas del cabezal de la bomba — Cobrable · (OK / No OK) Estado físico y sello elástico de las juntas de flapper del cabezal. Repuesto: Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485).

- 5.1.5 Sellado de las juntas de conexión de la bomba — Bloqueante · (OK / No OK) Uso de cinta selladora en las juntas roscadas de unión neumática a la bomba.

5.2 Aire de purga del HC Cutter

- 5.2.1 Caudal de purga del HC Cutter — Bloqueante · (Numérico) Flujo de aire de purga por la línea del eliminador de hidrocarburos. Repuesto: HC Cutter (3014059458).

5.3 Válvulas solenoides

- 5.3.1 Operación de la solenoide de cero (SV3) — Bloqueante · (OK / No OK) Conmutación física del solenoide al activar el modo ZERO. Repuesto: SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610).

- 5.3.2 Operación de la solenoide de span (SV7) — Bloqueante · (OK / No OK) Conmutación física del solenoide al activar el modo SPAN. Repuesto: SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610).

- 5.3.3 Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) — Bloqueante · (OK / No OK) Cambio entre la línea de muestreo de campo y la línea de calibración posterior. Repuesto: SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610).

5.4 Escape

- 5.4.1 Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) — Alerta · (Numérico) Flujo del gas de salida liberado por el puerto posterior EXHAUST.

- 5.4.2 Presión de descarga del gas de escape — Alerta · (Numérico) Estabilidad de presión en la línea posterior de descarga del gas medido.

### 6. Banco de medición y óptica

6.1 Lámpara de excitación UV

- 6.1.1 Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) — Bloqueante · (Numérico) Lectura del voltaje de la lámpara en el menú de entradas analógicas. Repuesto: Xenon Lamp L4646 (3030020915).

- 6.1.2 Contacto del socket y terminales de la lámpara — Cobrable · (OK / No OK) Corrosión u oxidación en el socket de la lámpara de alta tensión (1000 V). Repuesto: Xenon Lamp L4646 (3030020915).

- 6.1.3 Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara — Cobrable · (Numérico) Medición y calibración del voltaje de la lámpara en cátodo y ánodo de D16 en la tarjeta de potencia. Repuesto: Printed Board Unit AP-XEP-02 (3200092499).

- 6.1.4 Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón — Cobrable · (OK / No OK) Envejecimiento y desgaste de los electrodos emisores de la lámpara L4646. Repuesto: Xenon Lamp L4646 (3030020915).

6.2 Bloque óptico y detección

- 6.2.1 Integridad del espejo del detector y su holder — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del espejo cóncavo detector y su fijación en el holder del bloque óptico. Repuesto: Mirror Adhesion Unit. APSA-370 (3014038766).

- 6.2.2 Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) — Cobrable · (OK / No OK) Presencia e integridad del filtro óptico de vidrio de color en el tubo de enfoque del PMT. Repuesto: Color Filter Glass 21.5 HOYA HA-50 (3012305464).

- 6.2.3 Filtro óptico UV U-330 (lente de excitación) — Cobrable · (OK / No OK) Presencia e integridad del filtro óptico UV de banda de excitación (215 nm). Repuesto: Color Glass Filter HOYA U-330 D=24 For APSA-360 (3014062371).

- 6.2.4 Estado de los lentes de la cámara de medición — Cobrable · (OK / No OK) Opacidad, condensación o manchas en el compartimento de los lentes del PMT. Repuesto: Lens 160C 12 Vaccum H0544442003 (3014038776).

- 6.2.5 Acumulación de polvo en la cámara de reacción — Cobrable · (OK / No OK) Grado de polución o polvo en el compartimento óptico del detector de fluorescencia. Repuesto: O-Ring P20 (3030053401).

- 6.2.6 Tubo fotomultiplicador (PMT) — Bloqueante · (OK / No OK) Respuesta y ganancia de amplificación del fotodetector principal.

- 6.2.7 Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV — Bloqueante · (OK / No OK) Sello hermético y señal del fotodiodo S12698-01 de monitoreo de la lámpara.

6.3 Eliminación de interferentes

- 6.3.1 Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) — Bloqueante · (OK / No OK) Integridad del eliminador catalítico de hidrocarburos que previene falsas lecturas de SO2. Repuesto: HC Cutter (3014059458).

- 6.3.2 Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) — Cobrable · (OK / No OK) Desgaste y coloración del carbón del cartucho scrubber de entrada SCR-1. Repuesto: Scrubber ESU-050A (3014059487).

### 7. Electrónica y control

7.1 Tarjetas electrónicas

- 7.1.1 Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 — Bloqueante · (OK / No OK) Acoplamiento físico e integridad de soldaduras de la placa preamplificadora de la señal del PMT. Repuesto: Printed Board Assy AP-PRE-13 (3014038440).

- 7.1.2 Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 — Bloqueante · (OK / No OK) Estado eléctrico de la tarjeta controladora de potencia de motores y bombas. Repuesto: Printed Board Assy AP-PMP-01 (3014038441).

- 7.1.3 LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A — Bloqueante · (OK / No OK) Indicación del LED verde ST0 de comunicación por bus I2C local.

- 7.1.4 LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A — Bloqueante · (OK / No OK) Indicación del LED verde ST1 de operación (heartbeat) del microprocesador local H8.

- 7.1.5 LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del LED de alimentación de +24 V CC en la placa conversora analógica-digital.

- 7.1.6 LED de tensión +5 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del LED de alimentación lógica de +5 V CC en la placa de conversión.

- 7.1.7 LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del LED indicador de alimentación interna de 3,3 V CC en la tarjeta principal.

- 7.1.8 LED de tensión +5 V en tarjeta CPU — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del LED indicador de alimentación interna de 5 V CC en la tarjeta principal.

- 7.1.9 LED de operación de la CPU (heartbeat) — Bloqueante · (OK / No OK) Parpadeo del LED de actividad de ejecución de tareas lógicas de la CPU.

7.2 Respaldo de reloj y memoria

- 7.2.1 Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj — Cobrable · (Numérico) Voltaje de la pila botón de litio CR2032 instalada en la tarjeta CPU. Repuesto: Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671).

7.3 Configuración de hardware

- 7.3.1 DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) — Bloqueante · (OK / No OK) Posición de los microinterruptores BIT0 a BIT3 que identifican el modelo APSA-370.

- 7.3.2 DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (especificación internacional) — Alerta · (OK / No OK) Posición del microinterruptor BIT4 para mercados fuera de Japón.

- 7.3.3 DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C — Alerta · (OK / No OK) Posición de los interruptores del bloque SW5 en la CPU para habilitar RS-232C con AP-SIO-04.

- 7.3.4 Interruptor SW1 en la tarjeta CPU — Alerta · (OK / No OK) Posición del switch principal de inicialización u operación en la CPU.

7.4 Interfaz de usuario

- 7.4.1 Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) — Cobrable · (OK / No OK) Precisión y respuesta al tacto del recubrimiento resistivo del panel táctil frontal. Repuesto: LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585).

7.5 Salidas analógicas

- 7.5.1 Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 0 % de su escala.

- 7.5.2 Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 100 % de su escala.

- 7.5.3 Asignación de la salida analógica CH-1 — Alerta · (OK / No OK) Señal analógica de 0 a 1 V asignada por hardware para la concentración de SO2.

7.6 Comunicaciones

- 7.6.1 Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C — Alerta · (OK / No OK) Integridad física del puerto serie DB-9 en la tarjeta de comunicaciones posterior AP-SIO-04. Repuesto: Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951).

- 7.6.2 Identificación de la tarjeta CompactFlash (CF card) — Alerta · (OK / No OK) Estado del LED de inserción y detección de la CF card en la tarjeta CPU.

7.7 Protección eléctrica

- 7.7.1 Fusible de alimentación posterior de CA — Bloqueante · (OK / No OK) Integridad del filamento del fusible en el portafusible de entrada de CA trasero.

### 8. Filtros y consumibles

8.1 Horómetros de consumibles

- 8.1.1 Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas en el horómetro para el filtro de aire de 0,3 micras (F-2). Repuesto: Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322).

- 8.1.2 Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas de operación del cartucho depurador de entrada de aire (SCR-1). Repuesto: Scrubber ESU-050A (3014059487).

- 8.1.3 Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas del catalizador extractor de compuestos aromáticos (CUT-1). Repuesto: HC Cutter (3014059458).

- 8.1.4 Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) — Cobrable · (Numérico) Horas de funcionamiento de las membranas elásticas de succión de la bomba. Repuesto: Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485).

- 8.1.5 Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas de destello del tubo de xenón en el horómetro del analizador. Repuesto: Xenon Lamp L4646 (3030020915).

### 9. Sensores auxiliares

9.1 Temperatura

- 9.1.1 Temperatura de la celda (CELL) — Bloqueante · (Numérico) Temperatura del compartimento de la celda de detección óptica medida por termistor.

9.2 Presión

- 9.2.1 Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) — Bloqueante · (Numérico) Lectura de la presión barométrica o ambiente que sensa el analizador.

- 9.2.2 Sensor de presión de la bomba (PUMP) — Bloqueante · (Numérico) Lectura analógica del sensor de presión de vacío en la línea de la bomba de succión.

9.3 Caudal

- 9.3.1 Sensor de caudal de muestra (SAMPLE) — Bloqueante · (Numérico) Lectura analógica interna del flujo volumétrico de gas de muestra.

9.4 Tensiones internas

- 9.4.1 Tensión de suministro de CC de 24 V — Bloqueante · (Numérico) Lectura del estado de tensión de alimentación de 24 V CC en el menú.

- 9.4.2 Tensión de suministro de CC de 5 V — Bloqueante · (Numérico) Lectura de la tensión lógica de alimentación de 5 V CC en el menú.

### 10. Gabinete, montaje e instalación

10.1 Entorno de operación

- 10.1.1 Temperatura ambiente de la cabina — Alerta · (Numérico) Temperatura del aire ambiente interior de la cabina o estación de monitoreo.

- 10.1.2 Humedad relativa del sitio — Alerta · (Numérico) Porcentaje de humedad relativa en la estación de control del analizador.

- 10.1.3 Nivel de polvo de la cabina — Alerta · (Numérico) Concentración de material particulado ambiental en la sala de analizadores.

10.2 Montaje físico

- 10.2.1 Nivelación horizontal del instrumento — Alerta · (OK / No OK) Verificación con nivel de burbuja de la posición del equipo en el rack.

- 10.2.2 Espacio posterior para ventilación y servicio — Alerta · (Numérico) Distancia libre de obstáculos detrás del extractor posterior del analizador.

- 10.2.3 Bandeja de soporte en rack de 19 pulgadas — Alerta · (Sí/No) Base metálica o rieles de soporte inferior en la cabina de instrumentación.

10.3 Chasis y puerta frontal

- 10.3.1 Casquillos de bisagra de la puerta delantera — Cobrable · (OK / No OK) Desgaste y holgura del casquillo plástico de la bisagra de la puerta frontal. Repuesto: Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035).

10.4 Ventilación y control térmico

- 10.4.1 Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) — Bloqueante · (OK / No OK) Funcionamiento del ventilador de refrigeración del panel posterior.

- 10.4.2 Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) — Bloqueante · (OK / No OK) Operación del calefactor del bloque térmico o del HC Cutter. Repuesto: Heat Insulator (3012168489).

## APOA-370 (O3)

### 1. Verificación funcional inicial

1.1 Encendido y LEDs frontales

- 1.1.1 LED de alimentación (panel frontal) — Alerta · (OK / No OK) Color del indicador de encendido tras activar el interruptor de alimentación.

- 1.1.2 Inicialización del visualizador táctil — Cobrable · (Sí/No) Que la pantalla de medición MEAS. se visualice automáticamente al encender.

- 1.1.3 Verificación de la pantalla de inicio — Cobrable · (OK / No OK) Que la pantalla muestre el logotipo oficial HORIBA u OEM antes del modo MEAS..

1.2 Autodiagnóstico

- 1.2.1 Iconos y botones de alarma en pantalla — Bloqueante · (Sí/No) Presencia de iconos de alarma en la barra superior o del botón ALARM en la esquina inferior derecha.

- 1.2.2 Verificación de intensidad inicial de la lámpara — Bloqueante · (OK / No OK) Que el autodiagnóstico no reporte error de intensidad de la lámpara UV al inicio. Repuesto: UV Lamp APOA-370 (3014036635).

- 1.2.3 Modulación de flujo cruzado a 1 Hz — Bloqueante · (OK / No OK) Sonido regular de conmutación de la electroválvula de flujo cruzado. Repuesto: SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340).

1.3 Estabilización térmica

- 1.3.1 Calentamiento inicial (warm-up) — Alerta · (Numérico) Tiempo de espera tras el encendido antes de calibrar o medir.

### 2. Identificación y trazabilidad

2.1 Placas e identificación física

- 2.1.1 Número de serie del analizador — Alerta · (Texto) Que el número de serie de la etiqueta trasera y del chasis coincida con la hoja de vida.

2.2 Trazabilidad de software

- 2.2.1 Versión del firmware (ROM) — Alerta · (Texto) Versión del firmware cargado en la CPU, en el menú de sistema.

- 2.2.2 Código HGS del sistema — Alerta · (Texto) Confirmación del número HGS del analizador y del sistema mediante verificación HTS.

2.3 Etiquetas de seguridad

- 2.3.1 Etiqueta de advertencia de alta temperatura — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT en la carcasa de la bomba y del catalizador.

- 2.3.2 Etiqueta de advertencia de lámpara UV y mercurio — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia y legibilidad de la etiqueta Contains Mercury cerca de la celda de medida.

2.4 Identificación de puertos

- 2.4.1 Marcación de conectores en el panel trasero — Alerta · (OK / No OK) Marcas serigrafiadas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST.

### 3. Estado de calibración

3.1 Coeficientes de calibración

- 3.1.1 Coeficiente de calibración de cero (User Zero) — Bloqueante · (Numérico) Valor de corrimiento de cero almacenado en la pantalla CAL..

- 3.1.2 Coeficiente de calibración de span (User Span) — Bloqueante · (Numérico) Factor de multiplicación de calibración de span en la pantalla CAL..

3.2 Límites de calibración de fábrica

- 3.2.1 Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) — Bloqueante · (Numérico) Coeficiente de cero de fábrica en la pantalla F.CAL de mantenimiento de servicio.

- 3.2.2 Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) — Bloqueante · (Numérico) Factor de multiplicación de fábrica en el menú de servicio.

3.3 Suministro de gases patrón

- 3.3.1 Presión de entrega de gas cero y de span — Bloqueante · (Numérico) Presión de introducción del gas cero o del gas patrón.

- 3.3.2 Lámpara del ozonizador interno (opcional) — Cobrable · (OK / No OK) Si está equipado con generador de ozono interno, que la lámpara encienda al activar el span.

3.4 Estabilidad de lectura

- 3.4.1 Estabilidad de la lectura de cero — Bloqueante · (Numérico) Lectura de concentración con aire cero, para comprobar ruido y deriva.

### 4. Línea de muestreo y acondicionamiento

4.1 Portafiltros frontal

- 4.1.1 Filtro de partículas de teflón (PA-10L) — Cobrable · (OK / No OK) Grado de suciedad, cambio de color o humedad del filtro de partículas. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 4.1.2 Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) — Cobrable · (OK / No OK) Estado físico, deformación o grietas de la junta tórica del vaso del portafiltros. Repuesto: O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499).

- 4.1.3 Empaque de teflón del filtro — Cobrable · (OK / No OK) Estado de la junta plana interna de asiento del filtro.

4.2 Humedad en la línea

- 4.2.1 Humedad o condensación en el portafiltros — Bloqueante · (OK / No OK) Presencia de agua libre en las mangueras neumáticas y en el vaso del portafiltros.

4.3 Conexiones neumáticas

- 4.3.1 Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia y estado de la férula de teflón de 6 mm en los acoples INLET y EXHAUST. Repuesto: Sleeve / SO2001-6 (3030021777).

- 4.3.2 Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado físico de la tuerca plástica de acople rápido PVDF en la entrada. Repuesto: Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548).

- 4.3.3 Racor de entrada frontal de muestra — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del acople pasamuros frontal de entrada de muestra. Repuesto: Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548).

4.4 Sonda y líneas externas

- 4.4.1 Línea de teflón (PTFE) de entrada — Cobrable · (OK / No OK) Tubo de teflón externo de muestreo, buscando dobleces o aplastamientos.

### 5. Sistema neumático

5.1 Bomba de muestreo

- 5.1.1 Diafragma de la bomba (P-1-D) — Cobrable · (OK / No OK) Estado del diafragma de la bomba de muestra desmontando el cabezal. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159).

- 5.1.2 Válvulas de flapper de la bomba — Cobrable · (OK / No OK) Estado del par de válvulas planas de caucho dentro del cabezal de la bomba. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033).

- 5.1.3 Montaje y base amortiguadora de la bomba — Cobrable · (OK / No OK) Que la bomba esté fija en sus soportes antivibratorios y no despegada de su base. Repuesto: Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159).

5.2 Presión y vacío

- 5.2.1 Presión absoluta de la bomba (PUMP) — Bloqueante · (Numérico) Presión de succión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT.

5.3 Caudal de muestra

- 5.3.1 Caudal de muestra en display (SAMPLE) — Bloqueante · (Numérico) Valor del sensor de caudal de muestra (opcional) en la pantalla ANALOG INPUT.

- 5.3.2 Caudal de toma medido externamente — Bloqueante · (Numérico) Caudal real de entrada de muestra con flujómetro patrón calibrado en el puerto INLET.

- 5.3.3 Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) — Bloqueante · (OK / No OK) Que el orificio crítico interno de control de flujo esté libre de obstrucciones. Repuesto: Orifice APSA-36X D=0.40 T=0.2 Etching (Select) (3012293266) · Orifice Holder APXX-360E (3012299100) · Orifice Holder APXX-360E (3012299101).

### 6. Banco de medición y óptica

6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV)

- 6.1.1 Intensidad de la lámpara UV (LAMP) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje de la intensidad de la fuente de luz en la pantalla ANALOG INPUT. Repuesto: UV Lamp APOA-370 (3014036635).

- 6.1.2 Temperatura de la celda (CELL) — Bloqueante · (Numérico) Valor de temperatura de la celda óptica en la pantalla ANALOG INPUT.

- 6.1.3 Ruido de la señal analógica (SIGNAL) — Bloqueante · (Numérico) Valor y estabilidad del canal analógico SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT.

6.2 Celda de medida y óptica

- 6.2.1 Ventanas de cuarzo de la celda — Cobrable · (OK / No OK) Estado de las ventanas ópticas transparentes en los extremos de la celda de absorción.

- 6.2.2 Sello de empaquetadura de la celda — Bloqueante · (OK / No OK) Estanqueidad y estado de los empaques de las uniones de la celda.

- 6.2.3 Alineación de la lámpara UV — Cobrable · (OK / No OK) Orientación de la lámpara para máxima intensidad, tras aflojar los tornillos de fijación. Repuesto: UV Lamp APOA-370 (3014036635).

6.3 Canal de referencia (deozonizador)

- 6.3.1 Unidad catalítica calentada (DO pipe) — Bloqueante · (OK / No OK) Que el deozonizador caliente y descomponga el O3 para el canal de referencia. Repuesto: DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445).

- 6.3.2 Conector del catalizador deozonizador — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del enchufe de alimentación de CA del calentador del deozonizador.

6.4 Detección

- 6.4.1 Fotodiodo detector de medición — Bloqueante · (OK / No OK) Estado de las conexiones soldadas del fotodiodo detector. Repuesto: Photo Diode (3030051996).

- 6.4.2 Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado de la PCB del preamplificador óptico montado junto al fotodiodo. Repuesto: Printed Board Assy (3014036688) · Printed Board Unit // AP-PRE-12 (APOA) (3200092494).

6.5 Válvulas de modulación

- 6.5.1 Unidad de solenoide de modulación (SV-2) — Bloqueante · (OK / No OK) Funcionamiento continuo de conmutación de la electroválvula de 3 vías (WTB-3K-NIF-3). Repuesto: SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340).

### 7. Electrónica y control

7.1 Alimentación interna

- 7.1.1 Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje de alimentación de 24 V en la segunda página de ANALOG INPUT.

- 7.1.2 Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje de alimentación de 5 V en la segunda página de ANALOG INPUT.

- 7.1.3 Riel de voltaje interno de 3,3 V — Bloqueante · (OK / No OK) Que el LED indicador de +3,3 V en la tarjeta AP-CPU-01 o AP-CPU-02 esté encendido.

7.2 Tarjetas electrónicas

- 7.2.1 LED de estado en placa AP-ADC-05 — Bloqueante · (OK / No OK) LED de alimentación y diagnóstico de la tarjeta analógica principal.

- 7.2.2 LED de estado de CPU (AP-CPU-02) — Bloqueante · (OK / No OK) Que el LED de estado de operación de la CPU parpadee continuamente. Repuesto: Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662).

- 7.2.3 LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A — Bloqueante · (OK / No OK) LED ST0 (I2C) y ST1 (H8) de la placa de relés, para evaluar comunicación interna.

7.3 Display

- 7.3.1 Respuesta al toque del panel táctil — Cobrable · (OK / No OK) Que los botones del visualizador táctil respondan con precisión a la presión física. Repuesto: LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585).

7.4 Respaldo de reloj y memoria

- 7.4.1 Batería de reloj en placa CPU (CR2032) — Cobrable · (OK / No OK) Que la batería no presente corrosión y que la alarma BATT no esté activa. Repuesto: Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671).

7.5 Comunicaciones y almacenamiento

- 7.5.1 Inserción de la tarjeta CompactFlash (CF) — Alerta · (Sí/No) Que la tarjeta CF esté instalada en su ranura y el LED indicador esté encendido.

- 7.5.2 Puerto RS-232C de mantenimiento frontal — Alerta · (OK / No OK) Comunicación conectando el software ApCpuConfig.exe mediante cable cruzado de 9 pines. Repuesto: Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951).

- 7.5.3 Puerto RJ-45 Ethernet trasero — Alerta · (OK / No OK) Estado físico del puerto de red y de los LED verde y amarillo con el enlace activo.

7.6 Configuración de hardware

- 7.6.1 DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 — Alerta · (OK / No OK) Configuración física del interruptor de 8 vías SW5 de la tarjeta CPU.

- 7.6.2 DIP switch SW1 de inicialización de CPU — Alerta · (OK / No OK) Posición física del switch de modo de arranque de la CPU.

7.7 Protección eléctrica

- 7.7.1 Fusibles traseros de red de CA — Bloqueante · (OK / No OK) Filamento de los fusibles del receptáculo del AC Inlet.

### 8. Filtros y consumibles

8.1 Periodicidad de reemplazo

- 8.1.1 Reemplazo del elemento filtrante PA-10L — Cobrable · (Fecha) Tiempo transcurrido desde la última sustitución del filtro de teflón. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 8.1.2 Reemplazo de la junta tórica O-Ring G50 — Cobrable · (Fecha) Intervalo transcurrido desde el cambio de la junta del portafiltros. Repuesto: O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499).

- 8.1.3 Vida útil de la batería de litio (CR2032) — Cobrable · (Fecha) Tiempo transcurrido desde la instalación de la batería de respaldo de la CPU. Repuesto: Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671).

8.2 Horómetros de consumibles

- 8.2.1 Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas del diafragma de la bomba en la pantalla MAINTENANCE STATUS. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033).

- 8.2.2 Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas registradas para el catalizador deozonizador. Repuesto: DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445).

- 8.2.3 Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas de uso de la lámpara de emisión UV en la pantalla de estado. Repuesto: UV Lamp APOA-370 (3014036635).

- 8.2.4 Horómetro de la bomba completa (P-1-B) — Cobrable · (Numérico) Horas acumuladas registradas para la unidad motora de la bomba. Repuesto: Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) · Pump Unit - GS-6EH-220,220V,APMA/APSA/APOA-360 (3014059160).

- 8.2.5 Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) — Cobrable · (Numérico) Horas de conmutación acumuladas de la electroválvula solenoide. Repuesto: SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340).

### 9. Sensores auxiliares

9.1 Presión

- 9.1.1 Lectura de presión ambiente (AMBIENT) — Bloqueante · (Numérico) Presión atmosférica en ANALOG INPUT, comparada con un barómetro patrón.

- 9.1.2 Presión diferencial de celda — Bloqueante · (OK / No OK) Que el sensor de presión de la celda no registre derivas anómalas ni fallos (alarma PS_1).

9.2 Temperatura

- 9.2.1 Termistor de temperatura de celda (TS_1) — Bloqueante · (OK / No OK) Que el sensor de temperatura de la celda registre valores estables y consistentes.

- 9.2.2 Termistor de temperatura del deozonizador — Bloqueante · (OK / No OK) Que el deozonizador estabilice su temperatura y no reporte alarmas de calentador.

9.3 Caudal

- 9.3.1 Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) — Bloqueante · (Numérico) Lectura de caudal en la segunda pantalla de ANALOG INPUT.

9.4 Cableado de sensores

- 9.4.1 Integridad de cables planos de transductores — Bloqueante · (OK / No OK) Acople físico de los conectores de cinta de los sensores de presión a la placa ADC-05.

### 10. Gabinete, montaje e instalación

10.1 Chasis y puerta frontal

- 10.1.1 Puerta delantera y cierres — Cobrable · (OK / No OK) Ajuste y alineación de la puerta frontal del analizador y firmeza del cierre. Repuesto: Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988).

- 10.1.2 Tornillos de fijación de la cubierta superior — Cobrable · (OK / No OK) Presencia y apriete de los tornillos M3 de la tapa superior del chasis.

10.2 Montaje en rack

- 10.2.1 Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas — Alerta · (Numérico) Espacio vertical disponible en el rack o panel cortado.

- 10.2.2 Base de apoyo e instalación del chasis — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia de platinas laterales de montaje y de una base de soporte en rack o escritorio.

10.3 Entorno de operación

- 10.3.1 Temperatura ambiental del recinto (shelter) — Alerta · (Numérico) Temperatura ambiente dentro de la estación de monitoreo o cabina climática.

- 10.3.2 Humedad relativa en la cabina de monitoreo — Alerta · (Numérico) Humedad relativa dentro del shelter o recinto de alojamiento.

## APNA-370 (NOx)

### 1. Verificación funcional inicial

1.1 Encendido y LEDs frontales

- 1.1.1 Estado visual del LED frontal de encendido — Alerta · (OK / No OK) Color del LED en la esquina inferior izquierda del panel frontal.

- 1.1.2 Operación del ozonizador interno — Bloqueante · (Sí/No) Que la lámpara de ozono (UV) encienda y genere ozono en el sistema. Repuesto: UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054).

- 1.1.3 Estado y brillo del display LCD — Cobrable · (OK / No OK) Encendido inicial de la pantalla, sin parpadeos, líneas muertas ni fallas de iluminación. Repuesto: LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065).

1.2 Autodiagnóstico

- 1.2.1 Revisión de alarmas activas — Bloqueante · (Presente / Ausente) Presencia del icono ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS y revisión del histórico.

1.3 Estabilización térmica

- 1.3.1 Tiempo de calentamiento posterior al encendido — Alerta · (Numérico) Tiempo transcurrido desde el encendido, para estabilización térmica del convertidor y del detector.

### 2. Identificación y trazabilidad

2.1 Placas e identificación física

- 2.1.1 Número de serie y modelo del analizador — Alerta · (Texto) Que la etiqueta posterior de fábrica con modelo y serial esté presente y legible.

- 2.1.2 Etiqueta de inventario o control del cliente — Alerta · (Presente / Ausente) Presencia de la etiqueta de control de inventario en la puerta frontal.

- 2.1.3 Etiqueta de apertura de puerta (Open Label) — Alerta · (Presente / Ausente) Etiqueta que indica el sentido de apertura o las instrucciones en la puerta delantera. Repuesto: Open Label (3012296756).

2.2 Trazabilidad de software

- 2.2.1 Número de programa HGS/HTS — Alerta · (Texto) Número HGS/HTS del analizador, para validar si aplica programa estándar o especial.

### 3. Estado de calibración

3.1 Coeficientes de calibración

- 3.1.1 Coeficiente de calibración de cero — Bloqueante · (Numérico) Coeficiente digital resultante de la calibración de cero, en la pantalla CAL..

- 3.1.2 Coeficiente de cero de fábrica — Bloqueante · (Numérico) Límite de counts admitido para la calibración de cero en modo de fábrica.

- 3.1.3 Coeficiente de calibración de span — Bloqueante · (Numérico) Coeficiente digital resultante de la calibración de span, en la pantalla CAL..

- 3.1.4 Concentración de gas de span configurada — Bloqueante · (Numérico) Que el valor de concentración de span coincida con el cilindro certificado.

3.2 Suministro de gases patrón

- 3.2.1 Presión del gas patrón y del gas cero — Bloqueante · (Numérico) Presión de los gases suministrados al analizador, comprobada con manómetro externo.

- 3.2.2 Presión del gas de muestra — Bloqueante · (Numérico) Que la presión de entrada del gas de muestra en el puerto posterior se mantenga estable.

- 3.2.3 Presión del gas de escape — Alerta · (Numérico) Que la línea de descarga no presente contrapresión que afecte la cámara de reacción.

3.3 Eficiencia del convertidor

- 3.3.1 Rendimiento del convertidor de NO2 a NO — Bloqueante · (Numérico) Eficiencia de conversión de la celda catalítica, verificada por titulación en fase gas (GPT). Repuesto: Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464).

3.4 Deriva y desempeño metrológico

- 3.4.1 Deriva del cero diaria (Zero Drift) — Bloqueante · (Numérico) Desviación del punto cero transcurridas 24 h de operación continua.

- 3.4.2 Deriva del cero semanal (Zero Drift) — Bloqueante · (Numérico) Desviación del punto cero tras una semana de operación con variación de temperatura menor a 5 °C.

- 3.4.3 Deriva del span diaria (Span Drift) — Bloqueante · (Numérico) Desviación del punto de span transcurridas 24 h de operación continua.

- 3.4.4 Deriva del span semanal (Span Drift) — Bloqueante · (Numérico) Desviación del punto de span tras una semana con variación de temperatura menor a 5 °C.

- 3.4.5 Tiempo de respuesta T90 — Bloqueante · (Numérico) Tiempo para alcanzar el 90 % del valor final de concentración desde la entrada.

- 3.4.6 Repetitividad del equipo — Bloqueante · (Numérico) Repetitividad de lecturas bajo condiciones constantes de gas patrón.

- 3.4.7 Linealidad del analizador — Bloqueante · (Numérico) Desviación de la curva lineal en una calibración multipunto.

### 4. Línea de muestreo y acondicionamiento

4.1 Portafiltros frontal

- 4.1.1 Elemento filtrante de muestra (PTFE) — Cobrable · (OK / No OK) Color y estado del elemento filtrante PA-10L de 54 mm de diámetro. Repuesto: Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947).

- 4.1.2 Empaque del filtro de partículas frontal — Cobrable · (OK / No OK) Empaque plano FKM del portafiltro frontal, para descartar grietas, deformaciones o fugas. Repuesto: F-Packing FPM (3200044273) · F-Packing FPM (3012129804).

- 4.1.3 Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) — Cobrable · (OK / No OK) Estado del anillo de sellado JISB2401 G70 en el estuche del filtro. Repuesto: O-Ring JISB2401 G 70 (FPM) (3030049099) · O-Ring JISB2401 G70 (3200043785).

4.2 Sonda y líneas de muestreo

- 4.2.1 Tubería de teflón FEP externa — Cobrable · (OK / No OK) Mangueras externas de entrada de muestra, calibración y escape.

4.3 Acondicionamiento de la muestra

- 4.3.1 Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) — Bloqueante · (OK / No OK) Base del tanque de condensación interna, y si presenta fisuras o está pegada con adhesivos. Repuesto: Baffa Tank (3012301739).

- 4.3.2 Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) — Cobrable · (OK / No OK) Que el tubo deshumidificador de membrana Nafion esté en buen estado, sin fugas ni obturaciones. Repuesto: PPD HRB-01 APNA-370 (3012305517).

### 5. Sistema neumático

5.1 Bomba de muestreo

- 5.1.1 Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) — Cobrable · (OK / No OK) Funcionamiento mecánico de la bomba y ausencia de sobrecalentamiento del chasis. Repuesto: Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491).

- 5.1.2 Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) — Cobrable · (Sí/No) Fisuras o rupturas del diafragma de EPDM, retirando las tapas del cabezal. Repuesto: Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390).

- 5.1.3 Empaque tipo válvula (Flapper valve) — Cobrable · (OK / No OK) Estado y desgaste del empaque elástico tipo válvula del cabezal de la bomba.

5.2 Caudal de muestra

- 5.2.1 Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) — Bloqueante · (Numérico) Valor del flujo de muestra en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT.

- 5.2.2 Límites de alarma de flujo de muestra (FLO1) — Alerta · (Numérico) Rango configurado para el disparo de la alarma opcional FLO1 de flujo de muestra.

- 5.2.3 Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro — Bloqueante · (Numérico) Caudal físico en el puerto trasero, medido con flujómetro externo durante el mantenimiento.

5.3 Restricción de flujo

- 5.3.1 Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) — Bloqueante · (OK / No OK) Limpieza y ausencia de obstrucciones de polvo en los orificios críticos de teflón.

5.4 Válvulas solenoides

- 5.4.1 Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) — Bloqueante · (OK / No OK) Alternancia física y sello neumático de las 3 electroválvulas principales del detector. Repuesto: SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610).

5.5 Reguladores de presión

- 5.5.1 Regulador de presión R-1 — Bloqueante · (Numérico) Ajuste de la presión en el regulador R-1, retirando el tapón y conectando manómetro. Repuesto: Regulator (3011017009).

- 5.5.2 Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) — Bloqueante · (Numérico) Lectura de presión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT 1/2. Repuesto: Regulator (3011017009).

- 5.5.3 Regulador diferencial R-3 — Bloqueante · (Numérico) Presión en el regulador diferencial R-3. Repuesto: Regulator (3011017009).

- 5.5.4 Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) — Bloqueante · (Numérico) Presión absoluta interna de la celda o bomba mostrada en pantalla.

### 6. Banco de medición y óptica

6.1 Cámara de reacción (quimiluminiscencia)

- 6.1.1 Hermeticidad del reactor — Bloqueante · (OK / No OK) Bloque del reactor, para descartar fugas, y estado de la junta elástica O-Ring W. Repuesto: O-Ring, W (3014059379) · Reactor (3014059166).

6.2 Convertidor de NO2 a NO

- 6.2.1 Tubo catalizador de reducción (COM-1) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado externo de la celda de reducción de NOx y de su resistencia calefactora. Repuesto: Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464).

6.3 Generador de ozono interno

- 6.3.1 Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) — Bloqueante · (Sí/No) Que la tarjeta osciladora encienda su LED de alta tensión para iluminar la lámpara UV. Repuesto: MOSFET LGS LV (511-STD35P6LLF6) · Printed Board Unit AP-UVP-03 + 1JV024-028A (3200088405) · UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054).

- 6.3.2 Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) — Cobrable · (OK / No OK) Estado del protector de PTFE de la lámpara del ozonizador. Repuesto: UV Liner 263*145*0.8t (PTFE) (3200044415).

6.4 Detección óptica

- 6.4.1 Detector de luz de reacción — Bloqueante · (Texto) Tipo y estado del sensor óptico del detector. Repuesto: Case, Preamplier For AIA-1X0 PRE-01 (3200082587) · Detector (3014060117) · Printed Board Unit (3200092495) · Stay SBB-314(E) L=14 M3 Male/Female (3030021477) · Stay for Preamprifie for APNA-360 (3012223360).

- 6.4.2 Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda — Cobrable · (OK / No OK) Depósitos, humedad o manchas en el lente protector y el filtro óptico del detector.

6.5 Eliminación de ozono residual

- 6.5.1 Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado del deozonizador de salida que elimina el ozono residual antes de la descarga. Repuesto: DO Unit O3 resolver (3200043513).

6.6 Secado del aire de ozonizador

- 6.6.1 Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) — Cobrable · (OK / No OK) Color de los granos de sílica gel en los dos cilindros de secado de aire. Repuesto: Silikagel 500g, Dryer APNA / APHA (3200044017).

- 6.6.2 Temperatura de reactivación del cilindro secador — Bloqueante · (Numérico) Que el cilindro secador inactivo caliente periódicamente para evaporar la humedad.

### 7. Electrónica y control

7.1 Tarjetas electrónicas

- 7.1.1 Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) — Bloqueante · (OK / No OK) Que el LED de operación de la CPU destelle regularmente y no se observen daños térmicos. Repuesto: Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662).

- 7.1.2 Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) — Bloqueante · (OK / No OK) Posición de los DIP switches de configuración del modelo de analizador.

- 7.1.3 Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) — Bloqueante · (OK / No OK) Estado de los terminales de cableado de entradas y salidas, y LED de comunicación I2C (ST0/ST1).

- 7.1.4 Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) — Alerta · (OK / No OK) Integración física del puerto serial y su conexión con el cable CN2 en el puerto de la CPU. Repuesto: Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951).

7.2 Respaldo de reloj y memoria

- 7.2.1 Pila de memoria y reloj RTC — Cobrable · (Presente / Ausente) Voltaje de la batería de litio CR2032 y ausencia de la alarma BATT en pantalla. Repuesto: Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671).

7.3 Display y cableado interno

- 7.3.1 Cintas de datos planas (Tape Wire) — Cobrable · (OK / No OK) Hilos cortados, grietas o malas conexiones en las cintas planas entre la CPU y la RPL. Repuesto: Tape Wire (3010040355).

- 7.3.2 Panel digitalizador táctil (Touch Panel) — Cobrable · (OK / No OK) Respuesta del teclado resistivo al presionar los menús de la interfaz gráfica. Repuesto: Touch Panel (TP-AP370).

7.4 Salidas analógicas

- 7.4.1 Señales de concentración de salida (Mom/Avg) — Bloqueante · (Numérico) Voltaje en los canales CH-7, CH-8 o CH-9 de la parte trasera, medido con multímetro.

7.5 Protección eléctrica

- 7.5.1 Fusibles de entrada de red AC — Bloqueante · (OK / No OK) Continuidad de los fusibles integrados en el conector AC Inlet posterior.

### 8. Filtros y consumibles

8.1 Consumibles del ozonizador

- 8.1.1 Filtro de aire en línea del ozonizador — Cobrable · (OK / No OK) Grado de saturación del filtro de aire de 0,3 micras en la línea de ozono. Repuesto: Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322).

8.2 Depuración de gases

- 8.2.1 Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) — Cobrable · (OK / No OK) Color de las esferas de alúmina activada del depurador BAA-050. Repuesto: Scrubber BAA-050 APNA / APMA (3014061530).

8.3 Filtros de chasis

- 8.3.1 Filtros de esponja de ventilación del chasis — Cobrable · (OK / No OK) Acumulación de polvo en los filtros de esponja de la tapa exterior y del ventilador. Repuesto: Filter Sponge (3012299939).

### 9. Sensores auxiliares

9.1 Temperatura

- 9.1.1 Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) — Bloqueante · (Numérico) Valor de temperatura del sensor óptico en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT.

9.2 Presión

- 9.2.1 Presión interna del detector (PUMP PRESS) — Bloqueante · (Numérico) Presión del detector en el menú ANALOG INPUT.

- 9.2.2 Presión ambiental (AMBIENT PRESS) — Bloqueante · (Numérico) Que el valor del sensor de presión atmosférica sea coherente con la altitud del sitio.

9.3 Tensiones internas

- 9.3.1 Canal de alimentación interna de 24 V DC — Bloqueante · (Numérico) Que la tensión de 24 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT.

- 9.3.2 Canal de alimentación interna de 5 V DC — Bloqueante · (Numérico) Que la tensión de 5 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT.

### 10. Gabinete, montaje e instalación

10.1 Gabinete y chasis

- 10.1.1 Dimensiones físicas externas — Alerta · (OK / No OK) Que el espacio asignado en el rack cumpla con las medidas del chasis del analizador.

- 10.1.2 Masa total del analizador — Alerta · (Numérico) Que la base de soporte o bandeja del rack tolere el peso neto del analizador.

- 10.1.3 Tornillos de fijación de la cubierta superior — Cobrable · (Sí/No) Que todos los tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados. Repuesto: Screw (3030049516).

- 10.1.4 Casquillos de bisagra de la puerta frontal — Cobrable · (OK / No OK) Que la puerta delantera esté acoplada y gire suavemente. Repuesto: Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035).

10.2 Conexiones neumáticas traseras

- 10.2.1 Racores y férulas en los puertos traseros — Bloqueante · (Presente / Ausente) Que todos los puertos neumáticos tengan instaladas las tuercas (Cap Nut) y férulas (Sleeve). Repuesto: Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Sleeve / SO2001-6 (3030021777).

10.3 Entorno de operación

- 10.3.1 Rango de temperatura ambiente del sitio — Alerta · (Numérico) Temperatura ambiente del shelter o estación de monitoreo, medida con termómetro.

- 10.3.2 Límites de humedad relativa ambiente — Alerta · (Numérico) Humedad relativa del shelter, comprobada con higrómetro, para evitar condensación.

- 10.3.3 Límite máximo de altitud de operación — Alerta · (Numérico) Altitud geográfica del sitio de instalación del analizador.