## Instrucciones
INSPECCIÓN FÍSICA DE EQUIPO — SERIE HORIBA AP-370
APMA-370 (CO) · APSA-370 (SO2) · APOA-370 (O3) · APNA-370 (NOx)
Ambientalia — Servicio Técnico · v4.0 · Estructura derivada del prototipo GRIMM EDM180 v1.2
Novedades de la v4.0 — encadenamiento condicional
Hasta la v3.0 los ítems estaban en secuencia: la tabla decía qué verificar, pero no qué hacer
cuando algo salía NO OK. La v4.0 convierte esa lista en un grafo de diagnóstico de 662 enlaces.
Tres columnas nuevas en cada hoja de modelo (en naranja claro, columnas K, L y M):
Si NO OK → causa probable La hipótesis más frecuente para ese hallazgo, según las fuentes.
Si NO OK → verificar (ID) Los ID de los ítems que hay que verificar a continuación, en orden.
«Nodo terminal» significa que no hay más que aislar: se actúa directo.
Si NO OK → acción Qué hacer una vez confirmada la causa.
Y una hoja nueva, «Flujo No OK»: un renglón por cada enlace del grafo, con los ID como
hipervínculos a la fila correspondiente. Su columna «Rama activa» se enciende sola cuando el
ítem de origen queda marcado como hallazgo en la hoja del modelo, así que filtrando por
«Rama activa = SÍ» queda a la vista solo el árbol que la visita de hoy realmente disparó.
Orden en que conviene recorrer el diagnóstico
El Service Manual de la serie APXX-370 impone una jerarquía: verificar en desorden lleva a
diagnósticos falsos, porque una falla de nivel bajo desajusta todas las lecturas de arriba.
1. Suministro eléctrico y control — tensiones internas, tarjetas, comunicaciones.
2. Sistema neumático y hermeticidad — fugas, caudal y presión de bomba.
3. Lazo de control térmico — celda, catalizador, convertidor, deozonizador.
4. Sistema óptico — lámpara, ventanas, filtros, detector.
5. Calibración y ajuste de cero y span — solo cuando los cuatro niveles anteriores estén conformes.
Por eso el grafo casi siempre apunta hacia atrás, del síntoma a su causa: el caudal de muestra
remite al filtro, a la presión de bomba y a las férulas, no al revés. Y por eso hay enlaces en
ambos sentidos entre ítems que se diagnostican mutuamente (caudal y presión de bomba, por
ejemplo): es una red de diagnóstico, no un árbol estricto, y recorrerla en ciclo es legítimo
mientras se avance en el orden de los cinco niveles.
De dónde salió el encadenamiento
De la lista de alarmas del manual de operación de cada modelo, de la sección de troubleshooting
del Service Manual común de la serie APXX-370, de los manuales de mantenimiento y de los
informes MT de Ambientalia, consultados en los cuatro notebooks de NotebookLM. Los síntomas
cubiertos incluyen todas las alarmas del equipo: FLOW 1 y FLO1, PRE1 y PRESS 1, ZERO y SPAN,
LAMP, CELL, CAT y CONV, TS_1, PS_1 a PS_3, BATT, CF e I2C COMM. ERR.
Advertencia: el encadenamiento es una propuesta construida sobre esas fuentes, no un árbol de
decisión publicado por HORIBA. Revísenlo con el equipo de servicio antes de usarlo como
procedimiento formal, sobre todo en las ramas eléctricas y de tarjetas.
Novedades de la v3.0
Nueva columna J, «Criterio de falla»: qué consecuencia tiene que ese ítem resulte no conforme.
Tres niveles, con una lista desplegable en cada celda para poder reclasificar:
Alerta Se registra y se informa. No detiene el proceso ni genera cobro.
Cobrable Genera línea de cotización; alimenta el presupuesto al cliente.
Bloqueante Impide continuar; el equipo no se libera sin resolverlo.
Cuando un hallazgo cae en dos niveles a la vez —un diafragma roto se cotiza y además invalida
la medición— se registró el de mayor consecuencia, es decir Bloqueante. Por eso al armar el
presupuesto conviene revisar también los bloqueantes: muchos llevan repuesto asociado y
generan línea de cotización aunque no estén marcados como cobrables.
Criterio usado para clasificar:
· Bloqueante cuando el hallazgo invalida la medición o impide entregar el equipo en servicio:
coeficientes de calibración fuera de rango, derivas y linealidad fuera de spec,
fugas (férulas o tuercas ausentes, estanqueidad), caudal o presión de bomba fuera
de rango, temperatura de celda o de detector, intensidad de lámpara bajo el umbral
de alarma, eficiencia del convertidor de NO2 a NO, tensiones internas de 24 V y 5 V,
tarjetas sin actividad, fusible abierto y salidas analógicas descalibradas.
· Cobrable consumibles al final de su vida útil y partes que se reemplazan sin que el equipo
quede fuera de servicio: filtros, juntas tóricas, empaques, diafragmas, scrubbers,
sílica gel, HC Cutter, batería, esponjas, panel táctil, bisagras y horómetros vencidos.
· Alerta trazabilidad, configuración y entorno: seriales, etiquetas, número HGS, versión de
firmware, Machine ID, parámetros de la secuencia AIC, DIP switches de comunicaciones,
y condiciones del shelter (temperatura, humedad, polvo, altitud, espacio en rack).
Reparto resultante: 164 ítems bloqueantes, 92 cobrables y 76 de alerta sobre 332. La mitad
bloqueante es consecuencia directa de la regla de «mayor consecuencia»: los ítems que son a la
vez cobrables y bloqueantes quedaron del lado bloqueante. Es una propuesta, no una política
cerrada: revísenla con el equipo de servicio y reclasifiquen desde el desplegable lo que
corresponda al criterio comercial de Ambientalia.
La hoja Resumen incorpora dos tableros nuevos: «Hallazgos por criterio de falla», que cuenta los
no conformes y los que requieren reemplazo por nivel y por modelo, y «Estado de liberación del
equipo», que devuelve el veredicto de cada analizador a partir de los bloqueantes abiertos.
Novedades de la v2.0
1) Nueva columna F, «Cómo se realiza la inspección»: el procedimiento concreto de cada ítem —
por qué menú del equipo se lee el valor, qué se desmonta, con qué instrumento se mide y en
qué condiciones—. Está en verde claro para distinguirla del resto del catálogo.
2) La columna de repuesto pasó a llamarse «Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books)» y
ahora contiene el nombre y el SKU reales de los artículos del catálogo de Ambientalia, no
referencias sueltas de los manuales. Se revisaron los 106 artículos de las categorías
C&R AP Series, C&R APMA-370, C&R APSA-370, C&R APOA-370 y C&R APNA-370.
3) Hoja nueva «Repuestos Zoho»: los 106 artículos del catálogo y a qué ítems quedó asociado
cada uno, incluidos los que no se pudieron asociar.
Qué contiene este libro
Una hoja de inspección por modelo de analizador. Cada hoja es a la vez el catálogo maestro de la
jerarquía (niveles macro N1, subniveles N2 e ítems N3) y la hoja de captura de una visita: las
columnas A a S definen el ítem y las columnas T a X (en amarillo) las diligencia el técnico.
Hojas del libro
APMA-370 (CO) Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 · NDIR con modulación de flujo cruzado
10 niveles macro, 34 subniveles y 80 ítems (35 con repuesto del catálogo Zoho).
APSA-370 (SO2) Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 · Fluorescencia ultravioleta (UVF)
10 niveles macro, 37 subniveles y 96 ítems (35 con repuesto del catálogo Zoho).
APOA-370 (O3) Analizador de ozono HORIBA APOA-370 · Absorción UV no dispersiva (NDUV)
10 niveles macro, 39 subniveles y 80 ítems (30 con repuesto del catálogo Zoho).
APNA-370 (NOx) Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 · Quimiluminiscencia en fase reducida
10 niveles macro, 37 subniveles y 76 ítems (33 con repuesto del catálogo Zoho).
Flujo No OK Los 662 enlaces del grafo de diagnóstico, con hipervínculos y rama activa.
Repuestos Zoho Los 106 artículos del catálogo y su asociación a los ítems de inspección.
Resumen Conformidad por nivel macro, comparativo entre modelos, hallazgos por criterio
de falla y estado de liberación de cada equipo.
Listas Dominios de las listas desplegables.
Origen de la estructura
Los niveles macro, subniveles e ítems se derivaron de los notebooks de NotebookLM «ST HORIBA
APMA-370», «ST HORIBA APSA-370», «ST HORIBA APOA-370» y «ST HORIBA APNA-370», que reúnen los
manuales de operación y de mantenimiento en español de cada modelo, el Service Manual común de la
serie APXX-370, las diapositivas de Service Training, los procedimientos internos de Ambientalia
y los informes de mantenimiento (MT) en sitio. HORIBA no publica una lista de chequeo formalizada
de inspección física, por lo que esta jerarquía es una propuesta construida a partir de los
hallazgos y valores que se repiten en esas fuentes. La columna «Fuente documental» indica de qué
documento salió cada ítem.
Cómo se construyó la columna «Cómo se realiza la inspección»
El procedimiento se redactó a partir de las mismas fuentes que sustentan cada ítem: la ruta de
menú cuando el dato se lee en pantalla (MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, HOUR METER, CAL., etc.),
el desmontaje descrito en el manual de mantenimiento cuando hay que abrir el equipo, y el
instrumento de referencia cuando la verificación es independiente (flujómetro de burbuja,
manómetro de baja presión, multímetro, termohigrómetro, barómetro patrón). Es una redacción
propia, no una transcripción literal del fabricante: revísela y ajústela al protocolo interno
antes de entregarla a un técnico como instructivo formal.
Advertencia de seguridad: varios procedimientos implican abrir el equipo con partes calientes o
con alto voltaje presente (lámpara de xenón del APSA, lámpara del ozonizador del APNA, fuente de
poder, transformador de bomba). Donde aplica, el texto indica desconectar y esperar el enfriamiento.
Cómo se asociaron los repuestos del catálogo Zoho Books
Se consultaron los 106 artículos activos de las cinco categorías indicadas y se asociaron a los
ítems de inspección por correspondencia de número de parte y de descripción del componente. Un
mismo artículo puede quedar asociado a varios ítems (por ejemplo el elemento filtrante PA-10L
aparece en el ítem de inspección visual y en el del horómetro), y un ítem puede tener varios
artículos asociados. Las variantes «-TCA» y «-1PC» del catálogo se muestran como alternativas
del artículo base, no como artículos separados.
No quedaron asociados: los ocho kits anuales (APMA370-SP2A / SP3A y equivalentes de APSA, APOA y
APNA), porque aplican al modelo completo y no a un ítem concreto, y cuatro artículos cuya
descripción en Zoho no permite ubicarlos con certeza: Cable Assembly (3200629117), Printed Board
Unit (3200778525), Switch Seesaw (3030020924) y Filter P8 EPDM (3012167290). Vale la pena
completar su descripción en el catálogo para poder asociarlos en una versión futura.
Correcciones respecto de la v1.0
Al cotejar contra el catálogo aparecieron referencias de la v1.0 que no correspondían:
· Varios ítems del APMA (trampa de humedad, bomba, válvula SV-2, catalizador CAT-1, ventilador)
traían todos el mismo número 3200043946, que no existe como artículo. Se reemplazaron por el
artículo correcto donde lo hay, y se marcaron como pendientes de crear en Zoho donde no.
· El APMA traía la lámpara IR como «AP-XEP-02». AP-XEP-02 es la tarjeta de potencia de la lámpara
de xenón del APSA (artículo 3200092499), no la lámpara del APMA. Se corrigió en ambos modelos.
· En el APNA, el número 3014059379 estaba asignado al filtro óptico del detector, pero en el
catálogo corresponde al O-Ring W del reactor. Se reasignó al ítem de hermeticidad del reactor.
· En el APNA, el número 3014035610 estaba asignado también al orificio crítico; en el catálogo es
la unidad de electroválvula. Se dejó solo en el ítem de electroválvulas.
· La batería de reloj del APMA figuraba como 3030052489; en el catálogo es 3200043671.
Niveles macro comunes a los cuatro modelos
Los diez niveles macro son idénticos en las cuatro hojas, para permitir comparar equipos entre sí
en la hoja Resumen. Lo que cambia entre modelos es el contenido de los subniveles y de los ítems:
el nivel 6 («Banco de medición y óptica») recoge la técnica propia de cada analizador.
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
Qué diligencia el técnico (columnas en amarillo)
Resultado Lista desplegable: Conforme / No conforme / Requiere reemplazo / No aplica / Pendiente.
Valor medido Solo para ítems de tipo Numérico o Fecha. Se contrasta contra los límites (LI/LS) de la misma fila.
Foto adjunta Sí / No / No aplica — si el técnico adjuntó evidencia fotográfica en esta visita.
Observación Texto libre: es lo que después alimenta la redacción del informe.
La columna «Verificación de rango» (V) es automática: compara el valor medido contra los límites
inferior y superior de la fila y devuelve «Dentro de rango», «Fuera de rango» o «Sin dato».
Solo actúa sobre ítems de tipo Numérico.
Criterios usados para «Obligatorio» y «Evidencia fotográfica requerida»
Obligatorio Sí en todos los ítems, salvo los marcados como opcionales en la documentación del
fabricante (por ejemplo el sensor de caudal de muestra o el ozonizador interno).
Evidencia foto. Sí en los ítems de inspección visual (tipo OK / No OK y Presente / Ausente), donde la
fotografía es la evidencia del hallazgo; No en lecturas numéricas y de texto, cuyo
registro es el propio valor. Ajústelo según el protocolo de cada cliente.
Advertencias sobre los límites numéricos
Se incorporaron los valores oficiales encontrados en las fuentes: rangos de caudal y presión de
bomba, coeficientes de calibración de cero y span, derivas diaria y semanal, temperaturas de celda
y de detector, intensidad de lámpara, eficiencia del convertidor de NO2 a NO, tensiones internas de
24 V y 5 V, y periodicidades de reemplazo de consumibles en horas.
Quedan ítems con la leyenda PENDIENTE DE VALIDAR en el criterio de aceptación: son aquellos para los
que ninguna de las fuentes revisadas da un valor numérico (por ejemplo el límite superior del tiempo
de calentamiento del APMA y del APOA, el amperaje exacto de los fusibles, o la vida útil en horas de
la lámpara de xenón del APSA). Se dejan sin límite para no introducir criterios sin respaldo.
Dos observaciones que conviene verificar antes de usar el libro como criterio de aceptación:
1) La temperatura de celda se especifica como «temperatura ambiente + 5 a 15 °C», es decir es un
valor relativo. En el APMA y el APSA se dejaron límites absolutos derivados de una temperatura
ambiente típica de sala; en el APOA se dejó sin límites y el criterio quedó en texto. Conviene
fijar el rango en función de la temperatura real de cada shelter.
2) Para el APNA, el rango de flujo de muestra que aparece en el manual de operación (0,8 a 1,4 L/min)
y el rango de alarma FLO1 del Service Manual (0,6 a 1,5 L/min) son distintos: se registraron ambos
como ítems separados, pero conviene definir cuál se usa como criterio de aceptación en campo.
Nota: para repetir la inspección en una visita futura sin perder el histórico, duplique la hoja del
modelo (clic derecho → Mover o copiar → Crear una copia) antes de diligenciar las columnas T a X.

## APMA-370 (CO)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APMA-370 (CO) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | NDIR con modulación de flujo cruzado
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Criterio de falla | Si NO OK → causa probable | Si NO OK → verificar (ID) | Si NO OK → acción | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido (Power LED) | Color del LED indicador de encendido en el panel frontal | Con el equipo energizado, observar el LED de la esquina inferior del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde fijo (operación normal). Rojo indica alarma activa | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1.1.2 | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alarma (Alarm LED) | Estado de alarma activa verificado mediante el color del indicador frontal | Observar el LED de alarma en el panel frontal. Si está en rojo, entrar a MENU / ALARM y anotar el código de alarma activo antes de continuar. | Sí/No |  | El LED de alarma debe permanecer apagado. Si cambia a rojo indica fallo de hardware o de parámetro | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 3.1.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 9.1.1 | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del display (TFT LCD) | Arranque correcto y despliegue del menú MEAS. sin bloqueos ni líneas muertas | Encender el equipo y observar la secuencia de arranque completa hasta que aparezca la pantalla MEAS. Presionar tres o cuatro botones de menú para confirmar que no hay zonas muertas ni bloqueos. | OK / No OK |  | La pantalla LCD TFT debe encender de forma estable y permitir navegación táctil | Cobrable | Cinta flex del LCD agrietada o suelta; panel táctil o unidad LCD averiados | 7.3.1 ; 7.3.2 ; 7.4.1 | Prueba cruzada con cinta y CPU de servicio; reemplazar la unidad LCD si el fallo sigue en la pantalla |  |  | Sí | Sí | LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065) · LCD Unit chassis, and LCD. (3200618696) | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Versión de programa (firmware) | Lectura de la versión de programa en la pantalla de información de software | En la pantalla táctil ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | Debe coincidir con la versión homologada de fábrica (estándar AP: P1000878001) | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración de fábrica | 7.1.1 | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo transcurrido desde el encendido en frío hasta la estabilización | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta el momento de la inspección o de la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h de calentamiento para estabilizar banco óptico y catalizador antes de medir. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: banco óptico y catalizador aún inestables | 9.1.1 ; 9.1.2 | Esperar a completar el calentamiento; no calibrar ni juzgar derivas hasta entonces | 3 |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie frontal | Presencia y legibilidad del número de serie en el panel frontal inferior | Localizar la placa serigrafiada en la parte inferior del panel frontal, leerla y fotografiarla. Contrastar con la orden de servicio y la hoja de vida del equipo. | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el registro y la hoja de vida de la estación | Alerta | Placa ilegible, despegada, o equipo distinto al de la orden de servicio | 2.1.2 | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Placa de número de serie posterior | Presencia y legibilidad de la placa de datos metálica HORIBA en el panel trasero | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa metálica de datos HORIBA. Verificar que coincida con el serial frontal. | Texto |  | Debe ser legible y coincidir con el serial frontal y la etiqueta de la cabina | Alerta | Placa ilegible o no coincide con la frontal | 2.1.1 | Verificar contra la documentación de fábrica y reportar la discrepancia antes de intervenir |  |  | Sí | No |  | MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Identificación lógica | ID del equipo (Machine ID) | Configuración del código ID del analizador para identificación en red | Ir a MENU / SYSTEM / MACHINE ID y leer el valor configurado. Contrastarlo con el mapa de direcciones del sistema de adquisición de la estación. | Numérico |  | El ID configurado en el menú SYSTEM debe coincidir con el asignado por el sistema de adquisición | Alerta | ID distinto al asignado en el sistema de adquisición | 7.5.1 | Corregir el ID en MENU/SYSTEM y confirmar la llegada del dato al datalogger | 0 | 255 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de choque eléctrico | Etiquetas de advertencia de alto voltaje en cubiertas de placas y transformadores | Con el equipo apagado y desconectado, retirar la cubierta superior y verificar visualmente la presencia y legibilidad de las etiquetas de advertencia sobre cubiertas de tarjetas y transformador. | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas y legibles las advertencias Choque eléctrico 1, 2 y 3 | Alerta | Etiqueta desprendida o ilegible por limpieza con solventes | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de seguridad y dejar constancia del faltante |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Señalización de componentes calientes | Etiquetas adhesivas amarillas de advertencia térmica en zonas de alta temperatura | Con el equipo frío y desconectado, retirar la cubierta superior y verificar la presencia de las etiquetas amarillas de advertencia térmica sobre la carcasa del catalizador y de la bomba. | Presente / Ausente |  | Deben estar adheridas las etiquetas de calor sobre la carcasa del catalizador y de la bomba | Alerta | Etiqueta desprendida por el calor del catalizador o de la bomba | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de advertencia térmica |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Factor de corrección de cero almacenado tras el último ajuste manual o AIC | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración; si parpadea, indica alarma de cero. | Numérico | counts | Debe estar dentro del rango operativo; fuera de él parpadea la alarma ZERO | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 1.3.1 ; 6.4.1 ; 4.3.1 ; 5.3.2 ; 3.2.1 | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Ganancia del detector de CO calibrada con gas patrón y almacenada en memoria | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar; si parpadea, indica alarma de span. | Numérico |  | Debe estar dentro de los límites de amplificación admitidos; fuera de él parpadea la alarma SPAN | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 3.2.1 ; 3.2.2 ; 6.1.1 ; 6.2.2 ; 6.2.1 | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión de entrada de gas patrón | Presión de entrega de gases de referencia (cero y span) en las entradas traseras | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas patrón, aguas arriba de la entrada CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. Ajustar en el regulador del cilindro. | Numérico | kPa | Deben entregarse ligeramente por encima de la presión atmosférica para generar overflow | Bloqueante | Regulador del cilindro mal ajustado o cilindro despresurizado | 3.2.2 | Reajustar el regulador de doble etapa hasta lograr overflow estable | 0 | 0.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Caudal excedente medido por el sensor de flujo opcional de calibración | Con el gas patrón fluyendo, leer el caudal de exceso en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, o medirlo con flujómetro de burbuja en la salida de venteo del arreglo de calibración. | Numérico | L/min | Caudal mínimo 1,2 L/min para que el analizador absorba gas patrón sin aspirar aire ambiente. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Caudal insuficiente: el analizador aspira aire ambiente mezclado con el patrón | 3.2.1 ; 5.3.2 | Subir el caudal por encima de 1,2 L/min y repetir la calibración | 1.2 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera (WAIT) en AIC | Tiempo configurado para purgar la celda y estabilizar lecturas tras conmutar la línea de gas | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo WAIT configurado. Anotarlo y compararlo con el mínimo recomendado por el fabricante. | Numérico | minutos | Tiempo mínimo de retardo tras conmutar la línea de gas; el fabricante recomienda 3 min o más | Alerta | Tiempo insuficiente para purgar la línea de calibración | Nodo terminal — actuar directamente | Subir el WAIT a 3 min o más, según la longitud de la línea instalada | 3 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de sostenimiento (HOLD) en AIC | Tiempo de retención y chequeo de lecturas de salida al finalizar el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo HOLD configurado. Anotarlo junto con el resto de parámetros de la secuencia. | Numérico | minutos | Tiempo de validación posterior a la calibración física de las señales analógicas | Alerta | Parámetro distinto al acordado con la red de monitoreo | Nodo terminal — actuar directamente | Ajustar el HOLD al valor definido por el operador de la red | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Activación de calibración (CAL) en AIC | Selección de la corrección física del factor cero/span durante el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el ajuste CAL (YES / NO). Confirmar con el responsable de la red si la política es corregir factores o solo verificar. | Sí/No |  | Define si se corrigen factores (YES) o solo se realiza lectura de verificación (NO) | Alerta | Ajuste incoherente con la política de la red (corregir factores vs. solo verificar) | Nodo terminal — actuar directamente | Definirlo con el responsable de la red y dejarlo documentado |  |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la entrada de muestra | Aflojar la tuerca del puerto SAMPLE INLET en el panel trasero, extraer la manguera y verificar que la férula de teflón esté montada sobre el tubo. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para asegurar acople hermético libre de aire falso | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso por la entrada de muestra | 5.3.2 ; 5.1.1 ; 3.1.1 | Instalar la férula, reapretar y repetir la prueba de estanqueidad antes de calibrar |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la entrada de muestra | Inspeccionar visualmente el puerto SAMPLE INLET y comprobar que la tuerca de PVDF esté presente y roscada. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para sellar la tubería | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 5.3.2 ; 4.1.1 | Reponer la tuerca de PVDF y repetir la prueba de estanqueidad |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Férula de Exhaust (Sleeve) | Presencia del casquillo de teflón de sellado interno en la salida de escape | Aflojar la tuerca del puerto EXHAUST, extraer la manguera y verificar que la férula de teflón esté montada sobre el tubo. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Debe estar montada la férula para evitar fugas de gases de escape hacia la cabina | Bloqueante | Férula ausente: fuga de gases de escape hacia la cabina | 5.3.2 | Instalar la férula y verificar que el escape quede canalizado |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.4 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Tuerca de Exhaust (Cap Nut) | Presencia de la tuerca plástica de rosca fina en la salida de escape | Inspeccionar visualmente el puerto EXHAUST y comprobar que la tuerca de PVDF esté presente y roscada. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Debe estar presente y roscada firmemente la tuerca PVDF para canalizar el escape | Bloqueante | Tuerca ausente o floja en la salida de escape | 5.3.2 ; 4.1.3 | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
4.1.5 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Conectores neumáticos traseros | Panel Mount Union (SO21521-6 PVDF) | Estado físico e integridad del racor plástico de montaje de panel | Con las mangueras retiradas, inspeccionar el racor pasamuros del panel trasero buscando fisuras en la rosca, deformación o material fatigado. Iluminar con linterna. | OK / No OK |  | Racor libre de fisuras en su rosca o fatiga de material por sobreajuste | Bloqueante | Racor fisurado por sobreapriete o fatiga del plástico | 5.3.2 | Reemplazar el racor pasamuros y repetir la prueba de estanqueidad |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Nivel de colmatación, hollín, polvo o humedad en el filtro frontal de teflón de 54 mm | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Filtro de teflón blanco uniforme, sin partículas ni manchas oscuras que estrangulen el caudal | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 5.1.2 ; 5.1.1 ; 8.1.1 | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Empaque del filtro frontal (PA-10L) | Flexibilidad y ausencia de grietas en la junta elástica plana del portafiltros | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano, flexionarlo entre los dedos y buscar grietas, aplastamiento permanente o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Empaque blando, sin aplastamientos ni deformaciones permanentes que provoquen fugas | Cobrable | Empaque endurecido o aplastado: fuga en el portafiltros | 5.3.2 | Reemplazar el empaque y repetir la prueba de estanqueidad |  |  | Sí | Sí | F-Packing FPM (3200044273) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.2.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Resequedad, microfisuras o deformación de la junta tórica de la tapa del filtro | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o deformación. | OK / No OK |  | Junta de vitón elástica y ligeramente lubricada para garantizar hermetismo de la tapa | Cobrable | Junta reseca o con microfisuras: fuga en la tapa | 5.3.2 | Reemplazar la junta tórica y lubricarla levemente al montar |  |  | Sí | Sí | O-Ring JISB2401 G70 (3200043785) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Acumulación de agua condensada y saturación del depurador de humedad | Con el equipo apagado, retirar la cubierta superior, desmontar la trampa Mist Catcher y verificar si hay agua acumulada en el depósito y el estado del relleno. Vaciar y secar si aplica. | OK / No OK |  | El depósito debe estar libre de condensados y el relleno sin saturación física | Cobrable | Condensado acumulado por línea de muestreo sin trampa, o shelter con oscilación térmica | 4.3.2 ; 3.1.1 ; 10.4.1 | Vaciar y secar la trampa, purgar el circuito con aire seco y corregir el origen del condensado |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (Mist Catcher MC-1) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_V440EL8D_APMA370_260430 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Líneas de teflón internas | Estrangulamientos, dobleces agudos o acumulación de suciedad en mangueras neumáticas | Con la cubierta superior retirada, recorrer visualmente cada tramo de manguera interna buscando dobleces agudos, aplastamientos, decoloración o suciedad. Verificar el asiento de cada racor. | OK / No OK |  | Tuberías de teflón translúcidas, firmes en sus racores y sin dobleces que restrinjan el flujo | Cobrable | Manguera doblada, aplastada o con suciedad interna | 5.1.1 ; 5.1.2 | Rectificar el trazado o reemplazar el tramo afectado |  |  | Sí | Sí |  | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Caudal de gas de muestra a través de la celda de medida en ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con flujómetro de burbuja en el puerto SAMPLE INLET con la línea desconectada. | Numérico | L/min | Caudal nominal de muestreo; fuera de 1,0 a 2,0 L/min se activa la alarma FLOW 1 | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga en el circuito, o diafragma de bomba desgastado | 4.2.1 ; 5.1.2 ; 5.2.2 ; 5.3.2 | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja en SAMPLE INLET y recorrer la rama en ese orden | 1 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Caudal y presión de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Presión de succión generada por la bomba de muestreo en la celda óptica | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Lectura en ANALOG INPUT; un valor mayor o igual a 65 kPa activa la alarma PRE1 | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4.2.1 ; 4.3.2 ; 5.2.2 ; 5.3.2 | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba; si no, está dentro del equipo | 0 | 65 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Estabilidad del motor y rodamientos de la bomba de muestreo (verificación auditiva y táctil) | Con el equipo en marcha y la cubierta retirada, escuchar la bomba y apoyar la mano sobre su carcasa para detectar vibración anormal, golpeteo metálico u oscilación excesiva. | OK / No OK |  | Operación continua y estable, sin golpes metálicos ni oscilación mecánica excesiva | Cobrable | Diafragma roto (siseo de aire) o rodamiento y motor dañados (golpeteo metálico) | 5.2.2 ; 5.2.3 ; 5.1.2 | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad de bomba completa |  |  | Sí | Sí | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Resequedad, porosidad o fisuras de los dos diafragmas de EPDM de la bomba | Apagar el equipo, desmontar los dos cabezales de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando porosidades, fisuras radiales o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | Diafragmas de EPDM elásticos y sin fisuras, para evitar caídas de vacío y de caudal | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado hacia el cabezal | 8.1.2 ; 4.3.1 | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Bomba de muestreo | Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba | Acumulación de depósitos, residuos o polvo negro en las válvulas planas de teflón | Con los cabezales desmontados, limpiar las cámaras y las charnelas de válvula con paño libre de pelusa y verificar que las válvulas planas asienten sin residuos ni deformación. | OK / No OK |  | Cámaras del cabezal y charnelas de válvula limpias para garantizar sellado hermético | Cobrable | Depósitos de polvo negro por filtro colmatado o por operación sin filtro | 4.2.1 | Limpiar cámaras y válvulas planas, y corregir la causa aguas arriba |  |  | Sí | Sí | Sin artículo propio; se atiende con el kit de diafragma de la bomba | MT_U403C0JJ_APMA370_21033001 | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Conmutación cíclica entre gas de muestra y aire de referencia | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, escuchar y palpar la electroválvula SV-2 para confirmar la conmutación cíclica constante. Verificar que no se detenga ni suene irregular. | OK / No OK |  | Debe conmutar neumáticamente de forma cíclica a una frecuencia constante de 1 Hz | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado o fuga interna en la válvula | 6.1.1 ; 6.1.2 ; 9.3.1 | Reemplazar la unidad de electroválvula y verificar que la modulación vuelva a ser rítmica |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas y estanqueidad | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Mantenimiento del vacío sellando el puerto de entrada para detectar fugas | Sellar el puerto SAMPLE INLET con un tapón, dejar la bomba en marcha y observar en ANALOG INPUT que la lectura de presión se estabilice y se mantenga sin fluctuaciones. Restituir la línea al terminar. | OK / No OK |  | El circuito neumático debe mantener el vacío estable sin fluctuaciones tras aislar la succión | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 4.1.1 ; 4.1.2 ; 4.2.3 ; 4.2.2 ; 4.3.2 | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Tensión analógica del canal de medición de CO en ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar SIGNAL (MAIN) y anotar el valor con el equipo midiendo aire ambiente estabilizado. | Numérico | mV | Representa la energía infrarroja del detector para el monóxido de carbono | Bloqueante | Suspensión del banco óptico desmontada, humedad en la celda, o lámpara IR degradada | 6.3.1 ; 6.2.2 ; 6.2.1 ; 4.3.1 | Verificar primero que el bloque óptico flote libre; después óptica y lámpara | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Señales del banco NDIR (modulación de flujo cruzado) | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Tensión analógica del canal de referencia para corregir interferentes | En la misma pantalla ANALOG INPUT, ubicar SIGNAL (COMP) y anotar el valor con el equipo estabilizado. Registrar ambos valores en la misma lectura. | Numérico | mV | Empleada por el firmware para corregir el efecto de otros componentes de la muestra | Bloqueante | Contaminación del canal de compensación o desfase de la tarjeta ADC | 6.2.2 ; 6.3.1 ; 7.1.2 | Limpiar la óptica; si persiste, recalibrar fase y atenuador del canal COMP en modo servicio | 0 | 3000 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Desgaste térmico, estabilidad del haz e integridad del filamento de la fuente IR | Con el equipo apagado y frío, retirar la cubierta y examinar la ampolla de la lámpara IR contra la luz buscando ennegrecimiento interno o filamento deformado. No tocar el vidrio con los dedos. | OK / No OK |  | Filamento activo de forma continua y ampolla libre de manchas severas (indican desgaste) | Bloqueante | Filamento con microfisuras o ampolla ennegrecida por horas de servicio | 6.1.1 ; 3.1.2 | Reemplazar la lámpara IR y recalibrar cero y span |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (lámpara IR del APMA) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 / Service Manual | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Fuente infrarroja y celda óptica | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Suciedad, hollín o humedad en las caras translúcidas del tubo de absorción óptica | Con el equipo apagado y frío, acceder a la celda óptica y examinar las ventanas con linterna, buscando películas, hollín o condensación. Limpiar solo con los materiales indicados en el manual de mantenimiento. | OK / No OK |  | Ventanas limpias y translúcidas para garantizar el paso libre del haz infrarrojo | Cobrable | Depósitos de hollín, o condensación por humedad en la línea de muestra | 4.3.1 ; 6.1.1 | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad |  |  | Sí | Sí |  | MT_2V0CY0DC_APMA370_250930 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Resortes de amortiguación del banco óptico | Presencia y tensión de los 3 resortes que suspenden la celda de medida | Con la cubierta retirada, verificar que los 3 resortes de suspensión del banco óptico estén enganchados en ambos extremos y comparar su longitud libre entre sí para detectar estiramiento. | OK / No OK |  | Los 3 resortes deben estar enganchados y libres de estiramientos o deformaciones | Cobrable | Resorte desenganchado o estirado tras un transporte o una intervención | 6.1.1 ; 6.3.2 ; 5.2.1 | Reponer los tres resortes y comprobar que la celda no toque el chasis |  |  | Sí | Sí | Spring //=001= L=64 K=0.59 (3012161550) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Topes amortiguadores (Stoppers) | Estado físico y flexibilidad de los soportes elásticos que limitan la oscilación de la celda | Inspeccionar los topes de goma en sus zócalos, presionarlos con el dedo para comprobar que conservan elasticidad y verificar que no estén desprendidos ni endurecidos. | OK / No OK |  | Stoppers de goma flexibles en su zócalo, para absorber la vibración inducida por la bomba | Cobrable | Goma endurecida o desprendida de su zócalo | 6.3.1 ; 6.1.1 | Reemplazar los topes y recentrar el bloque óptico |  |  | Sí | Sí | Stopper, Spring //For AIA-1X0 (3012165197) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Presencia e integridad de los tornillos M5x20 que limitan el desplazamiento elástico | Verificar visualmente la presencia de los tornillos M5x20 en los anclajes del chasis y comprobar con destornillador que estén roscados a su posición de ajuste. | Presente / Ausente |  | Deben estar presentes y roscados firmemente los tornillos M5x20 en los anclajes del chasis | Cobrable | Tornillo ausente o desajustado por vibración continua | 6.3.4 ; 6.3.1 | Reponer y ajustar los tornillos M5x20 a su posición de tope |  |  | Sí | Sí | Screw, Stopper //=002=M5X20 For Spring (3012155051) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.3.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Suspensión mecánica del banco óptico | Tuercas hexagonales de fijación | Ajuste y torque de las tuercas M5 en los tornillos de los zócalos amortiguadores | Comprobar con llave del tamaño correspondiente que las tuercas M5 de los zócalos amortiguadores estén ajustadas, sin apretar en exceso para no rigidizar la suspensión. | OK / No OK |  | Tuercas M5 ajustadas firmemente para evitar desprendimiento del bloque óptico | Cobrable | Tuerca floja por la vibración de la bomba | 6.3.3 | Reapretar sin llegar a rigidizar la suspensión |  |  | Sí | Sí | Hexagon Nut // JISB1181(TYP1) M05 (S-ZN3) ROHS (3011000121) | MT_U6RF8092_APMA-370_240311 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Estado y capacidad de conversión del óxido metálico del catalizador interno de CO | Verificar en el horómetro las horas acumuladas del CAT-1 y comprobar en ANALOG INPUT que la temperatura del catalizador sea estable. Una deriva sostenida del cero sugiere agotamiento del relleno. | OK / No OK |  | El catalizador debe asegurar la oxidación del CO en la línea de referencia y evitar derivas del cero | Bloqueante | Relleno de óxido metálico agotado o humedecido | 8.1.3 ; 9.1.2 ; 3.1.1 ; 6.4.2 | Reemplazar el relleno del CAT-1, reiniciar el horómetro y recalibrar el cero |  |  | Sí | Sí | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Purificación de la línea de referencia | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Nivel de colmatación o presencia de aceite en el filtro de microfibra Balston de referencia | Con el equipo apagado, desmontar el filtro coalescente en línea y examinar el elemento de microfibra contra la luz, buscando oscurecimiento, colmatación o presencia de aceite. | OK / No OK |  | Elemento de microfibra limpio, para proteger el catalizador de contaminantes finos | Cobrable | Elemento colmatado o con aceite: restringe la línea de referencia | 6.4.1 ; 3.1.1 | Reemplazar el elemento en línea y recalibrar el cero |  |  | Sí | Sí | Filter Element DFU9900-05-BK APMA / APHA (3200043957) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Limpieza, sujeción y ausencia de corrosión en integrados y zócalos de la placa CPU | Con el equipo apagado y desconectado, retirar la cubierta y examinar la tarjeta CPU con linterna, buscando polvo, sulfatación en zócalos, marcas de calor o condensadores abombados. | OK / No OK |  | Tarjeta lógica limpia, libre de polvo conductivo o rastros de sobrecalentamiento | Bloqueante | Polvo conductivo, sulfatación en zócalos o daño térmico | 7.1.5 ; 9.3.2 ; 7.3.1 | Limpiar y reasentar conectores; si se reemplaza la CPU, inicializarla y recargar la configuración desde CF |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | 1 - LCD design change AP EN / MT_85HHP0N0_APMA370_20022603 | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Configuración física del DIP switch SW2 de modelo en la tarjeta de conversión analógica | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de cada bit. Fotografiar la configuración antes de modificar cualquier posición. | OK / No OK |  | Para el modelo: BIT0 y BIT1 en ON, BIT2 y BIT3 en OFF | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 7.1.3 ; 6.1.1 | Restituir los bits del modelo y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Iluminación de los LED indicadores de fuentes secundarias en la tarjeta ADC-05 | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar los LED de +24 V y +5 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que ambos estén encendidos de forma fija. | OK / No OK |  | Los LED de +24 V y +5 V deben iluminarse en verde fijo | Bloqueante | Falta una de las tensiones de alimentación de la tarjeta | 9.3.1 ; 9.3.2 ; 7.4.1 | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Sobrecalentamientos o quemaduras en relés y transistores de control de la placa RPL | Con el equipo apagado, examinar la tarjeta de relés buscando decoloración por calor, relés con carcasa deformada, soldaduras agrietadas o marcas de arco en las pistas. | OK / No OK |  | Componentes sin daños por sobrecarga; soldaduras intactas sin marcas de cortocircuito | Bloqueante | Relé o transistor quemado por sobrecarga en una salida de contacto | 7.1.5 ; 7.1.6 | Reemplazar la tarjeta RPL y revisar la carga conectada a los contactos de alarma |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / Service Manual | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Frecuencia de parpadeo de los indicadores LED de diagnóstico de la tarjeta de relés | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos los LED ST0 y ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadean, quedan fijos o apagados. | OK / No OK |  | ST1 debe parpadear (H8 activo) y ST0 titilar rápido (I2C activo); luz fija o apagada indica falla | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 7.3.1 ; 7.1.1 ; 7.1.4 | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, ejecutar el memory scan y considerar cambiar la RPL |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | LED indicador de alimentación interna de 5 V en la tarjeta de relés periféricos | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V de la tarjeta RPL y confirmar que esté encendido de forma continua. | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido continuo en verde, indicando que el regulador lógico local opera | Bloqueante | Regulador local sin alimentación o dañado | 9.3.2 ; 7.4.1 | Verificar la llegada de 5 V a la tarjeta antes de reemplazarla |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Switch de selección de alarma general (SW1/SW2 en RPL) | Ajuste de interruptores de asociación de alarma que definen el contacto general | Con el equipo apagado, leer la posición de los microinterruptores de alarma en la tarjeta RPL y contrastarla con el esquema de alarmas acordado con la estación. Fotografiar la configuración. | OK / No OK |  | Posiciones de los microinterruptores en concordancia con el esquema de alarmas de la estación | Alerta | Configuración de alarma distinta a la acordada con la estación | 7.1.4 | Ajustar los microinterruptores al esquema de telemetría y documentarlo |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Batería de litio del reloj de tiempo real (BATT1 / CR2032) | Voltaje DC de la pila de litio de respaldo de hora y secuencia de autocalibración | Con el equipo apagado, extraer la pila del portapilas de la CPU y medir su tensión en vacío con multímetro. Anotar el valor y reinstalarla o reemplazarla según corresponda. | Numérico | V | Un voltaje inferior a 2,5 V activa la alarma BATT | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | Nodo terminal — actuar directamente | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia AIC | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Arrugas, microfisuras o sulfatación en las terminales de los dos buses flex planos | Con el equipo apagado, examinar las dos cintas flex del LCD en toda su longitud y en sus terminales, buscando dobleces marcados, microfisuras o sulfatación en los contactos. | OK / No OK |  | Cables flexibles intactos y firmemente enchufados a la placa CPU, para evitar fallos del panel | Cobrable | Cinta agrietada o terminal sulfatado por humedad del shelter | 1.1.3 ; 7.3.2 | Reemplazar la cinta flex y corregir la humedad del shelter |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) | AP-370 LCD replacement / MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Sensibilidad del panel resistivo al presionar y seleccionar opciones del display | Recorrer los menús de la pantalla presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro, y verificar que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | Desplazamiento ágil y preciso entre menús, sin derivas táctiles ni zonas inoperantes | Cobrable | Delaminación del panel resistivo por humedad, o desgaste por uso con objetos punzantes | 7.3.1 ; 10.4.2 | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina |  |  | Sí | Sí | Touch Panel (TP-AP370) | MT_1JS71VM3_APMA370_21061101 / MT_85HHP0N0_APMA370_220822 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Estabilidad de voltajes e integridad física de condensadores en la fuente principal | Con el equipo apagado, inspeccionar la fuente buscando condensadores abombados o con fuga. Con el equipo energizado, verificar en ANALOG INPUT la estabilidad de los rieles de 24 V y 5 V. | OK / No OK |  | Condensadores sin abombamientos y voltajes secundarios libres de rizado eléctrico | Bloqueante | Condensadores degradados o fuente al final de su vida útil | 9.3.1 ; 9.3.2 ; 10.5.1 | Reemplazar la fuente y verificar la calidad de la red que alimenta el equipo |  |  | Sí | Sí | Power Supply Assy (3200637752) · Power Supply Assy (3200637753) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.4.2 | 7. Electrónica y control | 7.4 Alimentación eléctrica | Transformador de la bomba de muestreo | Tensión AC de salida en el secundario del transformador de aislamiento de la bomba | Con el equipo energizado y las debidas precauciones de alto voltaje, medir con multímetro en modo VAC la tensión en el secundario del transformador de la bomba. | Numérico | V | Transformador de aislamiento de 42 VA; debe suministrar tensión estable a la bobina del motor | Bloqueante | Devanado abierto, o transformador no original instalado | 5.2.1 ; 10.5.1 | Reponer el transformador original de 42 VA | 100 | 120 | Sí | No | Power Transformer APXX-360/370 PUMP:42VA (3200488656) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Conector del cable serial RS-232C | Soldaduras, continuidad y asignación de pines del conector trasero DB9 de datos | Con el equipo apagado, inspeccionar el conector DB9 trasero buscando pines doblados o soldaduras frías, y verificar la continuidad del cable con multímetro según el esquema de pines. | OK / No OK |  | Pines 2 y 3 cruzados, pin 5 a tierra y pines 7-8 puenteados para habilitar el enlace serial | Alerta | Cable recto en lugar de cruzado, o pines sin el puente 7-8 | 7.5.2 ; 2.2.1 | Usar cable cruzado con puente local 7-8 y verificar la descarga de datos |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) | I.X.X.X-X Instructivo Descarga de Datos Horiba AP | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones | Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) | Presencia e integración de la placa serial dedicada en el conector CN2 | Retirar la placa ciega trasera y verificar visualmente si la tarjeta AP-SIO-04 está instalada y conectada al conector CN2 de la CPU mediante su cable. | Presente / Ausente |  | Tarjeta SIO acoplada firmemente en el conector CN2 de la CPU si se implementa descarga remota | Alerta | Tarjeta ausente o cable CN2 desconectado | 7.5.1 | Instalar o reasentar la tarjeta SIO y verificar el enlace a 19200 bps |  |  | Sí | Sí | RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L | Horas de uso acumuladas del filtro frontal en la pantalla HOUR METER | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del filtro de partículas. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el elemento. | Numérico | horas | Cambio preventivo recomendado cada 2 semanas de uso (336 h) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos semanas | 4.2.1 | Reemplazar el elemento y reiniciar el contador | 0 | 336 | Sí | No | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Horas acumuladas de operación de los diafragmas en la pantalla HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Contador para planificar el reemplazo anual de las membranas elásticas de la bomba | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo anual | 5.2.2 | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador | 0 | 8760 | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) | Horas de operación acumuladas del catalizador oxidante de CO en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el relleno. | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo del relleno del catalizador cada 2 años | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 6.4.1 | Reemplazar el relleno y reiniciar el contador | 0 | 17520 | Sí | No | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA (3014059457) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1) | Horas de uso acumuladas de la trampa secadora de humedad en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la trampa. | Numérico | horas | Contador para planificar la sustitución anual de la trampa Mist Catcher MC-1 | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo anual | 4.3.1 | Reemplazar la trampa y reiniciar el contador | 0 | 8760 | Sí | No | Sin artículo en el catálogo (Mist Catcher MC-1) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas acumuladas de la bomba completa (P-1-B) | Horas de funcionamiento de la unidad de bomba electromecánica completa en HOUR METER | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la unidad de bomba (P-1-B). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la bomba. | Numérico | horas | Contador para programar el reemplazo o reconstrucción del motor de bomba cada 2 años | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 5.2.1 | Programar el reemplazo de la unidad de bomba y reiniciar el contador | 0 | 17520 | Sí | No | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) | P-ST-019-MAN MTTO APMA370 V2 | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Filtros de chasis | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Acumulación de polvo e integridad física de los filtros de esponja superiores del chasis | Retirar las esponjas de la cubierta y del ventilador, examinarlas a contraluz y comprobar el paso de aire. Lavarlas con agua y dejarlas secar completamente antes de reinstalar. | OK / No OK |  | Esponjas de poliuretano limpias y permeables al aire, para mantener la refrigeración interna | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 10.2.1 ; 9.1.1 | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_191TE0NC_APMA370_241226 / MT_U7D80D0J_APMA370_260116 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Temperatura del compartimiento calentado de la celda óptica en ANALOG INPUT | Leer el valor CELL en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala. Verificar que la diferencia esté dentro de lo especificado. | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C (rango típico 30 a 55 °C) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 10.4.1 ; 7.1.3 ; 8.2.1 | Descartar primero la sala; una lectura absurda (muy alta o negativa) apunta al termistor | 30 | 55 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Lazo térmico de temperatura del catalizador de CO para oxidación de la referencia | Verificar en ANALOG INPUT que no haya alarma de temperatura de catalizador, y confirmar por tacto con el debido cuidado que la carcasa del CAT-1 esté caliente. | OK / No OK |  | Temperatura del horno catalítico estable; su descenso drástico dispara la alarma CAT | Bloqueante | Calentamiento incompleto, resistencia abierta o termocupla dañada | 1.3.1 ; 6.4.1 ; 7.1.4 | Esperar 1 h de calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y termocupla |  |  | Sí | Sí | Heat Insulator (3012168489) | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión barométrica ambiental (AMBIENT) | Presión barométrica registrada por el transductor piezoeléctrico en ANALOG INPUT | Leer el valor AMBIENT en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y compararlo con la presión barométrica de referencia del sitio. | Numérico | kPa | Presión ambiental del sitio; usada para corregir la densidad del gas según la altitud | Bloqueante | Sensor descalibrado por la altitud del sitio, o transductor dañado | 9.2.2 | Compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT; si no responde, reemplazar la tarjeta que integra el sensor | 50 | 115 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Desviación de los sensores de presión | Desvío entre las lecturas internas de presión y los barómetros de referencia | Con un barómetro patrón calibrado junto al equipo, comparar su lectura contra el valor AMBIENT en pantalla y calcular la desviación porcentual. | Numérico | % | La desviación entre el patrón externo y el valor en pantalla debe ser menor al 2 % | Bloqueante | Corrimiento de offset del transductor respecto al barómetro patrón | 9.2.1 ; 5.1.2 | Ajustar el offset por software y volver a comparar contra el patrón | 0 | 2 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 24 V | Tensión del bus DC secundario de alimentación de periféricos en ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 24 V ± 0,5 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 7.4.1 ; 10.5.1 | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Tensión interna del riel DC 5 V | Tensión de alimentación regulada del microcontrolador lógico en ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe estar dentro de la tolerancia de 5 V ± 0,5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 7.4.1 ; 10.5.1 | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 / Service Manual | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Alineación e integridad física de la puerta del panel frontal del gabinete | Abrir y cerrar la puerta frontal varias veces, verificar que encaje sin forzar y que quede a ras del chasis, y comprobar que la pantalla se pueda presionar sin que la puerta ceda. | OK / No OK |  | Puerta encajada firmemente, sin desniveles que impidan presionar adecuadamente la pantalla | Cobrable | Bisagra descolgada o casquillo desgastado | 10.1.2 ; 10.1.3 | Reponer casquillos y eje, y realinear la puerta |  |  | Sí | Sí | Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988) | MT_56X1BA8G_APMA370_260109 / MT_2V0CY0DC_APMA370_20060501 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los casquillos en los puntos de pivote del panel frontal basculante | Con la puerta abierta, inspeccionar los puntos de pivote superior e inferior y verificar la presencia de los casquillos plásticos. Comprobar que no haya holgura lateral. | Presente / Ausente |  | Casquillos plásticos de nylon en buen estado, para alinear simétricamente la apertura | Cobrable | Casquillo de nylon desgastado o ausente | 10.1.1 | Reemplazar los casquillos de bisagra |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Eje de bisagra de la puerta frontal | Presencia de los pasadores cilíndricos metálicos de rotación de la bisagra | Con la puerta abierta, verificar que los pasadores metálicos de la bisagra estén introducidos a tope y no sobresalgan ni estén desplazados. | Presente / Ausente |  | Pasadores metálicos introducidos a tope, para articular con seguridad la compuerta | Cobrable | Pasador desplazado o ausente | 10.1.1 | Reponer el pasador a tope |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinge-Shaft (3012297312) | MT_P4B4CK60_APMA370_220511 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Ventilación | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Operación del ventilador posterior de extracción activa de aire caliente | Con el equipo energizado, aproximar la mano o una tira de papel a la rejilla posterior para confirmar el flujo de aire, y escuchar el ventilador buscando ruido de rodamiento. | OK / No OK |  | Ventilador girando de forma estable, sin polvo extremo ni ruidos de rodamientos desgastados | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 8.2.1 ; 9.1.1 | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (ventilador posterior) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_191TE0NC_APMA370_241226 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Rieles o bandeja de base en rack de 19 pulgadas | Presencia de guías de soporte o bandeja base para montaje del analizador en gabinete | Inspeccionar visualmente por debajo del equipo si está apoyado sobre bandeja o rieles, y comprobar presionando el frente del chasis que no haya flexión ni juego. | OK / No OK |  | Base metálica firme para sostener el analizador (16 kg) y evitar la flexión frontal | Alerta | Equipo apoyado solo por el frente: flexión del chasis | Nodo terminal — actuar directamente | Instalar bandeja o rieles de soporte antes de cerrar el servicio |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Montaje en rack | Holgura con el fondo del rack | Separación libre entre el chasis posterior y la cubierta o puerta del rack | Medir con flexómetro la distancia entre el panel trasero del equipo y la puerta o pared posterior del rack, con las mangueras y cables ya instalados. | Numérico | mm | Mínimo 150 mm en la parte trasera para mangueras neumáticas y ventilación. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 4.3.2 ; 10.2.1 | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Temperatura ambiental de operación de la sala | Temperatura controlada del shelter para asegurar condiciones termoestables | Medir la temperatura de la sala con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar también el valor máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Rango de operación del analizador para mantener estabilidad óptica y química | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 9.1.1 ; 10.4.2 | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Límite higrométrico del aire ambiente en el shelter para temperaturas menores a 31 °C | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | %HR | Humedad relativa máxima 80 % para evitar condensaciones ópticas internas | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de sulfatación del panel | 4.3.1 ; 7.3.2 | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo | 0 | 80 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.4.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Condiciones ambientales del sitio | Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C | Límite higrométrico descendente conforme aumenta la temperatura entre 31 y 40 °C | Con la temperatura de sala medida entre 31 y 40 °C, calcular el límite de humedad interpolando linealmente entre 80 % a 31 °C y 50 % a 40 °C, y comparar con la humedad medida. | Numérico | %HR | Humedad máxima controlada linealmente entre 80 % (31 °C) y 50 % (40 °C) | Alerta | Humedad por encima del límite interpolado para esa temperatura | 10.4.1 ; 10.4.2 | Bajar temperatura o humedad hasta entrar en la curva admisible | 0 | 50 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente
10.5.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.5 Suministro eléctrico | Variación de tensión nominal AC | Variación de tensión de la red eléctrica AC en la toma de corriente del analizador | Medir con multímetro en modo VAC la tensión en la toma de corriente que alimenta el equipo, en operación normal. Repetir la medición si la estación tiene planta o UPS conmutando. | Numérico | V | Rango tolerado por la fuente interna para operación óptima (nominal 220 V AC) | Bloqueante | Red inestable, o planta y UPS conmutando fuera de rango | 7.4.1 | Estabilizar la alimentación antes de juzgar cualquier lectura eléctrica del equipo | 198 | 264 | Sí | No |  | P-ST-018-MAN OPER APMA 370 V2 | Pendiente

## APSA-370 (SO2)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APSA-370 (SO2) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Fluorescencia ultravioleta (UVF)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Criterio de falla | Si NO OK → causa probable | Si NO OK → verificar (ID) | Si NO OK → acción | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de encendido del panel frontal | Estado de iluminación del LED de encendido con el analizador energizado | Con el equipo energizado, observar el LED de encendido del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal; cambia a rojo si existe alarma activa | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1.2.2 | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Inicialización de parámetros en SRAM | Carga de datos lógicos y ausencia de errores de inicialización al arrancar la CPU | Encender el equipo y observar la secuencia de arranque completa, verificando que no aparezcan mensajes de error de memoria y que cargue automáticamente la pantalla MEAS. | OK / No OK |  | Arranque limpio sin errores de memoria y con la pantalla MEAS cargada automáticamente | Bloqueante | Batería de respaldo agotada o memoria corrompida por picos de tensión | 7.2.1 ; 7.1.9 | Reemplazar la batería y reconfigurar; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración desde CF |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Indicador de alarmas activas en pantalla | Presencia del botón ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla principal | Observar la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el botón ALARM, presionarlo y anotar todos los códigos activos antes de continuar. | Sí/No |  | El botón de alarma no debe estar visible en la pantalla MEAS en condiciones normales | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 6.1.1 ; 5.1.1 ; 5.1.2 ; 9.1.1 | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico de software | Identificación del programa en menú | Versión y número de programa en la pantalla de información del sistema | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa en pantalla. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | Debe mostrar el código de programa estándar de fábrica (AP: P1000878001 / EN: P1000877001) | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración de fábrica | 7.1.9 | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento y estabilización | Tiempo transcurrido desde el encendido hasta la calibración o la medición en campo | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h de estabilización; se recomienda 24 a 48 h para mediciones de campo estables | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara y HC Cutter aún inestables | 6.1.1 ; 9.1.1 ; 6.3.1 | Esperar el calentamiento completo (24 h tras un arranque en frío) antes de calibrar | 3 | 48 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
1.3.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Ajuste del minuto de reset de integración | Minuto del reloj en el que se ejecuta el reset de integración (RESET TIME) | Ir a MENU / SYSTEM / RESET TIME y leer el minuto configurado. Contrastarlo con el requerimiento del sistema de adquisición de la estación. | Numérico | minutos | Debe estar ajustado a 00 o 30 min según los requerimientos del sistema de adquisición | Alerta | Parámetro distinto al requerido por el sistema de adquisición | Nodo terminal — actuar directamente | Ajustar RESET TIME al valor acordado con el operador de la red | 0 | 30 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Legibilidad e integridad del serial del fabricante en la placa posterior metálica | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa metálica de datos HORIBA. Fotografiarla y anotarla en la hoja de campo. | Texto |  | Debe ser legible y registrarse en la hoja de campo | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 2.1.2 | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número HGS del analizador | Identificación del número HGS del analizador y del sistema para trazabilidad de repuestos | Buscar el número HGS en la placa del equipo o en la documentación de entrega de fábrica y anotarlo. Es el dato que permite pedir repuestos con la configuración correcta. | Texto |  | El número HGS debe estar identificado en la placa del equipo o en la documentación de fábrica | Alerta | HGS no documentado: impide pedir repuestos con la configuración correcta | 2.1.1 | Solicitar el HGS a fábrica y registrarlo en la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alto voltaje (lámpara) | Presencia y legibilidad de la etiqueta de peligro de choque eléctrico cerca de la lámpara | Con el equipo apagado, desconectado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de choque eléctrico junto al bloque óptico de la lámpara. | Presente / Ausente |  | La etiqueta Choque Eléctrico 1 debe estar adherida y legible cerca del bloque óptico | Alerta | Etiqueta desprendida o ilegible | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de seguridad y dejar constancia del faltante |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Etiqueta de peligro de quemadura térmica en componentes que acumulan calor | Con el equipo apagado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia de las etiquetas de componente caliente sobre la carcasa de la bomba y del HC Cutter. | Presente / Ausente |  | La etiqueta de componente caliente debe estar visible en la bomba y en el HC Cutter | Alerta | Etiqueta desprendida por el calor de la bomba o del HC Cutter | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de advertencia térmica |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Coeficiente almacenado en el menú de calibración para el ajuste de cero | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de los límites de tolerancia lógicos definidos por firmware | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 1.3.1 ; 6.3.2 ; 5.1.5 ; 4.1.3 ; 5.3.1 | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Coeficiente de ganancia de pendiente almacenado tras la calibración de span | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | Dentro de la tolerancia de ganancia de software; en campo se ubica típicamente entre 0,9 y 1,3 | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o electroválvula con fuga | 3.1.3 ; 6.1.1 ; 5.3.2 ; 3.2.1 | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) | Ajuste de la concentración de gas patrón en la pantalla de edición de span | Ir a MENU / CAL. / SPAN CONC. y leer el valor configurado. Contrastarlo contra el certificado del cilindro de gas patrón que se va a utilizar. | Numérico | ppm | Debe configurarse el valor nominal exacto del cilindro de gas patrón de SO2 a utilizar | Bloqueante | Valor no coincide con el certificado del cilindro en uso | 3.1.2 | Corregir el valor en el menú y repetir la calibración de span | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Estabilidad de la presión de suministro en la entrada de gas de calibración | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | Pa | La presión del gas de calibración debe mantenerse regulada para asegurar estabilidad neumática | Bloqueante | Regulador del cilindro mal ajustado o cilindro despresurizado | 3.1.2 | Reajustar el regulador de doble etapa y repetir la calibración | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de espera para estabilización en AIC (WAIT) | Tiempo de estabilización tras la conmutación de líneas de gas en calibración automática | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo WAIT configurado. Anotarlo y verificar que dé margen suficiente de purga para la línea instalada. | Numérico | minutos | Ajuste de tiempo para garantizar purga y estabilización completa de las lecturas | Alerta | Tiempo insuficiente para purgar la línea de calibración | Nodo terminal — actuar directamente | Subir el WAIT a 20 min o más, según la longitud de la línea instalada | 20 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Tiempo de retención en AIC (HOLD) | Tiempo de validación para registrar y verificar lecturas tras volver a MEAS | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el tiempo HOLD configurado. Anotarlo junto con el resto de parámetros de la secuencia. | Numérico | minutos | Tiempo configurado para la verificación posterior a la calibración | Alerta | Parámetro distinto al acordado con la red de monitoreo | Nodo terminal — actuar directamente | Ajustar el HOLD al valor definido por el operador de la red | 0 | 999 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.3.3 | 3. Estado de calibración | 3.3 Secuencia de autocalibración (AIC) | Habilitación de calibración en AIC (CAL YES/NO) | Especificación de si se permite actualizar los coeficientes tras el AIC | Ir a MENU / MAINTENANCE / AIC y leer el ajuste CAL (YES / NO). Confirmar con el responsable de la red si la política es corregir factores o solo verificar. | Sí/No |  | YES actualiza automáticamente los coeficientes; NO solo calcula las derivas sin alterarlos | Alerta | Ajuste incoherente con la política de la red | Nodo terminal — actuar directamente | Definirlo con el responsable de la red y dejarlo documentado |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Introducir gas cero y dejar estabilizar; anotar la lectura, repetir la medición 24 h después en las mismas condiciones y calcular la diferencia. | Numérico | ppb/día | Desviación máxima diaria de la lectura del cero en rangos bajos | Bloqueante | Scrubber de referencia agotado, microfuga, o inestabilidad térmica de la sala | 6.3.2 ; 5.1.5 ; 10.1.1 | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos menores o iguales a 0,2 ppm | Introducir gas cero y anotar la lectura; repetir la medición una semana después en las mismas condiciones y calcular la diferencia. | Numérico | ppb/semana | Desviación máxima semanal de la lectura del cero en rangos bajos | Bloqueante | Degradación progresiva del scrubber o del HC Cutter | 6.3.2 ; 6.3.1 ; 8.1.2 | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva diaria de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Introducir gas cero en el rango alto de trabajo y anotar la lectura; repetir 24 h después y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación máxima diaria del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | Bloqueante | Fuga neumática o contaminación del aire cero | 5.1.5 ; 4.3.1 ; 6.3.2 | Ubicar la fuga o cambiar el aire cero y repetir la medición a 24 h | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva de cero (Zero Drift) | Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Deriva semanal de cero máxima permitida en rangos superiores a 0,2 ppm | Introducir gas cero en el rango alto de trabajo y anotar la lectura; repetir una semana después y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación máxima semanal del cero respecto al fondo de escala, en rangos altos | Bloqueante | Degradación de consumibles de referencia o del sellado neumático | 6.3.2 ; 5.1.5 | Reemplazar los consumibles vencidos y repetir el seguimiento semanal | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.5.1 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Deriva diaria de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir 24 h después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación diaria máxima tolerada de la lectura de span | Bloqueante | Pérdida de intensidad de la lámpara, óptica sucia, o caudal inestable | 6.1.1 ; 6.2.4 ; 5.1.1 | Recorrer la rama óptica y neumática antes de reajustar el span | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.5.2 | 3. Estado de calibración | 3.5 Deriva de span (Span Drift) | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Deriva semanal de span máxima permitida con variación térmica dentro de 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir una semana después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Desviación semanal máxima tolerada de la lectura de span | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara de xenón o ensuciamiento progresivo de la óptica | 8.1.5 ; 6.1.1 ; 6.2.5 | Programar el cambio de lámpara y la limpieza óptica | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
3.6.1 | 3. Estado de calibración | 3.6 Linealidad | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Desviación máxima de cada punto de una calibración multipunto respecto a la recta de regresión | Realizar una calibración multipunto con dilutor, ajustar la recta de regresión y calcular para cada punto la diferencia respecto a la línea de mejor ajuste, en porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | Diferencia máxima respecto a la línea de mejor ajuste, conforme a la normativa de calibración | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o no linealidad del detector | 3.2.1 ; 5.1.5 ; 6.2.6 | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo | -2 | 2 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Estado del elemento filtrante PA-10L | Grado de saturación y oscurecimiento del filtro de teflón de 54 mm del panel frontal | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Debe verse limpio, sin hollín ni decoloración marrón; reemplazar cada 2 semanas | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 5.1.2 ; 5.1.1 ; 8.1.1 | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Elasticidad y sellado del O-ring de la tapa del portafiltros frontal | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o aplastamiento permanente. | OK / No OK |  | Sin resequedad, fisuras ni deformación por aplastamiento; reemplazar cada 1 año | Cobrable | Junta reseca o aplastada: fuga en la tapa del portafiltros | 5.1.5 | Reemplazar la junta tórica y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Humedad en el portafiltros | Presencia de condensación de agua líquida en la caja del portafiltros frontal | Con el portafiltros abierto, pasar un paño limpio por el interior del vaso y verificar si sale húmedo. Revisar también la manguera aguas arriba en busca de gotas. | Sí/No |  | Debe estar completamente seco; la presencia de agua indica falla en trampas de condensado previas | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o condensación por oscilación térmica del shelter | 4.2.1 ; 4.2.2 ; 10.1.1 ; 5.1.3 | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y corregir el origen del agua antes de volver a medir |  |  | Sí | No |  | MT_B8RUT7HE_APSA370_20111702 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Integridad de la línea de teflón | Estrangulamientos, fisuras o fugas físicas en la tubería de muestreo | Recorrer la línea de muestreo desde la sonda hasta el equipo buscando dobleces agudos, aplastamientos, empalmes improvisados o tramos vencidos. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Tubería de teflón de 6 mm OD libre de dobleces agudos y bien ajustada | Cobrable | Manguera doblada, fisurada o con empalmes improvisados | 5.1.1 ; 4.1.3 | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.2.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Protección térmica de las líneas | Aislamiento de las tuberías de muestra frente a corrientes de aire frío directo | Verificar el recorrido de la línea de muestreo dentro del shelter y comprobar que no pase frente a la descarga del aire acondicionado. Palpar la línea buscando tramos anormalmente fríos. | OK / No OK |  | No deben estar expuestas a corrientes de aire frío (p. ej. aire acondicionado) para evitar condensados | Alerta | Línea expuesta a la descarga del aire acondicionado: condensación puntual | 4.1.3 ; 10.1.1 | Redirigir la línea fuera del chorro de aire frío o aislarla térmicamente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Presencia y estado del casquillo de soporte en las uniones de teflón posteriores | Aflojar las tuercas de los puertos INLET y EXHAUST, extraer las mangueras y verificar que cada tubo tenga su férula de teflón montada. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Los casquillos de 6 mm deben estar presentes en las uniones traseras para garantizar el sellado | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 5.1.5 ; 5.1.1 ; 3.1.1 | Instalar las férulas de 6 mm y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas traseras | Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros | Presencia y torque de las tuercas plásticas para tuberías de teflón de 6 mm | Inspeccionar visualmente los puertos traseros y comprobar que las tuercas de PVDF estén presentes y roscadas. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | Presente / Ausente |  | Deben estar completas y debidamente ajustadas para evitar fugas neumáticas | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 4.3.1 ; 5.1.5 | Reponer las tuercas de PVDF y reapretar |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Flujo del gas de muestra a través de la celda óptica medido por el analizador | Leer el valor SAMPLE en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con flujómetro de burbuja en el puerto SAMPLE INLET con la línea desconectada. | Numérico | L/min | El flujo debe mantenerse estable dentro de los límites de diseño neumático | Bloqueante | Filtro colmatado, diafragma desgastado, o capilar restrictor obstruido | 4.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.3 ; 5.1.4 | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja y recorrer la rama en ese orden | 0.6 | 1 | Sí | No | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Vacío de arrastre absoluto generado en la succión interna del analizador | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Debe mantenerse por debajo del umbral de alarma; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4.1.1 ; 5.1.3 ; 5.1.5 ; 4.2.1 | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba |  | 65 | Sí | No | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Integridad del diafragma de la bomba | Estado de las membranas de diafragma de doble cabezal de la bomba | Apagar el equipo, desmontar los cabezales de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando fisuras, perforaciones o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | Sin fisuras, grietas ni roturas; el desgaste causa baja de vacío, ruidos y disminución de flujo | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 8.1.4 ; 4.1.3 ; 5.1.4 | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) · Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
5.1.4 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Válvulas del cabezal de la bomba | Estado físico y sello elástico de las juntas de flapper del cabezal | Con los cabezales desmontados, retirar las válvulas de flapper, limpiarlas y verificar que asienten planas sobre su sede, sin deformación ni partículas atrapadas. | OK / No OK |  | Las válvulas elastoméricas deben estar limpias de partículas y sin deformaciones | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 5.1.3 ; 4.1.1 | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.1.5 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba y caudal de muestra | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Uso de cinta selladora en las juntas roscadas de unión neumática a la bomba | Al reinstalar la bomba, verificar que las juntas roscadas lleven cinta de teflón y comprobar que no haya fuga aplicando agua jabonosa sobre cada unión con la bomba en marcha. | OK / No OK |  | Las juntas roscadas deben sellarse con cinta de teflón para evitar fugas | Bloqueante | Junta roscada sin cinta de teflón, o unión floja tras el mantenimiento | 5.1.2 ; 4.3.1 ; 4.1.2 | Aplicar agua jabonosa en cada unión con la bomba en marcha para ubicar la fuga y resellar |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Aire de purga del HC Cutter | Caudal de purga del HC Cutter | Flujo de aire de purga por la línea del eliminador de hidrocarburos | Medir con flujómetro de burbuja el caudal en la línea de purga del HC Cutter, o leer el valor en ANALOG INPUT si el equipo tiene el sensor de flujo opcional instalado. | Numérico | L/min | Flujo de aire limpio necesario para la correcta remoción de hidrocarburos interferentes | Bloqueante | Filtro de aire F-2 saturado, capilar de purga obstruido, o pérdida general de vacío | 8.1.1 ; 6.3.1 ; 5.1.2 | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y verificar que el capilar de purga esté libre | 2 | 3 | Sí | No | HC Cutter (3014059458) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Conmutación física del solenoide al activar el modo ZERO | Con el equipo en modo ZERO, escuchar y palpar la electroválvula SV3 para confirmar su conmutación, y verificar en pantalla que la lectura responda al cambio de línea. | OK / No OK |  | Debe conmutar sin fugas internas y dirigir el flujo de gas cero hacia la celda | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 3.1.1 ; 9.4.1 | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de cero |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de span (SV7) | Conmutación física del solenoide al activar el modo SPAN | Con el equipo en modo SPAN, escuchar y palpar la electroválvula SV7 para confirmar su conmutación, y verificar que el gas patrón llegue efectivamente a la celda. | OK / No OK |  | Debe activarse herméticamente para direccionar el gas patrón hacia la celda | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 3.1.2 ; 9.4.1 | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de span |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Válvulas solenoides | Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) | Cambio entre la línea de muestreo de campo y la línea de calibración posterior | Conmutar el equipo de MEAS a calibración y confirmar audiblemente la actuación de SV8, verificando que la respuesta en pantalla sea inmediata y sin retardos anómalos. | OK / No OK |  | Debe operar de forma instantánea al conmutar de MEAS a calibración (ZERO o SPAN) | Bloqueante | Conmutación lenta o incompleta entre línea de campo y línea de calibración | 3.1.1 ; 9.4.1 | Reemplazar la electroválvula; una conmutación incompleta mezcla muestra y patrón |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Flujo del gas de salida liberado por el puerto posterior EXHAUST | Medir con flujómetro de burbuja el caudal en el puerto EXHAUST del panel trasero, con la línea de escape desconectada y el equipo en operación normal. | Numérico | L/min | Flujo de escape en operación normal; debe mantenerse por debajo de 0,8 L/min | Alerta | Contrapresión en la línea de escape o restricción aguas abajo | 5.4.2 ; 5.1.2 | Liberar la línea de escape y verificar que descargue a un punto seguro sin restricción |  | 0.8 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
5.4.2 | 5. Sistema neumático | 5.4 Escape | Presión de descarga del gas de escape | Estabilidad de presión en la línea posterior de descarga del gas medido | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de escape aguas abajo del puerto EXHAUST y verificar que no haya contrapresión fuera del rango. | Numérico | Pa | La línea de descarga debe estar libre de contrapresión, dentro del rango seguro | Alerta | Línea de escape obstruida, demasiado larga, o descargando contra presión | 5.4.1 | Acortar o redirigir la línea de escape | -490 | 490 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Lectura del voltaje de la lámpara en el menú de entradas analógicas | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar LAMP y anotar el valor con el equipo estabilizado y al menos 30 min después del encendido. | Numérico | mV | Lámpara nueva entre 500 y 1100 mV; por debajo de 200 mV se activa alarma y debe reemplazarse | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 8.1.5 ; 6.1.2 ; 6.1.3 ; 6.2.4 ; 6.2.1 | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646 | 200 | 1100 | Sí | No | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Contacto del socket y terminales de la lámpara | Corrosión u oxidación en el socket de la lámpara de alta tensión (1000 V) | Con el equipo apagado, desconectado y descargado, retirar la lámpara de su socket y examinar los pines y contactos con lupa, buscando hollín, oxidación o marcas de arco. | OK / No OK |  | Pines y contactos limpios y sin hollín, para evitar arcos eléctricos de alta tensión | Cobrable | Hollín u oxidación en los pines por arcos de alta tensión | 6.1.1 | Limpiar los terminales o reemplazar el cableado del socket |  |  | Sí | Sí | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | MT_829WE09R_APSA370_241031 | Pendiente
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara | Medición y calibración del voltaje de la lámpara en cátodo y ánodo de D16 en la tarjeta de potencia | Con SW1 en EXT, medir con multímetro entre el cátodo y el ánodo de D16 en la tarjeta de potencia y ajustar el potenciómetro VR2 hasta el valor especificado. Trabajo de alto voltaje. | Numérico | V | Ajuste para lámpara nueva mediante el potenciómetro VR2 (HV.C) con SW1 en EXT | Cobrable | Potenciómetro VR2 desajustado tras cambiar la lámpara | 6.1.1 | Ajustar a 950 V con SW1 en EXT y volver a leer LAMP en ANALOG INPUT | 945 | 955 | Sí | No | Printed Board Unit AP-XEP-02 (3200092499) | Ajuste_lampara_APSA | Pendiente
6.1.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Lámpara de excitación UV | Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón | Envejecimiento y desgaste de los electrodos emisores de la lámpara L4646 | Con el equipo apagado y la lámpara extraída, examinar la ampolla contra la luz buscando electrodos quemados o depósitos oscuros en el vidrio. No tocar el vidrio con los dedos. | OK / No OK |  | Los electrodos internos no deben verse excesivamente quemados ni presentar depósitos negros | Cobrable | Envejecimiento normal por horas de destello | 8.1.5 ; 6.1.1 | Reemplazar la lámpara L4646 y reajustar la tensión de alimentación |  |  | Sí | Sí | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Integridad del espejo del detector y su holder | Estado del espejo cóncavo detector y su fijación en el holder del bloque óptico | Con el equipo apagado, acceder al bloque óptico y verificar que el espejo esté firmemente adherido a su holder y sin desplazamiento. No forzar ni intentar reposicionarlo. | OK / No OK |  | El espejo no debe estar suelto ni desalineado; debe estar adherido al holder | Bloqueante | Espejo despegado del holder o desalineado tras una intervención | 6.1.1 ; 6.2.6 | Reinstalar el espejo con la unidad de adhesión Miller; no forzar la alineación en campo |  |  | Sí | Sí | Mirror Adhesion Unit. APSA-370 (3014038766) | MT_829WE09R_APSA370_221102 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) | Presencia e integridad del filtro óptico de vidrio de color en el tubo de enfoque del PMT | Con el equipo apagado, extraer el filtro del tubo de enfoque del PMT y examinarlo contra la luz buscando manchas, ralladuras profundas o desportilladuras en el borde. | OK / No OK |  | El filtro HOYA HA-50 de 21,5 mm debe estar limpio, sin manchas, ralladuras graves ni desportilladuras | Cobrable | Filtro manchado, rayado o desportillado | 6.1.1 ; 6.2.4 | Reemplazar el filtro HA-50 y recalibrar cero y span |  |  | Sí | Sí | Color Filter Glass 21.5 HOYA HA-50 (3012305464) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Filtro óptico UV U-330 (lente de excitación) | Presencia e integridad del filtro óptico UV de banda de excitación (215 nm) | Con el equipo apagado, extraer el filtro de excitación y examinarlo contra la luz. Manipularlo solo por el canto, con guantes limpios, y limpiarlo únicamente con los materiales indicados. | OK / No OK |  | El filtro HOYA U-330 de 24 mm debe estar limpio y en excelente estado óptico | Cobrable | Filtro opaco o degradado por la radiación UV | 6.1.1 | Reemplazar el filtro U-330 y recalibrar cero y span |  |  | Sí | Sí | Color Glass Filter HOYA U-330 D=24 For APSA-360 (3014062371) | MT_B45H0D2F_APSA370_251028 | Pendiente
6.2.4 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Estado de los lentes de la cámara de medición | Opacidad, condensación o manchas en el compartimento de los lentes del PMT | Con el equipo apagado, acceder al compartimento bajo el fotomultiplicador y examinar los dos lentes con linterna, buscando opacidad, condensación o depósitos de polvo. | OK / No OK |  | Los dos lentes bajo el fotomultiplicador deben estar transparentes y limpios | Cobrable | Condensación o depósitos por humedad en la línea de muestra | 4.1.3 ; 9.1.1 ; 6.1.1 | Secar y limpiar los lentes, y eliminar el origen de la humedad antes de recalibrar |  |  | Sí | Sí | Lens 160C 12 Vaccum H0544442003 (3014038776) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
6.2.5 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Grado de polución o polvo en el compartimento óptico del detector de fluorescencia | Con el equipo apagado y frío, abrir la cámara de fluorescencia e inspeccionar su interior con linterna, buscando polvo depositado sobre las paredes internas. | OK / No OK |  | El interior de la celda de fluorescencia debe estar libre de polvo, para evitar luz parásita y ruido | Cobrable | Ingreso de partículas por filtro colmatado o ausente | 4.1.1 ; 6.2.4 | Limpiar la cámara y corregir la filtración aguas arriba |  |  | Sí | Sí | O-Ring P20 (3030053401) | MT_4P027475_APSA370_240124 | Pendiente
6.2.6 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Respuesta y ganancia de amplificación del fotodetector principal | Con el equipo estabilizado, introducir gas patrón y verificar en pantalla que la respuesta sea proporcional y estable. Comprobar en ANALOG INPUT que la señal no derive con la temperatura. | OK / No OK |  | El PMT debe reaccionar de forma estable a la fluorescencia del SO2, sin deriva térmica anormal | Bloqueante | Ganancia degradada o deriva térmica anormal del detector | 9.1.1 ; 7.1.1 ; 6.1.1 | Prueba cruzada con PMT y AP-PRE-13 de servicio antes de decidir el reemplazo |  |  | Sí | Sí | Detector PMT GZ9100236244 — sin artículo en el catálogo | MT_829WE09R_APSA370_21041205 | Pendiente
6.2.7 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Bloque óptico y detección | Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV | Sello hermético y señal del fotodiodo S12698-01 de monitoreo de la lámpara | Con el equipo apagado, verificar el sellado del alojamiento del fotodiodo y comprobar en ANALOG INPUT que la señal de lámpara se registre y varíe de forma coherente. | OK / No OK |  | Debe operar de forma continua, registrando la emisión UV para corregir derivas de lámpara | Bloqueante | Fotodiodo sin señal o con sello comprometido | 6.1.1 ; 7.1.1 | Reemplazar el fotodiodo S12698-01; sin él, el firmware no corrige la deriva de lámpara |  |  | Sí | Sí | Photo Diode S12698-01 (3200546511) — sin artículo en el catálogo | Procedimiento Cambio Foto Diodo Horiba APSA-370 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Integridad del eliminador catalítico de hidrocarburos que previene falsas lecturas de SO2 | Verificar en ANALOG INPUT que la temperatura del HC Cutter sea estable. Para evaluar eficiencia, introducir gas de interferencia según el procedimiento de fábrica y observar la respuesta. | OK / No OK |  | El HC Cutter (CUT-1) debe mantener temperatura y eficiencia de remoción de aromáticos (m-xileno) | Bloqueante | Catalizador agotado, o lazo calefactor del cutter en falla | 8.1.3 ; 5.2.1 ; 10.4.2 | Reemplazar la unidad HC Cutter y estabilizar térmicamente entre medio día y un día antes de calibrar |  |  | Sí | Sí | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Eliminación de interferentes | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Desgaste y coloración del carbón del cartucho scrubber de entrada SCR-1 | Con el equipo apagado, desmontar el cartucho scrubber SCR-1 y examinar el carbón buscando apelmazamiento, cambio de color o canalización. Verificar que no haya fugas en sus racores. | OK / No OK |  | Debe estar libre de apelmazamiento o fugas, asegurando aire libre de SO2 para la línea de referencia | Cobrable | Carbón apelmazado, canalizado o saturado: deja pasar SO2 a la referencia | 8.1.2 ; 3.1.1 | Reemplazar el cartucho ESU-050A y recalibrar el cero |  |  | Sí | Sí | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Acoplamiento físico e integridad de soldaduras de la placa preamplificadora de la señal del PMT | Con el equipo apagado, retirar la cubierta y examinar la tarjeta AP-PRE-13 con lupa, buscando soldaduras agrietadas, componentes decolorados por calor u oxidación en los conectores. | OK / No OK |  | Libre de sobrecalentamientos u oxidación de componentes; debe procesar adecuadamente la señal | Bloqueante | Soldadura agrietada, componente recalentado, o conector oxidado | 6.2.6 ; 9.4.1 | Prueba cruzada en otro chasis antes de reemplazar la tarjeta |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy AP-PRE-13 (3014038440) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 | Estado eléctrico de la tarjeta controladora de potencia de motores y bombas | Con el equipo apagado, verificar que la tarjeta AP-PMP-01 esté firmemente asentada en su conector y examinarla buscando marcas de sobrecalentamiento o pistas dañadas. | OK / No OK |  | Debe estar conectada firmemente y alimentar los actuadores y bombas de forma continua | Bloqueante | Tarjeta suelta en su conector o etapa de potencia dañada | 5.1.2 ; 9.4.1 | Reasentar la tarjeta; si la bomba sigue sin alimentación estable, reemplazarla |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy AP-PMP-01 (3014038441) | Repuestos APSA-370 Nivel de Lámpara Bajo | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST0 de comunicación por bus I2C local | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar durante al menos 30 segundos el LED ST0 de la tarjeta RPL y registrar si parpadea, queda fijo o apagado. | OK / No OK |  | Debe parpadear continuamente, indicando comunicación I2C activa con la tarjeta CPU | Bloqueante | Cinta plana I2C floja o comunicación con la CPU interrumpida | 7.1.4 ; 7.1.9 | Reasentar la cinta I2C entre CPU y RPL, y ejecutar el memory scan si no se restablece |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Indicación del LED verde ST1 de operación (heartbeat) del microprocesador local H8 | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadea, queda fijo o apagado. | OK / No OK |  | Debe parpadear constantemente; encendido o apagado fijo indica bloqueo lógico de la tarjeta | Bloqueante | Microprocesador H8 de la tarjeta de relés bloqueado | 7.1.3 | Si ST1 queda fijo o apagado tras reasentar la cinta, reemplazar la tarjeta AP-RPL-02A |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.5 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación de +24 V CC en la placa conversora analógica-digital | Con el equipo energizado, observar el LED de +24 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | Debe estar encendido de forma fija al estar suministrada la línea de 24 V CC | Bloqueante | Falta la alimentación de 24 V en la tarjeta | 9.4.1 | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.6 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Estado del LED de alimentación lógica de +5 V CC en la placa de conversión | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V en la tarjeta AP-ADC-05 y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | Debe permanecer encendido de forma fija si los circuitos lógicos de la placa ADC están alimentados | Bloqueante | Falta la alimentación lógica de 5 V en la tarjeta | 9.4.2 | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.7 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 3,3 V CC en la tarjeta principal | Con el equipo energizado, observar el LED de +3,3 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | El LED verde de 3,3 V debe estar encendido de forma fija | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 9.4.2 ; 7.1.9 | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.8 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de tensión +5 V en tarjeta CPU | Estado del LED indicador de alimentación interna de 5 V CC en la tarjeta principal | Con el equipo energizado, observar el LED de +5 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | El LED verde de 5 V debe estar encendido de forma fija, indicando presencia de tensión digital | Bloqueante | Falta la alimentación digital de 5 V en la CPU | 9.4.2 | Verificar la llegada de 5 V a la tarjeta antes de reemplazarla |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.9 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Parpadeo del LED de actividad de ejecución de tareas lógicas de la CPU | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de actividad de la CPU y confirmar que parpadee de forma continua. | OK / No OK |  | Debe parpadear de forma continua; si se detiene indica congelamiento del firmware | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 7.3.4 ; 7.3.3 ; 7.2.1 | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Voltaje de la pila botón de litio CR2032 instalada en la tarjeta CPU | Con el equipo apagado, extraer la pila del portapilas de la CPU y medir su tensión en vacío con multímetro. Anotar el valor y reinstalarla o reemplazarla según corresponda. | Numérico | V | Debe mantener los parámetros de configuración y el calendario al apagar el equipo (vida aprox. 3 años) | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 1.2.1 | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia AIC | 2.5 | 3.3 | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) | Posición de los microinterruptores BIT0 a BIT3 que identifican el modelo APSA-370 | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de los bits 0 a 3. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Para APSA-370 estándar: BIT3=OFF, BIT2=ON, BIT1=OFF, BIT0=OFF (código 0100) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 7.1.5 ; 3.1.2 | Restituir el código de modelo del APSA-370 y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (especificación internacional) | Posición del microinterruptor BIT4 para mercados fuera de Japón | Con el equipo apagado, leer la posición del bit 4 del DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y verificar que corresponda a la especificación internacional. | OK / No OK |  | El BIT4 debe estar en ON para configurar la especificación internacional (Overseas spec) | Alerta | Bit de especificación en posición japonesa | Nodo terminal — actuar directamente | Poner el BIT4 en ON y verificar unidades y formatos en pantalla |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.3 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Posición de los interruptores del bloque SW5 en la CPU para habilitar RS-232C con AP-SIO-04 | Con el equipo apagado, ubicar el bloque SW5 en la tarjeta CPU y leer la posición de los ocho interruptores. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Interruptores 1 a 5 de SW5 en ON, e interruptores 6, 7 y 8 en OFF | Alerta | Configuración de baudios o de canal serial alterada | 7.6.1 ; 7.1.9 | Restituir la configuración de SW5 y verificar el enlace a 19200 bps |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.3.4 | 7. Electrónica y control | 7.3 Configuración de hardware | Interruptor SW1 en la tarjeta CPU | Posición del switch principal de inicialización u operación en la CPU | Con el equipo apagado, ubicar el switch SW1 en la tarjeta CPU y verificar que esté en la posición NORM. | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación normal; INIT solo se usa para reset de CPU | Alerta | Switch dejado en INIT tras una intervención de servicio | 7.1.9 | Devolver SW1 a NORM y reiniciar el equipo |  |  | Sí | Sí |  | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Interfaz de usuario | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Precisión y respuesta al tacto del recubrimiento resistivo del panel táctil frontal | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | La navegación táctil debe ser fluida, sin descalibraciones al presionar los botones lógicos | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 10.1.2 ; 10.3.1 | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina |  |  | Sí | Sí | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585) | MT_RW2P5JMH_APSA370_240805 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 0 % de su escala | Poner la salida analógica en 0 % desde MENU / MAINTENANCE / DA ADJUST y medir con multímetro en las terminales traseras del canal CH-1. | Numérico | V | Ajuste por software para corregir desviaciones del cero eléctrico de la salida de 0 a 1 V | Bloqueante | Salida analógica descalibrada: el datalogger recibe un valor sesgado | 7.5.3 ; 7.5.2 | Reajustar el cero de la salida y verificar la lectura en el datalogger | 0 | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Voltaje en la salida analógica CH-1 configurada al 100 % de su escala | Poner la salida analógica en 100 % desde MENU / MAINTENANCE / DA ADJUST y medir con multímetro en las terminales traseras del canal CH-1. | Numérico | V | Tensión medida en las terminales traseras al forzar la salida al 100 % del fondo de escala | Bloqueante | Salida analógica descalibrada en fondo de escala | 7.5.1 ; 7.5.3 | Reajustar el span de la salida y verificar la lectura en el datalogger | 0.99 | 1.01 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Salidas analógicas | Asignación de la salida analógica CH-1 | Señal analógica de 0 a 1 V asignada por hardware para la concentración de SO2 | Consultar en MENU / SYSTEM la asignación del canal CH-1 y contrastarla con el cableado real hacia el datalogger de la estación. | OK / No OK |  | Salida no aislada CH-1 configurada por defecto para transmitir el valor instantáneo de concentración | Alerta | Canal asignado a una variable distinta a la esperada por la estación | 7.5.1 | Corregir la asignación en el menú y confirmarla con el operador de la red |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C | Integridad física del puerto serie DB-9 en la tarjeta de comunicaciones posterior AP-SIO-04 | Inspeccionar el conector DB9 de la tarjeta AP-SIO-04 buscando pines doblados y verificar la comunicación estableciendo enlace con el software de descarga de datos. | OK / No OK |  | El puerto posterior debe permitir la conexión para el envío de tramas de datos | Alerta | Puerto dañado, o cable serial recto en lugar de cruzado | 7.3.3 | Usar cable cruzado y verificar la descarga de datos a 19200 bps |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Comunicaciones | Identificación de la tarjeta CompactFlash (CF card) | Estado del LED de inserción y detección de la CF card en la tarjeta CPU | Con el equipo energizado, observar el LED de identificación de la CF card en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido con la tarjeta insertada. | OK / No OK |  | Debe estar encendido al introducir y reconocer la tarjeta de almacenamiento de datos | Alerta | Tarjeta ausente, sin espacio, o no homologada por el fabricante | 7.1.9 | Insertar una CF homologada con espacio libre; sin ella no se guardan promedios ni calibraciones |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusible de alimentación posterior de CA | Integridad del filamento del fusible en el portafusible de entrada de CA trasero | Con el equipo apagado y desconectado, extraer el fusible del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK | A | Debe ser del tipo retardado (T) con la capacidad especificada en la placa posterior | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 9.4.1 ; 9.4.2 | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir |  |  | Sí | Sí | Fusible 6,3 A (T) para AC115V — sin artículo en el catálogo | Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Horas acumuladas en el horómetro para el filtro de aire de 0,3 micras (F-2) | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del filtro de aire F-2. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el elemento. | Numérico | horas | Reemplazo obligatorio cada 2 años (17 520 h) para prevenir obstrucciones en la purga del HC Cutter | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 5.2.1 | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Horas acumuladas de operación del cartucho depurador de entrada de aire (SCR-1) | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del scrubber SCR-1. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza el cartucho. | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para asegurar retención óptima de SO2 | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 6.3.2 | Reemplazar el cartucho y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | Scrubber ESU-050A (3014059487) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) | Horas acumuladas del catalizador extractor de compuestos aromáticos (CUT-1) | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del HC Cutter. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la unidad. | Numérico | horas | Sustitución cada 2 años (17 520 h) o cuando se degrade la eficiencia de corte | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 6.3.1 | Reemplazar la unidad y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | HC Cutter (3014059458) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) | Horas de funcionamiento de las membranas elásticas de succión de la bomba | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Reemplazo preventivo cada 2 años (17 520 h) para evitar caídas de vacío y de flujo | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 5.1.3 | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM (3011026485) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
8.1.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Horómetros de consumibles | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Horas acumuladas de destello del tubo de xenón en el horómetro del analizador | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la lámpara y contrastarlas con el voltaje LAMP leído en ANALOG INPUT, que es el criterio real de reemplazo. | Numérico | horas | Reemplazar cuando el voltaje cae por debajo de 200 mV o la lámpara muestra inestabilidad. Límites PENDIENTE DE VALIDAR | Cobrable | Horas acumuladas altas: la lámpara pierde intensidad de forma progresiva | 6.1.1 | El criterio real de cambio es el voltaje, no las horas: decidir por la lectura de LAMP |  |  | Sí | No | Xenon Lamp L4646 (3030020915; alt. 3030020915-TCA) | P-ST-029-MAN MTTO APSA370 V2 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura de la celda (CELL) | Temperatura del compartimento de la celda de detección óptica medida por termistor | Leer el valor CELL en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala. Verificar que la diferencia esté dentro de lo especificado. | Numérico | °C | Debe mantenerse estabilizada en el valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 10.1.1 ; 7.1.5 ; 10.4.1 | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor de la celda | 26 | 34 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) | Lectura de la presión barométrica o ambiente que sensa el analizador | Leer el valor AMBIENT en ANALOG INPUT y compararlo con un barómetro patrón calibrado ubicado junto al equipo. | Numérico | kPa | Debe registrar la presión atmosférica del sitio para corrección barométrica. Límites PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 9.2.2 | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto por software |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Lectura analógica del sensor de presión de vacío en la línea de la bomba de succión | Leer el valor PUMP en ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y anotarlo junto con el caudal de muestra medido en el mismo momento. | Numérico | kPa | Presión absoluta de succión; la alarma PRE1 se activa si supera 65 kPa | Bloqueante | Transductor descalibrado, o presión real fuera de rango | 5.1.2 ; 9.2.1 | Discriminar entre lectura falsa y presión real antes de intervenir el circuito neumático |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Sensor de caudal de muestra (SAMPLE) | Lectura analógica interna del flujo volumétrico de gas de muestra | Leer el valor SAMPLE en ANALOG INPUT y, si el equipo no tiene el sensor opcional, medir el caudal con flujómetro de burbuja en el puerto de entrada. | Numérico | L/min | La lectura debe estar dentro de la tolerancia neumática del medidor de caudal (opcional) | Bloqueante | Transductor de caudal opcional descalibrado o en falla | 5.1.1 | Contrastar con flujómetro de burbuja: si el caudal real es correcto, el problema es el sensor | 0.6 | 1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 24 V | Lectura del estado de tensión de alimentación de 24 V CC en el menú | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | La tensión regulada de 24 V CC debe estar dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 7.7.1 | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
9.4.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Tensiones internas | Tensión de suministro de CC de 5 V | Lectura de la tensión lógica de alimentación de 5 V CC en el menú | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | La tensión regulada interna de 5 V CC debe mantenerse dentro de la tolerancia de ± 0,5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 7.7.1 | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Temperatura ambiente de la cabina | Temperatura del aire ambiente interior de la cabina o estación de monitoreo | Medir la temperatura de la cabina con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe mantenerse estable dentro del rango, sin cambios bruscos de 5 °C o más | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 9.1.1 ; 10.1.2 | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Humedad relativa del sitio | Porcentaje de humedad relativa en la estación de control del analizador | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Debe mantenerse sin condensación, para proteger componentes internos y ópticos | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de delaminación del panel táctil | 4.1.3 ; 7.4.1 | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo |  | 85 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Entorno de operación | Nivel de polvo de la cabina | Concentración de material particulado ambiental en la sala de analizadores | Inspeccionar visualmente el nivel de polvo depositado sobre superficies dentro de la cabina y sobre las esponjas de ventilación del equipo. Si hay medición de MP en sitio, usar ese dato. | Numérico | mg/m3 | Debe controlarse por debajo de la especificación, para prevenir polución óptica rápida | Alerta | Ambiente polvoriento: colmata filtros y esponjas con rapidez | 4.1.1 ; 10.4.1 | Mejorar el sellado de la cabina y acortar el intervalo de cambio de filtro |  | 0.1 | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Nivelación horizontal del instrumento | Verificación con nivel de burbuja de la posición del equipo en el rack | Apoyar un nivel de burbuja sobre la cubierta superior del equipo, en sentido transversal y longitudinal, y verificar el centrado de la burbuja en ambos sentidos. | OK / No OK |  | La instalación física del analizador debe ser estrictamente horizontal | Alerta | Equipo montado inclinado sobre la bandeja | Nodo terminal — actuar directamente | Nivelar el equipo antes de cerrar el servicio |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Espacio posterior para ventilación y servicio | Distancia libre de obstáculos detrás del extractor posterior del analizador | Medir con flexómetro la distancia entre el panel trasero del equipo y la puerta o pared posterior del rack, con las mangueras y cables ya instalados. | Numérico | mm | Mínimo 150 mm libres detrás de la unidad para flujo de aire y manipulación de cables. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 4.2.1 ; 10.4.1 | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás | 150 |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.2.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje físico | Bandeja de soporte en rack de 19 pulgadas | Base metálica o rieles de soporte inferior en la cabina de instrumentación | Inspeccionar visualmente por debajo del equipo si está apoyado sobre bandeja o rieles, y comprobar presionando el frente del chasis que no haya flexión ni juego. | Sí/No |  | Por el peso del instrumento (19 kg) es obligatorio colocar una base de soporte inferior | Alerta | Equipo de 19 kg apoyado solo por el frente: flexión del chasis | Nodo terminal — actuar directamente | Instalar bandeja o rieles de soporte antes de cerrar el servicio |  |  | Sí | No |  | P-ST-030-MAN OPER APSA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Chasis y puerta frontal | Casquillos de bisagra de la puerta delantera | Desgaste y holgura del casquillo plástico de la bisagra de la puerta frontal | Con la puerta abierta, inspeccionar los puntos de pivote y verificar la presencia y el estado de los casquillos plásticos. Comprobar que no haya holgura lateral al mover la puerta. | OK / No OK |  | La puerta debe abrir y cerrar con alineamiento perfecto; sustituir casquillos desgastados | Cobrable | Casquillo desgastado: la puerta se descuelga y desalinea la pantalla | 7.4.1 | Reemplazar los casquillos de bisagra y realinear la puerta |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_RRWV1F42_APSA370_260427 | Pendiente
10.4.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Funcionamiento del ventilador de refrigeración del panel posterior | Con el equipo energizado, aproximar la mano o una tira de papel a la rejilla posterior para confirmar el flujo de aire, y escuchar el ventilador buscando ruido de rodamiento. | OK / No OK |  | Debe girar libremente, sin ruidos de desgaste, asegurando flujo constante (vida útil aprox. 3 años) | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 10.1.3 ; 9.1.1 | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.4.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.4 Ventilación y control térmico | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Operación del calefactor del bloque térmico o del HC Cutter | Verificar en ANALOG INPUT que la temperatura controlada sea estable y no presente oscilaciones, y confirmar por tacto con el debido cuidado que la carcasa esté caliente. | OK / No OK |  | Debe operar y mantener estabilidad térmica sin interrupciones (vida útil aprox. 3 años) | Bloqueante | Resistencia abierta, termocupla dañada, o relé de estado sólido en falla | 6.3.1 ; 9.1.1 | Medir continuidad de la resistencia y de la termocupla antes de intervenir la tarjeta |  |  | Sí | Sí | Heat Insulator (3012168489) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente

## APOA-370 (O3)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APOA-370 (O3) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Absorción UV no dispersiva (NDUV)
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de ozono HORIBA APOA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Criterio de falla | Si NO OK → causa probable | Si NO OK → verificar (ID) | Si NO OK → acción | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | LED de alimentación (panel frontal) | Color del indicador de encendido tras activar el interruptor de alimentación | Con el equipo energizado, observar el LED de encendido del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde en operación normal y en rojo bajo condición de alarma | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1.2.1 | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Inicialización del visualizador táctil | Que la pantalla de medición MEAS. se visualice automáticamente al encender | Encender el equipo y verificar que la pantalla MEAS. se despliegue automáticamente y que la lectura de concentración comience a actualizarse. | Sí/No |  | La pantalla MEAS. se despliega correctamente y el equipo inicia las mediciones | Cobrable | Unidad LCD o bus de datos de la pantalla en falla | 7.3.1 ; 7.2.2 | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Verificación de la pantalla de inicio | Que la pantalla muestre el logotipo oficial HORIBA u OEM antes del modo MEAS. | Encender el equipo observando la pantalla desde el primer instante y verificar que el logotipo se despliegue completo, sin franjas, píxeles muertos ni distorsión. | OK / No OK |  | El logotipo oficial se despliega correctamente, sin distorsión ni corrupción gráfica | Cobrable | Corrupción gráfica por bus de datos flojo o memoria dañada | 1.1.2 ; 7.2.2 | Reasentar el bus de datos; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Iconos y botones de alarma en pantalla | Presencia de iconos de alarma en la barra superior o del botón ALARM en la esquina inferior derecha | Observar la barra superior y la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el botón ALARM, presionarlo y anotar los códigos activos antes de continuar. | Sí/No |  | Ausencia completa de alarmas activas; el LED del panel frontal debe estar verde fijo | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 6.1.1 ; 5.3.1 ; 5.2.1 ; 6.1.2 | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Que el autodiagnóstico no reporte error de intensidad de la lámpara UV al inicio | Durante los primeros minutos tras el encendido, verificar en pantalla que no aparezca alarma de lámpara y leer el valor LAMP en ANALOG INPUT una vez estabilizado. | OK / No OK |  | El equipo no presenta error de intensidad LAMP durante la fase de inicialización | Bloqueante | Lámpara UV agotada, desalineada, u óptica sucia | 6.1.1 ; 6.2.3 ; 6.2.1 | Ajustar primero la orientación de la lámpara; si sigue baja, reemplazarla |  |  | Sí | Sí | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.2.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Sonido regular de conmutación de la electroválvula de flujo cruzado | Con la cubierta retirada y el equipo en operación, escuchar y palpar la electroválvula SV-2 para confirmar la conmutación cíclica constante a 1 Hz. | OK / No OK |  | Sonido rítmico y constante de conmutación de la válvula a una frecuencia de 1 Hz | Bloqueante | Electroválvula SV-2 atascada, bobina quemada, o sin alimentación | 6.5.1 ; 7.1.1 ; 6.1.3 | Sin modulación no hay medición diferencial: reemplazar la electroválvula |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Calentamiento inicial (warm-up) | Tiempo de espera tras el encendido antes de calibrar o medir | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h para la estabilización térmica y óptica de celda, catalizador y lámpara. Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara, celda y deozonizador aún inestables | 6.1.1 ; 6.1.2 ; 9.2.2 | Esperar el calentamiento completo antes de calibrar o de juzgar la estabilidad del cero | 3 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie del analizador | Que el número de serie de la etiqueta trasera y del chasis coincida con la hoja de vida | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la placa de datos. Contrastar con la hoja de vida del equipo. | Texto |  | Serial legible y coincidente con los registros del sistema de monitoreo | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 2.2.2 | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Versión del firmware (ROM) | Versión del firmware cargado en la CPU, en el menú de sistema | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer la versión de firmware en pantalla. Anotarla textualmente, incluido el número de parche. | Texto |  | La versión estándar debe mostrar P1000878001 más el número de parche | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración | 2.2.2 ; 7.2.2 | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.2.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Código HGS del sistema | Confirmación del número HGS del analizador y del sistema mediante verificación HTS | Buscar el número HGS en la placa del equipo o en la documentación de entrega de fábrica y anotarlo. Es el dato que permite pedir repuestos con la configuración correcta. | Texto |  | HGS correcto y correspondiente al tipo de analizador instalado | Alerta | HGS no documentado: impide pedir repuestos con la configuración correcta | 2.1.1 | Solicitar el HGS a fábrica y registrarlo en la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
2.3.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de alta temperatura | Presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT en la carcasa de la bomba y del catalizador | Con el equipo apagado, desconectado y frío, retirar la cubierta superior y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta HOT COMPONENT sobre la bomba y el catalizador. | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y visible, advirtiendo peligro de quemadura por superficies calientes | Alerta | Etiqueta desprendida por el calor de la bomba o del deozonizador | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de advertencia térmica |  |  | Sí | Sí |  | APOA-370 Maintenance manual | Pendiente
2.3.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.3 Etiquetas de seguridad | Etiqueta de advertencia de lámpara UV y mercurio | Presencia y legibilidad de la etiqueta Contains Mercury cerca de la celda de medida | Con el equipo apagado y frío, verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de advertencia de mercurio y radiación UV junto a la celda de medida. | Presente / Ausente |  | Etiqueta de peligro de radiación UV y presencia de mercurio perfectamente legible | Alerta | Etiqueta desprendida o ilegible | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta; es la advertencia de mercurio y de radiación UV |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
2.4.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.4 Identificación de puertos | Marcación de conectores en el panel trasero | Marcas serigrafiadas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST | Inspeccionar el panel trasero con buena iluminación y verificar que las marcas de SAMPLE INLET, CAL GAS INLET y EXHAUST sean legibles y no estén cubiertas por etiquetas ajenas. | OK / No OK |  | Etiquetas e identificadores de puertos limpios, legibles y sin daños físicos | Alerta | Serigrafía borrada o cubierta por etiquetas ajenas | 4.3.3 | Rotular de nuevo los puertos: una conexión cruzada invalida toda la medición |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Valor de corrimiento de cero almacenado en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | El valor del ajuste de cero debe encontrarse dentro del rango permitido | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 1.3.1 ; 6.3.1 ; 4.3.1 ; 3.3.1 ; 3.4.1 | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador | -3500 | 3500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Factor de multiplicación de calibración de span en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | El coeficiente de ganancia de span debe encontrarse dentro de los límites de aceptación | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o deozonizador ineficiente | 3.3.1 ; 6.1.1 ; 6.3.1 ; 6.1.2 | Confirmar el valor de span contra el patrón de ozono y volver a calibrar | 0.5 | 2 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Coeficiente de cero de fábrica en la pantalla F.CAL de mantenimiento de servicio | Entrar al modo de mantenimiento de servicio, abrir la pantalla F.CAL y leer el coeficiente de cero de fábrica. Requiere clave de servicio; anotar sin modificar. | Numérico | counts | El coeficiente F.ZERO debe estar dentro del rango de conteo del ADC | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o el preamplificador están fuera de su punto de trabajo | 6.4.1 ; 6.4.2 ; 6.1.1 | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes detector y preamplificador | -32768 | 32767 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Límites de calibración de fábrica | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Factor de multiplicación de fábrica en el menú de servicio | En la pantalla F.CAL del modo de servicio, leer el coeficiente de span de fábrica. Anotarlo sin modificar salvo que se vaya a recalibrar de fábrica. | Numérico |  | El coeficiente F.SPAN estándar debe estar comprendido entre 0,7 y 1,3 | Bloqueante | Ganancia de fábrica fuera de 0,7 a 1,3: pérdida de sensibilidad del banco óptico | 6.1.1 ; 6.2.1 ; 6.4.1 | Recorrer la rama óptica antes de tocar el coeficiente de fábrica | 0.7 | 1.3 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Presión de entrega de gas cero y de span | Presión de introducción del gas cero o del gas patrón | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | Pa | La presión de suministro debe controlarse de forma estable respecto a la atmósfera | Bloqueante | Regulador mal ajustado o cilindro despresurizado | 3.1.2 | Reajustar el regulador para una entrega estable respecto a la atmósfera | -500 | 500 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.3.2 | 3. Estado de calibración | 3.3 Suministro de gases patrón | Lámpara del ozonizador interno (opcional) | Si está equipado con generador de ozono interno, que la lámpara encienda al activar el span | Si el equipo tiene el generador de ozono interno, activar el modo SPAN y verificar visualmente que la lámpara del ozonizador encienda de forma estable, sin parpadeos. | OK / No OK |  | Lámpara del ozonizador interno operativa y estable, sin parpadeos anómalos. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR | Cobrable | Lámpara del generador de span agotada o sin alimentación | 3.1.2 | Reemplazar la lámpara del ozonizador interno o calibrar con patrón externo |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Estabilidad de lectura | Estabilidad de la lectura de cero | Lectura de concentración con aire cero, para comprobar ruido y deriva | Introducir aire cero desde el generador y dejar estabilizar al menos 15 min; observar la lectura de concentración en pantalla y anotar el valor y su fluctuación. | Numérico | ppb | Lectura del analizador estabilizada cerca de cero | Bloqueante | Deozonizador agotado, fuga neumática, o ruido óptico | 6.3.1 ; 6.1.3 ; 4.3.1 ; 6.1.1 | Recorrer la rama de referencia y la óptica antes de recalibrar el cero | -1 | 1 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Grado de suciedad, cambio de color o humedad del filtro de partículas | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | El elemento filtrante debe estar limpio, de color blanco y completamente seco (cambio cada 2 semanas) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 5.2.1 ; 5.3.1 ; 8.1.1 | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Estado físico, deformación o grietas de la junta tórica del vaso del portafiltros | Retirar la junta tórica de la tapa del portafiltros, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando microfisuras, resequedad o aplastamiento permanente. | OK / No OK |  | Junta elástica, sin aplastamientos ni resequedad, asegurando un sellado hermético | Cobrable | Junta reseca o aplastada: fuga en la tapa del portafiltros | 5.2.1 | Reemplazar la junta tórica G50 y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque de teflón del filtro | Estado de la junta plana interna de asiento del filtro | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano de asiento del filtro y examinarlo buscando cortes, deformación permanente o residuos adheridos. | OK / No OK |  | Empaque plano sin deformaciones, cortes ni residuos de suciedad. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR | Cobrable | Empaque deformado o con residuos: asiento imperfecto del filtro | 4.1.2 ; 5.2.1 | Reemplazar el empaque plano y verificar el asiento del elemento |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (empaque plano del filtro) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Humedad en la línea | Humedad o condensación en el portafiltros | Presencia de agua libre en las mangueras neumáticas y en el vaso del portafiltros | Con el portafiltros abierto, pasar un paño limpio por el interior del vaso y verificar si sale húmedo. Desconectar la manguera de entrada y comprobar si hay gotas retenidas. | OK / No OK |  | Líneas neumáticas completamente secas y libres de goteo o acumulación de agua | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o caída de temperatura bajo el punto de rocío | 4.4.1 ; 10.3.1 ; 6.2.1 ; 5.1.1 | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y dejar calentar el equipo antes de volver a medir |  |  | Sí | Sí |  | MT_H53MWBT2_APOA370_250428 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Presencia y estado de la férula de teflón de 6 mm en los acoples INLET y EXHAUST | Aflojar las tuercas de los puertos INLET y EXHAUST, extraer las mangueras y verificar que cada tubo tenga su férula de teflón montada. Volver a montar sin sobreapretar. | Presente / Ausente |  | Férulas presentes en todas las uniones de mangueras de 6 mm, para evitar fugas | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 5.2.1 ; 5.3.1 ; 3.1.1 | Instalar las férulas de 6 mm en INLET, EXHAUST y filtro, y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_1T71YRV7_APOA370_220221 | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) | Estado físico de la tuerca plástica de acople rápido PVDF en la entrada | Inspeccionar la tuerca de PVDF de la entrada de muestra buscando fisuras, roscas barridas o deformación por sobreapriete. Verificar el apriete manualmente, sin herramienta. | OK / No OK |  | Tuerca sin fisuras, roscas barridas ni deformaciones que afecten el sellado | Bloqueante | Tuerca fisurada, con rosca barrida, o floja | 4.3.1 ; 5.2.1 | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar sin forzar |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente
4.3.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Conexiones neumáticas | Racor de entrada frontal de muestra | Estado del acople pasamuros frontal de entrada de muestra | Inspeccionar el racor pasamuros frontal de entrada de muestra con linterna, buscando grietas, mellas o rastros de fuga. Aplicar agua jabonosa si se sospecha fuga. | OK / No OK |  | Racor completo, sin grietas, mellas ni fugas | Bloqueante | Racor pasamuros fisurado o con fuga | 4.3.1 ; 5.2.1 | Aplicar agua jabonosa para confirmar la fuga y reemplazar el racor |  |  | Sí | Sí | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 (3030021548) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
4.4.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.4 Sonda y líneas externas | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Tubo de teflón externo de muestreo, buscando dobleces o aplastamientos | Recorrer la línea de muestreo desde la sonda hasta el equipo buscando dobleces agudos, aplastamientos, empalmes improvisados o tramos vencidos. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Tubo continuo de 6 mm OD / 4 mm ID libre de obstrucciones, torceduras o estrangulaciones | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con empalmes improvisados | 5.3.1 ; 4.2.1 | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Estado del diafragma de la bomba de muestra desmontando el cabezal | Apagar el equipo, desmontar el cabezal de la bomba y extraer el diafragma. Examinarlo contra la luz buscando fisuras, perforaciones o endurecimiento del EPDM. | OK / No OK |  | El diafragma de EPDM debe estar libre de fisuras, roturas o perforaciones | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 8.2.1 ; 4.2.1 ; 5.1.2 | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Válvulas de flapper de la bomba | Estado del par de válvulas planas de caucho dentro del cabezal de la bomba | Con el cabezal desmontado, retirar las válvulas planas de caucho, limpiarlas y verificar que asienten sin deformación ni rigidez excesiva. | OK / No OK |  | Válvulas limpias, planas, sin deformación ni rigidez excesiva | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 5.1.1 ; 4.1.1 | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas |  |  | Sí | Sí | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Que la bomba esté fija en sus soportes antivibratorios y no despegada de su base | Con la cubierta retirada, mover suavemente la bomba con la mano y verificar que su base esté firmemente adherida al chasis y que los soportes antivibratorios conserven elasticidad. | OK / No OK |  | Soportes en buen estado y bomba fija al chasis, sin desacople por calor | Cobrable | Base despegada del chasis por el calor de la bomba | 6.1.3 ; 8.2.4 | Volver a fijar la bomba al chasis: la vibración transmitida ensucia la señal |  |  | Sí | Sí | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Presión y vacío | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Presión de succión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor PUMP en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Debe ser menor o igual a 65 kPa; la alarma PRE1 se activa a 65 kPa o más | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4.1.1 ; 4.4.1 ; 5.1.1 ; 5.3.3 | Desconectar la línea en INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba |  | 65 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Valor del sensor de caudal de muestra (opcional) en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en la pantalla ANALOG INPUT, si el equipo tiene el sensor de caudal opcional instalado. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | L/min | Valor estándar 0,5 a 0,9 L/min; la alarma FLO1 se activa fuera de 0,4 a 1,0 L/min | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga, diafragma desgastado, u orificio crítico obstruido | 4.1.1 ; 5.2.1 ; 5.3.2 ; 5.3.3 | Contrastar contra el caudal real medido con flujómetro antes de sospechar del sensor | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
5.3.2 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Caudal de toma medido externamente | Caudal real de entrada de muestra con flujómetro patrón calibrado en el puerto INLET | Desconectar la línea de muestra del puerto INLET, conectar un flujómetro de burbuja y medir el caudal real de aspiración con la bomba en marcha. Restituir la línea al terminar. | Numérico | L/min | Caudal nominal 0,7 L/min ± 0,05 L/min; fuera de rango se reemplaza el orificio de control de flujo | Bloqueante | Caudal real fuera de 0,7 ± 0,05 L/min: restricción o fuga en el circuito | 5.3.3 ; 5.1.1 ; 4.3.1 | Si el caudal real está bien y el display no, el problema es el sensor de caudal | 0.65 | 0.75 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.3 | 5. Sistema neumático | 5.3 Caudal de muestra | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Que el orificio crítico interno de control de flujo esté libre de obstrucciones | Con el equipo apagado, desmontar el orificio crítico y examinarlo contra la luz con lupa, verificando que el paso esté libre. Limpiarlo solo con aire seco filtrado. | OK / No OK |  | Orificio totalmente limpio y sin obstrucciones físicas. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro, o depósitos cristalizados | 5.3.2 ; 4.1.1 | Limpiar el orificio en baño ultrasónico con alcohol isopropílico; si no se recupera, reemplazarlo |  |  | Sí | Sí | Orifice APSA-36X D=0.40 T=0.2 Etching (Select) (3012293266) · Orifice Holder APXX-360E (3012299100) · Orifice Holder APXX-360E (3012299101) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Voltaje de la intensidad de la fuente de luz en la pantalla ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT, ubicar LAMP y anotar el valor con el equipo estabilizado y al menos 30 min después del encendido. | Numérico | mV | Valor estándar 200 a 1200 mV; se activa alarma por debajo de 200 mV. Ajuste de fábrica: 800 a 1100 mV | Bloqueante | Lámpara de mercurio al final de su vida, desalineada, u óptica sucia | 6.2.3 ; 6.2.1 ; 8.2.3 ; 6.4.1 | Rotar la lámpara buscando el máximo; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazarla | 200 | 1200 | Sí | No | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
6.1.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Temperatura de la celda (CELL) | Valor de temperatura de la celda óptica en la pantalla ANALOG INPUT | Leer el valor CELL en ANALOG INPUT y, en paralelo, medir la temperatura ambiente de la sala con termómetro calibrado. Calcular y registrar la diferencia entre ambas. | Numérico | °C | Valor estándar: temperatura ambiente + 5 a 15 °C. Los límites dependen de la temperatura del sitio | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 10.3.1 ; 9.2.1 ; 7.2.1 | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor |  |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
6.1.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Absorción UV no dispersiva (NDUV) | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Valor y estabilidad del canal analógico SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT | Con el equipo estabilizado y sin gas patrón, observar el canal SIGNAL en la primera página de ANALOG INPUT durante varios minutos y anotar el valor y su fluctuación. | Numérico | mV | Señal de ozono estable cerca del nivel de referencia en ausencia de gas | Bloqueante | Condensación en la celda, lámpara fluctuante, o electroválvula con fuga interna | 4.2.1 ; 6.1.1 ; 6.5.1 ; 5.1.3 | Secar el circuito y estabilizar 24 a 48 h antes de juzgar la señal | -10 | 10 | Sí | No |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Ventanas de cuarzo de la celda | Estado de las ventanas ópticas transparentes en los extremos de la celda de absorción | Con el equipo apagado y frío, acceder a la celda de absorción y examinar las ventanas de cuarzo con linterna, buscando películas, polvo o condensación. No tocarlas con los dedos. | OK / No OK |  | Ventanas limpias, libres de polvo, películas de grasa o condensación de agua | Cobrable | Depósitos o condensación sobre el cuarzo: atenúan el haz | 4.2.1 ; 6.1.1 | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Sello de empaquetadura de la celda | Estanqueidad y estado de los empaques de las uniones de la celda | Con el equipo apagado, inspeccionar las uniones de la celda buscando rastros de fuga. Con la bomba en marcha, aplicar agua jabonosa en las uniones accesibles y observar burbujas. | OK / No OK |  | Sin evidencia de fugas en la celda de absorción; sellos continuos sin agrietamiento. Repuesto PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Empaque agrietado: fuga en la celda de absorción | 5.2.1 ; 3.4.1 | Reemplazar el empaque de la celda y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.2.3 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Celda de medida y óptica | Alineación de la lámpara UV | Orientación de la lámpara para máxima intensidad, tras aflojar los tornillos de fijación | Con la lámpara alimentada y observando el valor LAMP en pantalla, aflojar los tornillos estriados, girar lentamente la lámpara hasta la señal máxima y volver a fijarla en esa posición. | OK / No OK |  | Lámpara fijada con sus tornillos estriados en el punto de máxima señal en pantalla | Cobrable | Lámpara girada respecto al punto de máxima intensidad tras una intervención | 6.1.1 | Aflojar los tornillos estriados, rotar hasta la señal máxima y volver a fijar |  |  | Sí | Sí | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Que el deozonizador caliente y descomponga el O3 para el canal de referencia | Verificar por tacto con el debido cuidado que el deozonizador esté caliente, e introducir gas patrón de ozono comprobando que la lectura responda y retorne correctamente al cero. | OK / No OK |  | Destrucción completa de ozono en el gas de referencia y lecturas de referencia estables | Bloqueante | Catalizador DO-5g agotado o contaminado, o calefactor desconectado | 6.3.2 ; 9.2.2 ; 8.2.2 ; 3.4.1 | Si el equipo no vuelve a cero con aire ambiente, el deozonizador ya no destruye el ozono: reemplazarlo |  |  | Sí | Sí | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Canal de referencia (deozonizador) | Conector del catalizador deozonizador | Estado del enchufe de alimentación de CA del calentador del deozonizador | Con el equipo apagado, inspeccionar el enchufe de alimentación del calentador del deozonizador buscando decoloración por calor, contactos oxidados o conexión floja. | OK / No OK |  | Conector firmemente encajado, contactos sin corrosión ni sobrecalentamiento térmico | Bloqueante | Conector flojo, oxidado, o con marcas de sobrecalentamiento | 9.2.2 ; 6.3.1 | Rehacer la conexión de alimentación del calefactor y verificar que caliente |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Fotodiodo detector de medición | Estado de las conexiones soldadas del fotodiodo detector | Con el equipo apagado, acceder al fotodiodo y examinar sus soldaduras con lupa, buscando soldaduras frías, hilos partidos o sulfatación por humedad. | OK / No OK |  | Conexiones firmes, sin sulfatación, falsos contactos ni desprendimiento por humedad | Bloqueante | Soldadura fría, hilo partido, o sulfatación por humedad | 6.4.2 ; 6.1.1 ; 6.1.3 | Reemplazar el fotodiodo y su tarjeta si la señal no responde al gas patrón |  |  | Sí | Sí | Photo Diode (3030051996) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Estado de la PCB del preamplificador óptico montado junto al fotodiodo | Con el equipo apagado, examinar la PCB del preamplificador con lupa y linterna, buscando humedad, sulfatación en los contactos o componentes decolorados por calor. | OK / No OK |  | Placa limpia, libre de humedad, sulfatación o componentes recalentados | Bloqueante | Humedad, sulfatación de contactos, o componente recalentado | 6.4.1 ; 7.1.1 | Prueba cruzada antes de reemplazar; el fotodiodo y la tarjeta suelen cambiarse juntos |  |  | Sí | Sí | Printed Board Assy (3014036688) · Printed Board Unit // AP-PRE-12 (APOA) (3200092494) | MT_WKKT596N_APOA370_220225 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Válvulas de modulación | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Funcionamiento continuo de conmutación de la electroválvula de 3 vías (WTB-3K-NIF-3) | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, escuchar y palpar la electroválvula durante al menos un minuto, confirmando conmutación regular y sin atascos. | OK / No OK |  | Válvula solenoide que conmuta herméticamente y sin atascos de manera continua | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 1.2.3 ; 7.1.1 ; 8.2.5 | Reemplazar la electroválvula de 3 vías y verificar la modulación a 1 Hz |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Voltaje de alimentación de 24 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 24 V ± 0,5 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 7.7.1 ; 7.2.1 | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Voltaje de alimentación de 5 V en la segunda página de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Debe mantenerse estable dentro de la tolerancia nominal de 5 V ± 0,5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 7.7.1 ; 7.2.1 | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Alimentación interna | Riel de voltaje interno de 3,3 V | Que el LED indicador de +3,3 V en la tarjeta AP-CPU-01 o AP-CPU-02 esté encendido | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar el LED de +3,3 V en la tarjeta CPU y confirmar que esté encendido de forma fija. | OK / No OK |  | LED indicador del riel de 3,3 V de la CPU encendido fijo, de color verde | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 7.1.2 ; 7.2.2 | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado en placa AP-ADC-05 | LED de alimentación y diagnóstico de la tarjeta analógica principal | Con el equipo energizado, observar los LED de la tarjeta AP-ADC-05: los de +24 V y +5 V fijos, y los de PIO conmutando durante el ciclo de operación. | OK / No OK |  | LED +24 V y +5 V encendidos; LED de PIO conmutando en ciclo de operación normal | Bloqueante | Falta alguna tensión de alimentación, o el bus de datos está flojo | 7.1.1 ; 7.1.2 ; 7.2.2 | Seguir la rama de alimentación y del bus antes de reemplazar la tarjeta |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.2 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Que el LED de estado de operación de la CPU parpadee continuamente | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de estado de la CPU y confirmar que parpadee de forma continua. | OK / No OK |  | LED en destello rítmico constante, indicando que el procesador está corriendo | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 7.6.2 ; 7.6.1 ; 7.4.1 | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.2.3 | 7. Electrónica y control | 7.2 Tarjetas electrónicas | LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A | LED ST0 (I2C) y ST1 (H8) de la placa de relés, para evaluar comunicación interna | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos los LED ST0 y ST1 de la tarjeta RPL y registrar si parpadean, quedan fijos o apagados. | OK / No OK |  | ST1 parpadeando en ciclo normal y ST0 destellando, indicando comunicación activa con la CPU | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 7.2.2 ; 9.4.1 | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL-02A |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display | Respuesta al toque del panel táctil | Que los botones del visualizador táctil respondan con precisión a la presión física | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. | OK / No OK |  | Entrada táctil calibrada; las capas de la pantalla sin separación, burbujas ni sulfatación | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 10.3.2 ; 1.1.2 | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina |  |  | Sí | Sí | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) (3010040585) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Respaldo de reloj y memoria | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Que la batería no presente corrosión y que la alarma BATT no esté activa | Con el equipo apagado, inspeccionar la pila y su portapilas buscando sulfatación o fuga de electrolito. Verificar además que la hora y la fecha se conserven tras un ciclo de apagado. | OK / No OK |  | Batería de litio libre de fugas de electrolito y con retención correcta de hora y fecha del RTC | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 8.1.3 | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia de calibración |  |  | Sí | Sí | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Inserción de la tarjeta CompactFlash (CF) | Que la tarjeta CF esté instalada en su ranura y el LED indicador esté encendido | Con el equipo energizado, verificar que la CF card esté insertada a fondo y observar el LED de identificación en la tarjeta CPU, que debe estar encendido. | Sí/No |  | Tarjeta identificada sin alarmas de lectura o escritura (alarma CF ALM inactiva) | Alerta | Tarjeta ausente, sin espacio, o no homologada por el fabricante | 7.2.2 | Insertar una CF homologada con espacio libre; sin ella no se guardan promedios ni calibraciones |  |  | Sí | No | CF card (H3068068001 / 3200381086) — sin artículo en el catálogo | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.5.2 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Comunicación conectando el software ApCpuConfig.exe mediante cable cruzado de 9 pines | Conectar un PC al puerto RS-232C frontal con cable cruzado de 9 pines, abrir el software de configuración a 19200 bps y verificar que establezca comunicación con el equipo. | OK / No OK |  | Enlace serial establecido a 19200 bps, con transmisión bidireccional estable | Alerta | Cable recto en lugar de cruzado, o baudios mal configurados | 7.6.1 | Usar cable cruzado de 9 pines y verificar el enlace a 19200 bps |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | ApCpuConfigManual | Pendiente
7.5.3 | 7. Electrónica y control | 7.5 Comunicaciones y almacenamiento | Puerto RJ-45 Ethernet trasero | Estado físico del puerto de red y de los LED verde y amarillo con el enlace activo | Inspeccionar el conector RJ-45 trasero buscando pines sucios o clip roto, conectar el patch cord y verificar que el LED de enlace se ilumine de forma fija. | OK / No OK |  | Conector RJ-45 limpio y firme; el LED de Link Status se mantiene iluminado fijo | Alerta | Conector sucio, clip roto, o enlace de red caído | 7.5.2 | Revisar el patch cord y el puerto del switch de la estación |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.1 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Configuración física del interruptor de 8 vías SW5 de la tarjeta CPU | Con el equipo apagado, ubicar el bloque SW5 en la tarjeta CPU y leer la posición de los ocho interruptores. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Interruptores en OFF para operación normal, tras el mantenimiento o la inicialización | Alerta | Configuración de comunicaciones alterada tras una intervención | 7.2.2 ; 7.5.2 | Restituir la configuración documentada de SW5 y reiniciar el equipo |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.6.2 | 7. Electrónica y control | 7.6 Configuración de hardware | DIP switch SW1 de inicialización de CPU | Posición física del switch de modo de arranque de la CPU | Con el equipo apagado, ubicar el switch SW1 en la tarjeta CPU y verificar que esté en la posición NORM. | OK / No OK |  | Debe estar en NORM para operación de campo; INIT solo para reset | Alerta | Switch dejado en INIT tras una intervención de servicio | 7.2.2 | Devolver SW1 a NORM y reiniciar el equipo |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.7.1 | 7. Electrónica y control | 7.7 Protección eléctrica | Fusibles traseros de red de CA | Filamento de los fusibles del receptáculo del AC Inlet | Con el equipo apagado y desconectado, extraer los fusibles del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK |  | Fusibles del amperaje correcto, continuos y sin rastros de cortocircuito o quemadura. Especificación PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 7.1.1 ; 7.1.2 | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir |  |  | Sí | Sí | Fusibles de red AC — especificación y artículo PENDIENTES DE VALIDAR | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo del elemento filtrante PA-10L | Tiempo transcurrido desde la última sustitución del filtro de teflón | Consultar la etiqueta de cambio pegada en el portafiltros o el registro de mantenimiento, y calcular los días transcurridos desde la última sustitución del elemento. | Fecha |  | Frecuencia de cambio no mayor a dos semanas en condiciones estándar de muestreo | Cobrable | Más de dos semanas desde el último cambio | 4.1.1 | Reemplazar el elemento y registrar la fecha en el portafiltros |  |  | Sí | No | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Reemplazo de la junta tórica O-Ring G50 | Intervalo transcurrido desde el cambio de la junta del portafiltros | Consultar el registro de mantenimiento del equipo y calcular el tiempo transcurrido desde el último cambio de la junta tórica del portafiltros. | Fecha |  | Sustitución recomendada anual, para prevenir fugas y mantener la estanqueidad neumática | Cobrable | Más de un año desde el último cambio | 4.1.2 | Reemplazar la junta tórica y registrar la fecha |  |  | Sí | No | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA (3014059499) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.1.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Periodicidad de reemplazo | Vida útil de la batería de litio (CR2032) | Tiempo transcurrido desde la instalación de la batería de respaldo de la CPU | Consultar el registro de mantenimiento o la marca de fecha de la batería y calcular el tiempo transcurrido desde su instalación. | Fecha |  | Reemplazo recomendado cada 3 años, para evitar pérdida de datos en ciclos de apagado | Cobrable | Más de tres años desde la instalación | 7.4.1 | Reemplazar la batería y registrar la fecha |  |  | Sí | No | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) | Horas acumuladas del diafragma de la bomba en la pantalla MAINTENANCE STATUS | Ir a MENU / MAINTENANCE / HOUR METER y leer las horas acumuladas del diafragma de bomba (P-1-D). Reiniciar el contador únicamente si se reemplazan los diafragmas. | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir el ciclo recomendado por el fabricante (2 años, 17 520 h) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 5.1.1 | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.2 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) | Horas acumuladas registradas para el catalizador deozonizador | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas del catalizador deozonizador (DO-1). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la unidad. | Numérico | horas | Reemplazo al cumplir las horas acumuladas recomendadas (2 años, 17 520 h) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 6.3.1 | Reemplazar el deozonizador y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas (3014061445) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.3 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) | Horas acumuladas de uso de la lámpara de emisión UV en la pantalla de estado | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la lámpara UV y contrastarlas con el voltaje LAMP leído en ANALOG INPUT, que es el criterio real de reemplazo. | Numérico | horas | Reemplazar oportunamente o cuando su voltaje decae por debajo de 200 mV | Cobrable | Horas acumuladas altas: la lámpara pierde intensidad de forma progresiva | 6.1.1 | El criterio real de cambio es el voltaje, no las horas: decidir por la lectura de LAMP |  | 8760 | Sí | No | UV Lamp APOA-370 (3014036635; alt. 1000063664) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.4 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Horas acumuladas registradas para la unidad motora de la bomba | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la unidad de bomba (P-1-B). Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la bomba. | Numérico | horas | La bomba de diafragma completa (GS-6EH) debe reemplazarse para prevenir fatiga mecánica | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 5.2.1 ; 5.1.3 | Programar el reemplazo de la unidad de bomba y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA (3014059159) · Pump Unit - GS-6EH-220,220V,APMA/APSA/APOA-360 (3014059160) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
8.2.5 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Horómetros de consumibles | Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) | Horas de conmutación acumuladas de la electroválvula solenoide | En la pantalla HOUR METER, leer las horas acumuladas de la electroválvula SV-2. Reiniciar el contador únicamente si se reemplaza la válvula. | Numérico | horas | La electroválvula de conmutación de 3 vías debe reemplazarse preventivamente | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 6.5.1 | Programar el reemplazo de la electroválvula y reiniciar el contador |  | 17520 | Sí | No | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA (3014034340) | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Presión atmosférica en ANALOG INPUT, comparada con un barómetro patrón | Ubicar un barómetro patrón calibrado junto al equipo, leer simultáneamente su valor y el AMBIENT en pantalla, y calcular la desviación porcentual entre ambos. | Numérico | kPa | La diferencia entre la lectura interna y el barómetro patrón externo debe ser menor al 2 % | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 9.1.2 ; 9.4.1 | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT |  |  | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.1.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Presión | Presión diferencial de celda | Que el sensor de presión de la celda no registre derivas anómalas ni fallos (alarma PS_1) | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma PS_1 y observar la estabilidad de las lecturas de presión durante varios minutos de operación. | OK / No OK |  | Transductor de presión operativo, sin error ni inestabilidad de lectura | Bloqueante | Transductor de celda en falla, o cable de señal suelto | 9.4.1 ; 9.1.1 | Reasentar el cable plano antes de sospechar del transductor |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Que el sensor de temperatura de la celda registre valores estables y consistentes | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma TS_1 y observar la lectura CELL durante varios minutos, comprobando que sea estable y coherente con la temperatura ambiente. | OK / No OK |  | Termistor de la celda en correcto estado físico y entregando lectura lógica | Bloqueante | Termistor abierto o en cortocircuito, o cable plano suelto | 6.1.2 ; 9.4.1 | Reasentar el cable; si la lectura sigue absurda, reemplazar el termistor |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Temperatura | Termistor de temperatura del deozonizador | Que el deozonizador estabilice su temperatura y no reporte alarmas de calentador | Verificar en pantalla que no esté activa la alarma de deozonizador y, con el debido cuidado, confirmar por tacto que la unidad esté caliente y su temperatura sea estable. | OK / No OK |  | Sensor del deozonizador en correcto estado y temperatura de control dentro de límites | Bloqueante | Sensor abierto, resistencia calefactora quemada, o falta de calentamiento | 1.3.1 ; 6.3.1 ; 6.3.2 | Esperar el calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y sensor |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Caudal | Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) | Lectura de caudal en la segunda pantalla de ANALOG INPUT | Leer el valor SAMPLE en la segunda página de ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y anotarlo junto con la presión de bomba medida en el mismo momento. | Numérico | L/min | Caudal estable en rango nominal; alarma FLO1 si está fuera de 0,4 a 1,0 L/min | Bloqueante | Transductor de caudal opcional descalibrado o en falla | 5.3.2 ; 5.3.1 | Contrastar con flujómetro de burbuja: si el caudal real es correcto, el problema es el sensor | 0.5 | 0.9 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
9.4.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.4 Cableado de sensores | Integridad de cables planos de transductores | Acople físico de los conectores de cinta de los sensores de presión a la placa ADC-05 | Con el equipo apagado, verificar que cada conector de cinta de los sensores de presión esté encajado a fondo en la tarjeta ADC-05 y examinar el cable buscando hilos sueltos. | OK / No OK |  | Conectores planos perfectamente encajados, sin hilos sueltos ni daño en el aislamiento | Bloqueante | Conector de cinta mal asentado, o hilo partido | 7.2.1 ; 9.1.2 ; 9.2.1 | Reasentar todos los conectores de cinta en la tarjeta ADC-05 antes de cambiar sensores |  |  | Sí | Sí |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Puerta delantera y cierres | Ajuste y alineación de la puerta frontal del analizador y firmeza del cierre | Abrir y cerrar la puerta frontal varias veces, verificar que encaje sin forzar y que el pestillo asegure con firmeza, sin holgura ni desalineación. | OK / No OK |  | La puerta delantera debe cerrar correctamente y su pestillo asegurar de manera firme | Cobrable | Pestillo desajustado o bisagra descolgada | 10.1.2 | Ajustar el pestillo y realinear la puerta |  |  | Sí | Sí | Door (3012298155) · Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 (3011017097) · Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 (3014059988) | MT_3X0ND064_APOA370_241204 | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Chasis y puerta frontal | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Presencia y apriete de los tornillos M3 de la tapa superior del chasis | Verificar visualmente y con destornillador que los 8 tornillos M3 de la tapa superior estén presentes y ajustados, sin apretar en exceso. | OK / No OK |  | Los 8 tornillos de la cubierta superior deben estar presentes y ajustados firmemente | Cobrable | Tornillos ausentes o flojos por vibración | 10.1.1 | Reponer y ajustar los 8 tornillos M3 de la tapa |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-002-MAN MTTO APOA370 V2 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas | Espacio vertical disponible en el rack o panel cortado | Medir con flexómetro la altura libre disponible en el rack para el equipo, entre los perfiles de montaje o los equipos adyacentes. | Numérico | mm | Requiere una altura mínima de 222 mm (5 unidades de rack). Límite superior PENDIENTE DE VALIDAR | Alerta | Menos de 222 mm disponibles: el equipo queda forzado | 10.2.2 | Liberar el espacio de 5U antes de instalar el equipo | 222 |  | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.2.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Montaje en rack | Base de apoyo e instalación del chasis | Presencia de platinas laterales de montaje y de una base de soporte en rack o escritorio | Inspeccionar por debajo y a los lados del equipo la presencia de platinas de montaje y de bandeja o rieles de soporte, y comprobar presionando el frente que no haya flexión. | Presente / Ausente |  | Debe estar montado sobre base de apoyo o rieles adecuados para soportar sus 15 kg | Alerta | Equipo de 15 kg apoyado solo por el frente: flexión del chasis | 10.2.1 | Instalar bandeja o rieles de soporte antes de cerrar el servicio |  |  | Sí | Sí |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Temperatura ambiente dentro de la estación de monitoreo o cabina climática | Medir la temperatura del shelter con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe mantenerse estable para evitar derivas por cambios bruscos superiores a 5 °C | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 6.1.2 ; 10.3.2 | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala | 5 | 40 | Sí | No |  | P-ST-001-MAN OPER APOA 370 V2 | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Humedad relativa dentro del shelter o recinto de alojamiento | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Humedad baja para prevenir condensación en líneas y oxidación de la lámina táctil | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 4.2.1 ; 7.3.1 | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo |  | 80 | Sí | No |  | MT_4UFVB4RH_APOA370_221031 | Pendiente

## APNA-370 (NOx)
FASE 1 — INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO · APNA-370 (NOx) (catálogo + captura)
Cliente: |  |  | Principio de medición: | Quimiluminiscencia en fase reducida
NIT: |  |  | Fecha de inspección:
Equipo / Modelo: | Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370 |  | Técnico responsable:
Número de serie: |  |  | N.º de informe (MT):
ID | Nivel macro (N1) | Subnivel (N2) | Ítem (N3) | Qué se verifica | Cómo se realiza la inspección | Tipo de dato | Unidad | Criterio de aceptación | Criterio de falla | Si NO OK → causa probable | Si NO OK → verificar (ID) | Si NO OK → acción | Límite inferior | Límite superior | Obligatorio | Evidencia fotográfica requerida | Repuesto / parte asociada (catálogo Zoho Books) | Fuente documental | Resultado | Valor medido | Verificación de rango | Foto adjunta | Observación
1.1.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado visual del LED frontal de encendido | Color del LED en la esquina inferior izquierda del panel frontal | Con el equipo energizado, observar el LED de la esquina inferior izquierda del panel frontal y registrar su color. No requiere abrir el equipo. | OK / No OK |  | Debe iluminarse en verde constante (operación normal); en rojo indica condición de alarma | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1.2.1 | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.1.2 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Operación del ozonizador interno | Que la lámpara de ozono (UV) encienda y genere ozono en el sistema | Con el equipo en operación y la cubierta retirada, observar la lámpara del ozonizador confirmando la descarga azul, y verificar que el LED de la tarjeta de potencia esté encendido. | Sí/No |  | La lámpara UV debe encender (descarga azul) y el LED de la tarjeta de potencia debe brillar | Bloqueante | Tarjeta AP-UVP-03 en falla, lámpara de ozono agotada, o apagado de protección por otra alarma activa | 6.3.1 ; 1.2.1 ; 5.2.1 ; 5.5.4 | El ozonizador se apaga solo si hay alarma de flujo, presión o convertidor: resolver esa alarma primero |  |  | Sí | No | UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054; alt. 3014038054-TCA) | MT_926L0LFB_APNA370_241118 / MT_AE0FUTTH | Pendiente
1.1.3 | 1. Verificación funcional inicial | 1.1 Encendido y LEDs frontales | Estado y brillo del display LCD | Encendido inicial de la pantalla, sin parpadeos, líneas muertas ni fallas de iluminación | Encender el equipo y observar la pantalla durante toda la secuencia de arranque, verificando ausencia de parpadeos, líneas muertas o zonas sin retroiluminación. | OK / No OK |  | La pantalla LCD táctil debe encender normalmente y mostrar la interfaz gráfica MEAS | Cobrable | Unidad LCD, bus de datos, o inversor de retroiluminación en falla | 7.3.1 ; 7.3.2 | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar |  |  | Sí | Sí | LCD Plate (3200595501) · LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) (3014035613) · LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. (3200627065) | MT_UMJJYLV9_APNA370_220930 / OP_APNA-370 | Pendiente
1.2.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.2 Autodiagnóstico | Revisión de alarmas activas | Presencia del icono ALARM en la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS y revisión del histórico | Observar la esquina inferior derecha de la pantalla MEAS. Si aparece el icono ALARM, presionarlo y anotar los códigos activos y el histórico antes de continuar. | Presente / Ausente |  | No deben existir alarmas activas después del periodo de estabilización inicial | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 5.2.1 ; 5.5.4 ; 3.3.1 ; 9.1.1 | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
1.3.1 | 1. Verificación funcional inicial | 1.3 Estabilización térmica | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Tiempo transcurrido desde el encendido, para estabilización térmica del convertidor y del detector | Anotar la hora de encendido del equipo y calcular las horas transcurridas hasta la inspección o la calibración. Si el equipo llevaba operando, registrar que ya estaba estabilizado. | Numérico | horas | Mínimo 3 h antes de medir o calibrar; se recomienda 24 a 48 h | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: convertidor y detector aún inestables | 9.1.1 ; 6.2.1 | Esperar el calentamiento completo (24 a 48 h recomendadas) antes de calibrar | 3 | 48 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
2.1.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Número de serie y modelo del analizador | Que la etiqueta posterior de fábrica con modelo y serial esté presente y legible | Retirar el equipo del rack lo suficiente para ver el panel trasero, o usar espejo de inspección, y leer la etiqueta de fábrica. Contrastar con la orden de servicio y la hoja de vida. | Texto |  | Debe coincidir exactamente con el número de serie registrado en las hojas de servicio | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 2.1.2 | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida |  |  | Sí | No |  | MT_1XT65JR5_APNA370_240909 / Cables ports | Pendiente
2.1.2 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de inventario o control del cliente | Presencia de la etiqueta de control de inventario en la puerta frontal | Inspeccionar la puerta frontal y verificar la presencia y legibilidad de la etiqueta de control de inventario del cliente. Fotografiarla y anotar el serial. | Presente / Ausente |  | Etiqueta presente y legible, con el serial de control del cliente | Alerta | Etiqueta ausente o ilegible: se pierde la trazabilidad con el cliente | 2.1.1 | Reponer la etiqueta de control y registrar el serial del cliente |  |  | Sí | Sí |  | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_YM7PXU2K | Pendiente
2.1.3 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.1 Placas e identificación física | Etiqueta de apertura de puerta (Open Label) | Etiqueta que indica el sentido de apertura o las instrucciones en la puerta delantera | Inspeccionar la puerta delantera y verificar que la etiqueta Open Label esté adherida, completa y legible, sin desprendimientos en los bordes. | Presente / Ausente |  | La etiqueta adhesiva debe estar adherida en la puerta frontal y en buen estado | Alerta | Etiqueta desprendida por manipulación repetida | Nodo terminal — actuar directamente | Reponer la etiqueta de la puerta |  |  | Sí | Sí | Open Label (3012296756) | MT_JV765TV0_APNA370_220216 | Pendiente
2.2.1 | 2. Identificación y trazabilidad | 2.2 Trazabilidad de software | Número de programa HGS/HTS | Número HGS/HTS del analizador, para validar si aplica programa estándar o especial | Ir a MENU / SYSTEM / INFORMATION y leer el número de programa en pantalla. Anotarlo textualmente y contrastarlo con el estándar de fábrica. | Texto |  | El número de programa estándar para APNA-370 (AP) debe ser P1000878001 | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración | 7.1.1 | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar |  |  | Sí | No |  | 1 - LCD design change AP EN | Pendiente
3.1.1 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de cero | Coeficiente digital resultante de la calibración de cero, en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente ZERO en pantalla. Anotarlo antes de realizar cualquier calibración. | Numérico | counts | Debe encontrarse dentro de la tolerancia de desvío del fabricante para que la calibración sea exitosa | Bloqueante | Aire cero contaminado, fuga neumática, o desviación basal de la celda | 1.3.1 ; 10.2.1 ; 4.1.3 ; 3.2.1 | Inyectar aire cero certificado libre de NOx; si persiste, buscar fugas en portafiltros y racores | -3500 | 3500 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.1.2 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de cero de fábrica | Límite de counts admitido para la calibración de cero en modo de fábrica | Entrar al modo de mantenimiento de servicio, abrir la pantalla F.CAL y leer el coeficiente de cero de fábrica. Requiere clave de servicio; anotar sin modificar. | Numérico | counts | El coeficiente de cero de fábrica debe estar dentro de la tolerancia máxima absoluta | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o su cadena de amplificación están fuera de punto | 6.4.1 ; 6.1.1 ; 6.4.2 | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes el detector | -7000 | 7000 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
3.1.3 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Coeficiente de calibración de span | Coeficiente digital resultante de la calibración de span, en la pantalla CAL. | Ir a MENU / CAL. y leer el valor del coeficiente SPAN en pantalla. Anotarlo antes de calibrar y compararlo con el registrado en el servicio anterior. | Numérico |  | El factor de span resultante debe estar dentro del rango de ganancia del fabricante | Bloqueante | Patrón mal configurado, ozonizador sin generar, o convertidor degradado | 3.1.4 ; 1.1.2 ; 3.3.1 ; 3.2.1 | Verificar que la lámpara UV del ozonizador encienda antes de atribuir el fallo al patrón | 0.5 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.1.4 | 3. Estado de calibración | 3.1 Coeficientes de calibración | Concentración de gas de span configurada | Que el valor de concentración de span coincida con el cilindro certificado | Ir a MENU / CAL. / SPAN CONC. y leer el valor configurado. Contrastarlo contra el certificado del cilindro de gas patrón que se va a utilizar. | Numérico | ppm | Rango de configuración permitido por el software | Bloqueante | Valor no coincide con el certificado del cilindro en uso | 3.1.3 | Corregir el valor en el menú y repetir la calibración de span | 1e-05 | 99999 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.1 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas patrón y del gas cero | Presión de los gases suministrados al analizador, comprobada con manómetro externo | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de gas de calibración, aguas arriba del puerto CAL GAS INLET, y leer la presión con el gas fluyendo. | Numérico | kPa | Debe controlarse ligeramente por encima de la presión atmosférica | Bloqueante | Regulador mal ajustado o cilindro despresurizado | 3.1.3 ; 3.1.1 | Reajustar el regulador de doble etapa y repetir la calibración | 0 | 0.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.2 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de muestra | Que la presión de entrada del gas de muestra en el puerto posterior se mantenga estable | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de muestra, aguas arriba del puerto SAMPLE INLET, y leer la presión con el equipo en operación normal. | Numérico | Pa | La presión en el puerto trasero debe controlarse dentro del límite estable establecido | Bloqueante | Restricción o sobrepresión en la línea de entrada | 5.2.1 ; 10.2.1 | Liberar la restricción; una presión de entrada inestable desajusta todo el lazo neumático | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.2.3 | 3. Estado de calibración | 3.2 Suministro de gases patrón | Presión del gas de escape | Que la línea de descarga no presente contrapresión que afecte la cámara de reacción | Conectar un manómetro de baja presión en la línea de escape aguas abajo del puerto EXHAUST y verificar que no haya contrapresión fuera del rango. | Numérico | Pa | La línea de escape debe liberarse a un lugar seguro, con contrapresión estable dentro del rango | Alerta | Línea de escape obstruida o descargando contra presión | 5.5.4 | Liberar la línea de escape a un punto seguro y sin restricción | -980 | 980 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.3.1 | 3. Estado de calibración | 3.3 Eficiencia del convertidor | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Eficiencia de conversión de la celda catalítica, verificada por titulación en fase gas (GPT) | Calibrar cero y span con gas de NO, introducir luego una mezcla generada por titulación en fase gas (GPT) y ajustar el número de eficiencia hasta que el NOx coincida con el valor previo a la GPT. | Numérico | % | La eficiencia de conversión de NO2 a NO debe ser igual o superior al 96 % | Bloqueante | Catalizador COM-1 agotado, fuga en la línea del convertidor, o temperatura incorrecta | 6.2.1 ; 6.1.1 ; 1.3.1 | Repetir la GPT tras estabilizar; si sigue por debajo de 96 %, reemplazar el tubo catalizador COM-1 | 96 | 100 | Sí | No | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
3.4.1 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Desviación del punto cero transcurridas 24 h de operación continua | Introducir gas cero y dejar estabilizar; anotar la lectura, repetir la medición 24 h después en las mismas condiciones y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | Bloqueante | Fuga neumática, sílica gel saturada, o inestabilidad térmica de la sala | 10.2.1 ; 6.6.1 ; 10.3.1 | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.2 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del cero semanal (Zero Drift) | Desviación del punto cero tras una semana de operación con variación de temperatura menor a 5 °C | Introducir gas cero y anotar la lectura; repetir la medición una semana después en las mismas condiciones, con variación térmica menor a 5 °C, y calcular la diferencia. | Numérico | % F.S. | La deriva de cero en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | Bloqueante | Degradación progresiva del secador o del deozonizador de escape | 6.6.1 ; 6.5.1 | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.3 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span diaria (Span Drift) | Desviación del punto de span transcurridas 24 h de operación continua | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir 24 h después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de span en 24 h no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | Bloqueante | Ozonizador inestable, óptica sucia, o caudal fluctuante | 1.1.2 ; 6.4.2 ; 5.2.1 | Recorrer la rama del ozonizador y la óptica antes de reajustar el span | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.4 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Deriva del span semanal (Span Drift) | Desviación del punto de span tras una semana con variación de temperatura menor a 5 °C | Introducir gas patrón de span y anotar la lectura estabilizada; repetir una semana después con el mismo cilindro y expresar la diferencia como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La deriva de span en una semana no debe superar el porcentaje de fondo de escala especificado | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara del ozonizador o degradación del convertidor | 6.3.2 ; 3.3.1 | Programar el cambio de lámpara del ozonizador y verificar la eficiencia del convertidor | -2 | 2 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.5 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Tiempo de respuesta T90 | Tiempo para alcanzar el 90 % del valor final de concentración desde la entrada | Con el equipo estabilizado en gas cero, conmutar bruscamente a gas patrón y cronometrar el tiempo hasta que la lectura alcance el 90 % del valor final. | Numérico | segundos | El tiempo de respuesta T90 debe ser igual o menor a 120 s | Bloqueante | Volumen muerto excesivo, fuga, o caudal por debajo del nominal | 5.2.1 ; 4.2.1 ; 10.2.1 | Acortar la línea de muestreo y restablecer el caudal nominal antes de repetir la prueba | 0 | 120 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.6 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Repetitividad del equipo | Repetitividad de lecturas bajo condiciones constantes de gas patrón | Introducir gas patrón y registrar al menos cinco lecturas consecutivas en condiciones constantes; calcular la dispersión y expresarla como porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La repetitividad de las mediciones de NOx debe encontrarse dentro de la tolerancia | Bloqueante | Ruido óptico, caudal inestable, o ozonizador intermitente | 6.4.1 ; 5.2.1 ; 1.1.2 | Estabilizar el lazo neumático antes de atribuir la dispersión al detector | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
3.4.7 | 3. Estado de calibración | 3.4 Deriva y desempeño metrológico | Linealidad del analizador | Desviación de la curva lineal en una calibración multipunto | Realizar una calibración multipunto con dilutor, ajustar la recta de regresión y calcular para cada punto la desviación respecto a la línea de mejor ajuste, en porcentaje del fondo de escala. | Numérico | % F.S. | La linealidad del equipo debe encontrarse dentro de la tolerancia máxima establecida | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o convertidor degradado | 3.3.1 ; 10.2.1 | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo | -1 | 1 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
4.1.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Color y estado del elemento filtrante PA-10L de 54 mm de diámetro | Abrir la puerta frontal, desenroscar el vaso del portafiltros, extraer el elemento y compararlo contra un filtro nuevo sobre fondo blanco. Fotografiar antes de reemplazar. | OK / No OK |  | Debe estar limpio y de color totalmente blanco; reemplazar cada 2 semanas si hay polución o humedad | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 5.2.1 ; 5.5.4 | Reemplazar el elemento filtrante cada dos semanas o antes si hay polución alta |  |  | Sí | Sí | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) (3200043947; alt. 3200043947-1PC) | OP_APNA-370 / MT_9156R938 | Pendiente
4.1.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Empaque del filtro de partículas frontal | Empaque plano FKM del portafiltro frontal, para descartar grietas, deformaciones o fugas | Con el portafiltros abierto, retirar el empaque plano FKM, flexionarlo entre los dedos y buscar grietas, aplastamiento permanente o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Empaque elástico y sin fisuras, que garantice hermeticidad de la línea; reemplazar cada 1 año | Cobrable | Empaque endurecido o agrietado: fuga en el portafiltros | 4.1.3 ; 3.1.1 | Reemplazar el empaque FKM y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | F-Packing FPM (3200044273) · F-Packing FPM (3012129804) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.1.3 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.1 Portafiltros frontal | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Estado del anillo de sellado JISB2401 G70 en el estuche del filtro | Retirar la junta tórica del estuche del filtro, limpiarla y examinarla estirándola suavemente contra la luz, buscando cortes, microfisuras o pérdida de elasticidad. | OK / No OK |  | Sin cortes ni pérdida de elasticidad, para evitar ingreso de aire ambiental; reemplazar cada 1 año | Cobrable | Junta con cortes o sin elasticidad: ingreso de aire ambiental | 4.1.2 ; 3.1.1 | Reemplazar la junta tórica y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | O-Ring JISB2401 G 70 (FPM) (3030049099) · O-Ring JISB2401 G70 (3200043785) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
4.2.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.2 Sonda y líneas de muestreo | Tubería de teflón FEP externa | Mangueras externas de entrada de muestra, calibración y escape | Recorrer las mangueras externas de muestra, calibración y escape buscando dobleces agudos, aplastamientos o humedad acumulada. Verificar el apriete de cada racor. | OK / No OK |  | Limpias, sin dobleces, estrangulaciones ni humedad acumulada; FEP de 6 mm OD / 4 mm ID | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con humedad acumulada | 5.2.1 ; 4.3.1 | Reemplazar el tramo afectado y purgar la línea con aire seco |  |  | Sí | Sí | Tubería FEP (AMB-CONTEF-001) | OP_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
4.3.1 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Base del tanque de condensación interna, y si presenta fisuras o está pegada con adhesivos | Con la cubierta retirada, inspeccionar el tanque de condensación y su base buscando fisuras o adhesivos de reparación previa. Aplicar agua jabonosa en sus uniones si se sospecha fuga. | OK / No OK |  | El tanque debe estar hermético y estable, sin fugas neumáticas | Bloqueante | Base fisurada o agua acumulada por condensación en el shelter | 4.3.2 ; 10.3.1 ; 4.2.1 | Drenar el tanque, purgar con aire seco y corregir la oscilación térmica del shelter |  |  | Sí | Sí | Baffa Tank (3012301739) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_RG4SR6AD | Pendiente
4.3.2 | 4. Línea de muestreo y acondicionamiento | 4.3 Acondicionamiento de la muestra | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Que el tubo deshumidificador de membrana Nafion esté en buen estado, sin fugas ni obturaciones | Con la cubierta retirada, inspeccionar el tubo deshumidificador de membrana buscando fisuras, aplastamiento u obstrucción, y verificar el apriete de sus conexiones. | OK / No OK |  | Debe garantizar el correcto secado del gas de muestra; reemplazar cuando sea necesario | Cobrable | Membrana Nafion saturada, obstruida, o con fuga | 4.3.1 ; 5.2.1 | Reemplazar la unidad PPD-1; sin secado, el agua llega al detector |  |  | Sí | Sí | PPD HRB-01 APNA-370 (3012305517) | MNT_APNA-370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_260313 | Pendiente
5.1.1 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) | Funcionamiento mecánico de la bomba y ausencia de sobrecalentamiento del chasis | Con el equipo en marcha y la cubierta retirada, escuchar la bomba y apoyar la mano sobre su carcasa para detectar vibración anormal, golpeteo metálico o sobrecalentamiento. | OK / No OK |  | Funcionamiento continuo y silencioso, sin ruidos metálicos ni exceso de temperatura; cambio cada 2 años | Cobrable | Rodamiento o motor desgastado, o sobrecalentamiento del chasis | 5.1.2 ; 5.5.4 | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad completa |  |  | Sí | Sí | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA (3014059459) · Pump Unit (GD-6EH-220/230) (3014059491) | MNT_APNA-370 / MT_RFL6UD28 | Pendiente
5.1.2 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Fisuras o rupturas del diafragma de EPDM, retirando las tapas del cabezal | Apagar el equipo, retirar las tapas del cabezal de la bomba y extraer los diafragmas. Examinarlos contra la luz buscando fisuras, perforaciones o deformación permanente. | Sí/No |  | Diafragmas sin fisuras, perforaciones ni deformaciones mecánicas; reemplazar cada 1 a 2 años | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 5.1.3 ; 4.3.1 | Reemplazar el juego de diafragmas y corregir el origen del condensado |  |  | Sí | No | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA (3200044033) · Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM (3200602390) | MNT_APNA-370 / MT_A860VPB4_APNA370_20113004 | Pendiente
5.1.3 | 5. Sistema neumático | 5.1 Bomba de muestreo | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Estado y desgaste del empaque elástico tipo válvula del cabezal de la bomba | Con los cabezales desmontados, retirar los empaques tipo válvula, limpiarlos y verificar que asienten planos sobre su sede. Lubricar o rotar según indique el manual. | OK / No OK |  | Limpiar, lubricar y de ser necesario rotar o cambiar el empaque, para corregir fluctuaciones de caudal | Cobrable | Flapper deformado o endurecido: caudal fluctuante | 5.1.2 ; 5.2.1 | Limpiar, lubricar o reemplazar las válvulas junto con los diafragmas |  |  | Sí | Sí | Empaque tipo válvula 3012164657 — sin artículo en el catálogo | MT_1TLF2RUY_APNA-370_230620 / MT_N4CAMPC1 | Pendiente
5.2.1 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Valor del flujo de muestra en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y leer el valor de flujo de muestra. Anotarlo con el equipo en operación normal y la línea conectada. | Numérico | L/min | El caudal medido debe estar dentro del rango estándar de operación | Bloqueante | Filtro colmatado, orificio crítico obstruido, o diafragma desgastado | 4.1.1 ; 5.3.1 ; 5.1.2 ; 5.2.3 | Medir el caudal real con flujómetro patrón y recorrer la rama en ese orden | 0.8 | 1.4 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
5.2.2 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Límites de alarma de flujo de muestra (FLO1) | Rango configurado para el disparo de la alarma opcional FLO1 de flujo de muestra | Consultar en el menú de servicio el rango configurado para la alarma FLO1 y contrastarlo con el flujo real leído en ANALOG INPUT. | Numérico | L/min | El flujo de muestra no debe desviarse fuera del rango de alarma absoluto permitido | Alerta | Rango de alarma distinto al criterio del manual de operación | 5.2.1 | Definir con el responsable técnico cuál rango manda y documentarlo | 0.6 | 1.5 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.2.3 | 5. Sistema neumático | 5.2 Caudal de muestra | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Caudal físico en el puerto trasero, medido con flujómetro externo durante el mantenimiento | Desconectar la línea del puerto trasero, conectar un flujómetro de burbuja y medir el caudal real de la línea de muestra y de la línea de NO. Ajustar en el regulador R-2 si es necesario. | Numérico | mL/min | El caudal de la línea de muestra y de la línea de NO se ajusta mediante el regulador R-2 | Bloqueante | Caudal real fuera de 800 a 900 mL/min tras el mantenimiento | 5.5.2 ; 5.3.1 | Ajustar el caudal en el regulador R-2 y volver a medir con flujómetro | 800 | 900 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.3.1 | 5. Sistema neumático | 5.3 Restricción de flujo | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Limpieza y ausencia de obstrucciones de polvo en los orificios críticos de teflón | Con el equipo apagado, desmontar los orificios críticos y examinarlos contra la luz con lupa, verificando que el paso esté libre. Limpiarlos solo con aire seco filtrado. | OK / No OK |  | Los orificios capilares de flujo deben estar libres de obstrucciones y polución | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro | 4.1.1 ; 5.2.1 | Limpiar con aire seco filtrado; si no se recupera, reemplazar el orificio |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (orificio crítico del APNA) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_L2561A1S_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
5.4.1 | 5. Sistema neumático | 5.4 Válvulas solenoides | Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) | Alternancia física y sello neumático de las 3 electroválvulas principales del detector | Con el equipo en operación, conmutar entre modos y confirmar audiblemente la actuación de SV-2, SV-3 y SV-11. Verificar el sello aplicando agua jabonosa en sus uniones. | OK / No OK |  | Deben conmutar correctamente, sin atascos, con sello hermético y manteniendo la presión adecuada | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 9.3.1 ; 3.1.1 | Reemplazar la electroválvula afectada y verificar el sello con agua jabonosa |  |  | Sí | Sí | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA (3014035610) | MT_US00XLH0_APNA370_251218 / MT_REBXU06B | Pendiente
5.5.1 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de presión R-1 | Ajuste de la presión en el regulador R-1, retirando el tapón y conectando manómetro | Retirar el tapón del punto de chequeo del regulador R-1, conectar un manómetro y leer la presión con el equipo en operación. Ajustar el regulador si está fuera de rango. | Numérico | kPa | La lectura en el punto de chequeo del regulador R-1 debe ser 80 kPa ± 4 kPa | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o tornillo desajustado por vibración | 5.5.2 ; 5.5.4 | Ajustar a 80 ± 4 kPa; si no regula, reemplazar la unidad | 76 | 84 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.2 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Lectura de presión de la bomba en la pantalla ANALOG INPUT 1/2 | Leer la presión de bomba en la primera página de ANALOG INPUT con el equipo en operación normal, y ajustar el regulador de vacío R-2 si está fuera del valor de diseño. | Numérico | kPa | La presión del regulador de vacío R-2 debe ajustarse al valor de diseño | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o desajuste por vibración | 5.5.4 ; 5.2.3 | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad | -23 | -19 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.3 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Regulador diferencial R-3 | Presión en el regulador diferencial R-3 | Conectar un manómetro en el punto de chequeo del regulador diferencial R-3 y leer la presión con el equipo en operación. Ajustar si está fuera del valor de diseño. | Numérico | kPa | La lectura de presión del regulador diferencial R-3 debe ajustarse al valor de diseño | Bloqueante | Restrictor sucio o membrana fatigada | 5.5.2 ; 9.2.1 | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad | -21 | -19 | Sí | No | Regulator (3011017009) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
5.5.4 | 5. Sistema neumático | 5.5 Reguladores de presión | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Presión absoluta interna de la celda o bomba mostrada en pantalla | Leer en ANALOG INPUT la presión del detector con el equipo en operación normal y verificar que se mantenga dentro del rango que no dispara la alarma PRESS 1. | Numérico | kPa | Debe permanecer dentro del rango de 60 a 90 kPa; fuera de él se activa la alarma PRESS 1 | Bloqueante | Regulador R-2 desajustado, diafragma roto, o fuga en el colector interno | 5.5.2 ; 5.1.2 ; 6.1.1 ; 10.2.1 | Ajustar R-2 primero; si la presión no responde al ajuste, buscar fuga o diafragma roto | 60 | 90 | Sí | No |  | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
6.1.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.1 Cámara de reacción (quimiluminiscencia) | Hermeticidad del reactor | Bloque del reactor, para descartar fugas, y estado de la junta elástica O-Ring W | Con el equipo apagado y frío, inspeccionar el bloque del reactor buscando fisuras, y retirar el O-Ring W para verificar su elasticidad y correcto asiento en la ranura. | OK / No OK |  | Bloque limpio, sin fisuras neumáticas y con el O-Ring W elástico y bien posicionado | Bloqueante | O-Ring W degradado, o fisura en el bloque del reactor | 5.5.4 ; 3.1.1 | Reemplazar el O-Ring W de Vitón y repetir la prueba de hermeticidad |  |  | Sí | Sí | O-Ring, W (3014059379) · Reactor (3014059166) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
6.2.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.2 Convertidor de NO2 a NO | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Estado externo de la celda de reducción de NOx y de su resistencia calefactora | Con el equipo apagado y frío, inspeccionar externamente el tubo catalizador y su resistencia calefactora. Verificar en ANALOG INPUT que su temperatura sea estable en operación. | OK / No OK |  | Tubo catalizador libre de obstrucciones internas y con temperatura estable; cambio cada 1 a 4 años | Bloqueante | Catalizador agotado, obstruido, o resistencia calefactora abierta | 3.3.1 ; 1.3.1 | Reemplazar el tubo COM-1 y reajustar el coeficiente de eficiencia por GPT |  |  | Sí | Sí | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter (3014056464) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.3.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Que la tarjeta osciladora encienda su LED de alta tensión para iluminar la lámpara UV | Con el equipo energizado y la cubierta retirada, observar el LED de alta tensión de la tarjeta AP-UVP-03 y verificar que la lámpara UV encienda. Inspeccionar la tarjeta buscando quemaduras. | Sí/No |  | Tarjeta operativa sin quemaduras y LED indicador encendido durante la generación de ozono | Bloqueante | Tarjeta inversora quemada, o lámpara de ozono agotada | 1.1.2 ; 6.3.2 ; 9.3.1 | Descartar primero un apagado de protección por otra alarma; luego reemplazar tarjeta o lámpara |  |  | Sí | No | MOSFET LGS LV (511-STD35P6LLF6) · Printed Board Unit AP-UVP-03 + 1JV024-028A (3200088405; alt. 3200088405-TCA) · UV Lamp Unit Ozonata unit (3014038054; alt. 3014038054-TCA) | MT_GMK01HJU_APNA370 / MT_A860VPB4 | Pendiente
6.3.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.3 Generador de ozono interno | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Estado del protector de PTFE de la lámpara del ozonizador | Con el equipo apagado y frío, extraer el protector de PTFE de la lámpara del ozonizador y examinarlo buscando grietas, decoloración o deformación por calor. | OK / No OK |  | Funda de PTFE sin grietas ni deformidades por calor (263 x 145 x 0,8 mm); reemplazar cada 1 año | Cobrable | Funda agrietada o deformada por el calor de la descarga | 6.3.1 ; 1.1.2 | Reemplazar el protector de PTFE junto con la lámpara del ozonizador |  |  | Sí | Sí | UV Liner 263*145*0.8t (PTFE) (3200044415; alt. 3200044415-TCA) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.4.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Detector de luz de reacción | Tipo y estado del sensor óptico del detector | Consultar la ficha técnica del equipo y confirmar que el detector es un fotodiodo de silicio. Registrar en ANALOG INPUT las señales SIGNAL NO y SIGNAL NOX con el equipo estabilizado. | Texto |  | El APNA-370 usa un fotodiodo de silicio de larga vida y no requiere fuente de alta tensión de PMT | Bloqueante | Fotodiodo degradado, o cadena de amplificación en falla | 6.4.2 ; 6.1.1 ; 9.1.1 | Limpiar la óptica antes de sospechar del detector; el APNA usa fotodiodo, no PMT |  |  | Sí | No | Case, Preamplier For AIA-1X0 PRE-01 (3200082587) · Detector (3014060117; alt. 3014060117-TCA) · Printed Board Unit (3200092495; alt. 3200092495-TCA) · Stay SBB-314(E) L=14 M3 Male/Female (3030021477) · Stay for Preamprifie for APNA-360 (3012223360) | APNA-370 Brochure / MT_A860VPB4_APNA370_20112702 | Pendiente
6.4.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.4 Detección óptica | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Depósitos, humedad o manchas en el lente protector y el filtro óptico del detector | Con el equipo apagado, acceder al detector y examinar el lente protector y el filtro óptico con linterna, buscando depósitos, humedad o manchas. No tocarlos con los dedos. | OK / No OK |  | El lente y los filtros ópticos deben estar limpios, transparentes y secos | Cobrable | Ventana empañada o con depósitos por humedad en el circuito | 6.6.1 ; 4.3.1 ; 6.4.1 | Limpiar en seco con tejido óptico y eliminar el origen de la humedad |  |  | Sí | Sí | Sin artículo en el catálogo (filtro óptico y ventana del detector) — PENDIENTE DE CREAR EN ZOHO | MT_P7P8MW1M_APNA370_251028 / MT_1XT65JR5 | Pendiente
6.5.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.5 Eliminación de ozono residual | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Estado del deozonizador de salida que elimina el ozono residual antes de la descarga | Con el equipo apagado, desmontar el deozonizador de salida y examinar el catalizador buscando degradación o cambio de color. Verificar que no haya olor a ozono en la descarga. | OK / No OK |  | Catalizador en buen estado, sin degradación que dañe prematuramente la bomba; cambio cada 1 a 2 años | Bloqueante | Catalizador saturado o degradado por humedad | 8.2.1 ; 5.1.2 | Reemplazar de inmediato: el ozono residual destruye los diafragmas de la bomba |  |  | Sí | Sí | DO Unit O3 resolver (3200043513) | MNT_APNA-370 (Manual de Mantenimiento) | Pendiente
6.6.1 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Color de los granos de sílica gel en los dos cilindros de secado de aire | Con el equipo apagado, retirar los dos cilindros de secado y observar el color de la sílica gel a través de la pared o extrayendo una muestra. Sustituirla si está saturada. | OK / No OK |  | Sustituir la sílica gel cada 1 a 2 años, o si presenta decoloración o saturación de humedad | Cobrable | Sílica saturada, o ciclo de reactivación sin calentar | 6.6.2 ; 8.1.1 | Reemplazar la carga de sílica en ambos cilindros y verificar el ciclo de reactivación |  |  | Sí | Sí | Silikagel 500g, Dryer APNA / APHA (3200044017) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
6.6.2 | 6. Banco de medición y óptica | 6.6 Secado del aire de ozonizador | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Que el cilindro secador inactivo caliente periódicamente para evaporar la humedad | Con el equipo en operación, palpar con el debido cuidado el cilindro secador inactivo y confirmar que está caliente durante la fase de reactivación. Verificar el ciclo en el menú de servicio. | Numérico | °C | En la etapa de reactivación la sílica gel debe calentarse para liberar humedad tras 180 min | Bloqueante | Resistencia del secador quemada, termocupla abierta, o relé de alternancia en falla | 6.6.1 ; 7.1.3 | Medir continuidad de resistencia y termocupla antes de intervenir la tarjeta | 150 | 170 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
7.1.1 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Que el LED de operación de la CPU destelle regularmente y no se observen daños térmicos | Con el equipo energizado, observar durante al menos 30 segundos el LED de operación de la CPU y confirmar que destelle. Con el equipo apagado, inspeccionar la tarjeta buscando daños térmicos. | OK / No OK |  | El LED debe destellar en condiciones normales; tras reemplazar la CPU se inicializa con SW5 y SW1 | Bloqueante | Firmware congelado, daño térmico, o CPU sin inicializar tras sustitución | 7.3.1 ; 7.2.1 ; 9.3.2 | Reasentar conectores; si no destella, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan |  |  | Sí | Sí | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) (3200629662) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.2 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Posición de los DIP switches de configuración del modelo de analizador | Con el equipo apagado, ubicar el DIP switch SW2 en la tarjeta AP-ADC-05 y leer la posición de cada bit. Fotografiar la configuración antes de modificar nada. | OK / No OK |  | Para APNA-370: BIT0=ON, BIT1=OFF, BIT2=OFF, BIT3=OFF. Referencia PENDIENTE DE VALIDAR | Bloqueante | Configuración de modelo alterada, o tarjeta sin alimentación | 9.3.1 ; 9.3.2 ; 7.1.1 | Restituir los bits de modelo del APNA-370 y verificar la alimentación antes de reemplazar |  |  | Sí | Sí | AP-ADC-05 (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.3 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Estado de los terminales de cableado de entradas y salidas, y LED de comunicación I2C (ST0/ST1) | Con el equipo apagado, examinar los terminales de entradas y salidas de la tarjeta de relés buscando corrosión o tornillos flojos, y con el equipo energizado observar los LED ST0 y ST1. | OK / No OK |  | LED ST1 de operación destellando normalmente y terminales libres de corrosión u holguras | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, microprocesador H8 bloqueado, o terminal corroído | 7.3.1 ; 7.1.1 | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL |  |  | Sí | Sí | AP-RPL-02 / AP-RPL-02A (tarjeta; sin artículo en el catálogo) | GZ0000117746B SM E APXX-370 (Service Manual) | Pendiente
7.1.4 | 7. Electrónica y control | 7.1 Tarjetas electrónicas | Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) | Integración física del puerto serial y su conexión con el cable CN2 en el puerto de la CPU | Retirar la placa ciega trasera y verificar que la tarjeta AP-SIO-04 esté fijada con sus 4 tornillos M3x6 y conectada al conector CN2 de la CPU mediante su cable de 5 hilos. | OK / No OK |  | Tarjeta fijada con los 4 tornillos M3x6 SUS y conectada con cable de 5 hilos | Alerta | Tarjeta suelta o cable CN2 desconectado | 7.4.1 | Fijar la tarjeta con sus tornillos y reasentar el cable de 5 hilos |  |  | Sí | Sí | Cable assembly RS-232C (3200216747) · RS-232C (For Horiba AP Series) (3014036951) | Procedimiento Integración Tarjeta RS232 | Pendiente
7.2.1 | 7. Electrónica y control | 7.2 Respaldo de reloj y memoria | Pila de memoria y reloj RTC | Voltaje de la batería de litio CR2032 y ausencia de la alarma BATT en pantalla | Con el equipo apagado, verificar que la pila esté instalada en el portapilas de la CPU y medir su tensión con multímetro. Confirmar además que no esté activa la alarma BATT. | Presente / Ausente |  | Pila CR2032 instalada en el portapilas de la CPU; reemplazar cada 3 años | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 7.1.1 | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia AIC |  |  | Sí | Sí | Batería CR2032 para Horiba AP Series (3200043671) | MNT_APNA-370 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.3.1 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Hilos cortados, grietas o malas conexiones en las cintas planas entre la CPU y la RPL | Con el equipo apagado, examinar las cintas planas entre la CPU y la RPL en toda su longitud, buscando hilos partidos, dobleces marcados o conectores mal asentados. | OK / No OK |  | Cable cinta en buen estado y firmemente asentado en sus conectores | Cobrable | Cinta con hilos partidos, o conector mal asentado | 7.1.1 ; 7.1.3 | Reasentar o reemplazar la cinta antes de cambiar cualquier tarjeta |  |  | Sí | Sí | Tape Wire (3010040355) | MT_H0004N72_APNA-370_241227 / MT_VMH2YJP3 | Pendiente
7.3.2 | 7. Electrónica y control | 7.3 Display y cableado interno | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Respuesta del teclado resistivo al presionar los menús de la interfaz gráfica | Recorrer los menús presionando botones en las cuatro esquinas y en el centro de la pantalla, verificando que la selección responda en el punto exacto donde se presiona. Usar solo el dedo. | OK / No OK |  | Respuesta táctil precisa en todas las zonas; no utilizar bolígrafos ni puntas afiladas | Cobrable | Delaminación por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 1.1.3 ; 10.3.2 | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina |  |  | Sí | Sí | Touch Panel (TP-AP370) | MT_A860VPB4_APNA370_20111202 / OP_APNA-370 | Pendiente
7.4.1 | 7. Electrónica y control | 7.4 Salidas analógicas | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Voltaje en los canales CH-7, CH-8 o CH-9 de la parte trasera, medido con multímetro | Poner la salida en un valor conocido desde el menú de salidas y medir con multímetro en las terminales traseras de los canales CH-7, CH-8 y CH-9. | Numérico | V | Salida estándar no aislada de NO, NO2 o NOx de 0 a 1 V, proporcional al rango | Bloqueante | Salida analógica descalibrada o canal mal asignado | 7.1.4 ; 7.1.2 | Reajustar la salida y confirmar la lectura en el datalogger de la estación | 0 | 1 | Sí | No | Fusible 6,3 A (T) para AC115V — sin artículo en el catálogo | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
7.5.1 | 7. Electrónica y control | 7.5 Protección eléctrica | Fusibles de entrada de red AC | Continuidad de los fusibles integrados en el conector AC Inlet posterior | Con el equipo apagado y desconectado, extraer el fusible del portafusible del AC Inlet trasero, verificar su continuidad con multímetro y leer el tipo y amperaje impresos. | OK / No OK | A | Fusible intacto; capacidad recomendada 6,3 A (T) para configuración de 115 V | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 9.3.1 ; 9.3.2 | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 / Cables ports | Pendiente
8.1.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.1 Consumibles del ozonizador | Filtro de aire en línea del ozonizador | Grado de saturación del filtro de aire de 0,3 micras en la línea de ozono | Con el equipo apagado, desmontar el filtro de aire en línea del ozonizador y examinar el elemento contra la luz, buscando oscurecimiento, humedad o colmatación. | OK / No OK |  | Elemento filtrante seco y limpio de polvo; reemplazar cada 1 a 2 años | Cobrable | Elemento de 0,3 µm saturado o humedecido | 6.6.1 ; 1.1.2 | Reemplazar el filtro de aire y verificar que la sílica esté seca |  |  | Sí | Sí | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA (3200082322) | MNT_APNA-370 / MT_1U67F10J | Pendiente
8.2.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.2 Depuración de gases | Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) | Color de las esferas de alúmina activada del depurador BAA-050 | Con el equipo apagado, desmontar el depurador BAA-050 y observar el color de las esferas de alúmina activada. Sustituir si presentan decoloración o saturación. | OK / No OK |  | Reemplazar si presenta decoloración o saturación extrema; vida útil de 1 a 4 años | Cobrable | Alúmina activada decolorada o saturada | 6.5.1 | Reemplazar el cartucho BAA-050 |  |  | Sí | Sí | Scrubber BAA-050 APNA / APMA (3014061530) | MNT_APNA-370 / MT_P7P8MW1M | Pendiente
8.3.1 | 8. Filtros y consumibles | 8.3 Filtros de chasis | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Acumulación de polvo en los filtros de esponja de la tapa exterior y del ventilador | Retirar las esponjas de la cubierta y del ventilador, examinarlas a contraluz y comprobar el paso de aire. Lavarlas con agua y dejarlas secar completamente antes de reinstalar. | OK / No OK |  | Esponjas limpias, lavadas o cambiadas periódicamente para garantizar el aire de enfriamiento; cada 1 año | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 9.1.1 ; 10.3.1 | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina |  |  | Sí | Sí | Filter Sponge (3012299939) | MT_A860VPB4 / MT_T5DMLT1N_APNA370 | Pendiente
9.1.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.1 Temperatura | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Valor de temperatura del sensor óptico en MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT | Ir a MENU / MAINTENANCE / ANALOG INPUT y leer el valor de temperatura del detector con el equipo estabilizado. Anotar el valor. | Numérico | °C | La temperatura del detector debe mantenerse estable en torno al punto de diseño | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o resistencia del detector abierta | 10.3.1 ; 8.3.1 ; 7.1.2 | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor del detector | 38 | 48 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / P_ST-008-MAN | Pendiente
9.2.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Presión del detector en el menú ANALOG INPUT | Leer en ANALOG INPUT la presión del detector con el equipo en operación normal y la línea de muestra conectada. Anotar el valor estabilizado. | Numérico | kPa | Rango de presión absoluta normal en operación | Bloqueante | Regulador desajustado, fuga interna, o diafragma de bomba desgastado | 5.5.4 ; 5.5.3 | Ajustar los reguladores antes de intervenir la bomba | 50 | 54 | Sí | No |  | MT_9156R938 / MT_KUS03MMP | Pendiente
9.2.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.2 Presión | Presión ambiental (AMBIENT PRESS) | Que el valor del sensor de presión atmosférica sea coherente con la altitud del sitio | Leer el valor de presión ambiental en ANALOG INPUT y compararlo con un barómetro patrón calibrado ubicado junto al equipo, verificando la coherencia con la altitud del sitio. | Numérico | kPa | Presión ambiental medida por el sensor PS_3 | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 9.2.1 | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT | 70 | 110 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Procedimiento Ajuste de Presión Ambiente | Pendiente
9.3.1 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Que la tensión de 24 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 24V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 24 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Voltaje de suministro para bombas, solenoides y elementos calentadores (24 V ± 0,5 V) | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 7.5.1 ; 7.1.2 | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla | 23.5 | 24.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente
9.3.2 | 9. Sensores auxiliares | 9.3 Tensiones internas | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Que la tensión de 5 V esté dentro de tolerancia, en la página 2 de ANALOG INPUT | Leer el valor DC 5V en la segunda página de ANALOG INPUT. Para verificación independiente, medir con multímetro en el punto de prueba de 5 V de la tarjeta ADC. | Numérico | V | Voltaje de suministro para circuitos digitales y de control lógico (5 V ± 0,5 V) | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 7.5.1 ; 7.1.1 | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente | 4.5 | 5.5 | Sí | No |  | OP_APNA-370 / Service Manual | Pendiente
10.1.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Dimensiones físicas externas | Que el espacio asignado en el rack cumpla con las medidas del chasis del analizador | Medir con flexómetro el ancho, alto y profundidad disponibles en el rack y contrastarlos con las dimensiones del chasis, considerando el espacio para mangueras y cables. | OK / No OK |  | Gabinete estándar de 430 mm ancho x 221 mm alto x 550 mm profundidad (5U, 222 mm) | Alerta | Espacio de rack insuficiente para el chasis y sus conexiones | 10.1.2 | Liberar el espacio de 5U y dejar holgura trasera para mangueras y cables |  |  | Sí | Sí |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.1.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Masa total del analizador | Que la base de soporte o bandeja del rack tolere el peso neto del analizador | Verificar en la placa del equipo o en el manual la masa del analizador y confirmar que la bandeja o los rieles del rack estén dimensionados para soportarla. Mover el equipo entre dos personas. | Numérico | kg | Peso neto aproximado del equipo sin accesorios; requiere al menos 2 personas para su traslado | Alerta | Bandeja o rieles no dimensionados para el peso del equipo | 10.1.1 | Instalar soporte adecuado; el traslado requiere dos personas | 20 | 22 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.1.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Que todos los tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados | Verificar visualmente y con destornillador que los 8 tornillos M3 de la tapa metálica superior estén presentes y ajustados, sin apretar en exceso. | Sí/No |  | Tapa asegurada firmemente con sus 8 tornillos M3, para evitar vibraciones e ingreso de polvo | Cobrable | Tornillos ausentes o flojos por vibración | 8.3.1 | Reponer y ajustar los 8 tornillos M3 de la tapa |  |  | Sí | No | Screw (3030049516) | MT_T5DMLT1N_APNA370 / MT_N4CAMPC1_APNA-370_230705_MTTO | Pendiente
10.1.4 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.1 Gabinete y chasis | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Que la puerta delantera esté acoplada y gire suavemente | Abrir y cerrar la puerta delantera varias veces, verificar que gire suavemente y quede alineada, e inspeccionar los casquillos de bisagra buscando desgaste u holgura. | OK / No OK |  | Casquillos instalados, para evitar que la puerta delantera se descuelgue o se desacomode | Cobrable | Casquillo desgastado: la puerta se descuelga | 10.1.3 | Reemplazar los casquillos de bisagra y realinear la puerta |  |  | Sí | Sí | Door Hinge (3012304034) · Hinji Bush (3012304035) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_A860VPB4 | Pendiente
10.2.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.2 Conexiones neumáticas traseras | Racores y férulas en los puertos traseros | Que todos los puertos neumáticos tengan instaladas las tuercas (Cap Nut) y férulas (Sleeve) | Inspeccionar cada puerto neumático trasero y verificar que tenga su tuerca y su férula instaladas. Extraer una manguera para confirmar que la férula esté montada sobre el tubo. | Presente / Ausente |  | Puertos equipados con racores de PVDF para asegurar el sello de teflón; evitar mangueras sueltas | Bloqueante | Férula o tuerca ausente: ingreso de aire falso por los puertos | 5.5.4 ; 3.1.1 ; 5.2.1 | Instalar férulas y tuercas de PVDF y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar |  |  | Sí | Sí | Cap Nut / S020020-6PVDF (3030021779) · Sleeve / SO2001-6 (3030021777) | MT_1TLF2RYU_APNA370_220511 / MT_JV765TV0 | Pendiente
10.3.1 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Rango de temperatura ambiente del sitio | Temperatura ambiente del shelter o estación de monitoreo, medida con termómetro | Medir la temperatura del shelter con termohigrómetro calibrado, a la altura del equipo y alejado de la descarga del aire acondicionado. Registrar el máximo del día si hay datalogger. | Numérico | °C | Debe estar dentro de los límites, evitando variaciones bruscas de 5 °C o más | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 9.1.1 ; 10.3.2 | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala | 5 | 40 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.3.2 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límites de humedad relativa ambiente | Humedad relativa del shelter, comprobada con higrómetro, para evitar condensación | Medir la humedad relativa con termohigrómetro calibrado junto al equipo y registrarla junto con la temperatura medida en el mismo instante. | Numérico | % | Para temperaturas menores de 31 °C la humedad relativa debe ser del 80 % o menor | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 4.3.1 ; 7.3.2 | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo | 0 | 80 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente
10.3.3 | 10. Gabinete, montaje e instalación | 10.3 Entorno de operación | Límite máximo de altitud de operación | Altitud geográfica del sitio de instalación del analizador | Consultar la altitud del sitio de instalación con GPS o con la ficha de la estación, y contrastarla con el límite de operación especificado por el fabricante. | Numérico | msnm | El equipo está diseñado para operar por debajo del límite de altitud establecido por el fabricante | Alerta | Sitio por encima del límite de diseño: la presión ambiente afecta la corrección | 9.2.2 | Documentar la altitud y validar con fábrica la corrección barométrica aplicada | 0 | 3000 | Sí | No |  | OP_APNA-370 (Manual de Operación) | Pendiente

## Flujo No OK
ENCADENAMIENTO CONDICIONAL — QUÉ VERIFICAR CUANDO UN ÍTEM SALE NO OK
Un renglón por enlace del árbol de diagnóstico. La columna «Rama activa» se enciende sola cuando el ítem de origen queda marcado como hallazgo en la hoja del modelo.
Filtre por «Rama activa = SÍ» para ver únicamente las verificaciones que la visita de hoy realmente disparó. Los ID son hipervínculos a la fila correspondiente.
Modelo | ID origen | Ítem que salió NO OK | Criterio de falla | Causa probable | Orden | ID destino | Verificación siguiente | Acción si se confirma | Resultado del origen | Rama activa
APMA-370 (CO) | 1.1.1 | LED de encendido (Power LED) | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1 | 1.1.2 | LED de alarma (Alarm LED) | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar
APMA-370 (CO) | 1.1.2 | LED de alarma (Alarm LED) | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 1 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APMA-370 (CO) | 1.1.2 | LED de alarma (Alarm LED) | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 2 | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APMA-370 (CO) | 1.1.2 | LED de alarma (Alarm LED) | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 3 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APMA-370 (CO) | 1.1.2 | LED de alarma (Alarm LED) | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 4 | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APMA-370 (CO) | 1.1.3 | Inicialización del display (TFT LCD) | Cobrable | Cinta flex del LCD agrietada o suelta; panel táctil o unidad LCD averiados | 1 | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Prueba cruzada con cinta y CPU de servicio; reemplazar la unidad LCD si el fallo sigue en la pantalla
APMA-370 (CO) | 1.1.3 | Inicialización del display (TFT LCD) | Cobrable | Cinta flex del LCD agrietada o suelta; panel táctil o unidad LCD averiados | 2 | 7.3.2 | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Prueba cruzada con cinta y CPU de servicio; reemplazar la unidad LCD si el fallo sigue en la pantalla
APMA-370 (CO) | 1.1.3 | Inicialización del display (TFT LCD) | Cobrable | Cinta flex del LCD agrietada o suelta; panel táctil o unidad LCD averiados | 3 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Prueba cruzada con cinta y CPU de servicio; reemplazar la unidad LCD si el fallo sigue en la pantalla
APMA-370 (CO) | 1.2.1 | Versión de programa (firmware) | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración de fábrica | 1 | 7.1.1 | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar
APMA-370 (CO) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: banco óptico y catalizador aún inestables | 1 | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Esperar a completar el calentamiento; no calibrar ni juzgar derivas hasta entonces
APMA-370 (CO) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: banco óptico y catalizador aún inestables | 2 | 9.1.2 | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Esperar a completar el calentamiento; no calibrar ni juzgar derivas hasta entonces
APMA-370 (CO) | 2.1.1 | Placa de número de serie frontal | Alerta | Placa ilegible, despegada, o equipo distinto al de la orden de servicio | 1 | 2.1.2 | Placa de número de serie posterior | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida
APMA-370 (CO) | 2.1.2 | Placa de número de serie posterior | Alerta | Placa ilegible o no coincide con la frontal | 1 | 2.1.1 | Placa de número de serie frontal | Verificar contra la documentación de fábrica y reportar la discrepancia antes de intervenir
APMA-370 (CO) | 2.2.1 | ID del equipo (Machine ID) | Alerta | ID distinto al asignado en el sistema de adquisición | 1 | 7.5.1 | Conector del cable serial RS-232C | Corregir el ID en MENU/SYSTEM y confirmar la llegada del dato al datalogger
APMA-370 (CO) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 1 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad
APMA-370 (CO) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 2 | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad
APMA-370 (CO) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 3 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad
APMA-370 (CO) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 4 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad
APMA-370 (CO) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, catalizador CAT-1 agotado o humedad en la línea de referencia | 5 | 3.2.1 | Presión de entrada de gas patrón | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de catalizador y humedad
APMA-370 (CO) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 1 | 3.2.1 | Presión de entrada de gas patrón | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APMA-370 (CO) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 2 | 3.2.2 | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APMA-370 (CO) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 3 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APMA-370 (CO) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 4 | 6.2.2 | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APMA-370 (CO) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, caudal de exceso insuficiente, o pérdida de intensidad óptica | 5 | 6.2.1 | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APMA-370 (CO) | 3.2.1 | Presión de entrada de gas patrón | Bloqueante | Regulador del cilindro mal ajustado o cilindro despresurizado | 1 | 3.2.2 | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Reajustar el regulador de doble etapa hasta lograr overflow estable
APMA-370 (CO) | 3.2.2 | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Bloqueante | Caudal insuficiente: el analizador aspira aire ambiente mezclado con el patrón | 1 | 3.2.1 | Presión de entrada de gas patrón | Subir el caudal por encima de 1,2 L/min y repetir la calibración
APMA-370 (CO) | 3.2.2 | Caudal de exceso de gas de calibración (OVER FLOW) | Bloqueante | Caudal insuficiente: el analizador aspira aire ambiente mezclado con el patrón | 2 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Subir el caudal por encima de 1,2 L/min y repetir la calibración
APMA-370 (CO) | 4.1.1 | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso por la entrada de muestra | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Instalar la férula, reapretar y repetir la prueba de estanqueidad antes de calibrar
APMA-370 (CO) | 4.1.1 | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso por la entrada de muestra | 2 | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Instalar la férula, reapretar y repetir la prueba de estanqueidad antes de calibrar
APMA-370 (CO) | 4.1.1 | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso por la entrada de muestra | 3 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Instalar la férula, reapretar y repetir la prueba de estanqueidad antes de calibrar
APMA-370 (CO) | 4.1.2 | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Reponer la tuerca de PVDF y repetir la prueba de estanqueidad
APMA-370 (CO) | 4.1.2 | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 2 | 4.1.1 | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Reponer la tuerca de PVDF y repetir la prueba de estanqueidad
APMA-370 (CO) | 4.1.3 | Férula de Exhaust (Sleeve) | Bloqueante | Férula ausente: fuga de gases de escape hacia la cabina | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Instalar la férula y verificar que el escape quede canalizado
APMA-370 (CO) | 4.1.4 | Tuerca de Exhaust (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca ausente o floja en la salida de escape | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar
APMA-370 (CO) | 4.1.4 | Tuerca de Exhaust (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca ausente o floja en la salida de escape | 2 | 4.1.3 | Férula de Exhaust (Sleeve) | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar
APMA-370 (CO) | 4.1.5 | Panel Mount Union (SO21521-6 PVDF) | Bloqueante | Racor fisurado por sobreapriete o fatiga del plástico | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Reemplazar el racor pasamuros y repetir la prueba de estanqueidad
APMA-370 (CO) | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 1 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APMA-370 (CO) | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 2 | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APMA-370 (CO) | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 3 | 8.1.1 | Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APMA-370 (CO) | 4.2.2 | Empaque del filtro frontal (PA-10L) | Cobrable | Empaque endurecido o aplastado: fuga en el portafiltros | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Reemplazar el empaque y repetir la prueba de estanqueidad
APMA-370 (CO) | 4.2.3 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Cobrable | Junta reseca o con microfisuras: fuga en la tapa | 1 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Reemplazar la junta tórica y lubricarla levemente al montar
APMA-370 (CO) | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Cobrable | Condensado acumulado por línea de muestreo sin trampa, o shelter con oscilación térmica | 1 | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Vaciar y secar la trampa, purgar el circuito con aire seco y corregir el origen del condensado
APMA-370 (CO) | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Cobrable | Condensado acumulado por línea de muestreo sin trampa, o shelter con oscilación térmica | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Vaciar y secar la trampa, purgar el circuito con aire seco y corregir el origen del condensado
APMA-370 (CO) | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Cobrable | Condensado acumulado por línea de muestreo sin trampa, o shelter con oscilación térmica | 3 | 10.4.1 | Temperatura ambiental de operación de la sala | Vaciar y secar la trampa, purgar el circuito con aire seco y corregir el origen del condensado
APMA-370 (CO) | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Cobrable | Manguera doblada, aplastada o con suciedad interna | 1 | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Rectificar el trazado o reemplazar el tramo afectado
APMA-370 (CO) | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Cobrable | Manguera doblada, aplastada o con suciedad interna | 2 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Rectificar el trazado o reemplazar el tramo afectado
APMA-370 (CO) | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga en el circuito, o diafragma de bomba desgastado | 1 | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja en SAMPLE INLET y recorrer la rama en ese orden
APMA-370 (CO) | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga en el circuito, o diafragma de bomba desgastado | 2 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja en SAMPLE INLET y recorrer la rama en ese orden
APMA-370 (CO) | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga en el circuito, o diafragma de bomba desgastado | 3 | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja en SAMPLE INLET y recorrer la rama en ese orden
APMA-370 (CO) | 5.1.1 | Caudal volumétrico de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga en el circuito, o diafragma de bomba desgastado | 4 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja en SAMPLE INLET y recorrer la rama en ese orden
APMA-370 (CO) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 1 | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba; si no, está dentro del equipo
APMA-370 (CO) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 2 | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba; si no, está dentro del equipo
APMA-370 (CO) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 3 | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba; si no, está dentro del equipo
APMA-370 (CO) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4 | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba; si no, está dentro del equipo
APMA-370 (CO) | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Cobrable | Diafragma roto (siseo de aire) o rodamiento y motor dañados (golpeteo metálico) | 1 | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad de bomba completa
APMA-370 (CO) | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Cobrable | Diafragma roto (siseo de aire) o rodamiento y motor dañados (golpeteo metálico) | 2 | 5.2.3 | Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad de bomba completa
APMA-370 (CO) | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Cobrable | Diafragma roto (siseo de aire) o rodamiento y motor dañados (golpeteo metálico) | 3 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad de bomba completa
APMA-370 (CO) | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado hacia el cabezal | 1 | 8.1.2 | Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APMA-370 (CO) | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado hacia el cabezal | 2 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APMA-370 (CO) | 5.2.3 | Limpieza de cabezales y válvulas de la bomba | Cobrable | Depósitos de polvo negro por filtro colmatado o por operación sin filtro | 1 | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Limpiar cámaras y válvulas planas, y corregir la causa aguas arriba
APMA-370 (CO) | 5.3.1 | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado o fuga interna en la válvula | 1 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Reemplazar la unidad de electroválvula y verificar que la modulación vuelva a ser rítmica
APMA-370 (CO) | 5.3.1 | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado o fuga interna en la válvula | 2 | 6.1.2 | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Reemplazar la unidad de electroválvula y verificar que la modulación vuelva a ser rítmica
APMA-370 (CO) | 5.3.1 | Conmutación de la válvula de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado o fuga interna en la válvula | 3 | 9.3.1 | Tensión interna del riel DC 24 V | Reemplazar la unidad de electroválvula y verificar que la modulación vuelva a ser rítmica
APMA-370 (CO) | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 1 | 4.1.1 | Férula de Sample Inlet (Sleeve) | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba
APMA-370 (CO) | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 2 | 4.1.2 | Tuerca de Sample Inlet (Cap Nut) | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba
APMA-370 (CO) | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 3 | 4.2.3 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba
APMA-370 (CO) | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 4 | 4.2.2 | Empaque del filtro frontal (PA-10L) | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba
APMA-370 (CO) | 5.3.2 | Prueba de estanqueidad (Leak Test) | Bloqueante | Fuga en conexiones traseras, portafiltros o mangueras internas | 5 | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Recorrer los puntos de sello en ese orden hasta ubicar la fuga y repetir la prueba
APMA-370 (CO) | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Bloqueante | Suspensión del banco óptico desmontada, humedad en la celda, o lámpara IR degradada | 1 | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Verificar primero que el bloque óptico flote libre; después óptica y lámpara
APMA-370 (CO) | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Bloqueante | Suspensión del banco óptico desmontada, humedad en la celda, o lámpara IR degradada | 2 | 6.2.2 | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Verificar primero que el bloque óptico flote libre; después óptica y lámpara
APMA-370 (CO) | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Bloqueante | Suspensión del banco óptico desmontada, humedad en la celda, o lámpara IR degradada | 3 | 6.2.1 | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Verificar primero que el bloque óptico flote libre; después óptica y lámpara
APMA-370 (CO) | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Bloqueante | Suspensión del banco óptico desmontada, humedad en la celda, o lámpara IR degradada | 4 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Verificar primero que el bloque óptico flote libre; después óptica y lámpara
APMA-370 (CO) | 6.1.2 | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Bloqueante | Contaminación del canal de compensación o desfase de la tarjeta ADC | 1 | 6.2.2 | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Limpiar la óptica; si persiste, recalibrar fase y atenuador del canal COMP en modo servicio
APMA-370 (CO) | 6.1.2 | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Bloqueante | Contaminación del canal de compensación o desfase de la tarjeta ADC | 2 | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Limpiar la óptica; si persiste, recalibrar fase y atenuador del canal COMP en modo servicio
APMA-370 (CO) | 6.1.2 | Tensión de señal de compensación (SIGNAL COMP) | Bloqueante | Contaminación del canal de compensación o desfase de la tarjeta ADC | 3 | 7.1.2 | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Limpiar la óptica; si persiste, recalibrar fase y atenuador del canal COMP en modo servicio
APMA-370 (CO) | 6.2.1 | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Bloqueante | Filamento con microfisuras o ampolla ennegrecida por horas de servicio | 1 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Reemplazar la lámpara IR y recalibrar cero y span
APMA-370 (CO) | 6.2.1 | Lámpara infrarroja (IR Lamp) | Bloqueante | Filamento con microfisuras o ampolla ennegrecida por horas de servicio | 2 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span | Reemplazar la lámpara IR y recalibrar cero y span
APMA-370 (CO) | 6.2.2 | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Cobrable | Depósitos de hollín, o condensación por humedad en la línea de muestra | 1 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad
APMA-370 (CO) | 6.2.2 | Limpieza de ventanas ópticas y lentes de la celda | Cobrable | Depósitos de hollín, o condensación por humedad en la línea de muestra | 2 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad
APMA-370 (CO) | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Cobrable | Resorte desenganchado o estirado tras un transporte o una intervención | 1 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Reponer los tres resortes y comprobar que la celda no toque el chasis
APMA-370 (CO) | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Cobrable | Resorte desenganchado o estirado tras un transporte o una intervención | 2 | 6.3.2 | Topes amortiguadores (Stoppers) | Reponer los tres resortes y comprobar que la celda no toque el chasis
APMA-370 (CO) | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Cobrable | Resorte desenganchado o estirado tras un transporte o una intervención | 3 | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Reponer los tres resortes y comprobar que la celda no toque el chasis
APMA-370 (CO) | 6.3.2 | Topes amortiguadores (Stoppers) | Cobrable | Goma endurecida o desprendida de su zócalo | 1 | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Reemplazar los topes y recentrar el bloque óptico
APMA-370 (CO) | 6.3.2 | Topes amortiguadores (Stoppers) | Cobrable | Goma endurecida o desprendida de su zócalo | 2 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Reemplazar los topes y recentrar el bloque óptico
APMA-370 (CO) | 6.3.3 | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Cobrable | Tornillo ausente o desajustado por vibración continua | 1 | 6.3.4 | Tuercas hexagonales de fijación | Reponer y ajustar los tornillos M5x20 a su posición de tope
APMA-370 (CO) | 6.3.3 | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Cobrable | Tornillo ausente o desajustado por vibración continua | 2 | 6.3.1 | Resortes de amortiguación del banco óptico | Reponer y ajustar los tornillos M5x20 a su posición de tope
APMA-370 (CO) | 6.3.4 | Tuercas hexagonales de fijación | Cobrable | Tuerca floja por la vibración de la bomba | 1 | 6.3.3 | Tornillos de tope (Screw Stopper) | Reapretar sin llegar a rigidizar la suspensión
APMA-370 (CO) | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Bloqueante | Relleno de óxido metálico agotado o humedecido | 1 | 8.1.3 | Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) | Reemplazar el relleno del CAT-1, reiniciar el horómetro y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Bloqueante | Relleno de óxido metálico agotado o humedecido | 2 | 9.1.2 | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Reemplazar el relleno del CAT-1, reiniciar el horómetro y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Bloqueante | Relleno de óxido metálico agotado o humedecido | 3 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar el relleno del CAT-1, reiniciar el horómetro y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Bloqueante | Relleno de óxido metálico agotado o humedecido | 4 | 6.4.2 | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Reemplazar el relleno del CAT-1, reiniciar el horómetro y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 6.4.2 | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Cobrable | Elemento colmatado o con aceite: restringe la línea de referencia | 1 | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Reemplazar el elemento en línea y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 6.4.2 | Filtro coalescente interno (DFU9900-05-BK) | Cobrable | Elemento colmatado o con aceite: restringe la línea de referencia | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar el elemento en línea y recalibrar el cero
APMA-370 (CO) | 7.1.1 | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Polvo conductivo, sulfatación en zócalos o daño térmico | 1 | 7.1.5 | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Limpiar y reasentar conectores; si se reemplaza la CPU, inicializarla y recargar la configuración desde CF
APMA-370 (CO) | 7.1.1 | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Polvo conductivo, sulfatación en zócalos o daño térmico | 2 | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Limpiar y reasentar conectores; si se reemplaza la CPU, inicializarla y recargar la configuración desde CF
APMA-370 (CO) | 7.1.1 | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Polvo conductivo, sulfatación en zócalos o daño térmico | 3 | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Limpiar y reasentar conectores; si se reemplaza la CPU, inicializarla y recargar la configuración desde CF
APMA-370 (CO) | 7.1.2 | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 1 | 7.1.3 | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Restituir los bits del modelo y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes
APMA-370 (CO) | 7.1.2 | Configuración del DIP switch SW2 en AP-ADC-05 | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 2 | 6.1.1 | Tensión de señal principal (SIGNAL MAIN) | Restituir los bits del modelo y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes
APMA-370 (CO) | 7.1.3 | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Bloqueante | Falta una de las tensiones de alimentación de la tarjeta | 1 | 9.3.1 | Tensión interna del riel DC 24 V | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta
APMA-370 (CO) | 7.1.3 | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Bloqueante | Falta una de las tensiones de alimentación de la tarjeta | 2 | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta
APMA-370 (CO) | 7.1.3 | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Bloqueante | Falta una de las tensiones de alimentación de la tarjeta | 3 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta
APMA-370 (CO) | 7.1.4 | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Bloqueante | Relé o transistor quemado por sobrecarga en una salida de contacto | 1 | 7.1.5 | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Reemplazar la tarjeta RPL y revisar la carga conectada a los contactos de alarma
APMA-370 (CO) | 7.1.4 | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Bloqueante | Relé o transistor quemado por sobrecarga en una salida de contacto | 2 | 7.1.6 | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | Reemplazar la tarjeta RPL y revisar la carga conectada a los contactos de alarma
APMA-370 (CO) | 7.1.5 | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 1 | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, ejecutar el memory scan y considerar cambiar la RPL
APMA-370 (CO) | 7.1.5 | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 2 | 7.1.1 | Estado de la tarjeta principal CPU (AP-CPU-02) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, ejecutar el memory scan y considerar cambiar la RPL
APMA-370 (CO) | 7.1.5 | LED de comunicación ST0 y ST1 en tarjeta RPL | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 3 | 7.1.4 | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, ejecutar el memory scan y considerar cambiar la RPL
APMA-370 (CO) | 7.1.6 | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | Bloqueante | Regulador local sin alimentación o dañado | 1 | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Verificar la llegada de 5 V a la tarjeta antes de reemplazarla
APMA-370 (CO) | 7.1.6 | LED de tensión +5 V en tarjeta RPL | Bloqueante | Regulador local sin alimentación o dañado | 2 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Verificar la llegada de 5 V a la tarjeta antes de reemplazarla
APMA-370 (CO) | 7.1.7 | Switch de selección de alarma general (SW1/SW2 en RPL) | Alerta | Configuración de alarma distinta a la acordada con la estación | 1 | 7.1.4 | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Ajustar los microinterruptores al esquema de telemetría y documentarlo
APMA-370 (CO) | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Cobrable | Cinta agrietada o terminal sulfatado por humedad del shelter | 1 | 1.1.3 | Inicialización del display (TFT LCD) | Reemplazar la cinta flex y corregir la humedad del shelter
APMA-370 (CO) | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Cobrable | Cinta agrietada o terminal sulfatado por humedad del shelter | 2 | 7.3.2 | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Reemplazar la cinta flex y corregir la humedad del shelter
APMA-370 (CO) | 7.3.2 | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación del panel resistivo por humedad, o desgaste por uso con objetos punzantes | 1 | 7.3.1 | Cintas flex de la pantalla táctil LCD (Tape Wire) | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APMA-370 (CO) | 7.3.2 | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación del panel resistivo por humedad, o desgaste por uso con objetos punzantes | 2 | 10.4.2 | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APMA-370 (CO) | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Bloqueante | Condensadores degradados o fuente al final de su vida útil | 1 | 9.3.1 | Tensión interna del riel DC 24 V | Reemplazar la fuente y verificar la calidad de la red que alimenta el equipo
APMA-370 (CO) | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Bloqueante | Condensadores degradados o fuente al final de su vida útil | 2 | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Reemplazar la fuente y verificar la calidad de la red que alimenta el equipo
APMA-370 (CO) | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Bloqueante | Condensadores degradados o fuente al final de su vida útil | 3 | 10.5.1 | Variación de tensión nominal AC | Reemplazar la fuente y verificar la calidad de la red que alimenta el equipo
APMA-370 (CO) | 7.4.2 | Transformador de la bomba de muestreo | Bloqueante | Devanado abierto, o transformador no original instalado | 1 | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Reponer el transformador original de 42 VA
APMA-370 (CO) | 7.4.2 | Transformador de la bomba de muestreo | Bloqueante | Devanado abierto, o transformador no original instalado | 2 | 10.5.1 | Variación de tensión nominal AC | Reponer el transformador original de 42 VA
APMA-370 (CO) | 7.5.1 | Conector del cable serial RS-232C | Alerta | Cable recto en lugar de cruzado, o pines sin el puente 7-8 | 1 | 7.5.2 | Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) | Usar cable cruzado con puente local 7-8 y verificar la descarga de datos
APMA-370 (CO) | 7.5.1 | Conector del cable serial RS-232C | Alerta | Cable recto en lugar de cruzado, o pines sin el puente 7-8 | 2 | 2.2.1 | ID del equipo (Machine ID) | Usar cable cruzado con puente local 7-8 y verificar la descarga de datos
APMA-370 (CO) | 7.5.2 | Tarjeta serial opcional (AP-SIO-04) | Alerta | Tarjeta ausente o cable CN2 desconectado | 1 | 7.5.1 | Conector del cable serial RS-232C | Instalar o reasentar la tarjeta SIO y verificar el enlace a 19200 bps
APMA-370 (CO) | 8.1.1 | Horas acumuladas del filtro de partículas PA-10L | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos semanas | 1 | 4.2.1 | Colmatación del filtro de partículas PA-10L | Reemplazar el elemento y reiniciar el contador
APMA-370 (CO) | 8.1.2 | Horas acumuladas de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo anual | 1 | 5.2.2 | Desgaste de diafragmas de la bomba (P-1-D) | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador
APMA-370 (CO) | 8.1.3 | Horas acumuladas del catalizador de CO (CAT-1) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Reemplazar el relleno y reiniciar el contador
APMA-370 (CO) | 8.1.4 | Horas acumuladas de la trampa Mist Catcher (MC-1) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo anual | 1 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Reemplazar la trampa y reiniciar el contador
APMA-370 (CO) | 8.1.5 | Horas acumuladas de la bomba completa (P-1-B) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 5.2.1 | Vibración y ruido mecánico de la bomba (P-1-B) | Programar el reemplazo de la unidad de bomba y reiniciar el contador
APMA-370 (CO) | 8.2.1 | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 1 | 10.2.1 | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina
APMA-370 (CO) | 8.2.1 | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina
APMA-370 (CO) | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 1 | 10.4.1 | Temperatura ambiental de operación de la sala | Descartar primero la sala; una lectura absurda (muy alta o negativa) apunta al termistor
APMA-370 (CO) | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 2 | 7.1.3 | Indicadores LED de la tarjeta ADC (+24V, +5V) | Descartar primero la sala; una lectura absurda (muy alta o negativa) apunta al termistor
APMA-370 (CO) | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 3 | 8.2.1 | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Descartar primero la sala; una lectura absurda (muy alta o negativa) apunta al termistor
APMA-370 (CO) | 9.1.2 | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Bloqueante | Calentamiento incompleto, resistencia abierta o termocupla dañada | 1 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento inicial (warm-up) | Esperar 1 h de calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y termocupla
APMA-370 (CO) | 9.1.2 | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Bloqueante | Calentamiento incompleto, resistencia abierta o termocupla dañada | 2 | 6.4.1 | Eficiencia del relleno catalítico de CO (CAT-1) | Esperar 1 h de calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y termocupla
APMA-370 (CO) | 9.1.2 | Sensor de temperatura del catalizador de CO (CAT) | Bloqueante | Calentamiento incompleto, resistencia abierta o termocupla dañada | 3 | 7.1.4 | Estado físico de la tarjeta de relés (AP-RPL-02A) | Esperar 1 h de calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y termocupla
APMA-370 (CO) | 9.2.1 | Presión barométrica ambiental (AMBIENT) | Bloqueante | Sensor descalibrado por la altitud del sitio, o transductor dañado | 1 | 9.2.2 | Desviación de los sensores de presión | Compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT; si no responde, reemplazar la tarjeta que integra el sensor
APMA-370 (CO) | 9.2.2 | Desviación de los sensores de presión | Bloqueante | Corrimiento de offset del transductor respecto al barómetro patrón | 1 | 9.2.1 | Presión barométrica ambiental (AMBIENT) | Ajustar el offset por software y volver a comparar contra el patrón
APMA-370 (CO) | 9.2.2 | Desviación de los sensores de presión | Bloqueante | Corrimiento de offset del transductor respecto al barómetro patrón | 2 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Ajustar el offset por software y volver a comparar contra el patrón
APMA-370 (CO) | 9.3.1 | Tensión interna del riel DC 24 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 1 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APMA-370 (CO) | 9.3.1 | Tensión interna del riel DC 24 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 2 | 10.5.1 | Variación de tensión nominal AC | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APMA-370 (CO) | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 1 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APMA-370 (CO) | 9.3.2 | Tensión interna del riel DC 5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 2 | 10.5.1 | Variación de tensión nominal AC | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APMA-370 (CO) | 10.1.1 | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Cobrable | Bisagra descolgada o casquillo desgastado | 1 | 10.1.2 | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Reponer casquillos y eje, y realinear la puerta
APMA-370 (CO) | 10.1.1 | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Cobrable | Bisagra descolgada o casquillo desgastado | 2 | 10.1.3 | Eje de bisagra de la puerta frontal | Reponer casquillos y eje, y realinear la puerta
APMA-370 (CO) | 10.1.2 | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Cobrable | Casquillo de nylon desgastado o ausente | 1 | 10.1.1 | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Reemplazar los casquillos de bisagra
APMA-370 (CO) | 10.1.3 | Eje de bisagra de la puerta frontal | Cobrable | Pasador desplazado o ausente | 1 | 10.1.1 | Ajuste y fijación de la puerta frontal | Reponer el pasador a tope
APMA-370 (CO) | 10.2.1 | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 1 | 8.2.1 | Obstrucción de esponjas disipadoras (Filter Sponge) | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida
APMA-370 (CO) | 10.2.1 | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida
APMA-370 (CO) | 10.3.2 | Holgura con el fondo del rack | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 1 | 4.3.2 | Líneas de teflón internas | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás
APMA-370 (CO) | 10.3.2 | Holgura con el fondo del rack | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 2 | 10.2.1 | Extractor de calor (Cooling Fan) posterior | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás
APMA-370 (CO) | 10.4.1 | Temperatura ambiental de operación de la sala | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 1 | 9.1.1 | Temperatura de la celda de medida (CELL) | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APMA-370 (CO) | 10.4.1 | Temperatura ambiental de operación de la sala | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 2 | 10.4.2 | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APMA-370 (CO) | 10.4.2 | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de sulfatación del panel | 1 | 4.3.1 | Trampa de humedad (Mist Catcher BAA) | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APMA-370 (CO) | 10.4.2 | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de sulfatación del panel | 2 | 7.3.2 | Respuesta táctil de la pantalla (Touch Panel) | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APMA-370 (CO) | 10.4.3 | Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C | Alerta | Humedad por encima del límite interpolado para esa temperatura | 1 | 10.4.1 | Temperatura ambiental de operación de la sala | Bajar temperatura o humedad hasta entrar en la curva admisible
APMA-370 (CO) | 10.4.3 | Humedad relativa con temperatura entre 31 y 40 °C | Alerta | Humedad por encima del límite interpolado para esa temperatura | 2 | 10.4.2 | Humedad relativa con temperatura menor a 31 °C | Bajar temperatura o humedad hasta entrar en la curva admisible
APMA-370 (CO) | 10.5.1 | Variación de tensión nominal AC | Bloqueante | Red inestable, o planta y UPS conmutando fuera de rango | 1 | 7.4.1 | Tensiones secundarias de la fuente de poder principal | Estabilizar la alimentación antes de juzgar cualquier lectura eléctrica del equipo
APSA-370 (SO2) | 1.1.1 | LED de encendido del panel frontal | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1 | 1.2.2 | Indicador de alarmas activas en pantalla | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar
APSA-370 (SO2) | 1.2.1 | Inicialización de parámetros en SRAM | Bloqueante | Batería de respaldo agotada o memoria corrompida por picos de tensión | 1 | 7.2.1 | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Reemplazar la batería y reconfigurar; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración desde CF
APSA-370 (SO2) | 1.2.1 | Inicialización de parámetros en SRAM | Bloqueante | Batería de respaldo agotada o memoria corrompida por picos de tensión | 2 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Reemplazar la batería y reconfigurar; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración desde CF
APSA-370 (SO2) | 1.2.2 | Indicador de alarmas activas en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APSA-370 (SO2) | 1.2.2 | Indicador de alarmas activas en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 2 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APSA-370 (SO2) | 1.2.2 | Indicador de alarmas activas en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 3 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APSA-370 (SO2) | 1.2.2 | Indicador de alarmas activas en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 4 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APSA-370 (SO2) | 1.2.3 | Identificación del programa en menú | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración de fábrica | 1 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento y estabilización | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara y HC Cutter aún inestables | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Esperar el calentamiento completo (24 h tras un arranque en frío) antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento y estabilización | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara y HC Cutter aún inestables | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Esperar el calentamiento completo (24 h tras un arranque en frío) antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento y estabilización | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara y HC Cutter aún inestables | 3 | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Esperar el calentamiento completo (24 h tras un arranque en frío) antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 2.1.1 | Número de serie del analizador | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 1 | 2.1.2 | Número HGS del analizador | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida
APSA-370 (SO2) | 2.1.2 | Número HGS del analizador | Alerta | HGS no documentado: impide pedir repuestos con la configuración correcta | 1 | 2.1.1 | Número de serie del analizador | Solicitar el HGS a fábrica y registrarlo en la hoja de vida
APSA-370 (SO2) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 1 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento y estabilización | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas
APSA-370 (SO2) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 2 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas
APSA-370 (SO2) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 3 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas
APSA-370 (SO2) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 4 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas
APSA-370 (SO2) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Bloqueante | Aire cero contaminado, calentamiento insuficiente, scrubber agotado o fuga neumática | 5 | 5.3.1 | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Inyectar aire cero de cilindro certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama de scrubber y fugas
APSA-370 (SO2) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o electroválvula con fuga | 1 | 3.1.3 | Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APSA-370 (SO2) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o electroválvula con fuga | 2 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APSA-370 (SO2) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o electroválvula con fuga | 3 | 5.3.2 | Operación de la solenoide de span (SV7) | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APSA-370 (SO2) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o electroválvula con fuga | 4 | 3.2.1 | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Confirmar SPAN CONC. contra el certificado del cilindro y volver a calibrar
APSA-370 (SO2) | 3.1.3 | Concentración de gas de span configurada (SPAN CONC) | Bloqueante | Valor no coincide con el certificado del cilindro en uso | 1 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Corregir el valor en el menú y repetir la calibración de span
APSA-370 (SO2) | 3.2.1 | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Bloqueante | Regulador del cilindro mal ajustado o cilindro despresurizado | 1 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Reajustar el regulador de doble etapa y repetir la calibración
APSA-370 (SO2) | 3.4.1 | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Scrubber de referencia agotado, microfuga, o inestabilidad térmica de la sala | 1 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APSA-370 (SO2) | 3.4.1 | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Scrubber de referencia agotado, microfuga, o inestabilidad térmica de la sala | 2 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APSA-370 (SO2) | 3.4.1 | Deriva diaria de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Scrubber de referencia agotado, microfuga, o inestabilidad térmica de la sala | 3 | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APSA-370 (SO2) | 3.4.2 | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Degradación progresiva del scrubber o del HC Cutter | 1 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal
APSA-370 (SO2) | 3.4.2 | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Degradación progresiva del scrubber o del HC Cutter | 2 | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal
APSA-370 (SO2) | 3.4.2 | Deriva semanal de cero en rangos bajos (rango menor o igual a 0,2 ppm) | Bloqueante | Degradación progresiva del scrubber o del HC Cutter | 3 | 8.1.2 | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal
APSA-370 (SO2) | 3.4.3 | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Bloqueante | Fuga neumática o contaminación del aire cero | 1 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Ubicar la fuga o cambiar el aire cero y repetir la medición a 24 h
APSA-370 (SO2) | 3.4.3 | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Bloqueante | Fuga neumática o contaminación del aire cero | 2 | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Ubicar la fuga o cambiar el aire cero y repetir la medición a 24 h
APSA-370 (SO2) | 3.4.3 | Deriva diaria de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Bloqueante | Fuga neumática o contaminación del aire cero | 3 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Ubicar la fuga o cambiar el aire cero y repetir la medición a 24 h
APSA-370 (SO2) | 3.4.4 | Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Bloqueante | Degradación de consumibles de referencia o del sellado neumático | 1 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Reemplazar los consumibles vencidos y repetir el seguimiento semanal
APSA-370 (SO2) | 3.4.4 | Deriva semanal de cero en rangos altos (rango mayor a 0,2 ppm) | Bloqueante | Degradación de consumibles de referencia o del sellado neumático | 2 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Reemplazar los consumibles vencidos y repetir el seguimiento semanal
APSA-370 (SO2) | 3.5.1 | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Bloqueante | Pérdida de intensidad de la lámpara, óptica sucia, o caudal inestable | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Recorrer la rama óptica y neumática antes de reajustar el span
APSA-370 (SO2) | 3.5.1 | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Bloqueante | Pérdida de intensidad de la lámpara, óptica sucia, o caudal inestable | 2 | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Recorrer la rama óptica y neumática antes de reajustar el span
APSA-370 (SO2) | 3.5.1 | Deriva diaria de span (todos los rangos) | Bloqueante | Pérdida de intensidad de la lámpara, óptica sucia, o caudal inestable | 3 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Recorrer la rama óptica y neumática antes de reajustar el span
APSA-370 (SO2) | 3.5.2 | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara de xenón o ensuciamiento progresivo de la óptica | 1 | 8.1.5 | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Programar el cambio de lámpara y la limpieza óptica
APSA-370 (SO2) | 3.5.2 | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara de xenón o ensuciamiento progresivo de la óptica | 2 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Programar el cambio de lámpara y la limpieza óptica
APSA-370 (SO2) | 3.5.2 | Deriva semanal de span (todos los rangos) | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara de xenón o ensuciamiento progresivo de la óptica | 3 | 6.2.5 | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Programar el cambio de lámpara y la limpieza óptica
APSA-370 (SO2) | 3.6.1 | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o no linealidad del detector | 1 | 3.2.1 | Presión del gas en el puerto posterior de calibración | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo
APSA-370 (SO2) | 3.6.1 | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o no linealidad del detector | 2 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo
APSA-370 (SO2) | 3.6.1 | Criterio de linealidad de calibración (diferencia de mejor ajuste) | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o no linealidad del detector | 3 | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo
APSA-370 (SO2) | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 1 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APSA-370 (SO2) | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 2 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APSA-370 (SO2) | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Cobrable | Filtro saturado de material particulado, hollín o humedad | 3 | 8.1.1 | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APSA-370 (SO2) | 4.1.2 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Cobrable | Junta reseca o aplastada: fuga en la tapa del portafiltros | 1 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Reemplazar la junta tórica y repetir la prueba de hermeticidad
APSA-370 (SO2) | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o condensación por oscilación térmica del shelter | 1 | 4.2.1 | Integridad de la línea de teflón | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y corregir el origen del agua antes de volver a medir
APSA-370 (SO2) | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o condensación por oscilación térmica del shelter | 2 | 4.2.2 | Protección térmica de las líneas | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y corregir el origen del agua antes de volver a medir
APSA-370 (SO2) | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o condensación por oscilación térmica del shelter | 3 | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y corregir el origen del agua antes de volver a medir
APSA-370 (SO2) | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o condensación por oscilación térmica del shelter | 4 | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y corregir el origen del agua antes de volver a medir
APSA-370 (SO2) | 4.2.1 | Integridad de la línea de teflón | Cobrable | Manguera doblada, fisurada o con empalmes improvisados | 1 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión
APSA-370 (SO2) | 4.2.1 | Integridad de la línea de teflón | Cobrable | Manguera doblada, fisurada o con empalmes improvisados | 2 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión
APSA-370 (SO2) | 4.2.2 | Protección térmica de las líneas | Alerta | Línea expuesta a la descarga del aire acondicionado: condensación puntual | 1 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Redirigir la línea fuera del chorro de aire frío o aislarla térmicamente
APSA-370 (SO2) | 4.2.2 | Protección térmica de las líneas | Alerta | Línea expuesta a la descarga del aire acondicionado: condensación puntual | 2 | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Redirigir la línea fuera del chorro de aire frío o aislarla térmicamente
APSA-370 (SO2) | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 1 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Instalar las férulas de 6 mm y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 2 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Instalar las férulas de 6 mm y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 3 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Instalar las férulas de 6 mm y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 4.3.2 | Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 1 | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Reponer las tuercas de PVDF y reapretar
APSA-370 (SO2) | 4.3.2 | Tuercas de compresión PVDF (Cap Nut) en puertos traseros | Bloqueante | Tuerca ausente, fisurada o floja | 2 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Reponer las tuercas de PVDF y reapretar
APSA-370 (SO2) | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, diafragma desgastado, o capilar restrictor obstruido | 1 | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja y recorrer la rama en ese orden
APSA-370 (SO2) | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, diafragma desgastado, o capilar restrictor obstruido | 2 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja y recorrer la rama en ese orden
APSA-370 (SO2) | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, diafragma desgastado, o capilar restrictor obstruido | 3 | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja y recorrer la rama en ese orden
APSA-370 (SO2) | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, diafragma desgastado, o capilar restrictor obstruido | 4 | 5.1.4 | Válvulas del cabezal de la bomba | Medir el caudal real con flujómetro de burbuja y recorrer la rama en ese orden
APSA-370 (SO2) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 1 | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 2 | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 3 | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4 | 4.2.1 | Integridad de la línea de teflón | Desconectar la línea en SAMPLE INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 1 | 8.1.4 | Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APSA-370 (SO2) | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 2 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APSA-370 (SO2) | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 3 | 5.1.4 | Válvulas del cabezal de la bomba | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APSA-370 (SO2) | 5.1.4 | Válvulas del cabezal de la bomba | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 1 | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas
APSA-370 (SO2) | 5.1.4 | Válvulas del cabezal de la bomba | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 2 | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas
APSA-370 (SO2) | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Bloqueante | Junta roscada sin cinta de teflón, o unión floja tras el mantenimiento | 1 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Aplicar agua jabonosa en cada unión con la bomba en marcha para ubicar la fuga y resellar
APSA-370 (SO2) | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Bloqueante | Junta roscada sin cinta de teflón, o unión floja tras el mantenimiento | 2 | 4.3.1 | Férulas (Sleeve) en puertos de entrada y salida | Aplicar agua jabonosa en cada unión con la bomba en marcha para ubicar la fuga y resellar
APSA-370 (SO2) | 5.1.5 | Sellado de las juntas de conexión de la bomba | Bloqueante | Junta roscada sin cinta de teflón, o unión floja tras el mantenimiento | 3 | 4.1.2 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring) | Aplicar agua jabonosa en cada unión con la bomba en marcha para ubicar la fuga y resellar
APSA-370 (SO2) | 5.2.1 | Caudal de purga del HC Cutter | Bloqueante | Filtro de aire F-2 saturado, capilar de purga obstruido, o pérdida general de vacío | 1 | 8.1.1 | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y verificar que el capilar de purga esté libre
APSA-370 (SO2) | 5.2.1 | Caudal de purga del HC Cutter | Bloqueante | Filtro de aire F-2 saturado, capilar de purga obstruido, o pérdida general de vacío | 2 | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y verificar que el capilar de purga esté libre
APSA-370 (SO2) | 5.2.1 | Caudal de purga del HC Cutter | Bloqueante | Filtro de aire F-2 saturado, capilar de purga obstruido, o pérdida general de vacío | 3 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y verificar que el capilar de purga esté libre
APSA-370 (SO2) | 5.3.1 | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 1 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de cero
APSA-370 (SO2) | 5.3.1 | Operación de la solenoide de cero (SV3) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 2 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de cero
APSA-370 (SO2) | 5.3.2 | Operación de la solenoide de span (SV7) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 1 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de span
APSA-370 (SO2) | 5.3.2 | Operación de la solenoide de span (SV7) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 2 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Reemplazar la electroválvula y repetir la calibración de span
APSA-370 (SO2) | 5.3.3 | Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) | Bloqueante | Conmutación lenta o incompleta entre línea de campo y línea de calibración | 1 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Reemplazar la electroválvula; una conmutación incompleta mezcla muestra y patrón
APSA-370 (SO2) | 5.3.3 | Operación de la solenoide de selección MEAS-CAL (SV8) | Bloqueante | Conmutación lenta o incompleta entre línea de campo y línea de calibración | 2 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Reemplazar la electroválvula; una conmutación incompleta mezcla muestra y patrón
APSA-370 (SO2) | 5.4.1 | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Alerta | Contrapresión en la línea de escape o restricción aguas abajo | 1 | 5.4.2 | Presión de descarga del gas de escape | Liberar la línea de escape y verificar que descargue a un punto seguro sin restricción
APSA-370 (SO2) | 5.4.1 | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Alerta | Contrapresión en la línea de escape o restricción aguas abajo | 2 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Liberar la línea de escape y verificar que descargue a un punto seguro sin restricción
APSA-370 (SO2) | 5.4.2 | Presión de descarga del gas de escape | Alerta | Línea de escape obstruida, demasiado larga, o descargando contra presión | 1 | 5.4.1 | Caudal de gases de escape (Exhaust Flow) | Acortar o redirigir la línea de escape
APSA-370 (SO2) | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 1 | 8.1.5 | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646
APSA-370 (SO2) | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 2 | 6.1.2 | Contacto del socket y terminales de la lámpara | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646
APSA-370 (SO2) | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 3 | 6.1.3 | Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646
APSA-370 (SO2) | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 4 | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646
APSA-370 (SO2) | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Bloqueante | Electrodos desgastados, socket corroído, u óptica sucia | 5 | 6.2.1 | Integridad del espejo del detector y su holder | Ajustar primero la tensión con VR2; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazar la lámpara L4646
APSA-370 (SO2) | 6.1.2 | Contacto del socket y terminales de la lámpara | Cobrable | Hollín u oxidación en los pines por arcos de alta tensión | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Limpiar los terminales o reemplazar el cableado del socket
APSA-370 (SO2) | 6.1.3 | Ajuste de la tensión de alimentación de la lámpara | Cobrable | Potenciómetro VR2 desajustado tras cambiar la lámpara | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Ajustar a 950 V con SW1 en EXT y volver a leer LAMP en ANALOG INPUT
APSA-370 (SO2) | 6.1.4 | Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón | Cobrable | Envejecimiento normal por horas de destello | 1 | 8.1.5 | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Reemplazar la lámpara L4646 y reajustar la tensión de alimentación
APSA-370 (SO2) | 6.1.4 | Desgaste de electrodos de la lámpara de xenón | Cobrable | Envejecimiento normal por horas de destello | 2 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Reemplazar la lámpara L4646 y reajustar la tensión de alimentación
APSA-370 (SO2) | 6.2.1 | Integridad del espejo del detector y su holder | Bloqueante | Espejo despegado del holder o desalineado tras una intervención | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Reinstalar el espejo con la unidad de adhesión Miller; no forzar la alineación en campo
APSA-370 (SO2) | 6.2.1 | Integridad del espejo del detector y su holder | Bloqueante | Espejo despegado del holder o desalineado tras una intervención | 2 | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Reinstalar el espejo con la unidad de adhesión Miller; no forzar la alineación en campo
APSA-370 (SO2) | 6.2.2 | Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) | Cobrable | Filtro manchado, rayado o desportillado | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Reemplazar el filtro HA-50 y recalibrar cero y span
APSA-370 (SO2) | 6.2.2 | Filtro óptico de color HA-50 (lente de emisión) | Cobrable | Filtro manchado, rayado o desportillado | 2 | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Reemplazar el filtro HA-50 y recalibrar cero y span
APSA-370 (SO2) | 6.2.3 | Filtro óptico UV U-330 (lente de excitación) | Cobrable | Filtro opaco o degradado por la radiación UV | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Reemplazar el filtro U-330 y recalibrar cero y span
APSA-370 (SO2) | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Cobrable | Condensación o depósitos por humedad en la línea de muestra | 1 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Secar y limpiar los lentes, y eliminar el origen de la humedad antes de recalibrar
APSA-370 (SO2) | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Cobrable | Condensación o depósitos por humedad en la línea de muestra | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Secar y limpiar los lentes, y eliminar el origen de la humedad antes de recalibrar
APSA-370 (SO2) | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Cobrable | Condensación o depósitos por humedad en la línea de muestra | 3 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Secar y limpiar los lentes, y eliminar el origen de la humedad antes de recalibrar
APSA-370 (SO2) | 6.2.5 | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Cobrable | Ingreso de partículas por filtro colmatado o ausente | 1 | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Limpiar la cámara y corregir la filtración aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 6.2.5 | Acumulación de polvo en la cámara de reacción | Cobrable | Ingreso de partículas por filtro colmatado o ausente | 2 | 6.2.4 | Estado de los lentes de la cámara de medición | Limpiar la cámara y corregir la filtración aguas arriba
APSA-370 (SO2) | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Bloqueante | Ganancia degradada o deriva térmica anormal del detector | 1 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Prueba cruzada con PMT y AP-PRE-13 de servicio antes de decidir el reemplazo
APSA-370 (SO2) | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Bloqueante | Ganancia degradada o deriva térmica anormal del detector | 2 | 7.1.1 | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Prueba cruzada con PMT y AP-PRE-13 de servicio antes de decidir el reemplazo
APSA-370 (SO2) | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Bloqueante | Ganancia degradada o deriva térmica anormal del detector | 3 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Prueba cruzada con PMT y AP-PRE-13 de servicio antes de decidir el reemplazo
APSA-370 (SO2) | 6.2.7 | Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV | Bloqueante | Fotodiodo sin señal o con sello comprometido | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | Reemplazar el fotodiodo S12698-01; sin él, el firmware no corrige la deriva de lámpara
APSA-370 (SO2) | 6.2.7 | Fotodiodo de monitoreo de la lámpara UV | Bloqueante | Fotodiodo sin señal o con sello comprometido | 2 | 7.1.1 | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Reemplazar el fotodiodo S12698-01; sin él, el firmware no corrige la deriva de lámpara
APSA-370 (SO2) | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Bloqueante | Catalizador agotado, o lazo calefactor del cutter en falla | 1 | 8.1.3 | Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) | Reemplazar la unidad HC Cutter y estabilizar térmicamente entre medio día y un día antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Bloqueante | Catalizador agotado, o lazo calefactor del cutter en falla | 2 | 5.2.1 | Caudal de purga del HC Cutter | Reemplazar la unidad HC Cutter y estabilizar térmicamente entre medio día y un día antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Bloqueante | Catalizador agotado, o lazo calefactor del cutter en falla | 3 | 10.4.2 | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Reemplazar la unidad HC Cutter y estabilizar térmicamente entre medio día y un día antes de calibrar
APSA-370 (SO2) | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Cobrable | Carbón apelmazado, canalizado o saturado: deja pasar SO2 a la referencia | 1 | 8.1.2 | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Reemplazar el cartucho ESU-050A y recalibrar el cero
APSA-370 (SO2) | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Cobrable | Carbón apelmazado, canalizado o saturado: deja pasar SO2 a la referencia | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (ZERO ADJUST) | Reemplazar el cartucho ESU-050A y recalibrar el cero
APSA-370 (SO2) | 7.1.1 | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Bloqueante | Soldadura agrietada, componente recalentado, o conector oxidado | 1 | 6.2.6 | Tubo fotomultiplicador (PMT) | Prueba cruzada en otro chasis antes de reemplazar la tarjeta
APSA-370 (SO2) | 7.1.1 | Tarjeta amplificadora AP-PRE-13 | Bloqueante | Soldadura agrietada, componente recalentado, o conector oxidado | 2 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Prueba cruzada en otro chasis antes de reemplazar la tarjeta
APSA-370 (SO2) | 7.1.2 | Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 | Bloqueante | Tarjeta suelta en su conector o etapa de potencia dañada | 1 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Reasentar la tarjeta; si la bomba sigue sin alimentación estable, reemplazarla
APSA-370 (SO2) | 7.1.2 | Tarjeta controladora de bomba AP-PMP-01 | Bloqueante | Tarjeta suelta en su conector o etapa de potencia dañada | 2 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Reasentar la tarjeta; si la bomba sigue sin alimentación estable, reemplazarla
APSA-370 (SO2) | 7.1.3 | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Bloqueante | Cinta plana I2C floja o comunicación con la CPU interrumpida | 1 | 7.1.4 | LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Reasentar la cinta I2C entre CPU y RPL, y ejecutar el memory scan si no se restablece
APSA-370 (SO2) | 7.1.3 | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Bloqueante | Cinta plana I2C floja o comunicación con la CPU interrumpida | 2 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Reasentar la cinta I2C entre CPU y RPL, y ejecutar el memory scan si no se restablece
APSA-370 (SO2) | 7.1.4 | LED ST1 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Bloqueante | Microprocesador H8 de la tarjeta de relés bloqueado | 1 | 7.1.3 | LED ST0 en tarjeta de relés AP-RPL-02A | Si ST1 queda fijo o apagado tras reasentar la cinta, reemplazar la tarjeta AP-RPL-02A
APSA-370 (SO2) | 7.1.5 | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Bloqueante | Falta la alimentación de 24 V en la tarjeta | 1 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta
APSA-370 (SO2) | 7.1.6 | LED de tensión +5 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Bloqueante | Falta la alimentación lógica de 5 V en la tarjeta | 1 | 9.4.2 | Tensión de suministro de CC de 5 V | Seguir la rama de alimentación hasta la fuente antes de sospechar de la tarjeta
APSA-370 (SO2) | 7.1.7 | LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 1 | 9.4.2 | Tensión de suministro de CC de 5 V | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU
APSA-370 (SO2) | 7.1.7 | LED de tensión +3,3 V en tarjeta CPU | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 2 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU
APSA-370 (SO2) | 7.1.8 | LED de tensión +5 V en tarjeta CPU | Bloqueante | Falta la alimentación digital de 5 V en la CPU | 1 | 9.4.2 | Tensión de suministro de CC de 5 V | Verificar la llegada de 5 V a la tarjeta antes de reemplazarla
APSA-370 (SO2) | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 1 | 7.3.4 | Interruptor SW1 en la tarjeta CPU | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APSA-370 (SO2) | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 2 | 7.3.3 | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APSA-370 (SO2) | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 3 | 7.2.1 | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APSA-370 (SO2) | 7.2.1 | Voltaje de la batería de respaldo de SRAM y reloj | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 1 | 1.2.1 | Inicialización de parámetros en SRAM | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia AIC
APSA-370 (SO2) | 7.3.1 | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 1 | 7.1.5 | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Restituir el código de modelo del APSA-370 y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes
APSA-370 (SO2) | 7.3.1 | DIP switch SW2 de AP-ADC-05 (modelo) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada tras cambiar la tarjeta | 2 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (SPAN ADJUST) | Restituir el código de modelo del APSA-370 y verificar que las lecturas vuelvan a ser coherentes
APSA-370 (SO2) | 7.3.3 | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Alerta | Configuración de baudios o de canal serial alterada | 1 | 7.6.1 | Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C | Restituir la configuración de SW5 y verificar el enlace a 19200 bps
APSA-370 (SO2) | 7.3.3 | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Alerta | Configuración de baudios o de canal serial alterada | 2 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Restituir la configuración de SW5 y verificar el enlace a 19200 bps
APSA-370 (SO2) | 7.3.4 | Interruptor SW1 en la tarjeta CPU | Alerta | Switch dejado en INIT tras una intervención de servicio | 1 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Devolver SW1 a NORM y reiniciar el equipo
APSA-370 (SO2) | 7.4.1 | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 1 | 10.1.2 | Humedad relativa del sitio | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APSA-370 (SO2) | 7.4.1 | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 2 | 10.3.1 | Casquillos de bisagra de la puerta delantera | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APSA-370 (SO2) | 7.5.1 | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada: el datalogger recibe un valor sesgado | 1 | 7.5.3 | Asignación de la salida analógica CH-1 | Reajustar el cero de la salida y verificar la lectura en el datalogger
APSA-370 (SO2) | 7.5.1 | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada: el datalogger recibe un valor sesgado | 2 | 7.5.2 | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Reajustar el cero de la salida y verificar la lectura en el datalogger
APSA-370 (SO2) | 7.5.2 | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada en fondo de escala | 1 | 7.5.1 | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Reajustar el span de la salida y verificar la lectura en el datalogger
APSA-370 (SO2) | 7.5.2 | Ajuste de span analógico (DA ADJUST / SPAN) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada en fondo de escala | 2 | 7.5.3 | Asignación de la salida analógica CH-1 | Reajustar el span de la salida y verificar la lectura en el datalogger
APSA-370 (SO2) | 7.5.3 | Asignación de la salida analógica CH-1 | Alerta | Canal asignado a una variable distinta a la esperada por la estación | 1 | 7.5.1 | Ajuste de cero analógico (DA ADJUST / ZERO) | Corregir la asignación en el menú y confirmarla con el operador de la red
APSA-370 (SO2) | 7.6.1 | Tarjeta posterior e interfaz serie RS-232C | Alerta | Puerto dañado, o cable serial recto en lugar de cruzado | 1 | 7.3.3 | DIP switch SW5 en CPU para comunicaciones RS-232C | Usar cable cruzado y verificar la descarga de datos a 19200 bps
APSA-370 (SO2) | 7.6.2 | Identificación de la tarjeta CompactFlash (CF card) | Alerta | Tarjeta ausente, sin espacio, o no homologada por el fabricante | 1 | 7.1.9 | LED de operación de la CPU (heartbeat) | Insertar una CF homologada con espacio libre; sin ella no se guardan promedios ni calibraciones
APSA-370 (SO2) | 7.7.1 | Fusible de alimentación posterior de CA | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 1 | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir
APSA-370 (SO2) | 7.7.1 | Fusible de alimentación posterior de CA | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 2 | 9.4.2 | Tensión de suministro de CC de 5 V | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir
APSA-370 (SO2) | 8.1.1 | Horas de uso del filtro de purga de aire F-2 | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 5.2.1 | Caudal de purga del HC Cutter | Reemplazar el filtro de 0,3 µm y reiniciar el contador
APSA-370 (SO2) | 8.1.2 | Horas de uso del depurador (Scrubber ESU-050A) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 6.3.2 | Filtro depurador scrubber de entrada (ESU-050A) | Reemplazar el cartucho y reiniciar el contador
APSA-370 (SO2) | 8.1.3 | Horas de uso del separador de hidrocarburos (HC Cutter) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Reemplazar la unidad y reiniciar el contador
APSA-370 (SO2) | 8.1.4 | Horas de uso del diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 5.1.3 | Integridad del diafragma de la bomba | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador
APSA-370 (SO2) | 8.1.5 | Horas de uso de la lámpara de xenón (LAMP) | Cobrable | Horas acumuladas altas: la lámpara pierde intensidad de forma progresiva | 1 | 6.1.1 | Voltaje de intensidad de la lámpara de xenón (LAMP) | El criterio real de cambio es el voltaje, no las horas: decidir por la lectura de LAMP
APSA-370 (SO2) | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 1 | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor de la celda
APSA-370 (SO2) | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 2 | 7.1.5 | LED de tensión +24 V en tarjeta ADC (AP-ADC-05) | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor de la celda
APSA-370 (SO2) | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 3 | 10.4.1 | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor de la celda
APSA-370 (SO2) | 9.2.1 | Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 1 | 9.2.2 | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto por software
APSA-370 (SO2) | 9.2.2 | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Transductor descalibrado, o presión real fuera de rango | 1 | 5.1.2 | Presión de succión de la bomba (PUMP) | Discriminar entre lectura falsa y presión real antes de intervenir el circuito neumático
APSA-370 (SO2) | 9.2.2 | Sensor de presión de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Transductor descalibrado, o presión real fuera de rango | 2 | 9.2.1 | Sensor de presión atmosférica (AMBIENT) | Discriminar entre lectura falsa y presión real antes de intervenir el circuito neumático
APSA-370 (SO2) | 9.3.1 | Sensor de caudal de muestra (SAMPLE) | Bloqueante | Transductor de caudal opcional descalibrado o en falla | 1 | 5.1.1 | Caudal de gas de muestra (SAMPLE) | Contrastar con flujómetro de burbuja: si el caudal real es correcto, el problema es el sensor
APSA-370 (SO2) | 9.4.1 | Tensión de suministro de CC de 24 V | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 1 | 7.7.1 | Fusible de alimentación posterior de CA | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APSA-370 (SO2) | 9.4.2 | Tensión de suministro de CC de 5 V | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 1 | 7.7.1 | Fusible de alimentación posterior de CA | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APSA-370 (SO2) | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 1 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APSA-370 (SO2) | 10.1.1 | Temperatura ambiente de la cabina | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 2 | 10.1.2 | Humedad relativa del sitio | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APSA-370 (SO2) | 10.1.2 | Humedad relativa del sitio | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de delaminación del panel táctil | 1 | 4.1.3 | Humedad en el portafiltros | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APSA-370 (SO2) | 10.1.2 | Humedad relativa del sitio | Alerta | Humedad alta: riesgo de condensación óptica y de delaminación del panel táctil | 2 | 7.4.1 | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APSA-370 (SO2) | 10.1.3 | Nivel de polvo de la cabina | Alerta | Ambiente polvoriento: colmata filtros y esponjas con rapidez | 1 | 4.1.1 | Estado del elemento filtrante PA-10L | Mejorar el sellado de la cabina y acortar el intervalo de cambio de filtro
APSA-370 (SO2) | 10.1.3 | Nivel de polvo de la cabina | Alerta | Ambiente polvoriento: colmata filtros y esponjas con rapidez | 2 | 10.4.1 | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Mejorar el sellado de la cabina y acortar el intervalo de cambio de filtro
APSA-370 (SO2) | 10.2.2 | Espacio posterior para ventilación y servicio | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 1 | 4.2.1 | Integridad de la línea de teflón | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás
APSA-370 (SO2) | 10.2.2 | Espacio posterior para ventilación y servicio | Alerta | Espacio insuficiente: mangueras dobladas y ventilación restringida | 2 | 10.4.1 | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Reubicar el equipo para dejar al menos 150 mm libres detrás
APSA-370 (SO2) | 10.3.1 | Casquillos de bisagra de la puerta delantera | Cobrable | Casquillo desgastado: la puerta se descuelga y desalinea la pantalla | 1 | 7.4.1 | Respuesta táctil de la pantalla LCD (Touch Panel) | Reemplazar los casquillos de bisagra y realinear la puerta
APSA-370 (SO2) | 10.4.1 | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 1 | 10.1.3 | Nivel de polvo de la cabina | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida
APSA-370 (SO2) | 10.4.1 | Ventilador de enfriamiento posterior (Fan) | Bloqueante | Rodamiento desgastado o ventilador obstruido por polvo | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Reemplazar el ventilador; el equipo no se libera con la refrigeración comprometida
APSA-370 (SO2) | 10.4.2 | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Bloqueante | Resistencia abierta, termocupla dañada, o relé de estado sólido en falla | 1 | 6.3.1 | Estado del eliminador de hidrocarburos (HC Cutter) | Medir continuidad de la resistencia y de la termocupla antes de intervenir la tarjeta
APSA-370 (SO2) | 10.4.2 | Calefactor de la cámara o del HC Cutter (Heater) | Bloqueante | Resistencia abierta, termocupla dañada, o relé de estado sólido en falla | 2 | 9.1.1 | Temperatura de la celda (CELL) | Medir continuidad de la resistencia y de la termocupla antes de intervenir la tarjeta
APOA-370 (O3) | 1.1.1 | LED de alimentación (panel frontal) | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1 | 1.2.1 | Iconos y botones de alarma en pantalla | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar
APOA-370 (O3) | 1.1.2 | Inicialización del visualizador táctil | Cobrable | Unidad LCD o bus de datos de la pantalla en falla | 1 | 7.3.1 | Respuesta al toque del panel táctil | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar
APOA-370 (O3) | 1.1.2 | Inicialización del visualizador táctil | Cobrable | Unidad LCD o bus de datos de la pantalla en falla | 2 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar
APOA-370 (O3) | 1.1.3 | Verificación de la pantalla de inicio | Cobrable | Corrupción gráfica por bus de datos flojo o memoria dañada | 1 | 1.1.2 | Inicialización del visualizador táctil | Reasentar el bus de datos; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración
APOA-370 (O3) | 1.1.3 | Verificación de la pantalla de inicio | Cobrable | Corrupción gráfica por bus de datos flojo o memoria dañada | 2 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Reasentar el bus de datos; si persiste, inicializar la CPU y recargar la configuración
APOA-370 (O3) | 1.2.1 | Iconos y botones de alarma en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APOA-370 (O3) | 1.2.1 | Iconos y botones de alarma en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 2 | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APOA-370 (O3) | 1.2.1 | Iconos y botones de alarma en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 3 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APOA-370 (O3) | 1.2.1 | Iconos y botones de alarma en pantalla | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 4 | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APOA-370 (O3) | 1.2.2 | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Bloqueante | Lámpara UV agotada, desalineada, u óptica sucia | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Ajustar primero la orientación de la lámpara; si sigue baja, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 1.2.2 | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Bloqueante | Lámpara UV agotada, desalineada, u óptica sucia | 2 | 6.2.3 | Alineación de la lámpara UV | Ajustar primero la orientación de la lámpara; si sigue baja, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 1.2.2 | Verificación de intensidad inicial de la lámpara | Bloqueante | Lámpara UV agotada, desalineada, u óptica sucia | 3 | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Ajustar primero la orientación de la lámpara; si sigue baja, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 1.2.3 | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Bloqueante | Electroválvula SV-2 atascada, bobina quemada, o sin alimentación | 1 | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Sin modulación no hay medición diferencial: reemplazar la electroválvula
APOA-370 (O3) | 1.2.3 | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Bloqueante | Electroválvula SV-2 atascada, bobina quemada, o sin alimentación | 2 | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Sin modulación no hay medición diferencial: reemplazar la electroválvula
APOA-370 (O3) | 1.2.3 | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Bloqueante | Electroválvula SV-2 atascada, bobina quemada, o sin alimentación | 3 | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Sin modulación no hay medición diferencial: reemplazar la electroválvula
APOA-370 (O3) | 1.3.1 | Calentamiento inicial (warm-up) | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara, celda y deozonizador aún inestables | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Esperar el calentamiento completo antes de calibrar o de juzgar la estabilidad del cero
APOA-370 (O3) | 1.3.1 | Calentamiento inicial (warm-up) | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara, celda y deozonizador aún inestables | 2 | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Esperar el calentamiento completo antes de calibrar o de juzgar la estabilidad del cero
APOA-370 (O3) | 1.3.1 | Calentamiento inicial (warm-up) | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: lámpara, celda y deozonizador aún inestables | 3 | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Esperar el calentamiento completo antes de calibrar o de juzgar la estabilidad del cero
APOA-370 (O3) | 2.1.1 | Número de serie del analizador | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 1 | 2.2.2 | Código HGS del sistema | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida
APOA-370 (O3) | 2.2.1 | Versión del firmware (ROM) | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración | 1 | 2.2.2 | Código HGS del sistema | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar
APOA-370 (O3) | 2.2.1 | Versión del firmware (ROM) | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración | 2 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar
APOA-370 (O3) | 2.2.2 | Código HGS del sistema | Alerta | HGS no documentado: impide pedir repuestos con la configuración correcta | 1 | 2.1.1 | Número de serie del analizador | Solicitar el HGS a fábrica y registrarlo en la hoja de vida
APOA-370 (O3) | 2.4.1 | Marcación de conectores en el panel trasero | Alerta | Serigrafía borrada o cubierta por etiquetas ajenas | 1 | 4.3.3 | Racor de entrada frontal de muestra | Rotular de nuevo los puertos: una conexión cruzada invalida toda la medición
APOA-370 (O3) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 1 | 1.3.1 | Calentamiento inicial (warm-up) | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador
APOA-370 (O3) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 2 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador
APOA-370 (O3) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 3 | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador
APOA-370 (O3) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 4 | 3.3.1 | Presión de entrega de gas cero y de span | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador
APOA-370 (O3) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Bloqueante | Aire cero contaminado, deozonizador agotado, o fuga neumática | 5 | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Inyectar aire cero certificado para descartar el generador; si persiste, seguir la rama del deozonizador
APOA-370 (O3) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o deozonizador ineficiente | 1 | 3.3.1 | Presión de entrega de gas cero y de span | Confirmar el valor de span contra el patrón de ozono y volver a calibrar
APOA-370 (O3) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o deozonizador ineficiente | 2 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Confirmar el valor de span contra el patrón de ozono y volver a calibrar
APOA-370 (O3) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o deozonizador ineficiente | 3 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Confirmar el valor de span contra el patrón de ozono y volver a calibrar
APOA-370 (O3) | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Bloqueante | Concentración del patrón mal configurada, lámpara degradada, o deozonizador ineficiente | 4 | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Confirmar el valor de span contra el patrón de ozono y volver a calibrar
APOA-370 (O3) | 3.2.1 | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o el preamplificador están fuera de su punto de trabajo | 1 | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes detector y preamplificador
APOA-370 (O3) | 3.2.1 | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o el preamplificador están fuera de su punto de trabajo | 2 | 6.4.2 | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes detector y preamplificador
APOA-370 (O3) | 3.2.1 | Coeficiente de cero de fábrica (Factory Zero) | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o el preamplificador están fuera de su punto de trabajo | 3 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes detector y preamplificador
APOA-370 (O3) | 3.2.2 | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Bloqueante | Ganancia de fábrica fuera de 0,7 a 1,3: pérdida de sensibilidad del banco óptico | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Recorrer la rama óptica antes de tocar el coeficiente de fábrica
APOA-370 (O3) | 3.2.2 | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Bloqueante | Ganancia de fábrica fuera de 0,7 a 1,3: pérdida de sensibilidad del banco óptico | 2 | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Recorrer la rama óptica antes de tocar el coeficiente de fábrica
APOA-370 (O3) | 3.2.2 | Coeficiente de span de fábrica (Factory Span) | Bloqueante | Ganancia de fábrica fuera de 0,7 a 1,3: pérdida de sensibilidad del banco óptico | 3 | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Recorrer la rama óptica antes de tocar el coeficiente de fábrica
APOA-370 (O3) | 3.3.1 | Presión de entrega de gas cero y de span | Bloqueante | Regulador mal ajustado o cilindro despresurizado | 1 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Reajustar el regulador para una entrega estable respecto a la atmósfera
APOA-370 (O3) | 3.3.2 | Lámpara del ozonizador interno (opcional) | Cobrable | Lámpara del generador de span agotada o sin alimentación | 1 | 3.1.2 | Coeficiente de calibración de span (User Span) | Reemplazar la lámpara del ozonizador interno o calibrar con patrón externo
APOA-370 (O3) | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Bloqueante | Deozonizador agotado, fuga neumática, o ruido óptico | 1 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Recorrer la rama de referencia y la óptica antes de recalibrar el cero
APOA-370 (O3) | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Bloqueante | Deozonizador agotado, fuga neumática, o ruido óptico | 2 | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Recorrer la rama de referencia y la óptica antes de recalibrar el cero
APOA-370 (O3) | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Bloqueante | Deozonizador agotado, fuga neumática, o ruido óptico | 3 | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Recorrer la rama de referencia y la óptica antes de recalibrar el cero
APOA-370 (O3) | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Bloqueante | Deozonizador agotado, fuga neumática, o ruido óptico | 4 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Recorrer la rama de referencia y la óptica antes de recalibrar el cero
APOA-370 (O3) | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 1 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APOA-370 (O3) | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 2 | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APOA-370 (O3) | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 3 | 8.1.1 | Reemplazo del elemento filtrante PA-10L | Reemplazar el elemento filtrante y reiniciar su horómetro
APOA-370 (O3) | 4.1.2 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Cobrable | Junta reseca o aplastada: fuga en la tapa del portafiltros | 1 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Reemplazar la junta tórica G50 y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 4.1.3 | Empaque de teflón del filtro | Cobrable | Empaque deformado o con residuos: asiento imperfecto del filtro | 1 | 4.1.2 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Reemplazar el empaque plano y verificar el asiento del elemento
APOA-370 (O3) | 4.1.3 | Empaque de teflón del filtro | Cobrable | Empaque deformado o con residuos: asiento imperfecto del filtro | 2 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Reemplazar el empaque plano y verificar el asiento del elemento
APOA-370 (O3) | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o caída de temperatura bajo el punto de rocío | 1 | 4.4.1 | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y dejar calentar el equipo antes de volver a medir
APOA-370 (O3) | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o caída de temperatura bajo el punto de rocío | 2 | 10.3.1 | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y dejar calentar el equipo antes de volver a medir
APOA-370 (O3) | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o caída de temperatura bajo el punto de rocío | 3 | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y dejar calentar el equipo antes de volver a medir
APOA-370 (O3) | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Bloqueante | Ingreso de agua por la sonda, o caída de temperatura bajo el punto de rocío | 4 | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Apagar la bomba, secar y purgar el circuito con aire seco, y dejar calentar el equipo antes de volver a medir
APOA-370 (O3) | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 1 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Instalar las férulas de 6 mm en INLET, EXHAUST y filtro, y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 2 | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Instalar las férulas de 6 mm en INLET, EXHAUST y filtro, y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Bloqueante | Férula ausente o mal montada: ingreso de aire falso | 3 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero (User Zero) | Instalar las férulas de 6 mm en INLET, EXHAUST y filtro, y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 4.3.2 | Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca fisurada, con rosca barrida, o floja | 1 | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar sin forzar
APOA-370 (O3) | 4.3.2 | Tuerca de sellado PVDF (Cap Nut) | Bloqueante | Tuerca fisurada, con rosca barrida, o floja | 2 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Reponer la tuerca de PVDF y reapretar sin forzar
APOA-370 (O3) | 4.3.3 | Racor de entrada frontal de muestra | Bloqueante | Racor pasamuros fisurado o con fuga | 1 | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Aplicar agua jabonosa para confirmar la fuga y reemplazar el racor
APOA-370 (O3) | 4.3.3 | Racor de entrada frontal de muestra | Bloqueante | Racor pasamuros fisurado o con fuga | 2 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Aplicar agua jabonosa para confirmar la fuga y reemplazar el racor
APOA-370 (O3) | 4.4.1 | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con empalmes improvisados | 1 | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión
APOA-370 (O3) | 4.4.1 | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con empalmes improvisados | 2 | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Reemplazar el tramo afectado y rehacer la conexión
APOA-370 (O3) | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 1 | 8.2.1 | Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APOA-370 (O3) | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 2 | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APOA-370 (O3) | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 3 | 5.1.2 | Válvulas de flapper de la bomba | Reemplazar el juego de diafragmas, reiniciar el horómetro y corregir el origen del condensado
APOA-370 (O3) | 5.1.2 | Válvulas de flapper de la bomba | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 1 | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas
APOA-370 (O3) | 5.1.2 | Válvulas de flapper de la bomba | Cobrable | Flapper deformado, endurecido, o con partículas atrapadas | 2 | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Limpiar o reemplazar las válvulas junto con el juego de diafragmas
APOA-370 (O3) | 5.1.3 | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Cobrable | Base despegada del chasis por el calor de la bomba | 1 | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Volver a fijar la bomba al chasis: la vibración transmitida ensucia la señal
APOA-370 (O3) | 5.1.3 | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Cobrable | Base despegada del chasis por el calor de la bomba | 2 | 8.2.4 | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Volver a fijar la bomba al chasis: la vibración transmitida ensucia la señal
APOA-370 (O3) | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 1 | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Desconectar la línea en INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APOA-370 (O3) | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 2 | 4.4.1 | Línea de teflón (PTFE) de entrada | Desconectar la línea en INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APOA-370 (O3) | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 3 | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Desconectar la línea en INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APOA-370 (O3) | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Bloqueante | Vacío alto: obstrucción aguas arriba. Vacío bajo: fuga o diafragma roto | 4 | 5.3.3 | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Desconectar la línea en INLET: si la presión cae, la obstrucción está aguas arriba
APOA-370 (O3) | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga, diafragma desgastado, u orificio crítico obstruido | 1 | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Contrastar contra el caudal real medido con flujómetro antes de sospechar del sensor
APOA-370 (O3) | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga, diafragma desgastado, u orificio crítico obstruido | 2 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Contrastar contra el caudal real medido con flujómetro antes de sospechar del sensor
APOA-370 (O3) | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga, diafragma desgastado, u orificio crítico obstruido | 3 | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Contrastar contra el caudal real medido con flujómetro antes de sospechar del sensor
APOA-370 (O3) | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Bloqueante | Filtro colmatado, fuga, diafragma desgastado, u orificio crítico obstruido | 4 | 5.3.3 | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Contrastar contra el caudal real medido con flujómetro antes de sospechar del sensor
APOA-370 (O3) | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Bloqueante | Caudal real fuera de 0,7 ± 0,05 L/min: restricción o fuga en el circuito | 1 | 5.3.3 | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Si el caudal real está bien y el display no, el problema es el sensor de caudal
APOA-370 (O3) | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Bloqueante | Caudal real fuera de 0,7 ± 0,05 L/min: restricción o fuga en el circuito | 2 | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Si el caudal real está bien y el display no, el problema es el sensor de caudal
APOA-370 (O3) | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Bloqueante | Caudal real fuera de 0,7 ± 0,05 L/min: restricción o fuga en el circuito | 3 | 4.3.1 | Férula de teflón (Sleeve / SO2001-6) | Si el caudal real está bien y el display no, el problema es el sensor de caudal
APOA-370 (O3) | 5.3.3 | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro, o depósitos cristalizados | 1 | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Limpiar el orificio en baño ultrasónico con alcohol isopropílico; si no se recupera, reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 5.3.3 | Unidad de orificio crítico (Critical Orifice) | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro, o depósitos cristalizados | 2 | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Limpiar el orificio en baño ultrasónico con alcohol isopropílico; si no se recupera, reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Bloqueante | Lámpara de mercurio al final de su vida, desalineada, u óptica sucia | 1 | 6.2.3 | Alineación de la lámpara UV | Rotar la lámpara buscando el máximo; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Bloqueante | Lámpara de mercurio al final de su vida, desalineada, u óptica sucia | 2 | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Rotar la lámpara buscando el máximo; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Bloqueante | Lámpara de mercurio al final de su vida, desalineada, u óptica sucia | 3 | 8.2.3 | Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) | Rotar la lámpara buscando el máximo; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Bloqueante | Lámpara de mercurio al final de su vida, desalineada, u óptica sucia | 4 | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Rotar la lámpara buscando el máximo; si sigue por debajo de 200 mV, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 1 | 10.3.1 | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor
APOA-370 (O3) | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 2 | 9.2.1 | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor
APOA-370 (O3) | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o lazo de calentamiento inoperante | 3 | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor
APOA-370 (O3) | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Bloqueante | Condensación en la celda, lámpara fluctuante, o electroválvula con fuga interna | 1 | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Secar el circuito y estabilizar 24 a 48 h antes de juzgar la señal
APOA-370 (O3) | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Bloqueante | Condensación en la celda, lámpara fluctuante, o electroválvula con fuga interna | 2 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Secar el circuito y estabilizar 24 a 48 h antes de juzgar la señal
APOA-370 (O3) | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Bloqueante | Condensación en la celda, lámpara fluctuante, o electroválvula con fuga interna | 3 | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Secar el circuito y estabilizar 24 a 48 h antes de juzgar la señal
APOA-370 (O3) | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Bloqueante | Condensación en la celda, lámpara fluctuante, o electroválvula con fuga interna | 4 | 5.1.3 | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Secar el circuito y estabilizar 24 a 48 h antes de juzgar la señal
APOA-370 (O3) | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Cobrable | Depósitos o condensación sobre el cuarzo: atenúan el haz | 1 | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad
APOA-370 (O3) | 6.2.1 | Ventanas de cuarzo de la celda | Cobrable | Depósitos o condensación sobre el cuarzo: atenúan el haz | 2 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Limpiar las ventanas con material óptico apropiado y eliminar el origen de la humedad
APOA-370 (O3) | 6.2.2 | Sello de empaquetadura de la celda | Bloqueante | Empaque agrietado: fuga en la celda de absorción | 1 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Reemplazar el empaque de la celda y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 6.2.2 | Sello de empaquetadura de la celda | Bloqueante | Empaque agrietado: fuga en la celda de absorción | 2 | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Reemplazar el empaque de la celda y repetir la prueba de hermeticidad
APOA-370 (O3) | 6.2.3 | Alineación de la lámpara UV | Cobrable | Lámpara girada respecto al punto de máxima intensidad tras una intervención | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Aflojar los tornillos estriados, rotar hasta la señal máxima y volver a fijar
APOA-370 (O3) | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Bloqueante | Catalizador DO-5g agotado o contaminado, o calefactor desconectado | 1 | 6.3.2 | Conector del catalizador deozonizador | Si el equipo no vuelve a cero con aire ambiente, el deozonizador ya no destruye el ozono: reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Bloqueante | Catalizador DO-5g agotado o contaminado, o calefactor desconectado | 2 | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Si el equipo no vuelve a cero con aire ambiente, el deozonizador ya no destruye el ozono: reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Bloqueante | Catalizador DO-5g agotado o contaminado, o calefactor desconectado | 3 | 8.2.2 | Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) | Si el equipo no vuelve a cero con aire ambiente, el deozonizador ya no destruye el ozono: reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Bloqueante | Catalizador DO-5g agotado o contaminado, o calefactor desconectado | 4 | 3.4.1 | Estabilidad de la lectura de cero | Si el equipo no vuelve a cero con aire ambiente, el deozonizador ya no destruye el ozono: reemplazarlo
APOA-370 (O3) | 6.3.2 | Conector del catalizador deozonizador | Bloqueante | Conector flojo, oxidado, o con marcas de sobrecalentamiento | 1 | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Rehacer la conexión de alimentación del calefactor y verificar que caliente
APOA-370 (O3) | 6.3.2 | Conector del catalizador deozonizador | Bloqueante | Conector flojo, oxidado, o con marcas de sobrecalentamiento | 2 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Rehacer la conexión de alimentación del calefactor y verificar que caliente
APOA-370 (O3) | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Bloqueante | Soldadura fría, hilo partido, o sulfatación por humedad | 1 | 6.4.2 | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Reemplazar el fotodiodo y su tarjeta si la señal no responde al gas patrón
APOA-370 (O3) | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Bloqueante | Soldadura fría, hilo partido, o sulfatación por humedad | 2 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | Reemplazar el fotodiodo y su tarjeta si la señal no responde al gas patrón
APOA-370 (O3) | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Bloqueante | Soldadura fría, hilo partido, o sulfatación por humedad | 3 | 6.1.3 | Ruido de la señal analógica (SIGNAL) | Reemplazar el fotodiodo y su tarjeta si la señal no responde al gas patrón
APOA-370 (O3) | 6.4.2 | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Bloqueante | Humedad, sulfatación de contactos, o componente recalentado | 1 | 6.4.1 | Fotodiodo detector de medición | Prueba cruzada antes de reemplazar; el fotodiodo y la tarjeta suelen cambiarse juntos
APOA-370 (O3) | 6.4.2 | Tarjeta preamplificadora (AP-AMP-06) | Bloqueante | Humedad, sulfatación de contactos, o componente recalentado | 2 | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Prueba cruzada antes de reemplazar; el fotodiodo y la tarjeta suelen cambiarse juntos
APOA-370 (O3) | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 1 | 1.2.3 | Modulación de flujo cruzado a 1 Hz | Reemplazar la electroválvula de 3 vías y verificar la modulación a 1 Hz
APOA-370 (O3) | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 2 | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Reemplazar la electroválvula de 3 vías y verificar la modulación a 1 Hz
APOA-370 (O3) | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 3 | 8.2.5 | Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) | Reemplazar la electroválvula de 3 vías y verificar la modulación a 1 Hz
APOA-370 (O3) | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 1 | 7.7.1 | Fusibles traseros de red de CA | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 2 | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APOA-370 (O3) | 7.1.2 | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 1 | 7.7.1 | Fusibles traseros de red de CA | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APOA-370 (O3) | 7.1.2 | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 2 | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APOA-370 (O3) | 7.1.3 | Riel de voltaje interno de 3,3 V | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 1 | 7.1.2 | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU
APOA-370 (O3) | 7.1.3 | Riel de voltaje interno de 3,3 V | Bloqueante | Regulador de 3,3 V de la CPU sin salida | 2 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Verificar la alimentación de entrada antes de reemplazar la CPU
APOA-370 (O3) | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Bloqueante | Falta alguna tensión de alimentación, o el bus de datos está flojo | 1 | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Seguir la rama de alimentación y del bus antes de reemplazar la tarjeta
APOA-370 (O3) | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Bloqueante | Falta alguna tensión de alimentación, o el bus de datos está flojo | 2 | 7.1.2 | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Seguir la rama de alimentación y del bus antes de reemplazar la tarjeta
APOA-370 (O3) | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Bloqueante | Falta alguna tensión de alimentación, o el bus de datos está flojo | 3 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Seguir la rama de alimentación y del bus antes de reemplazar la tarjeta
APOA-370 (O3) | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 1 | 7.6.2 | DIP switch SW1 de inicialización de CPU | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APOA-370 (O3) | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 2 | 7.6.1 | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APOA-370 (O3) | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, o CPU sin inicializar tras una sustitución | 3 | 7.4.1 | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Verificar SW1 en NORM; si sigue sin destellar, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APOA-370 (O3) | 7.2.3 | LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 1 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL-02A
APOA-370 (O3) | 7.2.3 | LED de comunicación en tarjeta AP-RPL-02A | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, o microprocesador H8 bloqueado | 2 | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL-02A
APOA-370 (O3) | 7.3.1 | Respuesta al toque del panel táctil | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 1 | 10.3.2 | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APOA-370 (O3) | 7.3.1 | Respuesta al toque del panel táctil | Cobrable | Delaminación del panel por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 2 | 1.1.2 | Inicialización del visualizador táctil | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APOA-370 (O3) | 7.4.1 | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 1 | 8.1.3 | Vida útil de la batería de litio (CR2032) | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia de calibración
APOA-370 (O3) | 7.5.1 | Inserción de la tarjeta CompactFlash (CF) | Alerta | Tarjeta ausente, sin espacio, o no homologada por el fabricante | 1 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Insertar una CF homologada con espacio libre; sin ella no se guardan promedios ni calibraciones
APOA-370 (O3) | 7.5.2 | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Alerta | Cable recto en lugar de cruzado, o baudios mal configurados | 1 | 7.6.1 | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Usar cable cruzado de 9 pines y verificar el enlace a 19200 bps
APOA-370 (O3) | 7.5.3 | Puerto RJ-45 Ethernet trasero | Alerta | Conector sucio, clip roto, o enlace de red caído | 1 | 7.5.2 | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Revisar el patch cord y el puerto del switch de la estación
APOA-370 (O3) | 7.6.1 | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Alerta | Configuración de comunicaciones alterada tras una intervención | 1 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Restituir la configuración documentada de SW5 y reiniciar el equipo
APOA-370 (O3) | 7.6.1 | DIP switch SW5 en placa AP-CPU-01/02 | Alerta | Configuración de comunicaciones alterada tras una intervención | 2 | 7.5.2 | Puerto RS-232C de mantenimiento frontal | Restituir la configuración documentada de SW5 y reiniciar el equipo
APOA-370 (O3) | 7.6.2 | DIP switch SW1 de inicialización de CPU | Alerta | Switch dejado en INIT tras una intervención de servicio | 1 | 7.2.2 | LED de estado de CPU (AP-CPU-02) | Devolver SW1 a NORM y reiniciar el equipo
APOA-370 (O3) | 7.7.1 | Fusibles traseros de red de CA | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 1 | 7.1.1 | Riel de voltaje interno de 24 V (DC 24V) | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir
APOA-370 (O3) | 7.7.1 | Fusibles traseros de red de CA | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 2 | 7.1.2 | Riel de voltaje interno de 5 V (DC 5V) | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito antes de insistir
APOA-370 (O3) | 8.1.1 | Reemplazo del elemento filtrante PA-10L | Cobrable | Más de dos semanas desde el último cambio | 1 | 4.1.1 | Filtro de partículas de teflón (PA-10L) | Reemplazar el elemento y registrar la fecha en el portafiltros
APOA-370 (O3) | 8.1.2 | Reemplazo de la junta tórica O-Ring G50 | Cobrable | Más de un año desde el último cambio | 1 | 4.1.2 | Junta tórica del portafiltros (O-Ring G50) | Reemplazar la junta tórica y registrar la fecha
APOA-370 (O3) | 8.1.3 | Vida útil de la batería de litio (CR2032) | Cobrable | Más de tres años desde la instalación | 1 | 7.4.1 | Batería de reloj en placa CPU (CR2032) | Reemplazar la batería y registrar la fecha
APOA-370 (O3) | 8.2.1 | Horómetro del diafragma de bomba (P-1-D) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 5.1.1 | Diafragma de la bomba (P-1-D) | Reemplazar los diafragmas y reiniciar el contador
APOA-370 (O3) | 8.2.2 | Horómetro del catalizador deozonizador (DO-1) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Reemplazar el deozonizador y reiniciar el contador
APOA-370 (O3) | 8.2.3 | Horómetro de la lámpara UV de medición (LAMP) | Cobrable | Horas acumuladas altas: la lámpara pierde intensidad de forma progresiva | 1 | 6.1.1 | Intensidad de la lámpara UV (LAMP) | El criterio real de cambio es el voltaje, no las horas: decidir por la lectura de LAMP
APOA-370 (O3) | 8.2.4 | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 5.2.1 | Presión absoluta de la bomba (PUMP) | Programar el reemplazo de la unidad de bomba y reiniciar el contador
APOA-370 (O3) | 8.2.4 | Horómetro de la bomba completa (P-1-B) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 2 | 5.1.3 | Montaje y base amortiguadora de la bomba | Programar el reemplazo de la unidad de bomba y reiniciar el contador
APOA-370 (O3) | 8.2.5 | Horómetro de la válvula solenoide (SV-2) | Cobrable | Horómetro por encima del intervalo de dos años | 1 | 6.5.1 | Unidad de solenoide de modulación (SV-2) | Programar el reemplazo de la electroválvula y reiniciar el contador
APOA-370 (O3) | 9.1.1 | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 1 | 9.1.2 | Presión diferencial de celda | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT
APOA-370 (O3) | 9.1.1 | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 2 | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT
APOA-370 (O3) | 9.1.2 | Presión diferencial de celda | Bloqueante | Transductor de celda en falla, o cable de señal suelto | 1 | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Reasentar el cable plano antes de sospechar del transductor
APOA-370 (O3) | 9.1.2 | Presión diferencial de celda | Bloqueante | Transductor de celda en falla, o cable de señal suelto | 2 | 9.1.1 | Lectura de presión ambiente (AMBIENT) | Reasentar el cable plano antes de sospechar del transductor
APOA-370 (O3) | 9.2.1 | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Bloqueante | Termistor abierto o en cortocircuito, o cable plano suelto | 1 | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Reasentar el cable; si la lectura sigue absurda, reemplazar el termistor
APOA-370 (O3) | 9.2.1 | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Bloqueante | Termistor abierto o en cortocircuito, o cable plano suelto | 2 | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Reasentar el cable; si la lectura sigue absurda, reemplazar el termistor
APOA-370 (O3) | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Bloqueante | Sensor abierto, resistencia calefactora quemada, o falta de calentamiento | 1 | 1.3.1 | Calentamiento inicial (warm-up) | Esperar el calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y sensor
APOA-370 (O3) | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Bloqueante | Sensor abierto, resistencia calefactora quemada, o falta de calentamiento | 2 | 6.3.1 | Unidad catalítica calentada (DO pipe) | Esperar el calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y sensor
APOA-370 (O3) | 9.2.2 | Termistor de temperatura del deozonizador | Bloqueante | Sensor abierto, resistencia calefactora quemada, o falta de calentamiento | 3 | 6.3.2 | Conector del catalizador deozonizador | Esperar el calentamiento; si la alarma persiste, medir continuidad de resistencia y sensor
APOA-370 (O3) | 9.3.1 | Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) | Bloqueante | Transductor de caudal opcional descalibrado o en falla | 1 | 5.3.2 | Caudal de toma medido externamente | Contrastar con flujómetro de burbuja: si el caudal real es correcto, el problema es el sensor
APOA-370 (O3) | 9.3.1 | Lectura del sensor de caudal de muestra (opcional) | Bloqueante | Transductor de caudal opcional descalibrado o en falla | 2 | 5.3.1 | Caudal de muestra en display (SAMPLE) | Contrastar con flujómetro de burbuja: si el caudal real es correcto, el problema es el sensor
APOA-370 (O3) | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Bloqueante | Conector de cinta mal asentado, o hilo partido | 1 | 7.2.1 | LED de estado en placa AP-ADC-05 | Reasentar todos los conectores de cinta en la tarjeta ADC-05 antes de cambiar sensores
APOA-370 (O3) | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Bloqueante | Conector de cinta mal asentado, o hilo partido | 2 | 9.1.2 | Presión diferencial de celda | Reasentar todos los conectores de cinta en la tarjeta ADC-05 antes de cambiar sensores
APOA-370 (O3) | 9.4.1 | Integridad de cables planos de transductores | Bloqueante | Conector de cinta mal asentado, o hilo partido | 3 | 9.2.1 | Termistor de temperatura de celda (TS_1) | Reasentar todos los conectores de cinta en la tarjeta ADC-05 antes de cambiar sensores
APOA-370 (O3) | 10.1.1 | Puerta delantera y cierres | Cobrable | Pestillo desajustado o bisagra descolgada | 1 | 10.1.2 | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Ajustar el pestillo y realinear la puerta
APOA-370 (O3) | 10.1.2 | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Cobrable | Tornillos ausentes o flojos por vibración | 1 | 10.1.1 | Puerta delantera y cierres | Reponer y ajustar los 8 tornillos M3 de la tapa
APOA-370 (O3) | 10.2.1 | Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas | Alerta | Menos de 222 mm disponibles: el equipo queda forzado | 1 | 10.2.2 | Base de apoyo e instalación del chasis | Liberar el espacio de 5U antes de instalar el equipo
APOA-370 (O3) | 10.2.2 | Base de apoyo e instalación del chasis | Alerta | Equipo de 15 kg apoyado solo por el frente: flexión del chasis | 1 | 10.2.1 | Espacio libre vertical en rack de 19 pulgadas | Instalar bandeja o rieles de soporte antes de cerrar el servicio
APOA-370 (O3) | 10.3.1 | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 1 | 6.1.2 | Temperatura de la celda (CELL) | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APOA-370 (O3) | 10.3.1 | Temperatura ambiental del recinto (shelter) | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 2 | 10.3.2 | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APOA-370 (O3) | 10.3.2 | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 1 | 4.2.1 | Humedad o condensación en el portafiltros | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APOA-370 (O3) | 10.3.2 | Humedad relativa en la cabina de monitoreo | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 2 | 7.3.1 | Respuesta al toque del panel táctil | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APNA-370 (NOx) | 1.1.1 | Estado visual del LED frontal de encendido | Alerta | LED en rojo: hay al menos una alarma activa en el equipo | 1 | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | Registrar el color y pasar al listado de alarmas antes de continuar
APNA-370 (NOx) | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Bloqueante | Tarjeta AP-UVP-03 en falla, lámpara de ozono agotada, o apagado de protección por otra alarma activa | 1 | 6.3.1 | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | El ozonizador se apaga solo si hay alarma de flujo, presión o convertidor: resolver esa alarma primero
APNA-370 (NOx) | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Bloqueante | Tarjeta AP-UVP-03 en falla, lámpara de ozono agotada, o apagado de protección por otra alarma activa | 2 | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | El ozonizador se apaga solo si hay alarma de flujo, presión o convertidor: resolver esa alarma primero
APNA-370 (NOx) | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Bloqueante | Tarjeta AP-UVP-03 en falla, lámpara de ozono agotada, o apagado de protección por otra alarma activa | 3 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | El ozonizador se apaga solo si hay alarma de flujo, presión o convertidor: resolver esa alarma primero
APNA-370 (NOx) | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Bloqueante | Tarjeta AP-UVP-03 en falla, lámpara de ozono agotada, o apagado de protección por otra alarma activa | 4 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | El ozonizador se apaga solo si hay alarma de flujo, presión o convertidor: resolver esa alarma primero
APNA-370 (NOx) | 1.1.3 | Estado y brillo del display LCD | Cobrable | Unidad LCD, bus de datos, o inversor de retroiluminación en falla | 1 | 7.3.1 | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar
APNA-370 (NOx) | 1.1.3 | Estado y brillo del display LCD | Cobrable | Unidad LCD, bus de datos, o inversor de retroiluminación en falla | 2 | 7.3.2 | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Prueba cruzada con unidad LCD de servicio antes de reemplazar
APNA-370 (NOx) | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APNA-370 (NOx) | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 2 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APNA-370 (NOx) | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 3 | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APNA-370 (NOx) | 1.2.1 | Revisión de alarmas activas | Bloqueante | Alarma activa de proceso, de calibración o de tarjeta | 4 | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Anotar el código en MENU/ALARM y entrar por la rama que corresponda
APNA-370 (NOx) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: convertidor y detector aún inestables | 1 | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Esperar el calentamiento completo (24 a 48 h recomendadas) antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Alerta | Equipo encendido hace menos de 3 h: convertidor y detector aún inestables | 2 | 6.2.1 | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Esperar el calentamiento completo (24 a 48 h recomendadas) antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 2.1.1 | Número de serie y modelo del analizador | Alerta | Placa ilegible, o equipo distinto al de la orden de servicio | 1 | 2.1.2 | Etiqueta de inventario o control del cliente | Registrar el serial real, fotografiarlo y corregir la hoja de vida
APNA-370 (NOx) | 2.1.2 | Etiqueta de inventario o control del cliente | Alerta | Etiqueta ausente o ilegible: se pierde la trazabilidad con el cliente | 1 | 2.1.1 | Número de serie y modelo del analizador | Reponer la etiqueta de control y registrar el serial del cliente
APNA-370 (NOx) | 2.2.1 | Número de programa HGS/HTS | Alerta | Programa no homologado, o CPU sustituida sin recargar la configuración | 1 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Confirmar el HGS con fábrica y recargar la configuración desde la CF antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, fuga neumática, o desviación basal de la celda | 1 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Inyectar aire cero certificado libre de NOx; si persiste, buscar fugas en portafiltros y racores
APNA-370 (NOx) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, fuga neumática, o desviación basal de la celda | 2 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Inyectar aire cero certificado libre de NOx; si persiste, buscar fugas en portafiltros y racores
APNA-370 (NOx) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, fuga neumática, o desviación basal de la celda | 3 | 4.1.3 | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Inyectar aire cero certificado libre de NOx; si persiste, buscar fugas en portafiltros y racores
APNA-370 (NOx) | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Bloqueante | Aire cero contaminado, fuga neumática, o desviación basal de la celda | 4 | 3.2.1 | Presión del gas patrón y del gas cero | Inyectar aire cero certificado libre de NOx; si persiste, buscar fugas en portafiltros y racores
APNA-370 (NOx) | 3.1.2 | Coeficiente de cero de fábrica | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o su cadena de amplificación están fuera de punto | 1 | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes el detector
APNA-370 (NOx) | 3.1.2 | Coeficiente de cero de fábrica | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o su cadena de amplificación están fuera de punto | 2 | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes el detector
APNA-370 (NOx) | 3.1.2 | Coeficiente de cero de fábrica | Bloqueante | Cuenta ADC saturada: el detector o su cadena de amplificación están fuera de punto | 3 | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Trabajo de modo servicio: no ajustar en campo sin descartar antes el detector
APNA-370 (NOx) | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Patrón mal configurado, ozonizador sin generar, o convertidor degradado | 1 | 3.1.4 | Concentración de gas de span configurada | Verificar que la lámpara UV del ozonizador encienda antes de atribuir el fallo al patrón
APNA-370 (NOx) | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Patrón mal configurado, ozonizador sin generar, o convertidor degradado | 2 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Verificar que la lámpara UV del ozonizador encienda antes de atribuir el fallo al patrón
APNA-370 (NOx) | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Patrón mal configurado, ozonizador sin generar, o convertidor degradado | 3 | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Verificar que la lámpara UV del ozonizador encienda antes de atribuir el fallo al patrón
APNA-370 (NOx) | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Bloqueante | Patrón mal configurado, ozonizador sin generar, o convertidor degradado | 4 | 3.2.1 | Presión del gas patrón y del gas cero | Verificar que la lámpara UV del ozonizador encienda antes de atribuir el fallo al patrón
APNA-370 (NOx) | 3.1.4 | Concentración de gas de span configurada | Bloqueante | Valor no coincide con el certificado del cilindro en uso | 1 | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Corregir el valor en el menú y repetir la calibración de span
APNA-370 (NOx) | 3.2.1 | Presión del gas patrón y del gas cero | Bloqueante | Regulador mal ajustado o cilindro despresurizado | 1 | 3.1.3 | Coeficiente de calibración de span | Reajustar el regulador de doble etapa y repetir la calibración
APNA-370 (NOx) | 3.2.1 | Presión del gas patrón y del gas cero | Bloqueante | Regulador mal ajustado o cilindro despresurizado | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reajustar el regulador de doble etapa y repetir la calibración
APNA-370 (NOx) | 3.2.2 | Presión del gas de muestra | Bloqueante | Restricción o sobrepresión en la línea de entrada | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Liberar la restricción; una presión de entrada inestable desajusta todo el lazo neumático
APNA-370 (NOx) | 3.2.2 | Presión del gas de muestra | Bloqueante | Restricción o sobrepresión en la línea de entrada | 2 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Liberar la restricción; una presión de entrada inestable desajusta todo el lazo neumático
APNA-370 (NOx) | 3.2.3 | Presión del gas de escape | Alerta | Línea de escape obstruida o descargando contra presión | 1 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Liberar la línea de escape a un punto seguro y sin restricción
APNA-370 (NOx) | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Bloqueante | Catalizador COM-1 agotado, fuga en la línea del convertidor, o temperatura incorrecta | 1 | 6.2.1 | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Repetir la GPT tras estabilizar; si sigue por debajo de 96 %, reemplazar el tubo catalizador COM-1
APNA-370 (NOx) | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Bloqueante | Catalizador COM-1 agotado, fuga en la línea del convertidor, o temperatura incorrecta | 2 | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Repetir la GPT tras estabilizar; si sigue por debajo de 96 %, reemplazar el tubo catalizador COM-1
APNA-370 (NOx) | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Bloqueante | Catalizador COM-1 agotado, fuga en la línea del convertidor, o temperatura incorrecta | 3 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Repetir la GPT tras estabilizar; si sigue por debajo de 96 %, reemplazar el tubo catalizador COM-1
APNA-370 (NOx) | 3.4.1 | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Bloqueante | Fuga neumática, sílica gel saturada, o inestabilidad térmica de la sala | 1 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APNA-370 (NOx) | 3.4.1 | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Bloqueante | Fuga neumática, sílica gel saturada, o inestabilidad térmica de la sala | 2 | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APNA-370 (NOx) | 3.4.1 | Deriva del cero diaria (Zero Drift) | Bloqueante | Fuga neumática, sílica gel saturada, o inestabilidad térmica de la sala | 3 | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Corregir la causa antes de recalibrar; recalibrar sin corregir solo enmascara la deriva
APNA-370 (NOx) | 3.4.2 | Deriva del cero semanal (Zero Drift) | Bloqueante | Degradación progresiva del secador o del deozonizador de escape | 1 | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal
APNA-370 (NOx) | 3.4.2 | Deriva del cero semanal (Zero Drift) | Bloqueante | Degradación progresiva del secador o del deozonizador de escape | 2 | 6.5.1 | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Reemplazar el consumible agotado y repetir el seguimiento semanal
APNA-370 (NOx) | 3.4.3 | Deriva del span diaria (Span Drift) | Bloqueante | Ozonizador inestable, óptica sucia, o caudal fluctuante | 1 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Recorrer la rama del ozonizador y la óptica antes de reajustar el span
APNA-370 (NOx) | 3.4.3 | Deriva del span diaria (Span Drift) | Bloqueante | Ozonizador inestable, óptica sucia, o caudal fluctuante | 2 | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Recorrer la rama del ozonizador y la óptica antes de reajustar el span
APNA-370 (NOx) | 3.4.3 | Deriva del span diaria (Span Drift) | Bloqueante | Ozonizador inestable, óptica sucia, o caudal fluctuante | 3 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Recorrer la rama del ozonizador y la óptica antes de reajustar el span
APNA-370 (NOx) | 3.4.4 | Deriva del span semanal (Span Drift) | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara del ozonizador o degradación del convertidor | 1 | 6.3.2 | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Programar el cambio de lámpara del ozonizador y verificar la eficiencia del convertidor
APNA-370 (NOx) | 3.4.4 | Deriva del span semanal (Span Drift) | Bloqueante | Envejecimiento de la lámpara del ozonizador o degradación del convertidor | 2 | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Programar el cambio de lámpara del ozonizador y verificar la eficiencia del convertidor
APNA-370 (NOx) | 3.4.5 | Tiempo de respuesta T90 | Bloqueante | Volumen muerto excesivo, fuga, o caudal por debajo del nominal | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Acortar la línea de muestreo y restablecer el caudal nominal antes de repetir la prueba
APNA-370 (NOx) | 3.4.5 | Tiempo de respuesta T90 | Bloqueante | Volumen muerto excesivo, fuga, o caudal por debajo del nominal | 2 | 4.2.1 | Tubería de teflón FEP externa | Acortar la línea de muestreo y restablecer el caudal nominal antes de repetir la prueba
APNA-370 (NOx) | 3.4.5 | Tiempo de respuesta T90 | Bloqueante | Volumen muerto excesivo, fuga, o caudal por debajo del nominal | 3 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Acortar la línea de muestreo y restablecer el caudal nominal antes de repetir la prueba
APNA-370 (NOx) | 3.4.6 | Repetitividad del equipo | Bloqueante | Ruido óptico, caudal inestable, o ozonizador intermitente | 1 | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Estabilizar el lazo neumático antes de atribuir la dispersión al detector
APNA-370 (NOx) | 3.4.6 | Repetitividad del equipo | Bloqueante | Ruido óptico, caudal inestable, o ozonizador intermitente | 2 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Estabilizar el lazo neumático antes de atribuir la dispersión al detector
APNA-370 (NOx) | 3.4.6 | Repetitividad del equipo | Bloqueante | Ruido óptico, caudal inestable, o ozonizador intermitente | 3 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Estabilizar el lazo neumático antes de atribuir la dispersión al detector
APNA-370 (NOx) | 3.4.7 | Linealidad del analizador | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o convertidor degradado | 1 | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo
APNA-370 (NOx) | 3.4.7 | Linealidad del analizador | Bloqueante | Dilutor descalibrado, fuga en la línea de calibración, o convertidor degradado | 2 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Verificar el dilutor con patrón externo antes de atribuir la no linealidad al equipo
APNA-370 (NOx) | 4.1.1 | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Reemplazar el elemento filtrante cada dos semanas o antes si hay polución alta
APNA-370 (NOx) | 4.1.1 | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Cobrable | Filtro saturado de material particulado o humedecido | 2 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Reemplazar el elemento filtrante cada dos semanas o antes si hay polución alta
APNA-370 (NOx) | 4.1.2 | Empaque del filtro de partículas frontal | Cobrable | Empaque endurecido o agrietado: fuga en el portafiltros | 1 | 4.1.3 | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Reemplazar el empaque FKM y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 4.1.2 | Empaque del filtro de partículas frontal | Cobrable | Empaque endurecido o agrietado: fuga en el portafiltros | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar el empaque FKM y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 4.1.3 | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Cobrable | Junta con cortes o sin elasticidad: ingreso de aire ambiental | 1 | 4.1.2 | Empaque del filtro de partículas frontal | Reemplazar la junta tórica y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 4.1.3 | Junta tórica del portafiltro (O-Ring G70) | Cobrable | Junta con cortes o sin elasticidad: ingreso de aire ambiental | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar la junta tórica y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 4.2.1 | Tubería de teflón FEP externa | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con humedad acumulada | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Reemplazar el tramo afectado y purgar la línea con aire seco
APNA-370 (NOx) | 4.2.1 | Tubería de teflón FEP externa | Cobrable | Manguera doblada, aplastada, o con humedad acumulada | 2 | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Reemplazar el tramo afectado y purgar la línea con aire seco
APNA-370 (NOx) | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Bloqueante | Base fisurada o agua acumulada por condensación en el shelter | 1 | 4.3.2 | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Drenar el tanque, purgar con aire seco y corregir la oscilación térmica del shelter
APNA-370 (NOx) | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Bloqueante | Base fisurada o agua acumulada por condensación en el shelter | 2 | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Drenar el tanque, purgar con aire seco y corregir la oscilación térmica del shelter
APNA-370 (NOx) | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Bloqueante | Base fisurada o agua acumulada por condensación en el shelter | 3 | 4.2.1 | Tubería de teflón FEP externa | Drenar el tanque, purgar con aire seco y corregir la oscilación térmica del shelter
APNA-370 (NOx) | 4.3.2 | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Cobrable | Membrana Nafion saturada, obstruida, o con fuga | 1 | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Reemplazar la unidad PPD-1; sin secado, el agua llega al detector
APNA-370 (NOx) | 4.3.2 | Unidad deshumidificadora de membrana (PPD-1) | Cobrable | Membrana Nafion saturada, obstruida, o con fuga | 2 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Reemplazar la unidad PPD-1; sin secado, el agua llega al detector
APNA-370 (NOx) | 5.1.1 | Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) | Cobrable | Rodamiento o motor desgastado, o sobrecalentamiento del chasis | 1 | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad completa
APNA-370 (NOx) | 5.1.1 | Bomba de muestreo neumática de doble cabezal (GD-6EH) | Cobrable | Rodamiento o motor desgastado, o sobrecalentamiento del chasis | 2 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Discriminar por el tipo de ruido y reemplazar diafragmas o la unidad completa
APNA-370 (NOx) | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 1 | 5.1.3 | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Reemplazar el juego de diafragmas y corregir el origen del condensado
APNA-370 (NOx) | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Cobrable | Fatiga del EPDM por horas de servicio, o arrastre de condensado | 2 | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Reemplazar el juego de diafragmas y corregir el origen del condensado
APNA-370 (NOx) | 5.1.3 | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Cobrable | Flapper deformado o endurecido: caudal fluctuante | 1 | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Limpiar, lubricar o reemplazar las válvulas junto con los diafragmas
APNA-370 (NOx) | 5.1.3 | Empaque tipo válvula (Flapper valve) | Cobrable | Flapper deformado o endurecido: caudal fluctuante | 2 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Limpiar, lubricar o reemplazar las válvulas junto con los diafragmas
APNA-370 (NOx) | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Bloqueante | Filtro colmatado, orificio crítico obstruido, o diafragma desgastado | 1 | 4.1.1 | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Medir el caudal real con flujómetro patrón y recorrer la rama en ese orden
APNA-370 (NOx) | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Bloqueante | Filtro colmatado, orificio crítico obstruido, o diafragma desgastado | 2 | 5.3.1 | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Medir el caudal real con flujómetro patrón y recorrer la rama en ese orden
APNA-370 (NOx) | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Bloqueante | Filtro colmatado, orificio crítico obstruido, o diafragma desgastado | 3 | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Medir el caudal real con flujómetro patrón y recorrer la rama en ese orden
APNA-370 (NOx) | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Bloqueante | Filtro colmatado, orificio crítico obstruido, o diafragma desgastado | 4 | 5.2.3 | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Medir el caudal real con flujómetro patrón y recorrer la rama en ese orden
APNA-370 (NOx) | 5.2.2 | Límites de alarma de flujo de muestra (FLO1) | Alerta | Rango de alarma distinto al criterio del manual de operación | 1 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Definir con el responsable técnico cuál rango manda y documentarlo
APNA-370 (NOx) | 5.2.3 | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Bloqueante | Caudal real fuera de 800 a 900 mL/min tras el mantenimiento | 1 | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Ajustar el caudal en el regulador R-2 y volver a medir con flujómetro
APNA-370 (NOx) | 5.2.3 | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Bloqueante | Caudal real fuera de 800 a 900 mL/min tras el mantenimiento | 2 | 5.3.1 | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Ajustar el caudal en el regulador R-2 y volver a medir con flujómetro
APNA-370 (NOx) | 5.3.1 | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro | 1 | 4.1.1 | Elemento filtrante de muestra (PTFE) | Limpiar con aire seco filtrado; si no se recupera, reemplazar el orificio
APNA-370 (NOx) | 5.3.1 | Orificios de restricción de flujo (Critical Orifice) | Bloqueante | Orificio obstruido por polvo que entró sin filtro | 2 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Limpiar con aire seco filtrado; si no se recupera, reemplazar el orificio
APNA-370 (NOx) | 5.4.1 | Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 1 | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Reemplazar la electroválvula afectada y verificar el sello con agua jabonosa
APNA-370 (NOx) | 5.4.1 | Estado mecánico de las electroválvulas (SV-2, SV-3, SV-11) | Bloqueante | Bobina quemada, vástago atascado, o fuga interna | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar la electroválvula afectada y verificar el sello con agua jabonosa
APNA-370 (NOx) | 5.5.1 | Regulador de presión R-1 | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o tornillo desajustado por vibración | 1 | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Ajustar a 80 ± 4 kPa; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.1 | Regulador de presión R-1 | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o tornillo desajustado por vibración | 2 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Ajustar a 80 ± 4 kPa; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o desajuste por vibración | 1 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Bloqueante | Restrictor sucio, membrana fatigada, o desajuste por vibración | 2 | 5.2.3 | Caudal objetivo para ajuste manual con flujómetro | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.3 | Regulador diferencial R-3 | Bloqueante | Restrictor sucio o membrana fatigada | 1 | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.3 | Regulador diferencial R-3 | Bloqueante | Restrictor sucio o membrana fatigada | 2 | 9.2.1 | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Ajustar al rango de diseño; si no regula, reemplazar la unidad
APNA-370 (NOx) | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Bloqueante | Regulador R-2 desajustado, diafragma roto, o fuga en el colector interno | 1 | 5.5.2 | Regulador de vacío R-2 (presión de la bomba) | Ajustar R-2 primero; si la presión no responde al ajuste, buscar fuga o diafragma roto
APNA-370 (NOx) | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Bloqueante | Regulador R-2 desajustado, diafragma roto, o fuga en el colector interno | 2 | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Ajustar R-2 primero; si la presión no responde al ajuste, buscar fuga o diafragma roto
APNA-370 (NOx) | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Bloqueante | Regulador R-2 desajustado, diafragma roto, o fuga en el colector interno | 3 | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Ajustar R-2 primero; si la presión no responde al ajuste, buscar fuga o diafragma roto
APNA-370 (NOx) | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Bloqueante | Regulador R-2 desajustado, diafragma roto, o fuga en el colector interno | 4 | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Ajustar R-2 primero; si la presión no responde al ajuste, buscar fuga o diafragma roto
APNA-370 (NOx) | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Bloqueante | O-Ring W degradado, o fisura en el bloque del reactor | 1 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Reemplazar el O-Ring W de Vitón y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Bloqueante | O-Ring W degradado, o fisura en el bloque del reactor | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Reemplazar el O-Ring W de Vitón y repetir la prueba de hermeticidad
APNA-370 (NOx) | 6.2.1 | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Bloqueante | Catalizador agotado, obstruido, o resistencia calefactora abierta | 1 | 3.3.1 | Rendimiento del convertidor de NO2 a NO | Reemplazar el tubo COM-1 y reajustar el coeficiente de eficiencia por GPT
APNA-370 (NOx) | 6.2.1 | Tubo catalizador de reducción (COM-1) | Bloqueante | Catalizador agotado, obstruido, o resistencia calefactora abierta | 2 | 1.3.1 | Tiempo de calentamiento posterior al encendido | Reemplazar el tubo COM-1 y reajustar el coeficiente de eficiencia por GPT
APNA-370 (NOx) | 6.3.1 | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Bloqueante | Tarjeta inversora quemada, o lámpara de ozono agotada | 1 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Descartar primero un apagado de protección por otra alarma; luego reemplazar tarjeta o lámpara
APNA-370 (NOx) | 6.3.1 | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Bloqueante | Tarjeta inversora quemada, o lámpara de ozono agotada | 2 | 6.3.2 | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Descartar primero un apagado de protección por otra alarma; luego reemplazar tarjeta o lámpara
APNA-370 (NOx) | 6.3.1 | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Bloqueante | Tarjeta inversora quemada, o lámpara de ozono agotada | 3 | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Descartar primero un apagado de protección por otra alarma; luego reemplazar tarjeta o lámpara
APNA-370 (NOx) | 6.3.2 | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Cobrable | Funda agrietada o deformada por el calor de la descarga | 1 | 6.3.1 | Tarjeta de potencia del ozonizador (AP-UVP-03) | Reemplazar el protector de PTFE junto con la lámpara del ozonizador
APNA-370 (NOx) | 6.3.2 | Protector de PTFE de la lámpara UV (UV liner) | Cobrable | Funda agrietada o deformada por el calor de la descarga | 2 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Reemplazar el protector de PTFE junto con la lámpara del ozonizador
APNA-370 (NOx) | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Bloqueante | Fotodiodo degradado, o cadena de amplificación en falla | 1 | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Limpiar la óptica antes de sospechar del detector; el APNA usa fotodiodo, no PMT
APNA-370 (NOx) | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Bloqueante | Fotodiodo degradado, o cadena de amplificación en falla | 2 | 6.1.1 | Hermeticidad del reactor | Limpiar la óptica antes de sospechar del detector; el APNA usa fotodiodo, no PMT
APNA-370 (NOx) | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Bloqueante | Fotodiodo degradado, o cadena de amplificación en falla | 3 | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Limpiar la óptica antes de sospechar del detector; el APNA usa fotodiodo, no PMT
APNA-370 (NOx) | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Cobrable | Ventana empañada o con depósitos por humedad en el circuito | 1 | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Limpiar en seco con tejido óptico y eliminar el origen de la humedad
APNA-370 (NOx) | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Cobrable | Ventana empañada o con depósitos por humedad en el circuito | 2 | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Limpiar en seco con tejido óptico y eliminar el origen de la humedad
APNA-370 (NOx) | 6.4.2 | Limpieza de filtros ópticos y ventana de celda | Cobrable | Ventana empañada o con depósitos por humedad en el circuito | 3 | 6.4.1 | Detector de luz de reacción | Limpiar en seco con tejido óptico y eliminar el origen de la humedad
APNA-370 (NOx) | 6.5.1 | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Bloqueante | Catalizador saturado o degradado por humedad | 1 | 8.2.1 | Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) | Reemplazar de inmediato: el ozono residual destruye los diafragmas de la bomba
APNA-370 (NOx) | 6.5.1 | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Bloqueante | Catalizador saturado o degradado por humedad | 2 | 5.1.2 | Ensamblaje del diafragma de la bomba (P-1-D) | Reemplazar de inmediato: el ozono residual destruye los diafragmas de la bomba
APNA-370 (NOx) | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Cobrable | Sílica saturada, o ciclo de reactivación sin calentar | 1 | 6.6.2 | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Reemplazar la carga de sílica en ambos cilindros y verificar el ciclo de reactivación
APNA-370 (NOx) | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Cobrable | Sílica saturada, o ciclo de reactivación sin calentar | 2 | 8.1.1 | Filtro de aire en línea del ozonizador | Reemplazar la carga de sílica en ambos cilindros y verificar el ciclo de reactivación
APNA-370 (NOx) | 6.6.2 | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Bloqueante | Resistencia del secador quemada, termocupla abierta, o relé de alternancia en falla | 1 | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Medir continuidad de resistencia y termocupla antes de intervenir la tarjeta
APNA-370 (NOx) | 6.6.2 | Temperatura de reactivación del cilindro secador | Bloqueante | Resistencia del secador quemada, termocupla abierta, o relé de alternancia en falla | 2 | 7.1.3 | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Medir continuidad de resistencia y termocupla antes de intervenir la tarjeta
APNA-370 (NOx) | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, daño térmico, o CPU sin inicializar tras sustitución | 1 | 7.3.1 | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Reasentar conectores; si no destella, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APNA-370 (NOx) | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, daño térmico, o CPU sin inicializar tras sustitución | 2 | 7.2.1 | Pila de memoria y reloj RTC | Reasentar conectores; si no destella, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APNA-370 (NOx) | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Bloqueante | Firmware congelado, daño térmico, o CPU sin inicializar tras sustitución | 3 | 9.3.2 | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Reasentar conectores; si no destella, inicializar la CPU y ejecutar el memory scan
APNA-370 (NOx) | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada, o tarjeta sin alimentación | 1 | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Restituir los bits de modelo del APNA-370 y verificar la alimentación antes de reemplazar
APNA-370 (NOx) | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada, o tarjeta sin alimentación | 2 | 9.3.2 | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Restituir los bits de modelo del APNA-370 y verificar la alimentación antes de reemplazar
APNA-370 (NOx) | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Bloqueante | Configuración de modelo alterada, o tarjeta sin alimentación | 3 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Restituir los bits de modelo del APNA-370 y verificar la alimentación antes de reemplazar
APNA-370 (NOx) | 7.1.3 | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, microprocesador H8 bloqueado, o terminal corroído | 1 | 7.3.1 | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL
APNA-370 (NOx) | 7.1.3 | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Bloqueante | Cinta plana I2C floja, microprocesador H8 bloqueado, o terminal corroído | 2 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Reasentar la cinta I2C; si ST1 sigue fijo, reemplazar la tarjeta AP-RPL
APNA-370 (NOx) | 7.1.4 | Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) | Alerta | Tarjeta suelta o cable CN2 desconectado | 1 | 7.4.1 | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Fijar la tarjeta con sus tornillos y reasentar el cable de 5 hilos
APNA-370 (NOx) | 7.2.1 | Pila de memoria y reloj RTC | Cobrable | Pila al final de su vida útil (unos 3 años de servicio) | 1 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Reemplazar la CR2032 y reprogramar fecha, hora y secuencia AIC
APNA-370 (NOx) | 7.3.1 | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Cobrable | Cinta con hilos partidos, o conector mal asentado | 1 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Reasentar o reemplazar la cinta antes de cambiar cualquier tarjeta
APNA-370 (NOx) | 7.3.1 | Cintas de datos planas (Tape Wire) | Cobrable | Cinta con hilos partidos, o conector mal asentado | 2 | 7.1.3 | Tarjeta de relés y contactos (AP-RPL-02 / AP-RPL-02A) | Reasentar o reemplazar la cinta antes de cambiar cualquier tarjeta
APNA-370 (NOx) | 7.3.2 | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 1 | 1.1.3 | Estado y brillo del display LCD | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APNA-370 (NOx) | 7.3.2 | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Cobrable | Delaminación por humedad, o desgaste por objetos punzantes | 2 | 10.3.2 | Límites de humedad relativa ambiente | Recalibrar el panel; si no responde, reemplazarlo y controlar la humedad de la cabina
APNA-370 (NOx) | 7.4.1 | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada o canal mal asignado | 1 | 7.1.4 | Tarjeta de comunicación serial RS-232C (AP-SIO-04) | Reajustar la salida y confirmar la lectura en el datalogger de la estación
APNA-370 (NOx) | 7.4.1 | Señales de concentración de salida (Mom/Avg) | Bloqueante | Salida analógica descalibrada o canal mal asignado | 2 | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Reajustar la salida y confirmar la lectura en el datalogger de la estación
APNA-370 (NOx) | 7.5.1 | Fusibles de entrada de red AC | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 1 | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito
APNA-370 (NOx) | 7.5.1 | Fusibles de entrada de red AC | Bloqueante | Fusible abierto por sobrecorriente o por falla de la fuente | 2 | 9.3.2 | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Reponer el fusible del tipo y amperaje correctos; si vuelve a abrir, buscar el cortocircuito
APNA-370 (NOx) | 8.1.1 | Filtro de aire en línea del ozonizador | Cobrable | Elemento de 0,3 µm saturado o humedecido | 1 | 6.6.1 | Contenedores de gel de sílice (Dryer D-1) | Reemplazar el filtro de aire y verificar que la sílica esté seca
APNA-370 (NOx) | 8.1.1 | Filtro de aire en línea del ozonizador | Cobrable | Elemento de 0,3 µm saturado o humedecido | 2 | 1.1.2 | Operación del ozonizador interno | Reemplazar el filtro de aire y verificar que la sílica esté seca
APNA-370 (NOx) | 8.2.1 | Depurador de gases de escape (Scrubber BAA-050) | Cobrable | Alúmina activada decolorada o saturada | 1 | 6.5.1 | Catalizador de ozono de escape (DO-1 / Deozonizer) | Reemplazar el cartucho BAA-050
APNA-370 (NOx) | 8.3.1 | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 1 | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina
APNA-370 (NOx) | 8.3.1 | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Cobrable | Polvo del shelter acumulado: reduce el aire de enfriamiento | 2 | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Lavar o reemplazar las esponjas y revisar el nivel de polvo de la cabina
APNA-370 (NOx) | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o resistencia del detector abierta | 1 | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor del detector
APNA-370 (NOx) | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o resistencia del detector abierta | 2 | 8.3.1 | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor del detector
APNA-370 (NOx) | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Bloqueante | Temperatura de sala fuera de rango, termistor dañado, o resistencia del detector abierta | 3 | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Descartar primero la sala; una lectura absurda apunta al termistor del detector
APNA-370 (NOx) | 9.2.1 | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Bloqueante | Regulador desajustado, fuga interna, o diafragma de bomba desgastado | 1 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Ajustar los reguladores antes de intervenir la bomba
APNA-370 (NOx) | 9.2.1 | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Bloqueante | Regulador desajustado, fuga interna, o diafragma de bomba desgastado | 2 | 5.5.3 | Regulador diferencial R-3 | Ajustar los reguladores antes de intervenir la bomba
APNA-370 (NOx) | 9.2.2 | Presión ambiental (AMBIENT PRESS) | Bloqueante | Transductor descalibrado por la altitud del sitio, o dañado | 1 | 9.2.1 | Presión interna del detector (PUMP PRESS) | Comparar contra barómetro patrón y compensar el intercepto con PRESS ADJUSTMENT
APNA-370 (NOx) | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 1 | 7.5.1 | Fusibles de entrada de red AC | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APNA-370 (NOx) | 9.3.1 | Canal de alimentación interna de 24 V DC | Bloqueante | Fuente degradada o carga excesiva sobre el riel | 2 | 7.1.2 | Tarjeta de conversión analógica-digital (AP-ADC-05) | Medir en el punto de prueba de la tarjeta; si la fuente no regula, reemplazarla
APNA-370 (NOx) | 9.3.2 | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 1 | 7.5.1 | Fusibles de entrada de red AC | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APNA-370 (NOx) | 9.3.2 | Canal de alimentación interna de 5 V DC | Bloqueante | Regulador de la fuente fuera de tolerancia | 2 | 7.1.1 | Tarjeta CPU (AP-CPU-01 / AP-CPU-02) | Medir en el punto de prueba; si está fuera de ±0,5 V, reemplazar la fuente
APNA-370 (NOx) | 10.1.1 | Dimensiones físicas externas | Alerta | Espacio de rack insuficiente para el chasis y sus conexiones | 1 | 10.1.2 | Masa total del analizador | Liberar el espacio de 5U y dejar holgura trasera para mangueras y cables
APNA-370 (NOx) | 10.1.2 | Masa total del analizador | Alerta | Bandeja o rieles no dimensionados para el peso del equipo | 1 | 10.1.1 | Dimensiones físicas externas | Instalar soporte adecuado; el traslado requiere dos personas
APNA-370 (NOx) | 10.1.3 | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Cobrable | Tornillos ausentes o flojos por vibración | 1 | 8.3.1 | Filtros de esponja de ventilación del chasis | Reponer y ajustar los 8 tornillos M3 de la tapa
APNA-370 (NOx) | 10.1.4 | Casquillos de bisagra de la puerta frontal | Cobrable | Casquillo desgastado: la puerta se descuelga | 1 | 10.1.3 | Tornillos de fijación de la cubierta superior | Reemplazar los casquillos de bisagra y realinear la puerta
APNA-370 (NOx) | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Bloqueante | Férula o tuerca ausente: ingreso de aire falso por los puertos | 1 | 5.5.4 | Presión absoluta del detector (límite de alarma PRE1) | Instalar férulas y tuercas de PVDF y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Bloqueante | Férula o tuerca ausente: ingreso de aire falso por los puertos | 2 | 3.1.1 | Coeficiente de calibración de cero | Instalar férulas y tuercas de PVDF y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 10.2.1 | Racores y férulas en los puertos traseros | Bloqueante | Férula o tuerca ausente: ingreso de aire falso por los puertos | 3 | 5.2.1 | Valor medido del flujo de muestra (Sample Flow) | Instalar férulas y tuercas de PVDF y repetir la prueba de hermeticidad antes de calibrar
APNA-370 (NOx) | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 1 | 9.1.1 | Temperatura del detector (DETECTOR TEMP) | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APNA-370 (NOx) | 10.3.1 | Rango de temperatura ambiente del sitio | Alerta | Aire acondicionado insuficiente o en falla | 2 | 10.3.2 | Límites de humedad relativa ambiente | Corregir la climatización del shelter; la deriva no se juzga hasta estabilizar la sala
APNA-370 (NOx) | 10.3.2 | Límites de humedad relativa ambiente | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 1 | 4.3.1 | Tanque de condensación neumático (Buffer Tank) | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APNA-370 (NOx) | 10.3.2 | Límites de humedad relativa ambiente | Alerta | Humedad alta: condensación en líneas y sulfatación del panel táctil | 2 | 7.3.2 | Panel digitalizador táctil (Touch Panel) | Deshumidificar la cabina y revisar la línea de muestreo
APNA-370 (NOx) | 10.3.3 | Límite máximo de altitud de operación | Alerta | Sitio por encima del límite de diseño: la presión ambiente afecta la corrección | 1 | 9.2.2 | Presión ambiental (AMBIENT PRESS) | Documentar la altitud y validar con fábrica la corrección barométrica aplicada

## Repuestos Zoho
ARTÍCULOS DEL CATÁLOGO ZOHO BOOKS Y SU ASOCIACIÓN A LA INSPECCIÓN
Categorías consultadas: C&R AP Series, C&R APMA-370, C&R APSA-370, C&R APOA-370 y C&R APNA-370.
Categoría Zoho | Nombre del artículo | SKU | Variantes | Ítems de inspección asociados | N.º de ítems
C&R AP Series | Air Filter 0.3 micron APNA / APSA | 3200082322 |  | APSA-370 (SO2) 8.1.1; APNA-370 (NOx) 8.1.1 | 2
C&R AP Series | Batería CR2032 para Horiba AP Series | 3200043671 |  | APMA-370 (CO) 7.2.1; APSA-370 (SO2) 7.2.1; APOA-370 (O3) 7.4.1; APOA-370 (O3) 8.1.3; APNA-370 (NOx) 7.2.1 | 5
C&R AP Series | Cable Assembly | 3200629117 |  | Cable Assembly — descripción genérica, no se pudo ubicar el conjunto exacto | 0
C&R AP Series | Cable assembly RS-232C | 3200216747 |  | APMA-370 (CO) 7.5.1; APSA-370 (SO2) 7.6.1; APOA-370 (O3) 7.5.2; APNA-370 (NOx) 7.1.4 | 4
C&R AP Series | Cap Nut / S020020-6PVDF | 3030021779 |  | APMA-370 (CO) 4.1.2; APMA-370 (CO) 4.1.4; APSA-370 (SO2) 4.3.2; APOA-370 (O3) 4.3.2; APNA-370 (NOx) 10.2.1 | 5
C&R AP Series | Catalyzer Tube HP-10D2 APMA / APSA | 3014059457 |  | APMA-370 (CO) 6.4.1; APMA-370 (CO) 8.1.3 | 2
C&R AP Series | Diaphragm Assy GS, GD series EPDM - APMA / APOA / APHA | 3200044033 |  | APMA-370 (CO) 5.2.2; APMA-370 (CO) 8.1.2; APOA-370 (O3) 5.1.1; APOA-370 (O3) 5.1.2; APOA-370 (O3) 8.2.1; APNA-370 (NOx) 5.1.2 | 6
C&R AP Series | Door | 3012298155 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | Door Hinge | 3012304034 |  | APMA-370 (CO) 10.1.2; APMA-370 (CO) 10.1.3; APSA-370 (SO2) 10.3.1; APNA-370 (NOx) 10.1.4 | 4
C&R AP Series | Filter Element DFU9900-05-BK APMA / APHA | 3200043957 |  | APMA-370 (CO) 6.4.2 | 1
C&R AP Series | Filter Element PA-10L diámetro 54*0.5t (24pc/set) | 3200043947 | 3200043947-1PC | APMA-370 (CO) 4.2.1; APMA-370 (CO) 8.1.1; APSA-370 (SO2) 4.1.1; APOA-370 (O3) 4.1.1; APOA-370 (O3) 8.1.1; APNA-370 (NOx) 4.1.1 | 6
C&R AP Series | Filter Sponge | 3012299939 |  | APMA-370 (CO) 8.2.1; APNA-370 (NOx) 8.3.1 | 2
C&R AP Series | Heat Insulator | 3012168489 |  | APMA-370 (CO) 9.1.2; APSA-370 (SO2) 10.4.2 | 2
C&R AP Series | Hinge-Shaft | 3012297312 |  | APMA-370 (CO) 10.1.3 | 1
C&R AP Series | Hinji Bush | 3012304035 |  | APMA-370 (CO) 10.1.2; APSA-370 (SO2) 10.3.1; APNA-370 (NOx) 10.1.4 | 3
C&R AP Series | LCD Plate | 3200595501 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 2
C&R AP Series | LCD Unit (Apen LCD + Touch Panel) | 3014035613 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APSA-370 (SO2) 7.4.1; APOA-370 (O3) 7.3.1; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 4
C&R AP Series | LCD Unit / AP-370 is composed of CPU-02 (printed circuit board), chassis, and LCD. | 3200627065 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3; APNA-370 (NOx) 1.1.3 | 2
C&R AP Series | LCD Unit chassis, and LCD. | 3200618696 |  | APMA-370 (CO) 1.1.3 | 1
C&R AP Series | Latch, Mini, Screw Type, TL-297-7, NO.1 | 3011017097 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | O-Ring 160ﾟC12H drawing vacuum APSA / APOA | 3014059499 |  | APSA-370 (SO2) 4.1.2; APOA-370 (O3) 4.1.2; APOA-370 (O3) 8.1.2 | 3
C&R AP Series | Open Label | 3012296756 |  | APNA-370 (NOx) 2.1.3 | 1
C&R AP Series | Panel mount union SO21521- 6(PVDF)SP SW1=14 | 3030021548 |  | APMA-370 (CO) 4.1.5; APOA-370 (O3) 4.3.2; APOA-370 (O3) 4.3.3 | 3
C&R AP Series | Panel, Lock 60 °C 12H F022711600 | 3014059988 |  | APMA-370 (CO) 10.1.1; APOA-370 (O3) 10.1.1 | 2
C&R AP Series | Power Supply Assy | 3200637752 |  | APMA-370 (CO) 7.4.1 | 1
C&R AP Series | Power Supply Assy | 3200637753 |  | APMA-370 (CO) 7.4.1 | 1
C&R AP Series | Power Transformer APXX-360/370 PUMP:42VA | 3200488656 |  | APMA-370 (CO) 7.4.2 | 1
C&R AP Series | Printed Board Inst. AP-CPU-02 (AP-370) | 3200629662 |  | APMA-370 (CO) 7.1.1; APOA-370 (O3) 7.2.2; APNA-370 (NOx) 7.1.1 | 3
C&R AP Series | Printed Board Unit | 3200778525 |  | Printed Board Unit — descripción genérica, sin identificar la tarjeta | 0
C&R AP Series | Pump GD-6EH-100 (100～120V) APMA / APNA / APSA / APHA | 3014059459 |  | APMA-370 (CO) 5.2.1; APMA-370 (CO) 8.1.5; APSA-370 (SO2) 5.1.1; APNA-370 (NOx) 5.1.1 | 4
C&R AP Series | Pump Unit (GD-6EH-220/230) | 3014059491 |  | APSA-370 (SO2) 5.1.1; APNA-370 (NOx) 5.1.1 | 2
C&R AP Series | Pump Unit - GS-6EH-220,220V,APMA/APSA/APOA-360 | 3014059160 |  | APOA-370 (O3) 8.2.4 | 1
C&R AP Series | RS-232C (For Horiba AP Series) | 3014036951 |  | APMA-370 (CO) 7.5.2; APSA-370 (SO2) 7.6.1; APOA-370 (O3) 7.5.2; APNA-370 (NOx) 7.1.4 | 4
C&R AP Series | SV Unit WTA-2K-MFF-1 APSA / APNA / APHA | 3014035610 |  | APSA-370 (SO2) 5.3.1; APSA-370 (SO2) 5.3.2; APSA-370 (SO2) 5.3.3; APNA-370 (NOx) 5.4.1 | 4
C&R AP Series | SV Unit WTB-3K-N1F-3 APMA / APOA | 3014034340 |  | APMA-370 (CO) 5.3.1; APOA-370 (O3) 1.2.3; APOA-370 (O3) 6.5.1; APOA-370 (O3) 8.2.5 | 4
C&R AP Series | Screw | 3030049516 |  | APNA-370 (NOx) 10.1.3 | 1
C&R AP Series | Scrubber BAA-050 APNA / APMA | 3014061530 |  | APNA-370 (NOx) 8.2.1 | 1
C&R AP Series | Silikagel 500g, Dryer APNA / APHA | 3200044017 |  | APNA-370 (NOx) 6.6.1 | 1
C&R AP Series | Sleeve / SO2001-6 | 3030021777 |  | APMA-370 (CO) 4.1.1; APMA-370 (CO) 4.1.3; APSA-370 (SO2) 4.3.1; APOA-370 (O3) 4.3.1; APNA-370 (NOx) 10.2.1 | 5
C&R AP Series | Switch, Seesaw // 1802.1123 | 3030020924 |  | Switch, Seesaw 1802.1123 — interruptor de alimentación, sin ítem de inspección propio | 0
C&R AP Series | Tape Wire | 3010040355 |  | APMA-370 (CO) 7.3.1; APNA-370 (NOx) 7.3.1 | 2
C&R AP Series | Touch Panel | TP-AP370 |  | APMA-370 (CO) 7.3.2; APNA-370 (NOx) 7.3.2 | 2
C&R AP Series | Touch Panel // TP3214S1F0 (AST-057 With Tape) | 3010040585 |  | APSA-370 (SO2) 7.4.1; APOA-370 (O3) 7.3.1 | 2
C&R APMA-370 | F-Packing FPM | 3200044273 |  | APMA-370 (CO) 4.2.2; APNA-370 (NOx) 4.1.2 | 2
C&R APMA-370 | Hexagon Nut // JISB1181(TYP1) M05 (S-ZN3) ROHS | 3011000121 |  | APMA-370 (CO) 6.3.4 | 1
C&R APMA-370 | O-Ring JISB2401 G70 | 3200043785 |  | APMA-370 (CO) 4.2.3; APNA-370 (NOx) 4.1.3 | 2
C&R APMA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APMA-370 | APMA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APMA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APMA-370 | APMA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APMA-370 | Screw, Stopper //=002=M5X20 For Spring | 3012155051 |  | APMA-370 (CO) 6.3.3 | 1
C&R APMA-370 | Spring //=001= L=64 K=0.59 | 3012161550 |  | APMA-370 (CO) 6.3.1 | 1
C&R APMA-370 | Stopper, Spring //For AIA-1X0 | 3012165197 |  | APMA-370 (CO) 6.3.2 | 1
C&R APNA-370 | Baffa Tank | 3012301739 |  | APNA-370 (NOx) 4.3.1 | 1
C&R APNA-370 | Case, Preamplier For AIA-1X0 PRE-01 | 3200082587 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Catalyzer Assy APNA-350E NOX Converter | 3014056464 |  | APNA-370 (NOx) 3.3.1; APNA-370 (NOx) 6.2.1 | 2
C&R APNA-370 | DO Unit O3 resolver | 3200043513 |  | APNA-370 (NOx) 6.5.1 | 1
C&R APNA-370 | Detector | 3014060117 | 3014060117-TCA | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Diaphragm Assy GS, Gdseries EPDM | 3200602390 |  | APMA-370 (CO) 5.2.2; APSA-370 (SO2) 5.1.3; APNA-370 (NOx) 5.1.2 | 3
C&R APNA-370 | F-Packing FPM | 3012129804 |  | APNA-370 (NOx) 4.1.2 | 1
C&R APNA-370 | MOSFET LGS LV | 511-STD35P6LLF6 |  | APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 1
C&R APNA-370 | O-Ring JISB2401 G 70 (FPM) | 3030049099 |  | APNA-370 (NOx) 4.1.3 | 1
C&R APNA-370 | O-Ring, W | 3014059379 |  | APNA-370 (NOx) 6.1.1 | 1
C&R APNA-370 | PPD HRB-01 APNA-370 | 3012305517 |  | APNA-370 (NOx) 4.3.2 | 1
C&R APNA-370 | Printed Board Unit | 3200092495 | 3200092495-TCA | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Printed Board Unit AP-UVP-03 + 1JV024-028A | 3200088405 | 3200088405-TCA | APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 1
C&R APNA-370 | Reactor | 3014059166 |  | APNA-370 (NOx) 6.1.1 | 1
C&R APNA-370 | Regulator | 3011017009 |  | APNA-370 (NOx) 5.5.1; APNA-370 (NOx) 5.5.2; APNA-370 (NOx) 5.5.3 | 3
C&R APNA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APNA-370 | APNA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APNA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APNA-370 | APNA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APNA-370 | Stay SBB-314(E) L=14 M3 Male/Female | 3030021477 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | Stay for Preamprifie for APNA-360 | 3012223360 |  | APNA-370 (NOx) 6.4.1 | 1
C&R APNA-370 | UV Lamp Unit Ozonata unit | 3014038054 | 3014038054-TCA | APNA-370 (NOx) 1.1.2; APNA-370 (NOx) 6.3.1 | 2
C&R APNA-370 | UV Liner 263*145*0.8t (PTFE) | 3200044415 | 3200044415-TCA | APNA-370 (NOx) 6.3.2 | 1
C&R APOA-370 | DO Pipe 160 °C 12H vacuum processing gas | 3014061445 |  | APOA-370 (O3) 6.3.1; APOA-370 (O3) 8.2.2 | 2
C&R APOA-370 | Filter, P8 =006=108884(P8,EPDM) No SUS-NET | 3012167290 |  | Filter, P8 (EPDM) — no se pudo determinar el punto del circuito al que pertenece | 0
C&R APOA-370 | Orifice APSA-36X D=0.40 T=0.2 Etching (Select) | 3012293266 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Orifice Holder APXX-360E | 3012299100 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Orifice Holder APXX-360E | 3012299101 |  | APOA-370 (O3) 5.3.3 | 1
C&R APOA-370 | Photo Diode | 3030051996 |  | APOA-370 (O3) 6.4.1 | 1
C&R APOA-370 | Printed Board Assy | 3014036688 |  | APOA-370 (O3) 6.4.2 | 1
C&R APOA-370 | Printed Board Unit // AP-PRE-12 (APOA) | 3200092494 |  | APOA-370 (O3) 6.4.2 | 1
C&R APOA-370 | Pump GS-6EH-100 (100～120V) APOA | 3014059159 |  | APOA-370 (O3) 5.1.1; APOA-370 (O3) 5.1.3; APOA-370 (O3) 8.2.4 | 3
C&R APOA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APOA-370 | APOA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APOA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APOA-370 | APOA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APOA-370 | UV Lamp APOA-370 | 3014036635 | 1000063664 | APOA-370 (O3) 1.2.2; APOA-370 (O3) 6.1.1; APOA-370 (O3) 6.2.3; APOA-370 (O3) 8.2.3 | 4
C&R APSA-370 | Color Filter Glass 21.5 HOYA HA-50 | 3012305464 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.2 | 1
C&R APSA-370 | Color Glass Filter HOYA U-330 D=24 For APSA-360 | 3014062371 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.3 | 1
C&R APSA-370 | Diaphragm Assy GS,Gdseries EPDM | 3011026485 |  | APSA-370 (SO2) 5.1.2; APSA-370 (SO2) 5.1.3; APSA-370 (SO2) 5.1.4; APSA-370 (SO2) 8.1.4 | 4
C&R APSA-370 | HC Cutter | 3014059458 |  | APSA-370 (SO2) 5.2.1; APSA-370 (SO2) 6.3.1; APSA-370 (SO2) 8.1.3 | 3
C&R APSA-370 | Lens 160C 12 Vaccum H0544442003 | 3014038776 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.4 | 1
C&R APSA-370 | Mirror Adhesion Unit. APSA-370 | 3014038766 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.1 | 1
C&R APSA-370 | O-Ring P20 | 3030053401 |  | APSA-370 (SO2) 6.2.5 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Assy AP-PMP-01 | 3014038441 |  | APSA-370 (SO2) 7.1.2 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Assy AP-PRE-13 | 3014038440 |  | APSA-370 (SO2) 7.1.1 | 1
C&R APSA-370 | Printed Board Unit AP-XEP-02 | 3200092499 |  | APSA-370 (SO2) 6.1.3 | 1
C&R APSA-370 | Repuestos recomendados para el segundo (2°) año de operación del APSA-370 | APSA370-SP2A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APSA-370 | Repuestos recomendados para el tercer (3°) año de operación del APSA-370 | APSA370-SP3A |  | Kit anual de repuestos — aplica al modelo completo, no a un ítem | 0
C&R APSA-370 | Scrubber ESU-050A | 3014059487 |  | APSA-370 (SO2) 6.3.2; APSA-370 (SO2) 8.1.2 | 2
C&R APSA-370 | Xenon Lamp L4646 | 3030020915 | 3030020915-TCA | APSA-370 (SO2) 6.1.1; APSA-370 (SO2) 6.1.2; APSA-370 (SO2) 6.1.4; APSA-370 (SO2) 8.1.5 | 4
Las filas en amarillo son artículos del catálogo que no quedaron asociados a ningún ítem de inspección: los ocho kits anuales (aplican al modelo completo) y cuatro artículos cuya descripción en Zoho no permite ubicarlos con certeza.

## Resumen
RESUMEN DE CONFORMIDAD POR NIVEL MACRO
Calculado automáticamente sobre las hojas de inspección de cada modelo.
APMA-370 (CO) — Analizador de monóxido de carbono HORIBA APMA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APSA-370 (SO2) — Analizador de dióxido de azufre HORIBA APSA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APOA-370 (O3) — Analizador de ozono HORIBA APOA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
APNA-370 (NOx) — Analizador de óxidos de nitrógeno HORIBA APNA-370
Nivel macro (N1) | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
1. Verificación funcional inicial
2. Identificación y trazabilidad
3. Estado de calibración
4. Línea de muestreo y acondicionamiento
5. Sistema neumático
6. Banco de medición y óptica
7. Electrónica y control
8. Filtros y consumibles
9. Sensores auxiliares
10. Gabinete, montaje e instalación
TOTAL
COMPARATIVO ENTRE MODELOS
Modelo | Ítems | Conforme | No conforme | Requiere reemplazo | No aplica | Pendiente | % conformidad | Fuera de rango
APMA-370 (CO)
APSA-370 (SO2)
APOA-370 (O3)
APNA-370 (NOx)
HALLAZGOS POR CRITERIO DE FALLA
Un hallazgo es un ítem marcado «No conforme» o «Requiere reemplazo». El equipo no se libera mientras haya bloqueantes con hallazgo.
Modelo | Criterio de falla | Ítems | No conforme | Requiere reemplazo | Hallazgos | Pendientes | Fuera de rango | % del ítem inspeccionado
APMA-370 (CO) | Alerta
APMA-370 (CO) | Cobrable
APMA-370 (CO) | Bloqueante
APSA-370 (SO2) | Alerta
APSA-370 (SO2) | Cobrable
APSA-370 (SO2) | Bloqueante
APOA-370 (O3) | Alerta
APOA-370 (O3) | Cobrable
APOA-370 (O3) | Bloqueante
APNA-370 (NOx) | Alerta
APNA-370 (NOx) | Cobrable
APNA-370 (NOx) | Bloqueante
ESTADO DE LIBERACIÓN DEL EQUIPO
Modelo | Bloqueantes con hallazgo | Bloqueantes sin inspeccionar | Cobrables con hallazgo | Veredicto
APMA-370 (CO)
APSA-370 (SO2)
APOA-370 (O3)
APNA-370 (NOx)
% conformidad = Conforme / (Ítems − No aplica − Pendiente).
Con el libro recién abierto todos los ítems están en «Pendiente», por lo que el % queda vacío hasta diligenciar.

## Listas
Resultado | Foto adjunta | Obligatorio | Criterio de falla
Conforme | Sí | Sí | Alerta
No conforme | No | No | Cobrable
Requiere reemplazo | No aplica |  | Bloqueante
No aplica
Pendiente